TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ KOYBEΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κουβερτών θέρμανσης που υπάρχουν στην εγχώρια αγορά και λαμβάνοντας  υπόψιν τις ανάγκες του Αναισθησιολογικού τμήματος του νοσοκομείου μας η επιτροπή σύνταξης προδιαγραφών κατέληξε στις τεχνικές προδιαγραφές

Οι  προσφερόμενες κουβέρτες να είναι κατάλληλες για χρήση σε ενήλικες (ολόσωμες, άνω κορμού)καθώς και παιδιατρικές ολόσωμες.

Οι διαστάσεις των κουβερτών (ενηλίκων και παίδων)να είναι κατάλληλες ώστε να εξασφαλίζουν τη νορμοθερμία των ασθενών.

Κουβέρτα θέρμανσης ενηλίκων ολόσωμη, διαστάσεις 100εκ.(±30)x200εκ(± 20).

Άνω κορμού ειδικές για τη κάλυψη του ενός εκ των δύο άκρων,διαστάσεις 190εκ.(± 10)x70εκ (± 10)

Παιδιατρική ολόσωμη  80(± 20)x120εκ (± 20)

Να είναι ακτινοδιαπερατές κ ανθεκτικές στα υγρά

Η μετάδοση της θερμότητας να γίνεται με την χρήση εξαναγκασμένη θερμού αέρα και όχι δια της επαφής για αποφυγή εγκαυμάτων

Στο εσωτερικό να είναι κατασκευασμένες από 2 στρώματα φιλμ πολυαιθυλενίου το οποίο θα τις προσδίδουν ανθεκτικότητα σε τυχόν τρυπήματα ή σκισίματα

Η εξωτερική εκστρωμάτωση να είναι από μη υφασμένο υλικό με σκοπό την προστασία του σώματος του ασθενούς από την τυχόν επαφή του δέρματος του με πλαστικά αντικείμενα (non woven) ή ναέχουν ειδική κυψελωτή  διάταξη, διάτρητη ώστε να προσφέρει ασφαλή και ομοιόμορφη κατανομή του θερμού αέρα στον ασθενή.

Το ακροφυσίο της θερμαντικής μονάδας να διαθέτει συνδετήρα ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής σύνδεση της κουβέρτας με τη θερμαντική μονάδα για αποφυγή θερμικού τραυματισμού όπως σε περιπτώσεις υπερδιεγερτικών ασθενών.

Η θερμαντική μονάδα να διαθέτει φίλτρο HEPA απόδοσης 99,97% για μικροσωματίδια όγκου 0,3μm για την υψηλότερη  αποφυγή επιμολυνσεων του χώρου και του ίδιου του συστήματος

Η θερμαντική μονάδα να διαθέτει τουλάχιστον 3 επιπέδα  ρύθμιση της θερμοκρασίας καθώς και την δυνατότητα ταχείας θέρμανσης (boost) κλινικά σημαντικό σε περιπτώσεις όπου η νορμοθερμία  του ασθενούς πρέπει να επιτευχθεί άμεσα.

Να αναφέρεται η προκαθορισμένη αντικατάσταση του φίλτρου η οποία να μην είναι κάτω από 1500 ώρες λειτουργίας

Η παράδοση των μηχανημάτων και των κουβερτών να γίνει την ίδια ημέρα επί ποινή αποκλεισμού .

Τα μηχανήματα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα 8 συσκευές τουλάχιστον .