Περιφερικός φλεβικός καθετήρας εσωτερικής βελόνης 20 G x 51 mm

Οι φλεβικοί καθετήρες να διαθέτουν:

• Καθετήρα, διπλοκωνικού άκρου για ανώδυνη και χωρίς παραμορφώσεις εισαγωγή του καθετήρα στο αγγείο

• Κατασκευασμένος από F.E.P. Teflon, υλικό που ελαχιστοποιεί τη δημιουργία ενδοαγγειακών ερεθισμών

• Ακτινοσκιερός

• Εσωτερική βελόνα σιλικοναρισμένη διπλής λοξότμησης για απαλή εισαγωγή και προώθηση του καθετήρα

• Δακτυλολαβή στο άνω τμήμα του επιστομίου, για την εύκολη προώθηση του καθετήρα κατά την εισαγωγή του, που λειτουργεί και ως δείκτης της λοξότμησης της βελόνας

• Επιστόμιο με χρωματικό κώδικα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, για την αναγνώριση του διαμετρήματος του τοποθετημένου καθετήρα

• Υποδοχή luer lock για ασφαλείς συνδέσεις χωρίς διαρροές

• Διαφανή υποθάλαμο, για την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης του αίματος

• Πώμα με αεραγωγό φίλτρο μεγάλης επιφάνειας, για την ταχεία και χωρίς διαρροές, παλινδρόμηση του αίματος

Διάμετρος καθετήρα : 20 G

Διάμετρος βελόνας  : 22 G

Μήκος καθετήρα : 51 mm

Εξωτ. διάμ. Καθετήρα : 1.1 mm

Εσωτ. διάμ. Καθετήρα : 0.8 mm

Ογκος εξαέρωσης : 0.08 ml

Ταχύτητα ροής  : 60 ml/min

Αποστείρωση  : Αιθυλενοξείδιο (ΕΟ)

Ο καθετήρας διαθέτει οδηγίες χρήσης και στην Ελληνική γλώσσα και φέρει CE.

Ο καθετήρας να είναι ελεύθερος πυρετογόνων, μιας χρήσης, ελεύθερος λατεξ (LATEX FREE),  (DEHP  FREE) κ χωρίς πτερύγια.