ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ 996978666, ΔΟΥ Ηρακλείου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ - CT 128 ΤΟΜΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| Σύστημα Αξονικής τομογραφίας, το πλέον σύγχρονο μοντέλο τουλάχιστον 128 τομών του κάθε κατασκευαστή, που να περιλαμβάνει: - Gantry - Ακτινολογική λυχνία - Γεννήτρια Ακτίνων -Χ - Εξεταστική Τράπεζα - Κλινικά πακέτα – Τεχνικές Λήψης Εικόνων – Ανασύνθεση Εικόνας – - Σύστημα Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Διάγνωσης - Εγχυτής - Συσκευή εγγραφής CD/DVD |  |  |
| 1.ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ. |  |  |
| 1.1 Εξεταστικό πεδίο (βασικό), cm | ≥50. |  |
| 1.2 Ελάχιστο πάχος τομής, mm | ≤0,630 |  |
| 1.3 Ελάχιστος χρόνος περιστροφής, sec | ≤0.3 |  |
| 1.4 Πλάτος ανιχνευτή στο άξoνα z | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |
| 1.5 Σάρωση σε Περισσότερες από μια Ενέργειες Φωτονίων | Ναι |  |
| 2. ΑΠΟΔΟΣΗ |  |  |
| 2.1 Μέγιστη χωρική διακριτική ικανότητα (MTF) στο 2%, lp/cm | ≥ 16 |  |
| 2.2 Μέγιστη χωρική διακριτική ικανότητα (MTF) στo 10%, lp/cm | ≥ 12 |  |
| 2.3 Μέγιστη χωρική διακριτική ικανότητα (MTF) στο 50%, lp/cm | ≥ 8 |  |
| 3. GANTRY |  |  |
| 3.1 Κλίση, deg | Ναι. Να αναφερθεί |  |
| 3.2 Διάμετρος, cm | ≥ 78 cm για την εξυπηρέτηση παχύσαρκων ασθενών |  |
| 3.3 Σύστημα επικέντρωσης | Laser |  |
| 3.4 Χειρισμός κινήσεων | Να διαθέτει αμφίπλευρα χειριστήρια ή άλλους σύγχρονους τρόπους χειρισμού του Gantry |  |
| 4. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ |  |  |
| 4.1Θερμοχωρητικότητα ανόδου, MHU | ≥ 8 (ονομαστική ή ισοδύναμη τιμή, να κατατεθεί η σχετική βιβλιογραφία ) |  |
| 4.2 Θερμοαπαγωγή ανόδου | ≥ 800ΚHU/min |  |
| 5. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ |  |  |
| 5.1 Απόδοση γεννήτριας, kW | ≥ 100 (ονομαστική τιμή) |  |
| 5.2 Εύρος τιμών υψηλής τάσης, kV | 80-130 |  |
| 5.3 Εύρος τιμών mA | ≥800 |  |
| 6. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |  |  |
| 6.1 Κίνηση καθ’ ύψος, cm | 60-80 |  |
| 6.2 Διάστημα σάρωσης | ≥ 100 cm |  |
| 6.3 Μέγιστο επιτρεπτό φορτίο χωρίς περιορισμούς κίνησης, kg | ≥200 |  |
| 6.4 Χειρισμός κινήσεων | Gantry & operator console ή άλλους σύγχρονους τρόπους χειρισμού του Gantry |  |
| 7. ΔΟΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ |  |  |
| 7.1 Τεχνική διαμόρφωσης δόσης. Να αναφερθεί το ποσοστό μείωσης | ΝΑΙ.Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνική μείωσης της δόσης | . |
| 7.2 Επαναληπτικό αλγόριθμο ανασύνθεσης για μείωση δόσης σε επίπεδο raw data | ΝΑΙ. Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση. ( Να διαθέτει τον τελευταίας τεχνολογίας επαναληπτικό αλγόριθμο ανασύνθεσης – Iterative Reconstruction Algorithm – σε επίπεδο πρωτογενών δεδομένων που διατίθεται από την εταιρεία). |  |
| 7.3 Έλεγχος δόσης για παιδιατρικές εφαρμογές | Να περιγραφεί η δυνατότητα |  |
| 7.4 Συγχρονισμός με ΗΚΓ σε prospective και retrospective mode | ΝΑΙ. |  |
| 8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ |  |  |
| 8.1 Στατική ψηφιακή ακτινογραφία (topogram) | ΝΑΙ |  |
| 8.2 Helical / spiral ελικοειδή σάρωση | ΝΑΙ |  |
| 8.3 Axial σάρωση | ΝΑΙ |  |
| 8.4 Χρόνος συνεχούς σάρωσης, sec | ≥ 100 |  |
| 8.5 Αριθμός ταυτόχρονων ληφθέντων τομών(acquired slices) σε ελικοειδή σάρωση σε μία περιστροφή 360ο | ≥128 |  |
| 8.6 Αριθμός ταυτόχρονων ληφθέντων τομών(acquired slices) σε Axial σάρωση σε μία περιστροφή 360ο | ≥128 |  |
| 9.ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ -ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ |  |  |
| 9.1 Αριθμός Ταυτόχρονων Τομών ανασύνθεσης (reconstructuded slices) | > 256 |  |
| 9.2 Εξεταστικό πεδίο ανασύνθεσης, cm | > 40 |  |
| 9.3 Μήτρα ανασύνθεσης εικόνας | 512x512 |  |
| 9.4 Μέγιστος ρυθμός ανασύνθεσης εικόνας (512x512), εικόνες /sec | ≥ 40 |  |
| 9.5 On line χωρητικότητα κονσόλας σε εικόνες | ≥800.000 |  |
| 9.6 Μέσο αποθήκευσης ψηφιακών εικόνων | CD/DVD |  |
| 9.7 Διασυνδεσιμότητα Σταθμού | DICOM 3.0. |  |
| 10. ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ |  |  |
| 10.1 Λήψης | ΝΑΙ |  |
| 10.2 Διόρθωσης ψευδενδείξεων (artifacts) .Ο Αξονικός Τομογράφος πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει προγράμματα καταστολής μεταλικλων παρασίτων | ΝΑΙ |  |
| 10.3 Μείωσης θορύβου εικόνων | ΝΑΙ |  |
| 10.4 Real time πολυεπίπεδης ανασύνθεσης εικόνων (MPR) | ΝΑΙ |  |
| 10.5 Τρισδιάστατης απεικόνισης – Αφαίρεσης οστων | ΝΑΙ |  |
| 10.6 Αγγειογραφίας MIP και mIP | ΝΑΙ |  |
| 10.7 Μετρήσεων όγκου διαφόρων οργάνων | ΝΑΙ |  |
| 10.8 Εικονικής ενδοσκόπησης | ΝΑΙ |  |
| 10.9 Ανάλυσης αιμάτωσης εγκεφάλου (Brain perfusion). | ΝΑΙ |  |
| 10.10 Πλήρες καρδιολογικό πακέτο για εξετάσεις στεφανιαίων αγγείων με τεχνικές σάρωσης prospective και retrospective gating. | ΝΑΙ |  |
| 11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ |  |  |
| 11.1 Η διαδικασία να γίνεται μέσω δικτύου σε αρχιτεκτονική κεντρικού ανεξάρτητου Server με περιφερειακούς clients. Να διαθέτει λογισμικό για εγκατάσταση σε υπολογιστή κάθε χρήστη και μέσω επικοινωνίας με την βάση δεδομένων του server. | ΝΑΙ |  |
| 11.2 Να προσφερθούν τρείς (3) θέσεις εργασίας, με τους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα Medical Grade Monitors και το λογισμικό, με αντίστοιχες άδειες χρήσης (licenses) για πρόσβαση σε όλα τα διατιθέμενα προγράμματα επεξεργασίας για όλους τους χρήστες. Να διαθέτει τα ακόλουθα προγράμματα επεξεργασίας: | ΝΑΙ |  |
| 11.3 Multi planar reconstruction | ΝΑΙ |  |
| 11.4 3D απεικόνιση | ΝΑΙ |  |
| 11.5 Αγγειογραφία MIP & mIP με δυνατότητα ποσοτικών μετρήσεων στα αγγεία και αυτόματη αφαίρεση οστικών δομών | ΝΑΙ |  |
| 11.6 Μετρήσεων όγκου διαφόρων οργάνων | ΝΑΙ |  |
| 11.7 Λογισμικό μελέτης πνευμονικού παρεγχύματος | ΝΑΙ |  |
| 11.8 Ανάλυσης αιμάτωσης (Brain & Body perfusion). | ΝΑΙ |  |
| 11.9 Σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης για αυτόματα αποτελέσματα κατά τη διάγνωση στο πνευμονικό παρέγχυμα, την κοιλιακή αορτή, τους πνεύμονες και την σπονδυλική στήλη.Δυνατότητα αυτόματης εξαγωγής αποτελεσμάτων με υποσημειωμένες τις πιθανές παθολογικές καταστάσεις σε 2D και 3D format , καθώς και σε structured report | ΝΑΙ |  |
| 11.10 Καρδιολογικό λογισμικό ποσοτικοποίησης και αξιολόγησης των αποτιτανώσεων των στεφανιαίων αρτηριών (calcium scoring), ανακατασκευή και απεικόνιση των στεφανιαίων αγγείων, υπολογισμό σημαντικών καρδιολογικών παραμέτρων όπως λειτουργία αριστερής και δεξιάς κοιλίας κλπ | ΝΑΙ |  |
| 11.11 Μελέτη καρδιακής λειτουργίας | ΝΑΙ(Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση) |  |
| 11.12 Διασυνδεσιμότητα Σταθμού. Πλήρες DICOM 3.0 (Full DICOM) χωρίς κόστος για εξαγωγή δεδομένων | ΝΑΙ |  |
| 11.13 Να διατεθούν το πρόγραμμα DICOM viewer και οι αντίστοιχες άδειες χρήσεις για ιατρική εφαρμογή, καθώς και άδεια χρήσης (licenses) για διασύνδεση με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα | ΝΑΙ |  |
| 11.14 Πλήρες καρδιολογικό λογισμικό ποσοτικοποίησης και αξιολόγησης των αποτιτανώσεων των στεφανιαίων αρτηριών (calcium scoring), ανακατασκευή των στεφανιαίων αγγείων, υπολογισμό σημαντικών καρδιολογικών παραμέτρων όπως ejection fraction, λειτουργίας αριστερής και δεξιάς κοιλιάς , myocardial vitality κλπ. | ΝΑΙ |  |
| 12. ΕΓΧΥΤΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ |  |  |
| 12.1 Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλος για εγχύσεις σκιαγραφικού σε εξετάσεις αξονικής τομογραφίας | NAI |  |
| 12.2 Να έχει δυνατότητα και για έγχυση ορού | NAI |  |
| 12.3 Η κεφαλή του εγχυτή να στηρίζεται σε τροχήλατη βάση | NAI |  |
| 12.4 Να πραγματοποιεί έγχυση σκιαγραφικού σε φάσεις τουλάχιστον 1-6 επιπέδων | NAI |  |
| 12.5 Ο ρυθμός ροής να είναι προγραμματιζόμενος από 0.1 έως 10 ml/sec με βήμα τουλάχιστον 0.1 ml / sec | NAI |  |
| 12.6 Να διαθέτει οθόνη αφής για τον έλεγχο και τον προγραμματισμό των εγχύσεων από την αίθουσα ελέγχου | NAI |  |
| 12.7 Να έχει μέγιστο όριο πίεσης τουλάχιστον 300 psi | NAI |  |
| 12.8 Να διαθέτει λειτουργία ταυτόχρονης έγχυσης σκιαγραφικού και ορού σε ποσοστιαία αναλογία | NAI |  |
| 12.9 Να διαθέτει σύστημα απομακρυσμένης διάγνωσης και επισκευής μέσω ασφαλούς σύνδεσης στο internet σε περίπτωση βλάβης, χωρίς επιπλέον κόστος | NAI |  |
| 12.10 Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι συμβατό με το πρότυπο DICOM 3.0 για συνεργασία με πληροφοριακά συστήματα του Νοσοκομείου (π.χ PACS server) | NAI |  |
| 12.11 Να έχει τη δυνατότητα συγχρονισμού με τον Αξονικό Τομογράφο. Να προσφερθεί προς επιλογή | NAI |  |
| 12.12 Να δέχεται αναλώσιμο κιτ συριγγών ή σετ έγχυσης σε πολλαπλούς ασθενείς και συστήματος πλήρωσης αυτών, πολλαπλών χρήσεων, εγκεκριμένο για συνεχή χρήση τουλάχιστον 12 ωρών | NAI |  |
| 12.13 Να δέχεται πιστοποιημένα συμβατά αναλώσιμα διαφόρων κατασκευαστών, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αναλώσιμα πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για την ομαλή, συνεχή και μακροπρόθεσμη λειτουργία του εν λόγω προσφερόμενου είδους, σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα | NAI |  |
| 12.14 Να διαθέτει ενεργό θερμαντικό σύστημα της σύριγγας του σκιαγραφικού μέσου στους 35Ο C περίπου | NAI |  |
| 13. ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ CD/DVD |  |  |
| 13.1 Τεχνολογίας Θερμικής εκτύπωσης (thermal) ή inkjet (ασπρόμαυρη εκτύπωση) | NAI |  |
| 13.2 Να διαθέτει ανεξάρτητο μηχανισμό για την αυτόματη εγγραφή και εκτύπωση πληροφοριών εξετάσεων ασθενούς σε CD/DVD | NAI |  |
| 13.3Να φέρει δύο (2) τουλάχιστον Οδηγούς εγγραφής CD/DVD με δυνατότητα αυτόματης επιλογής CD/DVD ανάλογα με τον όγκο της προς εγγραφή ιατρικής πληροφορίας | NAI |  |
| 13.4Χωρητικότητα εισόδου: 100 θέσεων τουλάχιστον (με κενά CD/DVD) | NAI |  |
| 13.5Στην προσφερόμενη υλοποίηση, αν τυχόν απαιτείται υποστηρικτικός ειδικός σταθμός εργασίας, να συμπεριλαμβάνεται και ο κατάλληλος σταθμός εργασίας με τα ανάλογα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά για την υλοποίησή του, το λειτουργικό του σύστημα με την άδεια χρήσης του καθώς και με την απαιτούμενη οθόνη επισκόπησης αν τυχόν απαιτείται και αυτή για την χρήση του. | NAI |  |
| 13.6Να διαθέτει κατάλληλο λογισμικό για τη λήψη των εξετάσεων μέσω του πρoτύπου DICOM 3.0 | NAI |  |
| 13.7 Ενσωμάτωση μαζί με το CD/DVD και κατάλληλου λογισμικού προβολής (viewer) των εξετάσεων DICOM | NAI |  |
| 13.8Να διαθέτει ειδικό λογισμικό διαμόρφωσης ετικέτας Να τυπώνει λατινικούς και ελληνικούς χαρακτήρες Στην ετικέτα να αναγράφεται κατ’ ελάχιστο: ονοματεπώνυμο ασθενούς, ημερομηνία εξέτασης, λογότυπο νοσοκομείου και είδος εξέτασης | NAI |  |
| 13.9Τα αναλώσιμα υλικά να μην είναι αποκλειστικά και να μπορούν να βρεθούν στην ελεύθερη αγορά | NAI |  |

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

- ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

2.1.  Τα είδη θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή, σε υφιστάμενο χώρο του τμήματος νεότερων απεικονιστικών μεθόδων στον οποίο ήδη βρίσκεται και λειτουργεί ο παλιός Αξονικός Τομογράφος PHILIPS BRILLIANCE 16 τομών ο οποίος με μέριμνα και δαπάνες του Νοσοκομείου θα αποξηλωθεί  και θα απομακρυνθεί., σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας ασθενών, χειριστών, περιβάλλοντος. Ο Προμηθευτής θα υποβάλλει με την προσφορά του, τυχόν προαπαιτούμενες υποδομές (παροχές, συνδέσεις κ.λπ.) ή άλλες υποχρεώσεις του Νοσοκομείου, προκειμένου να υλοποιηθεί η παράδοση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.

2.2.  Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας δύο χρόνια τουλάχιστον και πλήρη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service για 10 χρόνια τουλάχιστον, με αποδεδειγμένη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

2.3.  Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, δωρεάν, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει  εντός 24 ωρών το αργότερο από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του.

2.4.   Να δοθούν πλήρη στοιχεία για την οργάνωση του service του Προμηθευτή, ο οποίος πρέπει να έχει επαρκή εμπειρία στο συγκεκριμένο είδος, καθώς και πελατολόγιο του προσφερόμενου είδους.

2.5.   Να δοθούν βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, από τις οποίες να φαίνεται ότι ο προμηθευτής είναι εξουσιοδοτημένος ως προς την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης και ότι επαρκής αριθμός στελεχών του Προμηθευτή έχουν εκπαιδευτεί από τον οίκο κατασκευής του προϊόντος.

2.6.  Να επισυναφθούν τα πιστοποιητικά CΕ του είδους και  ISO του οίκου καθώς και Βεβαίωση πιστοποιημένου φορέα περί συμμόρφωσης του προμηθευτή με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για την ορθή πρακτική διανομής και εξυπηρέτησης (service) ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348,ΦΕΚ 32Α/16-01-04).

2.7.  Να συνοδεύεται η τεχνική προσφορά με οδηγίες χρήσης και συντήρησης του προϊόντος.

2.8.  Να παρέχεται κατά την παράδοση του προϊόντος δωρεάν εκπαίδευση των χειριστών στη θεωρία, το χειρισμό και τη λειτουργία, αλλά και των τεχνικών στην επισκευή και συντήρηση και τα μέτρα ασφάλειας των χρηστών και του μηχανήματος (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5).

2.9.  Να παραδοθούν, με την παράδοση του είδους, τα πρωτότυπα εγχειρίδια χειρισμού και service, με τα κυκλωματικά διαγράμματα, τις οδηγίες επισκευής και συντήρησης και τους κωδικούς των ανταλλακτικών.

2.10. Να περιγραφεί το αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων που προβλέπεται από τον κατασκευαστή, να διευκρινιστούν σαφώς οι χρόνοι και το είδος των συντηρήσεων που πρέπει να κάνει ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και ενδεχομένως ο χρήστης και να αναφερθούν αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα ή άλλα υλικά των συντηρήσεων, με τους κωδικούς, τις τιμές και το χρόνο ζωής τους.

2.11. Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

| ΚΡΙΤΗΡΙΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |
| Κ1 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ | 5% |
| Κ2 | ΑΠΟΔΟΣΗ | 5% |
| Κ3 | GANTRY | 5% |
| Κ4 | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ | 7.5% |
| Κ5 | ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ | 7.5% |
| Κ6 | ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 5% |
| Κ7 | ΔΟΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣ | 7.5% |
| Κ8 | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ | 5% |
| Κ9 | ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ | 7.5% |
| Κ10 | ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ | 5% |
| Κ11 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ | 5% |
| Κ12 | ΕΓΧΥΤΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ | 3% |
| Κ13 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ CD/DVD | 2% |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α 70% |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |  |  |
| Κ14 | Εγγύηση καλής λειτουργίας, τεχνική υποστήριξη | 15% |
| Κ15 | Εκπαίδευση προσωπικού | 15% |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β 30% |  |  |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% |  |  |