 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ
1. Βηματοδότες μιας κοιλότητας (SSIR), με προσαρμοζόμενη συχνότητα, με ειδικές διαγνωστικές και θεραπευτικές ικανότητες. 

Να έχουν αυτόματη ανίχνευση του ουδού βηματοδότησης και αυτορρύθμιση της έντασης του χορηγούμενου ερεθίσματος.  Αυτόματο έλεγχο αίσθησης με αυτορρύθμιση. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας να είναι τουλάχιστον 8 έτη. 
2. Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων (DDDR)  με προσαρμοζόμενη συχνότητα και ειδικές διαγνωστικές και θεραπευτικές ιδιότητες. 

Να έχουν αυτόματη ανίχνευση του ουδού βηματοδότησης και αυτορρύθμιση της έντασης του χορηγούμενου ερεθίσματος.  Αυτόματο έλεγχο αίσθησης με αυτορρύθμιση. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας να είναι τουλάχιστον 8 έτη. Να υπάρχει πρόγραμμα υστέρησης στην κολποκοιλιακή βηματοδότηση (υστέρηση στο AY Delay). 

3. Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων, χωρίς δυνατότητα κολπικής βηματοδότησης, με προσαρμοζόμενη κοιλιακή συχνότητα (VDDR), με ειδική διαγνωστική και θεραπευτική ικανότητα.
Να διαθέτουν τρόπο λειτουργίας VDDR.

4. Οι κατηγορίες 1 και 2, ειδική κατασκευή για ασφαλή ολόσωμη MRI
5. Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων (DDDR), με προσαρμοζόμενη συχνότητα με ειδική διαγνωστική και θεραπευτική ικανότητα.
Να έχουν αυτόματη ανίχνευση του ουδού βηματοδότησης και αυτορρύθμιση της έντασης του χορηγούμενου ερεθίσματος.  Αυτόματο έλεγχο αίσθησης με αυτορρύθμιση. 
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας να είναι τουλάχιστον 8 έτη. 

Να έχουν ειδικούς αλγόριθμους πρόληψης κολπικής μαρμαρυγής με δυνατότητα αντιταχυκαρδικής  βηματοδότησης.
6. Βηματοδότες τριών κοιλοτήτων για καρδιακό επανασυγχρονισμό

7. Βηματοδότες τριών κοιλοτήτων για καρδιακό επανασυγχρονισμό και ειδική κατασκευή για να είναι ασφαλείς σε μαγνητική τομογραφία (MRI)
8. Εμφυτευόμενες συσκευές συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής, τύπου κλειστής αγκύλης.

Να είναι ασφαλείς κατά τη διενέργεια ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας.

9. Εμφυτευόμενες συσκευές συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής τύπου κλειστής αγκύλης. Να είναι μικρού όγκου <=1,5cc. Να τοποθετούνται με ειδική συσκευή, χωρίς χειρουργική επέμβαση. Να είναι νέας τεχνολογίας, που τις καθιστά ασφαλείς κατά τη διενέργεια ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας. 

10. Συσκευές τηλεπαρακολούθησης ασθενών με εμφυτευόμενο βηματοδότη ή απινιδωτή για αυτόματη παρακολούθηση ασθενούς από το σπίτι, χωρίς  την ανάγκη ενεργειών από τον ασθενή, με χρήση δικτύων κινητής τηλεφωνίας ή ιντερνέτ. 

11. Ηλεκτρόδια κοιλιακά
Ηλεκτρόδια παθητικής πρόσφυσης διπολικά με μήκος 53-60 cm χαμηλού ουδού και υψηλής αντίστασης, με έκλυση στεροειδών για χαμηλότερο ουδό. Μικρού εύρους ώστε να είναι συμβατά με υποκλείδια εισαγωγής 7F.

12. Ηλεκτρόδια κολπικά
Ηλεκτρόδια παθητικής πρόσφυσης με προσχηματισμένη καμπύλη J για κολπική στερέωση, μήκους 45-53 cm, με έκλυση στεροειδών για χαμηλότερο ουδό
Μικρού εύρους ώστε να είναι συμβατά με υποκλείδια εισαγωγής 7F.
13.  Ηλεκτρόδια ενεργητικής στερέωσης
Μήκους 45, 53 ή 60 cm. Με εύχρηστο μηχανισμό προέκτασης και ανάσυρσης  

της βίδας, συμβατά με ολόσωμη MRI

14. Ηλεκτρόδια τύπου VDDR
Παθητικής στερέωσης, χαμηλού ουδού και υψηλής αντίστασης, με έκλυση στεροειδών για χαμηλό ουδό. Απόσταση κολπικού διπόλου 13 ή 15 cm. Συμβατό με υποκλείδια 9F.
15. Ηλεκτρόδια βηματοδότησης στεφανιαίου κόλπου διαφόρων μεγεθών

16. Υποκλείδια (διαφλεβικοί εισαγωγείς) διαφόρων μεγεθών
17. Ηλεκτρόδια βηματοδοτών ενεργητικής πρόσφυσης χαμηλής ουδού, βιδωτό με προσχηματισμένη καμπύλη

18. Ηλεκτρόδια βηματοδότησης επικαρδιακά, διπολικά και συρραπτώμενα

