## Φύλλο1
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ CPV 33172000-6
Α/Α | ΕΙΔΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΤΑ
1 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΝΟ 0 | Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, κατασκευασμένοι από εύκαμπτο ατραυματικό υλικό και PVC, να έχουν χρωματιστή ένδειξη μεγέθους και μαλακά στρογγυλεμένα άκρα καταλληλοι με διαμετρο για χρήση με καθετήρα αναρρόφησης, free latex, No 0
2 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΝΟ 00 | Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, κατασκευασμένοι από εύκαμπτο ατραυματικό υλικό και PVC, να έχουν χρωματιστή ένδειξη μεγέθους και μαλακά στρογγυλεμένα άκρακαταλληλοι με διαμετρο για χρήσημε καθετήρα αναρρόφησης, free latex, No 00
3 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΝΟ 000 | Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, κατασκευασμένοι από εύκαμπτο ατραυματικό υλικό και PVC, να έχουν χρωματιστή ένδειξη μεγέθους και μαλακά στρογγυλεμένα άκρακαταλληλοι με διαμετρο για χρήσημε καθετήρα αναρρόφησης, free latex, No 000
4 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΝΟ 1 | Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, κατασκευασμένοι από εύκαμπτο ατραυματικό υλικό και PVC, να έχουν χρωματιστή ένδειξη μεγέθους και μαλακά στρογγυλεμένα άκρακαταλληλοι με διαμετρο για χρήσημε καθετήρα αναρρόφησης, free latex, No 1
5 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΝΟ 2 | Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, κατασκευασμένοι από εύκαμπτο ατραυματικό υλικό και PVC, να έχουν χρωματιστή ένδειξη μεγέθους και μαλακά στρογγυλεμένα άκρακαταλληλοι με διαμετρο για χρήσημε καθετήρα αναρρόφησης, free latex, No 2
6 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΝΟ 3 | Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, κατασκευασμένοι από εύκαμπτο ατραυματικό υλικό και PVC, να έχουν χρωματιστή ένδειξη μεγέθους και μαλακά στρογγυλεμένα άκρα καταλληλοι με διαμετρο για χρήση με καθετήρα αναρρόφησης, free latex, No3
7 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΝΟ 4 | Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, κατασκευασμένοι από εύκαμπτο ατραυματικό υλικό και PVC, να έχουν χρωματιστή ένδειξη μεγέθους και μαλακά στρογγυλεμένα άκρα καταλληλοι με διαμετρο για χρήση με καθετήρα αναρρόφησης, free latex, No 4
8 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΝΟ 5 | Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, κατασκευασμένοι από εύκαμπτο ατραυματικό υλικό και PVC, να έχουν χρωματιστή ένδειξη μεγέθους και μαλακά στρογγυλεμένα άκρα καταλληλοι με διαμετρο για χρήση με καθετήρα αναρρόφησης, free latex, No 5
9 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ | Να είναι αυτοκόλλητος μετωπιαίος αισθητήρας, μιας χρήσεως, τεχνολογίας BIS με σύστημα κόλλησης ZIPPREP. Να αποτελείται από τέσσερα 4 ηλεκτρόδια απαγωγής ΗΕΓ. Να χρησιμοποιείται και για απαγωγή ΗΜΓ από την κροταφική περιοχή (Μυϊκός Τόνος). Να είναι ένας αισθητήρας διαμορφωμένος και σχεδιασμένος για να βελτιώνει την εφαρμογή και προσκόλληση και να εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα σήματος. Να παρέχει τα εξής επιπλέον πλεονεκτήματα: Αυξημένη αντίσταση στην ηλεκτροκαυτηρίαση. Βελτιωμένη απόδοση κατά την χρήση φαρμάκων βαθείας αναισθησίας. Ενισχυμένο φιλτράρισμα ΗΜΓ (ηλεκτρομυογραφήματος). Να διαθέτει συνδετικό (clip) ασφαλείας. Να τοποθετείται εύκολα, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα κατά την διάρκεια του χειρουργείου
10 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΣ M.X. | Να προορίζονται για ασθενείς από 1,5 κιλά έως 5 κιλά. Να μη διαθέτουν υλικό προσκόλλησης (μη αυτοκόλλητοι) ώστε να είναι ιδανικοί για χρήση σε νεογνά με ευαίσθητο δέρμα.Η στερέωσή τους να γίνεται με Velcro. Να έχουν δυνατότητα αποθήκευσης των συμβάντων αποκορεσμού του ασθενούς. Να είναι αποστειρωμένοι, latex free και να έχουν CE Mark. | Οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις
11 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ | Σενσορες εγκεφαλικής οξυμετρίας ενηλίκων Μετωπιαίος αυτοκόλλητος αισθητήρας μέτρησης εγκεφαλικής οξυγόνωσης ο οποίος να αποτελείται από μια πηγή και δύο δέκτες που απέχουν 3cm και 4cm και εκπέμπουν εναλλάξ σε δύο μήκη κύματος (730nm και 810nm)να είναι μ.χ και free latex ενηλίκων |  | Οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις
12 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ Μ.Χ. |  | Προδιαγραφές ενηλίκων/ Παιδιατρικού Μετωπιαίου/σωματικού αισθητήρα για μη επεμβατική μέτρηση του τοπικού κορεσμού σε οξυγόνο rSO2 1. Να διαθέτει 2 φωτεινές πηγές LED που να εκπέμπουν εγγύς υπέρυθρη ακτινοβολία σε τέσσερα μήκη κύματος (730nm, 760nm,810nm & 880nm) 2. Να παρέχει απόλυτες μετρήσεις (absolute) για τέσσερα βάθη διείσδυσης έχοντας δύο φωτοανιχνευτές σε απόσταση 12,5mm & 25mm αντίστοιχα από τις φωτεινές πηγές 3. Να παρέχει δυναμική αντιστάθμιση της μυελίνωσης 4. Να είναι αυτοκόλλητος και latex free. 5. Να φέρει CE mark και έγκριση FDA 6. Να προορίζεται για χρήση με εγκεφαλικό/σωματικό οξύμετρο με δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης έως και 6 καναλιών. Το μηχάνημα να έχει δυνατότητα μέτρησης και παλμικής οξυμετρίας SpO2 και να συνοδεύεται από αισθητήρα SpO2 πολλαπλών χρήσεων
13 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ M.X. OxiMax | Ο αισθητήρας οξυμετρίας τεχνολογιας OxiMax να είναι για ενήλικες, ασθενείς ›30 kgr και συμβατός με όλα τα μόνιτορ του νοσοκομείου. Να προσφέρονται για μικρής ή μεγάλης διάρκειας παρακολούθηση.Να είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, ώστε να μην παρουσιάζεται κίνδυνος επιμολύνσεων.Να είναι σχεδιασμένοι από υλικό που δεν σχίζεται εύκολα.Να διαθέτουν ηλεκτρονική ασπίδα προστασίας, ώστε να μην επιτρέπονται παρεμβολές φωτός από το εσωτερικό περιβάλλον.Η ακρίβεια της μέτρησης να είναι ±2 μονάδες. Ο επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης τους να τους καθιστά ιδανικούς για ασθενείς που χρειάζονται παρακολούθηση μακράς διάρκειας ή μεταφέρονται σε άλλα τμήματα του νοσοκομείου.Να φέρουν ηλεκτρονικό chip που καταγράφει τα γεγονότα παραβίασης των ορίων συναγερμού και δίνει τη δυνατότητα εάν ο ασθενής μεταφερθεί σε άλλο χώρο του νοσοκομείου και συνδεθεί με οξύμετρο τεχνολογίας OxiMax να δει το ιστορικό των γεγονότων αυτών. Το chip να δίνει επίσης τη δυνατότητα αναφοράς των τυχών προβλημάτων σύνδεσης του αισθητήρα από το μόνιτορ. Να τοποθετείται σε δάχτυλα χεριού ή ποδιού.Το μήκος του καλωδίου να είναι ≥90cm.
14 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ M.X. | Αισθητήρες για οξύμετρο παίδων νέας τεχνολογίας με δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων και ενσωματωμένο μικροτσίπ, να διαθέτουν φύλλο αλουμινίου το οποίο να περιβάλλει το δάκτυλο, καθώς και πλέγμα αλουμινίου στον πομπό για αποφυγή των παρασίτων. Αποστειρωμένοι, latex free. Μιας χρήσης.
15 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ | Αποστειρωμένο, κατασκευασμένο από PVC που να περιλαμβάνει :δύο σωλήνες 150cm (15mm) συνδεδεμένους με διχαλωτό συνδετικό Υ και επιπλέον σωλήνα 100cm,ευθύ συνδετικό για σύνδεση με ασκό 1Lt και γωνιώδη συνδετικό. Με λεία εσωτερική επιφάνεια για να μην κρατάει υδρατμούς. .Μαλακά συνδετικά για καλή τοποθέτηση στο αναισθησιολογικό μηχάνημα .Free latex ασκό.
16 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ | Να είναι συμβατό με τους υγραντήρες fisher @ paykel και να αποδεικνύεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο .να είναι κλειστό σετ που να περιλαμβάνει ένα πλήρως θερμαινόμενο (χωρίς υδατοπαγίδες ) κύκλωμα αναπνοής και ένα αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο νερού με δυο φλοτέρ για μέγιστη ασφάλεια. Να θερμαίνεται μέσω διπλού σπειροειδούς σύρματος για ομοιόμορφη θέρμανση για να διατηρείται το κύκλωμα στεγνό και να αποφεύγεται ο κίνδυνος λοιμώξεων από τη συγκέντρωση υγρών. Το εκπνευστικό σκέλος να είναι κατασκευασμένο απο ειδικό διαπερατό υλικό με μικροκυψελιδες για να διοχετεύεται η υγρασία στο περιβάλλον προστατεύοντας τον ασθενή και τον αναπνευστήρα, να διαθέτει περιστρεφόμενο συνδετικό υ για την καλύτερη στήριξη του κυκλώματος. Να είναι μιας χρήσεως ανά ασθενή με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης 7 ημέρες ανά ασθενή και να αποδεικνύεται εγγράφως.
17 | ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΕΚΠΝΟΗΣ | Φίλτρα αντιβακτηριδιακά-αντιϊκα servo duo guard (pn 6671775) για χρήση στην κασέτα εκπνοής του αναπνευστήρα servo-i να περιλαμβάνουν και το ηλεκτροστατικό μέσω για την ασφαλή λειτουργία του αναπνευστήρα κατά τη νεφελοποίηση.
18 | ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ Μ.Χ. | Φίλτρα μ.χ αντιμικροβιακά επισκληριδίου αναισθησίας με άκρα luer-lock αποστειρωμένα
19 | ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ Μ.Χ. | Ειδικό φίλτρο ύγρανσης του εισπνεόμενου αέρα στον σωλήνα τραχειοστομίας, που παρέχει υγρασία και δεν προκαλεί ξηρότητα στις αεροφόρους οδούς.Με διακριτικό, ανατομικό σχεδιασμό, προεξέχει ελάχιστα και προσφέρει την μέγιστη άνεση στον ασθενή. Υψηλής απόδοσης, με διπλή επίστρωση χαρτιού. Αποτελεσματικός μεταλλάκτης θέρμανσης και ύγρανσης που θερμαίνει και υγραίνει τον εισπνεόμενο αέρα, μειώνοντας τον κίνδυνο απόφραξης του σωλήνα τραχειοστομίας από συσσωρεύσεις εκκρίσεων, ενώ παράλληλα έχει ελάχιστη αντίσταση ροής.Ελαφρύ, μειώνει το βάρος στον σωλήνα τραχειοστομίας.Φέρει συνδετικό 15mm(ISO 5356), με πλήρη συμβατότητα με τα αναπνευστικά συστήματα. Αποστειρωμένα, μιας χρήσεως. | Ειδικό φίλτρο ύγρανσης του εισπνεόμενου αέρα στον σωλήνα τραχειοστομίας, που παρέχει υγρασία και δεν προκαλεί ξηρότητα στις αεροφόρους οδούς.Με διακριτικό, ανατομικό σχεδιασμό, προεξέχει ελάχιστα και προσφέρει την μέγιστη άνεση στον ασθενή. Υψηλής απόδοσης, με διπλή επίστρωση χαρτιού. Αποτελεσματικός μεταλλάκτης θέρμανσης και ύγρανσης που θερμαίνει και υγραίνει τον εισπνεόμενο αέρα, μειώνοντας τον κίνδυνο απόφραξης του σωλήνα τραχειοστομίας από συσσωρεύσεις εκκρίσεων, ενώ παράλληλα έχει ελάχιστη αντίσταση ροής και νεκρό όγκο μικρότερο από 12 ml.Ελαφρύ, μειώνει το βάρος στον σωλήνα τραχειοστομίας . Φέρει συνδετικό 15mm(ISO 5356), με πλήρη συμβατότητα με τα αναπνευστικά συστήματα. Αποστειρωμένα, μιας χρήσεως.
20 | ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | Να είναι 100% υδρόφοβα και παράλληλα εναλλάκτες ύγρανσης – θέρμανσης. Να φέρει ειδική, πρωτοποριακή με πτυχές (pleated) μεμβράνη που διευκολύνει την εναλλαγή ύγρανσης – θέρμανσης, καθώς ενισχύει την κατακράτηση ιών. Η μεμβράνη να μην είναι χημικά επεξεργασμένη Να παρέχει προστασία κατά της μόλυνσης δια μέσω υγρών και αέρα Να παρέχει την μέγιστη αποτελεσματικότητα φιλτραρίσματος, με την ελάχιστη αντίσταση στην ροή Να εξασφαλίζεται η συνεχής ροή αερίων, κατά την διάρκεια παρατεταμένης κλινικής χρήσης Το διάφανο περίβλημα να επιτρέπει την συνεχή παρακολούθηση Να φέρει κωνικά συνδετικά 15mm/22mm (ISO) Να φέρει δακτύλιο ασφαλείας που δεν θα επιτρέπει την αποσύνδεση (ISO 5356) Όλες οι αιχμηρές άκρες να είναι προστατευμένες ώστε να μην θρυμματίζονται. Να παρουσιάζει χαμηλή αντίσταση και Να έχουν πολύ μικρό νεκρό χώρο Να έχουν πολύ χαμηλό βάρος Να διαθέτουν τη μεγαλύτερη δυνατή αντιμικροβιακή και αντιβακτηριδιακή ικανότητα βάση των νέων διεθνών standards MPV < 1 (MICROBIAL PENETRATION VALUE) ή 9,99999%. Να διαθέτουν ικανότητα παρακράτησης ιών, μικρότερους των 0,023μm Να διαθέτουν αντιμικροβιακή κάλυψη που ναμπορεί να υπερβαινει τις 24 ωρες συνεχώς, με υποδοχή καπνογράφου. Να είναι αποστειρωμένα. | Να είναι 100% υδρόφοβα και παράλληλα εναλλάκτες ύγρανσης – θέρμανσης.Να φέρει ειδική, πρωτοποριακή με πτυχές (pleated) μεμβράνη που διευκολύνει την εναλλαγή ύγρανσης – θέρμανσης, καθώς ενισχύει την κατακράτηση ιών. Η μεμβράνη να μην είναι χημικά επεξεργασμένη Να παρέχει προστασία κατά της μόλυνσης δια μέσω υγρών και αέρα Να παρέχει την μέγιστη αποτελεσματικότητα φιλτραρίσματος, με την ελάχιστη αντίσταση στην ροή Να εξασφαλίζεται η συνεχής ροή αερίων, κατά την διάρκεια παρατεταμένης κλινικής χρήσης Το διάφανο περίβλημα να επιτρέπει την συνεχή παρακολούθηση Να φέρει κωνικά συνδετικά 15mm/22mm (ISO). Να φέρει δακτύλιο ασφαλείας που δεν θα επιτρέπει την αποσύνδεση (ISO 5356). Όλες οι αιχμηρές άκρες να είναι προστατευμένες ώστε να μην θρυμματίζονται. Να παρουσιάζει χαμηλή αντίσταση και Να έχουν πολύ μικρό νεκρό χώρο. Να έχουν πολύ χαμηλό βάρος. Να διαθέτουν τη μεγαλύτερη δυνατή αντιμικροβιακή και αντιβακτηριδιακή ικανότητα βάση των νέων διεθνών standards MPV < 1 (MICROBIAL PENETRATION VALUE) ή 9,99999%. Να διαθέτουν ικανότητα παρακράτησης ιών, μικρότερους των 0,023μm Να διαθέτουν αντιμικροβιακή κάλυψη που να μπορεί να υπερβαίνει τις 24 ώρες συνεχώς, με υποδοχή καπνογράφου. Να είναι latex-free, PVC-free και PHALATE FREE τα οποία να πιστοποιούνται με έγγραφό του κατασκευαστή. Να κατατεθεί πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή όσον αφορα την ποτελεσματικότητα του φίλτρου στα βακτήρια και τους ιούς τους οποίους έχουν γίνει test. Να είναι αποστειρωμένα.
21 | ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ | Να είναι 100% υδρόφοβα και παράλληλα εναλλάκτες ύγρανσης – θέρμανσης. Να φέρει ειδική, πρωτοποριακή με πτυχές (pleated) μεμβράνη που διευκολύνει την εναλλαγή ύγρανσης – θέρμανσης, καθώς ενισχύει την κατακράτηση ιών. Η μεμβράνη να μην είναι χημικά επεξεργασμένη Να παρέχει προστασία κατά της μόλυνσης δια μέσω υγρών και αέρα Να παρέχει την μέγιστη αποτελεσματικότητα φιλτραρίσματος, με την ελάχιστη αντίσταση στην ροή Να εξασφαλίζεται η συνεχής ροή αερίων, κατά την διάρκεια παρατεταμένης κλινικής χρήσης Το διάφανο περίβλημα να επιτρέπει την συνεχή παρακολούθηση Να φέρει κωνικά συνδετικά 15mm/22mm (ISO) Να φέρει δακτύλιο ασφαλείας που δεν θα επιτρέπει την αποσύνδεση (ISO 5356) όλες οι αιχμηρές άκρες να είναι προστατευμένες ώστε να μην θρυμματίζονται. Να παρουσιάζει χαμηλή αντίσταση και Να έχουν πολύ μικρό νεκρό χώρο Να έχουν πολύ χαμηλό βάρος Να διαθέτουν τη μεγαλύτερη δυνατή αντιμικροβιακή και αντιβακτηριδιακή ικανότητα βάση των νέων διεθνών standards MPV < 1 (MICROBIAL PENETRATION VALUE) ή 9,99999%. Να διαθέτουν ικανότητα παρακράτησης ιών, μικρότερους των 0,023μm Να διαθέτουν αντιμικροβιακή κάλυψη 24 ωρών συνεχώς, με υποδοχή καπνογράφου. Να είναι αποστειρωμένα.
22 | ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ | Φίλτρα για αναπνευστήρες όλων των τύπων - Να είναι αντιμικροβιακά και ηλεκτροστατικά. - Να παρέχουν προστασία 100% από ΗΙΥ, ΗCY με απαραίτητα πιστοποιητικά που να το αποδεικνύουν. - Να είναι αποστειρωμένα και μίας χρήσης. - Να επιτυγχάνεται άριστη υγρανση του ασθενούς και αποτελεσματικότερος αερισμός με χαμηλή αντίσταση ροής του αέρα. - Να παρέχουν την μεγαλύτερη απόδοση θερμοκρασίας και υγρασίας καθ’όλο το διάστημα της χρήσης του. - Να είναι χαμηλού βάρους κάτω από 30 gr για ενήλικες , κάτω απιο 21 gr για παιδιά και κάτω από 9 gr για νεογνά. - Να έχουν αντίσταση όγκου 45 ml. - Να διαθέτουν μεμβράνη με ειδική κυτταρίνη. - Να έχουν υποδοχή καπνογράφου Luer-Lock. - Να έχουν διάρκεια χρήσης 24 ώρες. - Να διατίθενται με προέκταση και χωρίς . - Να διατίθενται για ενήλικες – παιδιά – νεογνά
23 | ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF ΤΥΠΟΥ BLOCKER Νο:7.0F 70CM | Ενδοβρογχικός αποκλειστής ο οποίος φέρει άκρο διπλού αυλού (τύπου Υ) για να σταθεροποιείται στην καρίνα και να τοποθετείται δια μέσω ενδοτραχειακού σωλήνα. Ο κάθε αυλός να φέρει αεροθάλαμο από πολυουρεθάνη έτσι ώστε να υπάρχει επιλογή στο βρόγχο που θα αποκλειστεί και να περιλαμβάνεται στη συσκευασία συνδετικό το οποίο φέρει οπές για το βρογχοσκόπιο, τον αποκλειστή και το αναισθησιολογικό κύκλωμα. Ο αποκλειστής να είναι βαθμονομημένος, να έχει μέγεθος 7 Fr και μήκος πάνω από 70 cm.
24 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΡΟΓΧΟ ΤΥΠΟΥ ROBERTSHAW NO.28F | Οι ενδοβρογχικοί σωλήνες να είναι διπλού αυλού για εναλλακτικό αερισμό του ενός ή του άλλου βρόγχου ή και των δύο ταυτόχρονα και να διαθέτουν cuff βρόγχου, κυλινδρικού σχήματος, μπλε χρώματος για εύκολη αναγνώριση. Το τραχειακό cuff να έχει κυλινδρικό σχήμα να είναι διαφανές και χαμηλής πίεσης για να μην τραυματίζει την τραχεία. Ο σωλήνας να φέρει λευκή ακτινοσκιερή γραμμή ως το κατωφερέστερο άκρο του σωλήνα για εύκολη αναγνώριση κατά την εισαγωγή βρογχοσκοπίου οπτικών ινών. Εντός του ενδοβρογχικού σωλήνα υπάρχει προκεκαμμένος οδηγός, ο οποίος δύναται να καμφθεί κατά τη βούληση του γιατρού για την ευκολότερη και ασφαλέστερη διασωλήνωση του ασθενή. Να είναι διαθέσιμοι σε διαφορα μεγέθη για αριστερό και δεξιό βρόγχο. Εντός του σετ να περιέχονται συνδετικό Υ, 2 γωνιώδη συνδετικά διπλής περιστροφής με χρωματική ένδειξη αντίστοιχη με το χρώμα του αυλού που αερίζεται τα οποία να φέρουν οπή αναρρόφησης και βρογχοσκόπησης. Στο κάθε συνδετικό να αναγράφεται και λεκτικά ο κάθε αυλός (bronchial ή tracheal). Να περιλαμβάνεται καθετήρας αναρρόφησης επί της συσκευασίας. Να είναι αποστειρωμένοι και μίας χρήσης.Νο 28
25 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΡΟΓΧΟ ΤΥΠΟΥ ROBERTSHAW NO.32F | Οι ενδοβρογχικοί σωλήνες να είναι διπλού αυλού για εναλλακτικό αερισμό του ενός ή του άλλου βρόγχου ή και των δύο ταυτόχρονα και να διαθέτουν cuff βρόγχου, κυλινδρικού σχήματος, μπλε χρώματος για εύκολη αναγνώριση. Το τραχειακό cuff να έχει κυλινδρικό σχήμα να είναι διαφανές και χαμηλής πίεσης για να μην τραυματίζει την τραχεία. Ο σωλήνας να φέρει λευκή ακτινοσκιερή γραμμή ως το κατωφερέστερο άκρο του σωλήνα για εύκολη αναγνώριση κατά την εισαγωγή βρογχοσκοπίου οπτικών ινών. Εντός του ενδοβρογχικού σωλήνα υπάρχει προκεκαμμένος οδηγός, ο οποίος δύναται να καμφθεί κατά τη βούληση του γιατρού για την ευκολότερη και ασφαλέστερη διασωλήνωση του ασθενή. Να είναι διαθέσιμοι σε διαφορα μεγέθη για αριστερό και δεξιό βρόγχο. Εντός του σετ να περιέχονται συνδετικό Υ, 2 γωνιώδη συνδετικά διπλής περιστροφής με χρωματική ένδειξη αντίστοιχη με το χρώμα του αυλού που αερίζεται τα οποία να φέρουν οπή αναρρόφησης και βρογχοσκόπησης. Στο κάθε συνδετικό να αναγράφεται και λεκτικά ο κάθε αυλός (bronchial ή tracheal). Να περιλαμβάνεται καθετήρας αναρρόφησης επί της συσκευασίας. Να είναι αποστειρωμένοι και μίας χρήσης.Νο 32
26 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΡΟΓΧΟ ΤΥΠΟΥ ROBERTSHAW NO.35F | Οι ενδοβρογχικοί σωλήνες να είναι διπλού αυλού για εναλλακτικό αερισμό του ενός ή του άλλου βρόγχου ή και των δύο ταυτόχρονα και να διαθέτουν cuff βρόγχου, κυλινδρικού σχήματος, μπλε χρώματος για εύκολη αναγνώριση. Το τραχειακό cuff να έχει κυλινδρικό σχήμα να είναι διαφανές και χαμηλής πίεσης για να μην τραυματίζει την τραχεία. Ο σωλήνας να φέρει λευκή ακτινοσκιερή γραμμή ως το κατωφερέστερο άκρο του σωλήνα για εύκολη αναγνώριση κατά την εισαγωγή βρογχοσκοπίου οπτικών ινών. Εντός του ενδοβρογχικού σωλήνα υπάρχει προκεκαμμένος οδηγός, ο οποίος δύναται να καμφθεί κατά τη βούληση του γιατρού για την ευκολότερη και ασφαλέστερη διασωλήνωση του ασθενή. Να είναι διαθέσιμοι σε διαφορα μεγέθη για αριστερό και δεξιό βρόγχο. Εντός του σετ να περιέχονται συνδετικό Υ, 2 γωνιώδη συνδετικά διπλής περιστροφής με χρωματική ένδειξη αντίστοιχη με το χρώμα του αυλού που αερίζεται τα οποία να φέρουν οπή αναρρόφησης και βρογχοσκόπησης. Στο κάθε συνδετικό να αναγράφεται και λεκτικά ο κάθε αυλός (bronchial ή tracheal). Να περιλαμβάνεται καθετήρας αναρρόφησης επί της συσκευασίας. Να είναι αποστειρωμένοι και μίας χρήσης.Νο 35
27 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΡΟΓΧΟ ΤΥΠΟΥ ROBERTSHAW NO.37F | Οι ενδοβρογχικοί σωλήνες να είναι διπλού αυλού για εναλλακτικό αερισμό του ενός ή του άλλου βρόγχου ή και των δύο ταυτόχρονα και να διαθέτουν cuff βρόγχου, κυλινδρικού σχήματος, μπλε χρώματος για εύκολη αναγνώριση. Το τραχειακό cuff να έχει κυλινδρικό σχήμα να είναι διαφανές και χαμηλής πίεσης για να μην τραυματίζει την τραχεία. Ο σωλήνας να φέρει λευκή ακτινοσκιερή γραμμή ως το κατωφερέστερο άκρο του σωλήνα για εύκολη αναγνώριση κατά την εισαγωγή βρογχοσκοπίου οπτικών ινών. Εντός του ενδοβρογχικού σωλήνα υπάρχει προκεκαμμένος οδηγός, ο οποίος δύναται να καμφθεί κατά τη βούληση του γιατρού για την ευκολότερη και ασφαλέστερη διασωλήνωση του ασθενή. Να είναι διαθέσιμοι σε διαφορα μεγέθη για αριστερό και δεξιό βρόγχο. Εντός του σετ να περιέχονται συνδετικό Υ, 2 γωνιώδη συνδετικά διπλής περιστροφής με χρωματική ένδειξη αντίστοιχη με το χρώμα του αυλού που αερίζεται τα οποία να φέρουν οπή αναρρόφησης και βρογχοσκόπησης. Στο κάθε συνδετικό να αναγράφεται και λεκτικά ο κάθε αυλός (bronchial ή tracheal). Να περιλαμβάνεται καθετήρας αναρρόφησης επί της συσκευασίας. Να είναι αποστειρωμένοι και μίας χρήσης.Νο 37
28 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΡΟΓΧΟ ΤΥΠΟΥ ROBERTSHAW NO.39F | Οι ενδοβρογχικοί σωλήνες να είναι διπλού αυλού για εναλλακτικό αερισμό του ενός ή του άλλου βρόγχου ή και των δύο ταυτόχρονα και να διαθέτουν cuff βρόγχου, κυλινδρικού σχήματος, μπλε χρώματος για εύκολη αναγνώριση. Το τραχειακό cuff να έχει κυλινδρικό σχήμα να είναι διαφανές και χαμηλής πίεσης για να μην τραυματίζει την τραχεία. Ο σωλήνας να φέρει λευκή ακτινοσκιερή γραμμή ως το κατωφερέστερο άκρο του σωλήνα για εύκολη αναγνώριση κατά την εισαγωγή βρογχοσκοπίου οπτικών ινών. Εντός του ενδοβρογχικού σωλήνα υπάρχει προκεκαμμένος οδηγός, ο οποίος δύναται να καμφθεί κατά τη βούληση του γιατρού για την ευκολότερη και ασφαλέστερη διασωλήνωση του ασθενή. Να είναι διαθέσιμοι σε διαφορα μεγέθη για αριστερό και δεξιό βρόγχο. Εντός του σετ να περιέχονται συνδετικό Υ, 2 γωνιώδη συνδετικά διπλής περιστροφής με χρωματική ένδειξη αντίστοιχη με το χρώμα του αυλού που αερίζεται τα οποία να φέρουν οπή αναρρόφησης και βρογχοσκόπησης. Στο κάθε συνδετικό να αναγράφεται και λεκτικά ο κάθε αυλός (bronchial ή tracheal). Να περιλαμβάνεται καθετήρας αναρρόφησης επί της συσκευασίας. Να είναι αποστειρωμένοι και μίας χρήσης.Νο 39
29 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΡΟΓΧΟ ΤΥΠΟΥ ROBERTSHAW NO.41F | Οι ενδοβρογχικοί σωλήνες να είναι διπλού αυλού για εναλλακτικό αερισμό του ενός ή του άλλου βρόγχου ή και των δύο ταυτόχρονα και να διαθέτουν cuff βρόγχου, κυλινδρικού σχήματος, μπλε χρώματος για εύκολη αναγνώριση. Το τραχειακό cuff να έχει κυλινδρικό σχήμα να είναι διαφανές και χαμηλής πίεσης για να μην τραυματίζει την τραχεία. Ο σωλήνας να φέρει λευκή ακτινοσκιερή γραμμή ως το κατωφερέστερο άκρο του σωλήνα για εύκολη αναγνώριση κατά την εισαγωγή βρογχοσκοπίου οπτικών ινών. Εντός του ενδοβρογχικού σωλήνα υπάρχει προκεκαμμένος οδηγός, ο οποίος δύναται να καμφθεί κατά τη βούληση του γιατρού για την ευκολότερη και ασφαλέστερη διασωλήνωση του ασθενή. Να είναι διαθέσιμοι σε διαφορα μεγέθη για αριστερό και δεξιό βρόγχο. Εντός του σετ να περιέχονται συνδετικό Υ, 2 γωνιώδη συνδετικά διπλής περιστροφής με χρωματική ένδειξη αντίστοιχη με το χρώμα του αυλού που αερίζεται τα οποία να φέρουν οπή αναρρόφησης και βρογχοσκόπησης. Στο κάθε συνδετικό να αναγράφεται και λεκτικά ο κάθε αυλός (bronchial ή tracheal). Να περιλαμβάνεται καθετήρας αναρρόφησης επί της συσκευασίας. Να είναι αποστειρωμένοι και μίας χρήσης.Νο 41
30 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΔΕΞΙΟ ΒΡΟΓΧΟ ΤΥΠΟΥ ROBERTSHAW NO.28F | Οι ενδοβρογχικοί σωλήνες να είναι διπλού αυλού για εναλλακτικό αερισμό του ενός ή του άλλου βρόγχου ή και των δύο ταυτόχρονα και να διαθέτουν cuff βρόγχου, κυλινδρικού σχήματος, μπλε χρώματος για εύκολη αναγνώριση. Το τραχειακό cuff να έχει κυλινδρικό σχήμα να είναι διαφανές και χαμηλής πίεσης για να μην τραυματίζει την τραχεία. Ο σωλήνας να φέρει λευκή ακτινοσκιερή γραμμή ως το κατωφερέστερο άκρο του σωλήνα για εύκολη αναγνώριση κατά την εισαγωγή βρογχοσκοπίου οπτικών ινών. Εντός του ενδοβρογχικού σωλήνα υπάρχει προκεκαμμένος οδηγός, ο οποίος δύναται να καμφθεί κατά τη βούληση του γιατρού για την ευκολότερη και ασφαλέστερη διασωλήνωση του ασθενή. Να είναι διαθέσιμοι σε διαφορα μεγέθη για αριστερό και δεξιό βρόγχο. Εντός του σετ να περιέχονται συνδετικό Υ, 2 γωνιώδη συνδετικά διπλής περιστροφής με χρωματική ένδειξη αντίστοιχη με το χρώμα του αυλού που αερίζεται τα οποία να φέρουν οπή αναρρόφησης και βρογχοσκόπησης. Στο κάθε συνδετικό να αναγράφεται και λεκτικά ο κάθε αυλός (bronchial ή tracheal). Να περιλαμβάνεται καθετήρας αναρρόφησης επί της συσκευασίας. Να είναι αποστειρωμένοι και μίας χρήσης.Νο 28
31 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΔΕΞΙΟ ΒΡΟΓΧΟ ΤΥΠΟΥ ROBERTSHAW NO.32F | Οι ενδοβρογχικοί σωλήνες να είναι διπλού αυλού για εναλλακτικό αερισμό του ενός ή του άλλου βρόγχου ή και των δύο ταυτόχρονα και να διαθέτουν cuff βρόγχου, κυλινδρικού σχήματος, μπλε χρώματος για εύκολη αναγνώριση. Το τραχειακό cuff να έχει κυλινδρικό σχήμα να είναι διαφανές και χαμηλής πίεσης για να μην τραυματίζει την τραχεία. Ο σωλήνας να φέρει λευκή ακτινοσκιερή γραμμή ως το κατωφερέστερο άκρο του σωλήνα για εύκολη αναγνώριση κατά την εισαγωγή βρογχοσκοπίου οπτικών ινών. Εντός του ενδοβρογχικού σωλήνα υπάρχει προκεκαμμένος οδηγός, ο οποίος δύναται να καμφθεί κατά τη βούληση του γιατρού για την ευκολότερη και ασφαλέστερη διασωλήνωση του ασθενή. Να είναι διαθέσιμοι σε διαφορα μεγέθη για αριστερό και δεξιό βρόγχο. Εντός του σετ να περιέχονται συνδετικό Υ, 2 γωνιώδη συνδετικά διπλής περιστροφής με χρωματική ένδειξη αντίστοιχη με το χρώμα του αυλού που αερίζεται τα οποία να φέρουν οπή αναρρόφησης και βρογχοσκόπησης. Στο κάθε συνδετικό να αναγράφεται και λεκτικά ο κάθε αυλός (bronchial ή tracheal). Να περιλαμβάνεται καθετήρας αναρρόφησης επί της συσκευασίας. Να είναι αποστειρωμένοι και μίας χρήσης.Νο 32
32 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΔΕΞΙΟ ΒΡΟΓΧΟ ΤΥΠΟΥ ROBERTSHAW NO.35F | Οι ενδοβρογχικοί σωλήνες να είναι διπλού αυλού για εναλλακτικό αερισμό του ενός ή του άλλου βρόγχου ή και των δύο ταυτόχρονα και να διαθέτουν cuff βρόγχου, κυλινδρικού σχήματος, μπλε χρώματος για εύκολη αναγνώριση. Το τραχειακό cuff να έχει κυλινδρικό σχήμα να είναι διαφανές και χαμηλής πίεσης για να μην τραυματίζει την τραχεία. Ο σωλήνας να φέρει λευκή ακτινοσκιερή γραμμή ως το κατωφερέστερο άκρο του σωλήνα για εύκολη αναγνώριση κατά την εισαγωγή βρογχοσκοπίου οπτικών ινών. Εντός του ενδοβρογχικού σωλήνα υπάρχει προκεκαμμένος οδηγός, ο οποίος δύναται να καμφθεί κατά τη βούληση του γιατρού για την ευκολότερη και ασφαλέστερη διασωλήνωση του ασθενή. Να είναι διαθέσιμοι σε διαφορα μεγέθη για αριστερό και δεξιό βρόγχο. Εντός του σετ να περιέχονται συνδετικό Υ, 2 γωνιώδη συνδετικά διπλής περιστροφής με χρωματική ένδειξη αντίστοιχη με το χρώμα του αυλού που αερίζεται τα οποία να φέρουν οπή αναρρόφησης και βρογχοσκόπησης. Στο κάθε συνδετικό να αναγράφεται και λεκτικά ο κάθε αυλός (bronchial ή tracheal). Να περιλαμβάνεται καθετήρας αναρρόφησης επί της συσκευασίας. Να είναι αποστειρωμένοι και μίας χρήσης.Νο 35
33 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΔΕΞΙΟ ΒΡΟΓΧΟ ΤΥΠΟΥ ROBERTSHAW NO.37F | Οι ενδοβρογχικοί σωλήνες να είναι διπλού αυλού για εναλλακτικό αερισμό του ενός ή του άλλου βρόγχου ή και των δύο ταυτόχρονα και να διαθέτουν cuff βρόγχου, κυλινδρικού σχήματος, μπλε χρώματος για εύκολη αναγνώριση. Το τραχειακό cuff να έχει κυλινδρικό σχήμα να είναι διαφανές και χαμηλής πίεσης για να μην τραυματίζει την τραχεία. Ο σωλήνας να φέρει λευκή ακτινοσκιερή γραμμή ως το κατωφερέστερο άκρο του σωλήνα για εύκολη αναγνώριση κατά την εισαγωγή βρογχοσκοπίου οπτικών ινών. Εντός του ενδοβρογχικού σωλήνα υπάρχει προκεκαμμένος οδηγός, ο οποίος δύναται να καμφθεί κατά τη βούληση του γιατρού για την ευκολότερη και ασφαλέστερη διασωλήνωση του ασθενή. Να είναι διαθέσιμοι σε διαφορα μεγέθη για αριστερό και δεξιό βρόγχο. Εντός του σετ να περιέχονται συνδετικό Υ, 2 γωνιώδη συνδετικά διπλής περιστροφής με χρωματική ένδειξη αντίστοιχη με το χρώμα του αυλού που αερίζεται τα οποία να φέρουν οπή αναρρόφησης και βρογχοσκόπησης. Στο κάθε συνδετικό να αναγράφεται και λεκτικά ο κάθε αυλός (bronchial ή tracheal). Να περιλαμβάνεται καθετήρας αναρρόφησης επί της συσκευασίας. Να είναι αποστειρωμένοι και μίας χρήσης.Νο 37
34 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΔΕΞΙΟ ΒΡΟΓΧΟ ΤΥΠΟΥ ROBERTSHAW NO.39F | Οι ενδοβρογχικοί σωλήνες να είναι διπλού αυλού για εναλλακτικό αερισμό του ενός ή του άλλου βρόγχου ή και των δύο ταυτόχρονα και να διαθέτουν cuff βρόγχου, κυλινδρικού σχήματος, μπλε χρώματος για εύκολη αναγνώριση. Το τραχειακό cuff να έχει κυλινδρικό σχήμα να είναι διαφανές και χαμηλής πίεσης για να μην τραυματίζει την τραχεία. Ο σωλήνας να φέρει λευκή ακτινοσκιερή γραμμή ως το κατωφερέστερο άκρο του σωλήνα για εύκολη αναγνώριση κατά την εισαγωγή βρογχοσκοπίου οπτικών ινών. Εντός του ενδοβρογχικού σωλήνα υπάρχει προκεκαμμένος οδηγός, ο οποίος δύναται να καμφθεί κατά τη βούληση του γιατρού για την ευκολότερη και ασφαλέστερη διασωλήνωση του ασθενή. Να είναι διαθέσιμοι σε διαφορα μεγέθη για αριστερό και δεξιό βρόγχο. Εντός του σετ να περιέχονται συνδετικό Υ, 2 γωνιώδη συνδετικά διπλής περιστροφής με χρωματική ένδειξη αντίστοιχη με το χρώμα του αυλού που αερίζεται τα οποία να φέρουν οπή αναρρόφησης και βρογχοσκόπησης. Στο κάθε συνδετικό να αναγράφεται και λεκτικά ο κάθε αυλός (bronchial ή tracheal). Να περιλαμβάνεται καθετήρας αναρρόφησης επί της συσκευασίας. Να είναι αποστειρωμένοι και μίας χρήσης.Νο 39
35 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΔΕΞΙΟ ΒΡΟΓΧΟ ΤΥΠΟΥ ROBERTSHAW NO.41F | Οι ενδοβρογχικοί σωλήνες να είναι διπλού αυλού για εναλλακτικό αερισμό του ενός ή του άλλου βρόγχου ή και των δύο ταυτόχρονα και να διαθέτουν cuff βρόγχου, κυλινδρικού σχήματος, μπλε χρώματος για εύκολη αναγνώριση. Το τραχειακό cuff να έχει κυλινδρικό σχήμα να είναι διαφανές και χαμηλής πίεσης για να μην τραυματίζει την τραχεία. Ο σωλήνας να φέρει λευκή ακτινοσκιερή γραμμή ως το κατωφερέστερο άκρο του σωλήνα για εύκολη αναγνώριση κατά την εισαγωγή βρογχοσκοπίου οπτικών ινών. Εντός του ενδοβρογχικού σωλήνα υπάρχει προκεκαμμένος οδηγός, ο οποίος δύναται να καμφθεί κατά τη βούληση του γιατρού για την ευκολότερη και ασφαλέστερη διασωλήνωση του ασθενή. Να είναι διαθέσιμοι σε διαφορα μεγέθη για αριστερό και δεξιό βρόγχο. Εντός του σετ να περιέχονται συνδετικό Υ, 2 γωνιώδη συνδετικά διπλής περιστροφής με χρωματική ένδειξη αντίστοιχη με το χρώμα του αυλού που αερίζεται τα οποία να φέρουν οπή αναρρόφησης και βρογχοσκόπησης. Στο κάθε συνδετικό να αναγράφεται και λεκτικά ο κάθε αυλός (bronchial ή tracheal). Να περιλαμβάνεται καθετήρας αναρρόφησης επί της συσκευασίας. Να είναι αποστειρωμένοι και μίας χρήσης.Νο 41
36 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF SPIRAL 3.0MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Σωλήνας με ομοιόμορφη μεταλλική σπείρα ενίσχυσης, η οποία δεν τσακίζει και δε μικραίνει τη διάμετρο του σωλήνα. Ο σωλήνας να έχει διαβαθμίσεις, να είναι ακτινοσκιερός σε όλο το μήκος του, αποστειρωμένος, μιας χρήσης, latex free, με ατραυματικό άκρο. Το cuff να είναι υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης. Να διαθέτουν Murfy eye και συνδετικό αναλόγου μεγέθους. Να διαθέτει μαύρο δακτυλίδη σε όλη τη περίμετρο του σωλήνα και πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους. |  | Οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις
37 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF SPIRAL 3.5MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Σωλήνας με ομοιόμορφη μεταλλική σπείρα ενίσχυσης, η οποία δεν τσακίζει και δε μικραίνει τη διάμετρο του σωλήνα. Ο σωλήνας να έχει διαβαθμίσεις, να είναι ακτινοσκιερός σε όλο το μήκος του, αποστειρωμένος, μιας χρήσης, latex free, με ατραυματικό άκρο. Το cuff να είναι υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης. Να διαθέτουν Murfy eye και συνδετικό αναλόγου μεγέθους. Να διαθέτει μαύρο δακτυλίδη σε όλη τη περίμετρο του σωλήνα και πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους. |  | Οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις
38 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF SPIRAL 4.0MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Σωλήνας με ομοιόμορφη μεταλλική σπείρα ενίσχυσης, η οποία δεν τσακίζει και δε μικραίνει τη διάμετρο του σωλήνα. Ο σωλήνας να έχει διαβαθμίσεις, να είναι ακτινοσκιερός σε όλο το μήκος του, αποστειρωμένος, μιας χρήσης, latex free, με ατραυματικό άκρο. Το cuff να είναι υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης. Να διαθέτουν Murfy eye και συνδετικό αναλόγου μεγέθους. Να διαθέτει μαύρο δακτυλίδη σε όλη τη περίμετρο του σωλήνα και πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους. |  | Οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις
39 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF SPIRAL 4.5MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Σωλήνας με ομοιόμορφη μεταλλική σπείρα ενίσχυσης, η οποία δεν τσακίζει και δε μικραίνει τη διάμετρο του σωλήνα. Ο σωλήνας να έχει διαβαθμίσεις, να είναι ακτινοσκιερός σε όλο το μήκος του, αποστειρωμένος, μιας χρήσης, latex free, με ατραυματικό άκρο. Το cuff να είναι υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης. Να διαθέτουν Murfy eye και συνδετικό αναλόγου μεγέθους. Να διαθέτει μαύρο δακτυλίδη σε όλη τη περίμετρο του σωλήνα και πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους. |  | Οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις
40 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF SPIRAL 5.0MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Σωλήνας με ομοιόμορφη μεταλλική σπείρα ενίσχυσης, η οποία δεν τσακίζει και δε μικραίνει τη διάμετρο του σωλήνα. Ο σωλήνας να έχει διαβαθμίσεις, να είναι ακτινοσκιερός σε όλο το μήκος του, αποστειρωμένος, μιας χρήσης, latex free, με ατραυματικό άκρο. Το cuff να είναι υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης. Να διαθέτουν Murfy eye και συνδετικό αναλόγου μεγέθους. Να διαθέτει μαύρο δακτυλίδη σε όλη τη περίμετρο του σωλήνα και πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους. |  | Οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις
41 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF SPIRAL 5.5MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Σωλήνας με ομοιόμορφη μεταλλική σπείρα ενίσχυσης, η οποία δεν τσακίζει και δε μικραίνει τη διάμετρο του σωλήνα. Ο σωλήνας να έχει διαβαθμίσεις, να είναι ακτινοσκιερός σε όλο το μήκος του, αποστειρωμένος, μιας χρήσης, latex free, με ατραυματικό άκρο. Το cuff να είναι υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης. Να διαθέτουν Murfy eye και συνδετικό αναλόγου μεγέθους. Να διαθέτει μαύρο δακτυλίδη σε όλη τη περίμετρο του σωλήνα και πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους. |  | Οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις
42 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF SPIRAL 6.0MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Σωλήνας με ομοιόμορφη μεταλλική σπείρα ενίσχυσης, η οποία δεν τσακίζει και δε μικραίνει τη διάμετρο του σωλήνα. Ο σωλήνας να έχει διαβαθμίσεις, να είναι ακτινοσκιερός σε όλο το μήκος του, αποστειρωμένος, μιας χρήσης, latex free, με ατραυματικό άκρο. Το cuff να είναι υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης. Να διαθέτουν Murfy eye και συνδετικό αναλόγου μεγέθους. Να διαθέτει μαύρο δακτυλίδη σε όλη τη περίμετρο του σωλήνα και πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους. |  | Οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις
43 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF SPIRAL 6.5MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Σωλήνας με ομοιόμορφη μεταλλική σπείρα ενίσχυσης, η οποία δεν τσακίζει και δε μικραίνει τη διάμετρο του σωλήνα. Ο σωλήνας να έχει διαβαθμίσεις, να είναι ακτινοσκιερός σε όλο το μήκος του, αποστειρωμένος, μιας χρήσης, latex free, με ατραυματικό άκρο. Το cuff να είναι υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης. Να διαθέτουν Murfy eye και συνδετικό αναλόγου μεγέθους. Να διαθέτει μαύρο δακτυλίδη σε όλη τη περίμετρο του σωλήνα και πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους. |  | Οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις
44 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF SPIRAL 7.0MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Σωλήνας με ομοιόμορφη μεταλλική σπείρα ενίσχυσης, η οποία δεν τσακίζει και δε μικραίνει τη διάμετρο του σωλήνα. Ο σωλήνας να έχει διαβαθμίσεις, να είναι ακτινοσκιερός σε όλο το μήκος του, αποστειρωμένος, μιας χρήσης, latex free, με ατραυματικό άκρο. Το cuff να είναι υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης. Να διαθέτουν Murfy eye και συνδετικό αναλόγου μεγέθους. Να διαθέτει μαύρο δακτυλίδη σε όλη τη περίμετρο του σωλήνα και πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους. |  | Οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις
45 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF SPIRAL 7.5MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Σωλήνας με ομοιόμορφη μεταλλική σπείρα ενίσχυσης, η οποία δεν τσακίζει και δε μικραίνει τη διάμετρο του σωλήνα. Ο σωλήνας να έχει διαβαθμίσεις, να είναι ακτινοσκιερός σε όλο το μήκος του, αποστειρωμένος, μιας χρήσης, latex free, με ατραυματικό άκρο. Το cuff να είναι υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης. Να διαθέτουν Murfy eye και συνδετικό αναλόγου μεγέθους. Να διαθέτει μαύρο δακτυλίδη σε όλη τη περίμετρο του σωλήνα και πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους. |  | Οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις
46 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF SPIRAL 8.0MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Σωλήνας με ομοιόμορφη μεταλλική σπείρα ενίσχυσης, η οποία δεν τσακίζει και δε μικραίνει τη διάμετρο του σωλήνα. Ο σωλήνας να έχει διαβαθμίσεις, να είναι ακτινοσκιερός σε όλο το μήκος του, αποστειρωμένος, μιας χρήσης, latex free, με ατραυματικό άκρο. Το cuff να είναι υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης. Να διαθέτουν Murfy eye και συνδετικό αναλόγου μεγέθους. Να διαθέτει μαύρο δακτυλίδη σε όλη τη περίμετρο του σωλήνα και πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους. |  | Οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις
47 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF SPIRAL 8.5MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Σωλήνας με ομοιόμορφη μεταλλική σπείρα ενίσχυσης, η οποία δεν τσακίζει και δε μικραίνει τη διάμετρο του σωλήνα. Ο σωλήνας να έχει διαβαθμίσεις, να είναι ακτινοσκιερός σε όλο το μήκος του, αποστειρωμένος, μιας χρήσης, latex free, με ατραυματικό άκρο. Το cuff να είναι υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης. Να διαθέτουν Murfy eye και συνδετικό αναλόγου μεγέθους. Να διαθέτει μαύρο δακτυλίδη σε όλη τη περίμετρο του σωλήνα και πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους. |  | Οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις
48 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ HI LO ΜΕ CUFF 3.0MM | Ενδοτραχειακοί σωλήνες από PVC με cuff υψηλού όγκου – χαμηλής πίεσης κυλινδρικού σχήματος, με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους και μαύρο ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα περίπου 1 εκατοστό πάνω από το cuff για επιβεβαίωση της θέσης τοποθέτησης οπτικά.. Να έχουν οπή Murphy eye, ατραυματικό άκρο και αποσπώμενο συνδετικό 15 mm. Να είναι αποστειρωμένοι, Latex-free. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας.No 3
49 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ HI LO ΜΕ CUFF 3.5MM | Ενδοτραχειακοί σωλήνες από PVC με cuff υψηλού όγκου – χαμηλής πίεσης κυλινδρικού σχήματος, με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους και μαύρο ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα περίπου 1 εκατοστό πάνω από το cuff για επιβεβαίωση της θέσης τοποθέτησης οπτικά.. Να έχουν οπή Murphy eye, ατραυματικό άκρο και αποσπώμενο συνδετικό 15 mm. Να είναι αποστειρωμένοι, Latex-free. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας.
50 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ HI LO ΜΕ CUFF 4.0MM | Ενδοτραχειακοί σωλήνες από PVC με cuff υψηλού όγκου – χαμηλής πίεσης κυλινδρικού σχήματος, με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους και μαύρο ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα περίπου 1 εκατοστό πάνω από το cuff για επιβεβαίωση της θέσης τοποθέτησης οπτικά.. Να έχουν οπή Murphy eye, ατραυματικό άκρο και αποσπώμενο συνδετικό 15 mm. Να είναι αποστειρωμένοι, Latex-free. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας.
51 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ HI LO ΜΕ CUFF 4.5MM | Ενδοτραχειακοί σωλήνες από PVC με cuff υψηλού όγκου – χαμηλής πίεσης κυλινδρικού σχήματος, με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους και μαύρο ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα περίπου 1 εκατοστό πάνω από το cuff για επιβεβαίωση της θέσης τοποθέτησης οπτικά.. Να έχουν οπή Murphy eye, ατραυματικό άκρο και αποσπώμενο συνδετικό 15 mm. Να είναι αποστειρωμένοι, Latex-free. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας.
52 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ HI LO ΜΕ CUFF 5.0MM | Ενδοτραχειακοί σωλήνες από PVC με cuff υψηλού όγκου – χαμηλής πίεσης κυλινδρικού σχήματος, με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους και μαύρο ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα περίπου 1 εκατοστό πάνω από το cuff για επιβεβαίωση της θέσης τοποθέτησης οπτικά.. Να έχουν οπή Murphy eye, ατραυματικό άκρο και αποσπώμενο συνδετικό 15 mm. Να είναι αποστειρωμένοι, Latex-free. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας.
53 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ HI LO ΜΕ CUFF 5.5MM | Ενδοτραχειακοί σωλήνες από PVC με cuff υψηλού όγκου – χαμηλής πίεσης κυλινδρικού σχήματος, με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους και μαύρο ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα περίπου 1 εκατοστό πάνω από το cuff για επιβεβαίωση της θέσης τοποθέτησης οπτικά.. Να έχουν οπή Murphy eye, ατραυματικό άκρο και αποσπώμενο συνδετικό 15 mm. Να είναι αποστειρωμένοι, Latex-free. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας.
54 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ HI LO ΜΕ CUFF 6.0MM | Ενδοτραχειακοί σωλήνες από PVC με cuff υψηλού όγκου – χαμηλής πίεσης κυλινδρικού σχήματος, με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους και μαύρο ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα περίπου 1 εκατοστό πάνω από το cuff για επιβεβαίωση της θέσης τοποθέτησης οπτικά.. Να έχουν οπή Murphy eye, ατραυματικό άκρο και αποσπώμενο συνδετικό 15 mm. Να είναι αποστειρωμένοι, Latex-free. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας.
55 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ HI LO ΜΕ CUFF 6.5MM | Ενδοτραχειακοί σωλήνες από PVC με cuff υψηλού όγκου – χαμηλής πίεσης κυλινδρικού σχήματος, με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους και μαύρο ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα περίπου 1 εκατοστό πάνω από το cuff για επιβεβαίωση της θέσης τοποθέτησης οπτικά.. Να έχουν οπή Murphy eye, ατραυματικό άκρο και αποσπώμενο συνδετικό 15 mm. Να είναι αποστειρωμένοι, Latex-free. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας.
56 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ HI LO ΜΕ CUFF 7.0MM | Ενδοτραχειακοί σωλήνες από PVC με cuff υψηλού όγκου – χαμηλής πίεσης κυλινδρικού σχήματος, με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους και μαύρο ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα περίπου 1 εκατοστό πάνω από το cuff για επιβεβαίωση της θέσης τοποθέτησης οπτικά.. Να έχουν οπή Murphy eye, ατραυματικό άκρο και αποσπώμενο συνδετικό 15 mm. Να είναι αποστειρωμένοι, Latex-free. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας.
57 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ HI LO ΜΕ CUFF 7.5MM | Ενδοτραχειακοί σωλήνες από PVC με cuff υψηλού όγκου – χαμηλής πίεσης κυλινδρικού σχήματος, με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους και μαύρο ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα περίπου 1 εκατοστό πάνω από το cuff για επιβεβαίωση της θέσης τοποθέτησης οπτικά.. Να έχουν οπή Murphy eye, ατραυματικό άκρο και αποσπώμενο συνδετικό 15 mm. Να είναι αποστειρωμένοι, Latex-free. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας.
58 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ HI LO ΜΕ CUFF 8.0MM | Ενδοτραχειακοί σωλήνες από PVC με cuff υψηλού όγκου – χαμηλής πίεσης κυλινδρικού σχήματος, με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους και μαύρο ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα περίπου 1 εκατοστό πάνω από το cuff για επιβεβαίωση της θέσης τοποθέτησης οπτικά.. Να έχουν οπή Murphy eye, ατραυματικό άκρο και αποσπώμενο συνδετικό 15 mm. Να είναι αποστειρωμένοι, Latex-free. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας.
59 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ HI LO ΜΕ CUFF 8.5MM | Ενδοτραχειακοί σωλήνες από PVC με cuff υψηλού όγκου – χαμηλής πίεσης κυλινδρικού σχήματος, με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους και μαύρο ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα περίπου 1 εκατοστό πάνω από το cuff για επιβεβαίωση της θέσης τοποθέτησης οπτικά.. Να έχουν οπή Murphy eye, ατραυματικό άκρο και αποσπώμενο συνδετικό 15 mm. Να είναι αποστειρωμένοι, Latex-free. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας.
60 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ HI-LO EVAC CUFF 6.0MM | Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος από μαλακό pvc,latex free. Ο αεροθάλαμος να είναι υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη και πολύ λεπτός <15 micron. Να διαθέτει επιπλέον αυλό ενσωματωμένο στο τοίχωμα του σωλήνα για την αναρρόφηση των εκκρίσεων του υπογλωττιδικού χώρου. Το σχήμα του αεροθάλαμου να είναι τέτοιο ώστε να μην επιτρέπει τη δημιουργία καναλιών για τη διαρροή των εκκρίσεων στον πνεύμονα .Να επισυνάπτεται βιβλιογραφία που να αποδεικνύει ότι το υλικό βοηθά στη μείωση της νοσοκομειακής πνευμονίας ο αεροθάλαμος να είναι αρκετά ελαστικός και απαλός ενώ παράλληλα να είναι πολύ ανθεκτικός. Ο σωλήνας να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του σωλήνα (tip to tip), χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του murphy eye. Να είναι κατάλληλος για στοματική και ρινική διασωλήνωση αποστειρωμένοι ,μιας χρήσης.
61 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ HI-LO EVAC CUFF 6.5MM | Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος από μαλακό pvc,latex free. Ο αεροθάλαμος να είναι υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη και πολύ λεπτός <15 micron. Να διαθέτει επιπλέον αυλό ενσωματωμένο στο τοίχωμα του σωλήνα για την αναρρόφηση των εκκρίσεων του υπογλωττιδικού χώρου. Το σχήμα του αεροθάλαμου να είναι τέτοιο ώστε να μην επιτρέπει τη δημιουργία καναλιών για τη διαρροή των εκκρίσεων στον πνεύμονα .Να επισυνάπτεται βιβλιογραφία που να αποδεικνύει ότι το υλικό βοηθά στη μείωση της νοσοκομειακής πνευμονίας ο αεροθάλαμος να είναι αρκετά ελαστικός και απαλός ενώ παράλληλα να είναι πολύ ανθεκτικός. Ο σωλήνας να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του σωλήνα (tip to tip), χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του murphy eye. Να είναι κατάλληλος για στοματική και ρινική διασωλήνωση αποστειρωμένοι ,μιας χρήσης.
62 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ HI-LO EVAC CUFF 7.0MM | Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος από μαλακό pvc,latex free. Ο αεροθάλαμος να είναι υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη και πολύ λεπτός <15 micron. Να διαθέτει επιπλέον αυλό ενσωματωμένο στο τοίχωμα του σωλήνα για την αναρρόφηση των εκκρίσεων του υπογλωττιδικού χώρου. Το σχήμα του αεροθάλαμου να είναι τέτοιο ώστε να μην επιτρέπει τη δημιουργία καναλιών για τη διαρροή των εκκρίσεων στον πνεύμονα .Να επισυνάπτεται βιβλιογραφία που να αποδεικνύει ότι το υλικό βοηθά στη μείωση της νοσοκομειακής πνευμονίας ο αεροθάλαμος να είναι αρκετά ελαστικός και απαλός ενώ παράλληλα να είναι πολύ ανθεκτικός. Ο σωλήνας να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του σωλήνα (tip to tip), χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του murphy eye. Να είναι κατάλληλος για στοματική και ρινική διασωλήνωση αποστειρωμένοι ,μιας χρήσης.
63 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ HI-LO EVAC CUFF 7.5MM | Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος από μαλακό pvc,latex free. Ο αεροθάλαμος να είναι υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη και πολύ λεπτός <15 micron. Να διαθέτει επιπλέον αυλό ενσωματωμένο στο τοίχωμα του σωλήνα για την αναρρόφηση των εκκρίσεων του υπογλωττιδικού χώρου. Το σχήμα του αεροθάλαμου να είναι τέτοιο ώστε να μην επιτρέπει τη δημιουργία καναλιών για τη διαρροή των εκκρίσεων στον πνεύμονα .Να επισυνάπτεται βιβλιογραφία που να αποδεικνύει ότι το υλικό βοηθά στη μείωση της νοσοκομειακής πνευμονίας ο αεροθάλαμος να είναι αρκετά ελαστικός και απαλός ενώ παράλληλα να είναι πολύ ανθεκτικός. Ο σωλήνας να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του σωλήνα (tip to tip), χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του murphy eye. Να είναι κατάλληλος για στοματική και ρινική διασωλήνωση αποστειρωμένοι ,μιας χρήσης.
64 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ HI-LO EVAC CUFF 8.0MM | Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος από μαλακό pvc,latex free. Ο αεροθάλαμος να είναι υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη και πολύ λεπτός <15 micron. Να διαθέτει επιπλέον αυλό ενσωματωμένο στο τοίχωμα του σωλήνα για την αναρρόφηση των εκκρίσεων του υπογλωττιδικού χώρου. Το σχήμα του αεροθάλαμου να είναι τέτοιο ώστε να μην επιτρέπει τη δημιουργία καναλιών για τη διαρροή των εκκρίσεων στον πνεύμονα .Να επισυνάπτεται βιβλιογραφία που να αποδεικνύει ότι το υλικό βοηθά στη μείωση της νοσοκομειακής πνευμονίας ο αεροθάλαμος να είναι αρκετά ελαστικός και απαλός ενώ παράλληλα να είναι πολύ ανθεκτικός. Ο σωλήνας να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του σωλήνα (tip to tip), χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του murphy eye. Να είναι κατάλληλος για στοματική και ρινική διασωλήνωση αποστειρωμένοι ,μιας χρήσης.
65 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ HI-LO EVAC CUFF 8.5MM | Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος από μαλακό pvc,latex free. Ο αεροθάλαμος να είναι υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη και πολύ λεπτός <15 micron. Να διαθέτει επιπλέον αυλό ενσωματωμένο στο τοίχωμα του σωλήνα για την αναρρόφηση των εκκρίσεων του υπογλωττιδικού χώρου. Το σχήμα του αεροθάλαμου να είναι τέτοιο ώστε να μην επιτρέπει τη δημιουργία καναλιών για τη διαρροή των εκκρίσεων στον πνεύμονα .Να επισυνάπτεται βιβλιογραφία που να αποδεικνύει ότι το υλικό βοηθά στη μείωση της νοσοκομειακής πνευμονίας ο αεροθάλαμος να είναι αρκετά ελαστικός και απαλός ενώ παράλληλα να είναι πολύ ανθεκτικός. Ο σωλήνας να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του σωλήνα (tip to tip), χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του murphy eye. Να είναι κατάλληλος για στοματική και ρινική διασωλήνωση αποστειρωμένοι ,μιας χρήσης.
66 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ RAE ORAL CUFF 3.0MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Προσχηματισμένοι κεκαμμένοι σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. O αεροθάλαμος να είναι Υψηλού Όγκου-Χαμηλής Πίεσης (Hi-Lo), ώστε η επιφάνεια επαφής του στην τραχεία να είναι μεγάλη χωρίς να εξασκείται πίεση. Ο αεροθάλαμος να διαθέτει τη δυνατή μεγαλύτερη διάμετρο, ώστε να σφραγίζει καλύτερα την τραχεία με την μικρότερη δυνατή πίεση, να είναι αρκετά ελαστικός και απαλός, ώστε να βρίσκεται κοντά στον σωλήνα όταν ξεφουσκώνει. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμηση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του.Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση. Να διαθέτει μαύρο δακτυλίδη σε όλη τη περίμετρο του σωλήνα και πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους.
67 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ RAE ORAL CUFF 3.5MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Προσχηματισμένοι κεκαμμένοι σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. O αεροθάλαμος να είναι Υψηλού Όγκου-Χαμηλής Πίεσης (Hi-Lo), ώστε η επιφάνεια επαφής του στην τραχεία να είναι μεγάλη χωρίς να εξασκείται πίεση. Ο αεροθάλαμος να διαθέτει τη δυνατή μεγαλύτερη διάμετρο, ώστε να σφραγίζει καλύτερα την τραχεία με την μικρότερη δυνατή πίεση, να είναι αρκετά ελαστικός και απαλός, ώστε να βρίσκεται κοντά στον σωλήνα όταν ξεφουσκώνει. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμηση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του.Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση. Να διαθέτει μαύρο δακτυλίδη σε όλη τη περίμετρο του σωλήνα και πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους.
68 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ RAE ORAL CUFF 4.0MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Προσχηματισμένοι κεκαμμένοι σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. O αεροθάλαμος να είναι Υψηλού Όγκου-Χαμηλής Πίεσης (Hi-Lo), ώστε η επιφάνεια επαφής του στην τραχεία να είναι μεγάλη χωρίς να εξασκείται πίεση. Ο αεροθάλαμος να διαθέτει τη δυνατή μεγαλύτερη διάμετρο, ώστε να σφραγίζει καλύτερα την τραχεία με την μικρότερη δυνατή πίεση, να είναι αρκετά ελαστικός και απαλός, ώστε να βρίσκεται κοντά στον σωλήνα όταν ξεφουσκώνει. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμηση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του.Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση. Να διαθέτει μαύρο δακτυλίδη σε όλη τη περίμετρο του σωλήνα και πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους.
69 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ RAE ORAL CUFF 4.5MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Προσχηματισμένοι κεκαμμένοι σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. O αεροθάλαμος να είναι Υψηλού Όγκου-Χαμηλής Πίεσης (Hi-Lo), ώστε η επιφάνεια επαφής του στην τραχεία να είναι μεγάλη χωρίς να εξασκείται πίεση. Ο αεροθάλαμος να διαθέτει τη δυνατή μεγαλύτερη διάμετρο, ώστε να σφραγίζει καλύτερα την τραχεία με την μικρότερη δυνατή πίεση, να είναι αρκετά ελαστικός και απαλός, ώστε να βρίσκεται κοντά στον σωλήνα όταν ξεφουσκώνει. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμηση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του.Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση. Να διαθέτει μαύρο δακτυλίδη σε όλη τη περίμετρο του σωλήνα και πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους.
70 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ RAE ORAL CUFF 5.0MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Προσχηματισμένοι κεκαμμένοι σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. O αεροθάλαμος να είναι Υψηλού Όγκου-Χαμηλής Πίεσης (Hi-Lo), ώστε η επιφάνεια επαφής του στην τραχεία να είναι μεγάλη χωρίς να εξασκείται πίεση. Ο αεροθάλαμος να διαθέτει τη δυνατή μεγαλύτερη διάμετρο, ώστε να σφραγίζει καλύτερα την τραχεία με την μικρότερη δυνατή πίεση, να είναι αρκετά ελαστικός και απαλός, ώστε να βρίσκεται κοντά στον σωλήνα όταν ξεφουσκώνει. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμηση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του.Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση. Να διαθέτει μαύρο δακτυλίδη σε όλη τη περίμετρο του σωλήνα και πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους.
71 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ RAE ORAL CUFF 5.5MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Προσχηματισμένοι κεκαμμένοι σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. O αεροθάλαμος να είναι Υψηλού Όγκου-Χαμηλής Πίεσης (Hi-Lo), ώστε η επιφάνεια επαφής του στην τραχεία να είναι μεγάλη χωρίς να εξασκείται πίεση. Ο αεροθάλαμος να διαθέτει τη δυνατή μεγαλύτερη διάμετρο, ώστε να σφραγίζει καλύτερα την τραχεία με την μικρότερη δυνατή πίεση, να είναι αρκετά ελαστικός και απαλός, ώστε να βρίσκεται κοντά στον σωλήνα όταν ξεφουσκώνει. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμηση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του.Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση. Να διαθέτει μαύρο δακτυλίδη σε όλη τη περίμετρο του σωλήνα και πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους.
72 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ RAE ORAL CUFF 6.0 MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Προσχηματισμένοι κεκαμμένοι σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. O αεροθάλαμος να είναι Υψηλού Όγκου-Χαμηλής Πίεσης (Hi-Lo), ώστε η επιφάνεια επαφής του στην τραχεία να είναι μεγάλη χωρίς να εξασκείται πίεση. Ο αεροθάλαμος να διαθέτει τη δυνατή μεγαλύτερη διάμετρο, ώστε να σφραγίζει καλύτερα την τραχεία με την μικρότερη δυνατή πίεση, να είναι αρκετά ελαστικός και απαλός, ώστε να βρίσκεται κοντά στον σωλήνα όταν ξεφουσκώνει. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμηση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του.Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση. Να διαθέτει μαύρο δακτυλίδη σε όλη τη περίμετρο του σωλήνα και πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους.
73 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ RAE ORAL CUFF 6.5 MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Προσχηματισμένοι κεκαμμένοι σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. O αεροθάλαμος να είναι Υψηλού Όγκου-Χαμηλής Πίεσης (Hi-Lo), ώστε η επιφάνεια επαφής του στην τραχεία να είναι μεγάλη χωρίς να εξασκείται πίεση. Ο αεροθάλαμος να διαθέτει τη δυνατή μεγαλύτερη διάμετρο, ώστε να σφραγίζει καλύτερα την τραχεία με την μικρότερη δυνατή πίεση, να είναι αρκετά ελαστικός και απαλός, ώστε να βρίσκεται κοντά στον σωλήνα όταν ξεφουσκώνει. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμηση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του.Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση. Να διαθέτει μαύρο δακτυλίδη σε όλη τη περίμετρο του σωλήνα και πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους.
74 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ RAE ORAL CUFF 7.0 MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Προσχηματισμένοι κεκαμμένοι σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. O αεροθάλαμος να είναι Υψηλού Όγκου-Χαμηλής Πίεσης (Hi-Lo), ώστε η επιφάνεια επαφής του στην τραχεία να είναι μεγάλη χωρίς να εξασκείται πίεση. Ο αεροθάλαμος να διαθέτει τη δυνατή μεγαλύτερη διάμετρο, ώστε να σφραγίζει καλύτερα την τραχεία με την μικρότερη δυνατή πίεση, να είναι αρκετά ελαστικός και απαλός, ώστε να βρίσκεται κοντά στον σωλήνα όταν ξεφουσκώνει. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμηση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του.Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση. Να διαθέτει μαύρο δακτυλίδη σε όλη τη περίμετρο του σωλήνα και πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους.
75 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ RAE ORAL CUFF 7.5 MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Προσχηματισμένοι κεκαμμένοι σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. O αεροθάλαμος να είναι Υψηλού Όγκου-Χαμηλής Πίεσης (Hi-Lo), ώστε η επιφάνεια επαφής του στην τραχεία να είναι μεγάλη χωρίς να εξασκείται πίεση. Ο αεροθάλαμος να διαθέτει τη δυνατή μεγαλύτερη διάμετρο, ώστε να σφραγίζει καλύτερα την τραχεία με την μικρότερη δυνατή πίεση, να είναι αρκετά ελαστικός και απαλός, ώστε να βρίσκεται κοντά στον σωλήνα όταν ξεφουσκώνει. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμηση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του.Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση. Να διαθέτει μαύρο δακτυλίδη σε όλη τη περίμετρο του σωλήνα και πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους.
76 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ RAE ORAL CUFF 8 ΜΜ ΤΥΠΟΥ MURPHY | Προσχηματισμένοι κεκαμμένοι σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. O αεροθάλαμος να είναι Υψηλού Όγκου-Χαμηλής Πίεσης (Hi-Lo), ώστε η επιφάνεια επαφής του στην τραχεία να είναι μεγάλη χωρίς να εξασκείται πίεση. Ο αεροθάλαμος να διαθέτει τη δυνατή μεγαλύτερη διάμετρο, ώστε να σφραγίζει καλύτερα την τραχεία με την μικρότερη δυνατή πίεση, να είναι αρκετά ελαστικός και απαλός, ώστε να βρίσκεται κοντά στον σωλήνα όταν ξεφουσκώνει. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμηση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του.Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση. Να διαθέτει μαύρο δακτυλίδη σε όλη τη περίμετρο του σωλήνα και πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους.
77 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ RAE ORAL CUFF 8.5 ΜΜ ΤΥΠΟΥ MURPHY | Προσχηματισμένοι κεκαμμένοι σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. O αεροθάλαμος να είναι Υψηλού Όγκου-Χαμηλής Πίεσης (Hi-Lo), ώστε η επιφάνεια επαφής του στην τραχεία να είναι μεγάλη χωρίς να εξασκείται πίεση. Ο αεροθάλαμος να διαθέτει τη δυνατή μεγαλύτερη διάμετρο, ώστε να σφραγίζει καλύτερα την τραχεία με την μικρότερη δυνατή πίεση, να είναι αρκετά ελαστικός και απαλός, ώστε να βρίσκεται κοντά στον σωλήνα όταν ξεφουσκώνει. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμηση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του.Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση. Να διαθέτει μαύρο δακτυλίδη σε όλη τη περίμετρο του σωλήνα και πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους.
78 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ RAE ORAL UNCUF. 3.0MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Προσχηματισμένοι κεκαμμένοι σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, χωρίς cuff. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμηση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του.Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση.Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους.
79 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ RAE ORAL UNCUF. 3.5MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Προσχηματισμένοι κεκαμμένοι σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, χωρίς cuff. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμηση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του.Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση.Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους.
80 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ RAE ORAL UNCUF. 4.0MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Προσχηματισμένοι κεκαμμένοι σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, χωρίς cuff. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμηση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του.Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση.Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους.
81 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ RAE ORAL UNCUF. 4.5MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Προσχηματισμένοι κεκαμμένοι σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, χωρίς cuff. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμηση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του.Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση.Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους.
82 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ RAE ORAL UNCUF. 5.0MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Προσχηματισμένοι κεκαμμένοι σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, χωρίς cuff. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμηση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του.Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση.Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους.
83 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ RAE ORAL UNCUF. 5.5MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Προσχηματισμένοι κεκαμμένοι σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, χωρίς cuff. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμηση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του.Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση.Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους.
84 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ RAE ORAL UNCUF. 6.0MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Προσχηματισμένοι κεκαμμένοι σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, χωρίς cuff. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμηση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του.Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση.Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους.
85 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ RAE ORAL UNCUF. 6.5MM ΤΥΠΟΥ MURPHY | Προσχηματισμένοι κεκαμμένοι σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, χωρίς cuff. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμηση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του.Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση.Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους.
86 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ RAE ORAL UNCUF. 7.0 ΜΜ ΤΥΠΟΥ MURPHY | Προσχηματισμένοι κεκαμμένοι σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, χωρίς cuff. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμηση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του.Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση.Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους.
87 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ SPIRAL UNCUF. 2.5MM ΤΥΠΟΥ MURHY | Ενδοτραχειακοί σωλήνες από PVC ενισχυμένοι εσωτερικά με σπιράλ.Να είναι ακτινοσκιεροί και να έχουν καμπύλο σχήμα για ευκολότερη εισαγωγή. Ο σωλήνας να φέρει μαύρο ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να είναι ανθεκτικοί, να μην τσακίζουν και να επανέρχονται στο αρχικό σχήμα μετά από έντονη καταπόνηση. Να έχουν ατραυματικό άκρο, οπή Murphy Να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία και ελεύθεροι από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας. Να έχουν επαρκές μήκος,
88 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ SPIRAL UNCUF. 3.0MM ΤΥΠΟΥ MURHY | Ενδοτραχειακοί σωλήνες από PVC ενισχυμένοι εσωτερικά με σπιράλ.Να είναι ακτινοσκιεροί και να έχουν καμπύλο σχήμα για ευκολότερη εισαγωγή. Ο σωλήνας να φέρει μαύρο ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να είναι ανθεκτικοί, να μην τσακίζουν και να επανέρχονται στο αρχικό σχήμα μετά από έντονη καταπόνηση. Να έχουν ατραυματικό άκρο, οπή Murphy Να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία και ελεύθεροι από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας. Να έχουν επαρκές μήκος,
89 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ SPIRAL UNCUF. 3.5MM ΤΥΠΟΥ MURHY | Ενδοτραχειακοί σωλήνες από PVC ενισχυμένοι εσωτερικά με σπιράλ.Να είναι ακτινοσκιεροί και να έχουν καμπύλο σχήμα για ευκολότερη εισαγωγή. Ο σωλήνας να φέρει μαύρο ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να είναι ανθεκτικοί, να μην τσακίζουν και να επανέρχονται στο αρχικό σχήμα μετά από έντονη καταπόνηση. Να έχουν ατραυματικό άκρο, οπή Murphy Να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία και ελεύθεροι από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας. Να έχουν επαρκές μήκος,
90 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ SPIRAL UNCUF. 4.0MM ΤΥΠΟΥ MURHY | Ενδοτραχειακοί σωλήνες από PVC ενισχυμένοι εσωτερικά με σπιράλ.Να είναι ακτινοσκιεροί και να έχουν καμπύλο σχήμα για ευκολότερη εισαγωγή. Ο σωλήνας να φέρει μαύρο ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να είναι ανθεκτικοί, να μην τσακίζουν και να επανέρχονται στο αρχικό σχήμα μετά από έντονη καταπόνηση. Να έχουν ατραυματικό άκρο, οπή Murphy Να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία και ελεύθεροι από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας. Να έχουν επαρκές μήκος,
91 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ SPIRAL UNCUF. 4.5MM ΤΥΠΟΥ MURHY | Ενδοτραχειακοί σωλήνες από PVC ενισχυμένοι εσωτερικά με σπιράλ.Να είναι ακτινοσκιεροί και να έχουν καμπύλο σχήμα για ευκολότερη εισαγωγή. Ο σωλήνας να φέρει μαύρο ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να είναι ανθεκτικοί, να μην τσακίζουν και να επανέρχονται στο αρχικό σχήμα μετά από έντονη καταπόνηση. Να έχουν ατραυματικό άκρο, οπή Murphy Να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία και ελεύθεροι από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας. Να έχουν επαρκές μήκος,
92 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ SPIRAL UNCUF. 5.0MM ΤΥΠΟΥ MURHY | Ενδοτραχειακοί σωλήνες από PVC ενισχυμένοι εσωτερικά με σπιράλ.Να είναι ακτινοσκιεροί και να έχουν καμπύλο σχήμα για ευκολότερη εισαγωγή. Ο σωλήνας να φέρει μαύρο ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να είναι ανθεκτικοί, να μην τσακίζουν και να επανέρχονται στο αρχικό σχήμα μετά από έντονη καταπόνηση. Να έχουν ατραυματικό άκρο, οπή Murphy Να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία και ελεύθεροι από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας. Να έχουν επαρκές μήκος,
93 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ SPIRAL UNCUF. 5.5MM ΤΥΠΟΥ MURHY | Ενδοτραχειακοί σωλήνες από PVC ενισχυμένοι εσωτερικά με σπιράλ.Να είναι ακτινοσκιεροί και να έχουν καμπύλο σχήμα για ευκολότερη εισαγωγή. Ο σωλήνας να φέρει μαύρο ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να είναι ανθεκτικοί, να μην τσακίζουν και να επανέρχονται στο αρχικό σχήμα μετά από έντονη καταπόνηση. Να έχουν ατραυματικό άκρο, οπή Murphy Να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία και ελεύθεροι από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας. Να έχουν επαρκές μήκος,
94 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ SPIRAL UNCUF. 6.0MM ΤΥΠΟΥ MURHY | Ενδοτραχειακοί σωλήνες από PVC ενισχυμένοι εσωτερικά με σπιράλ.Να είναι ακτινοσκιεροί και να έχουν καμπύλο σχήμα για ευκολότερη εισαγωγή. Ο σωλήνας να φέρει μαύρο ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να είναι ανθεκτικοί, να μην τσακίζουν και να επανέρχονται στο αρχικό σχήμα μετά από έντονη καταπόνηση. Να έχουν ατραυματικό άκρο, οπή Murphy Να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία και ελεύθεροι από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας. Να έχουν επαρκές μήκος,
95 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ UNCUFFED MURPHY 2.0MM | Ευθύς σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, χωρίς cuff. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμιση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του. Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους. |  | οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις .
96 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ UNCUFFED MURPHY 2.5MM | Ευθύς σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, χωρίς cuff. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμιση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του. Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους. |  | οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις .
97 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ UNCUFFED MURPHY 3.0MM | Ευθύς σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, χωρίς cuff. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμιση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του. Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους. |  | οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις .
98 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ UNCUFFED MURPHY 3.5MM | Ευθύς σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, χωρίς cuff. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμιση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του. Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους. |  | οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις .
99 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ UNCUFFED MURPHY 4.0MM | Ευθύς σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, χωρίς cuff. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμιση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του. Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους. |  | οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις .
100 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ UNCUFFED MURPHY 4.5MM | Ευθύς σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, χωρίς cuff. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμιση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του. Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους. |  | οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις .
101 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ UNCUFFED MURPHY 5.0MM | Ευθύς σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, χωρίς cuff. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμιση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του. Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους. |  | οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις .
102 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ UNCUFFED MURPHY 5.5MM | Ευθύς σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, χωρίς cuff. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμιση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του. Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους. |  | οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις .
103 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ UNCUFFED MURPHY 6.0MM | Ευθύς σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, χωρίς cuff. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμιση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του. Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους. |  | οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις .
104 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ UNCUFFED MURPHY 6.5MM | Ευθύς σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, χωρίς cuff. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμιση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του. Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους. |  | οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις .
105 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ UNCUFFED MURPHY 7.0MM | Ευθύς σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, χωρίς cuff. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμιση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του. Να διαθέτουν Murphy eye και συνδετικό ανάλογου μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους. |  | οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις .
106 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF ΓΙΑ LASER No: 4.0F | Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff τύπου LEIZER. Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης latex free Eιδικός ενδοτραχειακός σωλήνας με 2 cuff για LEISER.Το cuff να φέρουν αυτοστεγανοποιημένες βαλβίδες να φουσκώνουν με φυσιολογικό ορό. Με επικάλυψη σιλικόνης, ατραυματικοί, από ανοξείδωτο ατσάλι Νο4,5
107 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF ΓΙΑ LASER No: 4.5F | Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff τύπου LEIZER. Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης latex free Eιδικός ενδοτραχειακός σωλήνας με 2 cuff για LEISER.Το cuff να φέρουν αυτοστεγανοποιημένες βαλβίδες να φουσκώνουν με φυσιολογικό ορό. Με επικάλυψη σιλικόνης, ατραυματικοί, από ανοξείδωτο ατσάλι Νο4,5
108 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF ΓΙΑ LASER No: 5.0F | Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff τύπου LEIZER. Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης latex free Eιδικός ενδοτραχειακός σωλήνας με 2 cuff για LEISER.Το cuff να φέρουν αυτοστεγανοποιημένες βαλβίδες να φουσκώνουν με φυσιολογικό ορό. Με επικάλυψη σιλικόνης, ατραυματικοί, από ανοξείδωτο ατσάλι Νο4,5
109 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF ΓΙΑ LASER No: 5.5F | Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff τύπου LEIZER. Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης latex free Eιδικός ενδοτραχειακός σωλήνας με 2 cuff για LEISER.Το cuff να φέρουν αυτοστεγανοποιημένες βαλβίδες να φουσκώνουν με φυσιολογικό ορό. Με επικάλυψη σιλικόνης, ατραυματικοί, από ανοξείδωτο ατσάλι Νο4,5
110 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF ΓΙΑ LASER No: 6.0F | Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff τύπου LEIZER. Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης latex free Eιδικός ενδοτραχειακός σωλήνας με 2 cuff για LEISER.Το cuff να φέρουν αυτοστεγανοποιημένες βαλβίδες να φουσκώνουν με φυσιολογικό ορό. Με επικάλυψη σιλικόνης, ατραυματικοί, από ανοξείδωτο ατσάλι Νο4,5
111 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF ΓΙΑ LASER No: 6.5F | Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff τύπου LEIZER. Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης latex free Eιδικός ενδοτραχειακός σωλήνας με 2 cuff για LEISER.Το cuff να φέρουν αυτοστεγανοποιημένες βαλβίδες να φουσκώνουν με φυσιολογικό ορό. Με επικάλυψη σιλικόνης, ατραυματικοί, από ανοξείδωτο ατσάλι Νο4,5
112 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF ΓΙΑ LASER No: 7.0F | Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff τύπου LEIZER. Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης latex free Eιδικός ενδοτραχειακός σωλήνας με 2 cuff για LEISER.Το cuff να φέρουν αυτοστεγανοποιημένες βαλβίδες να φουσκώνουν με φυσιολογικό ορό. Με επικάλυψη σιλικόνης, ατραυματικοί, από ανοξείδωτο ατσάλι Νο4,5
113 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗΣ Νο: 6.0F | Ενδοτραχειακοί σωλήνες ειδικά σχεδιασμένοι για λαρυγγεκτομή με cuff Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης Να είναι κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, free latex To cuff να έχει τοιχώματα ικανά να αντέχουν τις πιέσεις Να είναι ατραυματικοί , θερμοευαίσθητοι και ακτινοσκιεροί μέχρι το κατώτερο ακρο τους, Νο 6
114 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗΣ Νο: 7.0F | Ενδοτραχειακοί σωλήνες ειδικά σχεδιασμένοι για λαρυγγεκτομή με cuff Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης Να είναι κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, free latex To cuff να έχει τοιχώματα ικανά να αντέχουν τις πιέσεις Να είναι ατραυματικοί , θερμοευαίσθητοι και ακτινοσκιεροί μέχρι το κατώτερο ακρο τους, Νο 7
115 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗΣ Νο: 8.0F | Ενδοτραχειακοί σωλήνες ειδικά σχεδιασμένοι για λαρυγγεκτομή με cuff Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης Να είναι κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, free latex To cuff να έχει τοιχώματα ικανά να αντέχουν τις πιέσεις Να είναι ατραυματικοί , θερμοευαίσθητοι και ακτινοσκιεροί μέχρι το κατώτερο ακρο τους, Νο 8
116 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗΣ Νο: 9.0F | Ενδοτραχειακοί σωλήνες ειδικά σχεδιασμένοι για λαρυγγεκτομή με cuff Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης Να είναι κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, free latex To cuff να έχει τοιχώματα ικανά να αντέχουν τις πιέσεις Να είναι ατραυματικοί , θερμοευαίσθητοι και ακτινοσκιεροί μέχρι το κατώτερο ακρο τους, Νο 9
117 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ FASTRACH NO.6.0F | Ενδοτραχειακός σωλήνας πολ/πλων χρήσεων, ευθύς σπιράλ με ατραυματικό άκρο από σιλικόνη με οπή Murphy, ώστε να μην τραυματίζει την τραχεία κατά της τοποθέτηση του μέσω της λαρυγγικής μάσκας Fastrach. Να είναι αποστειρωμένος ελεύθερος από Latex, με απσπώμενο συνδετικό και να περιλαμβάνει στη συσκευασία το έντυπο αποστείρωσης . Σε μεγέθη 6.0
118 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ FASTRACH NO.6.5F | Ενδοτραχειακός σωλήνας πολ/πλων χρήσεων, ευθύς σπιράλ με ατραυματικό άκρο από σιλικόνη με οπή Murphy, ώστε να μην τραυματίζει την τραχεία κατά της τοποθέτηση του μέσω της λαρυγγικής μάσκας Fastrach. Να είναι αποστειρωμένος ελεύθερος από Latex, με απσπώμενο συνδετικό και να περιλαμβάνει στη συσκευασία το έντυπο αποστείρωσης . Σε μεγέθη 6.5
119 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ FASTRACH NO.7.0F | Ενδοτραχειακός σωλήνας πολ/πλων χρήσεων, ευθύς σπιράλ με ατραυματικό άκρο από σιλικόνη με οπή Murphy, ώστε να μην τραυματίζει την τραχεία κατά της τοποθέτηση του μέσω της λαρυγγικής μάσκας Fastrach. Να είναι αποστειρωμένος ελεύθερος από Latex, με απσπώμενο συνδετικό και να περιλαμβάνει στη συσκευασία το έντυπο αποστείρωσης . Σε μεγέθη 7.0
120 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ FASTRACH NO.7.5F | Ενδοτραχειακός σωλήνας πολ/πλων χρήσεων, ευθύς σπιράλ με ατραυματικό άκρο από σιλικόνη με οπή Murphy, ώστε να μην τραυματίζει την τραχεία κατά της τοποθέτηση του μέσω της λαρυγγικής μάσκας Fastrach. Να είναι αποστειρωμένος ελεύθερος από Latex, με απσπώμενο συνδετικό και να περιλαμβάνει στη συσκευασία το έντυπο αποστείρωσης . Σε μεγέθη 7.5
121 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ FASTRACH NO.8.0F | Ενδοτραχειακός σωλήνας πολ/πλων χρήσεων, ευθύς σπιράλ με ατραυματικό άκρο από σιλικόνη με οπή Murphy, ώστε να μην τραυματίζει την τραχεία κατά της τοποθέτηση του μέσω της λαρυγγικής μάσκας Fastrach. Να είναι αποστειρωμένος ελεύθερος από Latex, με απσπώμενο συνδετικό και να περιλαμβάνει στη συσκευασία το έντυπο αποστείρωσης . Σε μεγέθη 8.0
122 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ FASTRACH NO.8.5F | Ενδοτραχειακός σωλήνας πολ/πλων χρήσεων, ευθύς σπιράλ με ατραυματικό άκρο από σιλικόνη με οπή Murphy, ώστε να μην τραυματίζει την τραχεία κατά της τοποθέτηση του μέσω της λαρυγγικής μάσκας Fastrach. Να είναι αποστειρωμένος ελεύθερος από Latex, με απσπώμενο συνδετικό και να περιλαμβάνει στη συσκευασία το έντυπο αποστείρωσης . Σε μεγέθη 8.5
123 | ΕΥΘΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 22F/15M ΓΙΑ ΑΣΚΟ | Συνδετικά πλαστικά, από υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας πλαστικό υλικό Είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένα, ελεύθερα από latex
124 | ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΕΣ | Κεφαλοδέτες στήριξης της μάσκας C-PAP, B-PAP. Ρυθμιζόμενοι από πολύ μαλακό υλικό που να μην ενοχλεί. Ταιριάζει σχεδόν σε όλες τις μάσκες. Να προσφερθούν όλα τα μεγέθη.
125 | ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΟΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ VISION-BPAP | Πλήρες κύκλωμα για φορητού αναπνευστήρα VISION-BPAP, υψηλής ποιότητας. Σωλήνας τύπου Smooth Bore PVC, νοσοκομειακού τύπου PVC. Κρικοειδής εξωτερικά-λείος εσωτερικά για να μην κατακρατούνται υδρατμοί και να μη τσακίζει. Μήκος 160εκ. Ευθύ συνδετικό με θύρα πίεσης – εκτόνωσης (exhaust valve). Δύο γραμμές πιέσεων 3x5mm μήκους 180/220 εκ. Να είναι ενός ασθενούς, μιας χρήσης. Η προσφορά να συνοδευεται επι ποινή αποκλεισμού, με πιστοποιητικό συμβατότητας του εν λόγω υλικού απο τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος.
126 | ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 150CM ως 180CM (ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ) | Αποστειρωμένο κατασκευασμένο από PVC που να περιλαμβάνει :δύο σωλήνες 150cm ως 180cm διαμέτρου 22mm συνδεδεμένους με διχαλωτό συνδετικό Υ (αποσπώμενο). και επιπλέον σωλήνα 120cm ως150cm διαμέτρου 22mm ευθύ συνδετικό για σύνδεση με ασκό 2Lt και γωνιώδες συνδετικό. Με λεία εσωτερική επιφάνεια για να μην κρατάει υδρατμούς. Μαλακά συνδετικά για καλή τοποθέτηση στο αναισθησιολογικό μηχάνημα .Free latex ασκό.Σε ενιαία συσκευασία | Αποστειρωμένο κατασκευασμένο από PVC που να περιλαμβάνει :δύο σωλήνες 150cm ως 180cm διαμέτρου 22mm συνδεδεμένους με διχαλωτό συνδετικό Υ (αποσπώμενο). και επιπλέον σωλήνα 120cm ως150cm διαμέτρου 22mm ευθύ συνδετικό για σύνδεση με ασκό 2Lt και γωνιώδες συνδετικό. Με λεία εσωτερική επιφάνεια για να μην κρατάει υδρατμούς. Μαλακά συνδετικά για καλή τοποθέτηση στο αναισθησιολογικό μηχάνημα .Free latex ασκό. Τα ζητούμενα χαρακατηριστικά – μήκη του κυκλώματος να επιβεβαιώνονται από έντυπο του κατασκευαστή και το προσφερόμενο κύκλωμα να είναι DEHP-free το οποίο να τεκμηριώνεται με επιστολή από τον κατασκευαστή. Σε ενιαία συσκευασία
127 | ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 150CM ως 180CM (ΓΙΑ ΜΕΘ ΚΑΙ ΠΝΜ) | Να είναι σύμφωνα με τα iso και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.Να διαθέτουν σήμανση CE.Να είναι κρικοειδή με λεία εσωτερική επιφάνεια και να είναι από pvc.Να είναι διαφανή και να αποτελούνται από δύο σωλήνες μήκους 1.80m, συνδεδεμένους μεταξύ τους με συνδετικό «Υ» (αποσπώμενο). Να διαθέτουν γωνιώδες συνδετικό με luer lock, συνδετικά 22mm, συνδετικό «Υ» με διπλή έξοδο, ασκό 2 lt latex free. Να είναι αποστειρωμένα, latex free, ατομικά συσκευασμένα, μιας χρήσης και ελαφριά. | Να είναι σύμφωνα με τα iso και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.Να διαθέτουν σήμανση CE.Να είναι κρικοειδή με λεία εσωτερική επιφάνεια και να είναι από pvc.Να είναι διαφανή και να αποτελούνται από δύο σωλήνες μήκους 1.80m, συνδεδεμένους μεταξύ τους με συνδετικό «Υ» (αποσπώμενο). Να διαθέτουν γωνιώδες συνδετικό με luer lock, συνδετικά 22mm, συνδετικό «Υ» με διπλή έξοδο, ασκό 2 lt latex free. Τα ζητούμενα χαρακατηριστικά – μήκη του κυκλώματος να επιβεβαιώνονται από έντυπο του κατασκευαστή και το προσφερόμενο κύκλωμα να είναι DEHP-free το οποίο να τεκμηριώνεται με επιστολή από τον κατασκευαστή. Να είναι αποστειρωμένα, ατομικά συσκευασμένα, μιας χρήσης και ελαφριά.
128 | ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ | Αποστειρωμένο, προεκτεινόμενο κύκλωμα ενηλίκων αναισθησιολογικού μηχανήματος για τα νευροχειρουργικά περιστατικά το οποίο να αποτελείται από δύο σωλήνες οι οποίοι προεκτείνονται με μέγιστο μήκος μεγαλύτερο από 220 cm συνδεδεμένους με συνδετικό τύπου Υ, γωνιώδες συνδετικό, και προέκταση μεταβαλλόμενου μήκους με μέγιστο μήκος μεγαλύτερο από 220 cm και ασκό 2lt. Όλα τα παραπάνω να είναι σε εννιαία συσκευασία. Οι διαστάσεις του κυκλώματος να πιστοποιούνται από προσπέκτους ή τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή. Να είναι μίας χρήσης και ελεύθερο από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας latex επί της συσκευασίας.
129 | ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ | Αποστειρωμένο κύκλωμα ενηλίκων από PVC με λεία εσωτερική επιφάνεια για να μην κατακρατά υδρατμούς το οποίο να αποτελείται από δύο σωλήνες μήκους 170 εως 190 cm με υδατοπαγίδα οι οποίοι να είναι συνδεδεμένοι με συνδετικό τύπου «Υ» μη αποσπώμενου, γωνιώδες συνδετικό και προέκταση 70 εως 90 cm η οποία να είναι προσυνδεδεμένη με ασκό 2lt. Τα άκρα των σωλήνων να είναι από μαλακό υλικό με διάμετρο 22mm για να εφαρμόζουν ευκολότερα και καλύτερα στο αναισθησιολογικό μηχάνημα, αποτρέποντας τη διαρροή αερίων. Όλα τα παραπάνω να είναι σε μία εννιαία συσκευασία. Οι διαστάσεις του κυκλώματος να πιστοποιούνται από προσπέκτους ή τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή. Να είναι μίας χρήσης και ελεύθερο από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας latex επί της συσκευασίας. Να προσκομισθεί δείγμα επί ποινή απόρριψης για αξιολόγηση του προσφερόμενου είδους.
130 | ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ MAPLESON C | Κύκλωμα Mapleson C ενηλίκων, πλήρες, με ασκό 2 lit και βαλβίδα APL η οποία φέρει πλάγιο στόμιο για τη σύνδεση του σωλήνα Ο2. Ο σωλήνας Ο2 να έχει μήκος 180 cm και να περιλαμβάνονται στη συσκευασία όλα τα απαραίτητα συνδετικά για σύνδεση με την παροχή Ο2. . Όλα τα παραπαπάνω να είναι σε μία εννιαία αποστειρωμένη συσκευασία και να είναι Latex-free. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας.
131 | ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ MAPLESON ΝΕΟΓΝΙΚΟ | Κύκλωμα Mapleson C νεογνικό πλήρες, με ασκό 0,5lit και βαλβίδα APL η οποία φέρει πλάγιο στόμιο για τη σύνδεση του σωλήνα Ο2. Ο σωλήνας Ο2 να έχει μήκος 180 cm και να περιλαμβάνονται στη συσκευασία όλα τα απαραίτητα συνδετικά για σύνδεση με την παροχή Ο2. . Όλα τα παραπαπάνω να είναι σε μία εννιαία αποστειρωμένη συσκευασία και να είναι Latex-free. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας.
132 | ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ MAPLESON ΠΑΙΔΙΚΟ | Κύκλωμα Mapleson C παιδικό πλήρες, με ασκό 1lit και βαλβίδα APL η οποία φέρει πλάγιο στόμιο για τη σύνδεση του σωλήνα Ο2. Ο σωλήνας Ο2 να έχει μήκος 180 cm και να περιλαμβάνονται στη συσκευασία όλα τα απαραίτητα συνδετικά για σύνδεση με την παροχή Ο2. . Όλα τα παραπαπάνω να είναι σε μία εννιαία αποστειρωμένη συσκευασία και να είναι Latex-free. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας.
133 | ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ MAPLESON, ΣΥΣΤΗΜΑ CPAP ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ | Για αποφυγή ή αντιμετώπιση της υποξαιμίας κατά τη διάρκεια της αναισθησίας ενός πνεύμoνα Βαλβίδα CPAP πΟΥ επιτρέπει την ακριβή προσαρμογή των επιπέδων πίεσης από 1 έως 10 cm H2O. Με ασκό δύο (2) λίτρων. Με ρυθμιζόμενη βαλβίδα. Με πλάγια υποδοχή σύνδεσης με οξυγόνο. Αναπνευστικός ασκός που βοηθά στο άνοιγμα των κυψελίδων. Δεξιάς γωνίας διπλό περιστρεφόμενο συνδετικό επιτρέπει την εύκολη προσάρτηση στον Βroncho-Cath ενδο-βρογχικό σωλήνα. Σωλήνωση οξυγόνου ανθεκτική στο τσάκισμα, ελαττώνει τον κίνδυνο φραγής. Το ελαφρύ στο βάρος του σύστημα ελαττώνει την περιττή πίεση επάνω στο εγγύς άκρο του Broncho-Cath ενδο-βρογχικού σωλήνα, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο αποσύνδεσης. Συμπαγές και εύκολο στη χρήση, ακόμα και όταν ο χώρος είναι περιορισμένος. FREE LATEX- ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ –ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
134 | ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ NEOPUFF ΝΕΟΓΝΩΝ | Κύκλωμα για αερισμό νεογνών με σύστημα NEOPUFF.
135 | ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ HAMILTON | Για περιβάλλον μαγνήτη για παιδιά από 3-4 κιλά 3 μέτρων .
136 | ΚΥΚΛΩΜΑ Μ.Χ. ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | Κύκλωμα αναπνοής μίας χρήσεως-Βαλβίδα αναπνοών -Αισθητήρας ροής . Η προσφορά να συνοδευεται επι ποινή αποκλεισμού, με πιστοποιητικό συμβατότητας του εν λόγω υλικού απο τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος.
137 | ΚΥΚΛΩΜΑ Μ.Χ. ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ /ΤΕΠ/ΜΕΘ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | Κύκλωμα αναπνοής πολ/πλων χρήσεων για OXYLOG 2000 PLUS της DRAGER (με ενσωματωμένα σωληνάκια πιέσεων) -Βαλβίδα αναπνοών για OXYLOG 2000 PLUS -Αισθητήρας ροής για OXYLOG 2000 PLUS. Η προσφορά να συνοδευεται επι ποινή αποκλεισμού, με πιστοποιητικό συμβατότητας του εν λόγω υλικού απο τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος.
138 | ΚΥΚΛΩΜΑ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ - ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΝΕΟΓΝΩΝ | Να είναι συμβατό με τους υγραντήρες Fisher & Paykel και να αποδεικνύεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο . Να είναι κλειστό σετ που να περιλαμβάνει ένα πλήρως θερμαινόμενο (χωρίς υδατοπαγίδες) κύκλωμα αναπνοής και έναν αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο νερού με δύο φλοτέρ για μέγιστη ασφάλεια. Να θερμαίνεται μέσω διπλού σπειροειδούς σύρματος για ομοιόμορφη θέρμανση, για να διατηρείται το κύκλωμα στεγνό και να αποφεύγεται ο κίνδυνος λοιμώξεων από την συγκέντρωση υγρών. Το εκπνευστικό σκέλος να είναι κατασκευασμένο από ειδικό διαπερατό υλικό με μικροκυψελίδες για να διοχετεύεται η υγρασία στο περιβάλλον προστατεύοντας τον ασθενή και τον αναπνευστήρα. Να έχει ενσωματωμένη υποδοχή στο συνδετικό Υ για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σε αέρια μορφή MDI) χωρίς την αποσύνδεση του κυκλώματος. Να διαθέτει στη συσκευασία αντιμικροβιακό φίλτρο κατασκευασμένο για συστήματα ύγρανσης για την προστασία του αναπνευστήρα. Να είναι μιας χρήσεως ανά ασθενή με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης (14) ημέρες ανά ασθενή και να αποδεικνύεται εγγράφως .
139 | ΚΥΚΛΩΜΑ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | Να είναι συμβατό με τους υγραντήρες Fisher & Paykel και να αποδεικνύεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο. Να είναι κλειστό σετ που να περιλαμβάνει ένα πλήρως θερμαινόμενο (χωρίς υδατοπαγίδες) κύκλωμα αναπνοής και έναν αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο νερού με δύο φλοτέρ για μέγιστη ασφάλεια. Να θερμαίνεται μέσω διπλού σπειροειδούς σύρματος για ομοιόμορφη θέρμανση, για να διατηρείται το κύκλωμα στεγνό και να αποφεύγεται ο κίνδυνος λοιμώξεων από την συγκέντρωση υγρών. Το εκπνευστικό σκέλος να είναι κατασκευασμένο από ειδικό διαπερατό υλικό με μικροκυψελίδες για να διοχετεύεται η υγρασία στο περιβάλλον προστατεύοντας τον ασθενή και τον αναπνευστήρα. Να έχει ενσωματωμένη υποδοχή στο συνδετικό Υ για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σε αέρια μορφή (MDI) χωρίς την αποσύνδεση του κυκλώματος. Να διαθέτει στη συσκευασία αντιμικροβιακό φίλτρο κατασκευασμένο για συστήματα ύγρανσης για την προστασία του αναπνευστήρα. Να είναι μιας χρήσεως ανά ασθενή με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης (14) ημέρες ανά ασθενή και να αποδεικνύεται εγγράφως .
140 | ΚΥΚΛΩΜΑ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΠΑΙΔΩΝ | Να είναι συμβατό με τους υγραντήρες Fisher & Paykel και να αποδεικνύεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο . Να είναι κλειστό σετ που να περιλαμβάνει ένα πλήρως θερμαινόμενο (χωρίς υδατοπαγίδες) κύκλωμα αναπνοής και έναν αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο νερού με δύο φλοτέρ για μέγιστη ασφάλεια. Να θερμαίνεται μέσω διπλού σπειροειδούς σύρματος για ομοιόμορφη θέρμανση, για να διατηρείται το κύκλωμα στεγνό και να αποφεύγεται ο κίνδυνος λοιμώξεων από την συγκέντρωση υγρών. Το εκπνευστικό σκέλος να είναι κατασκευασμένο από ειδικό διαπερατό υλικό με μικροκυψελίδες για να διοχετεύεται η υγρασία στο περιβάλλον προστατεύοντας τον ασθενή και τον αναπνευστήρα. Να έχει ενσωματωμένη υποδοχή στο συνδετικό Υ για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σε αέρια μορφή (MDI) χωρίς την αποσύνδεση του κυκλώματος. Να διαθέτει στη συσκευασία αντιμικροβιακό φίλτρο κατασκευασμένο για συστήματα ύγρανσης για την προστασία του αναπνευστήρα. Να είναι μιας χρήσεως ανά ασθενή με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης (14) ημέρες ανά ασθενή και να αποδεικνύεται εγγράφως .
141 | ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΝΕΟΓΝΩΝ | Το κάθε λαρυγγοσκόπιο να αποτελείται από λαβή και δύο λάμες τύπου Miller Νο 00 και μηδέν. Η λαβή και οι λάμες να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Με ψυχρό φωτισμό και φωτεινότητα στα επίπεδα του ημερήσιου φωτός. Ο ψυχρός φωτισμός να προέρχεται από λαμπτήρα τοποθετημένο εντός της λαβής και να μεταφέρεται δια μέσου οπτικής ίνας στο άκρο της λάμας όπου και να εστιάζει η δέσμη φωτός με ακρίβεια. Η φωτεινή πηγή να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, και να διασφαλίζεται με εγγύηση. Η λαβή να δέχεται μπαταρίες απλές και μεταλλικές λάμες πολλαπλών χρήσεων. Το λαρυγγοσκόπιο να αποστειρώνεται τόσο σε άκαυστι κλίβανο (χωρίς τις μπαταρίες) όσο και με χρήση χημικών μέσων (με τις μπαταρίες).
142 | ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΟΠΤΙΚΟ Μ.Χ. Νο: 5.00F - 6.5F | Να είναι αυτόνομο πλήρες φορητό οπτικό λαρυγγοσκόπιο ,για καθοδηγούμενη διασωλήνωση στην περίπτωση δύσκολου αεραγωγού με ενσωματωμένα μπαταρία και κανάλι οδήγησης ενδοτραχειακού σωλήνα για άμεση τοποθέτηση ακόμη και χωρίς να απαιτείται στυλεός. Να προσφέρει άμεση όραση της λαρυγγικής περιοχής και του γλωττιδικού ανοίγματος μέσω της προσοφθάλμιας οπής. Επιπλέον να δύναται να δεχθεί κάμερα για ασύρματη μεταφοράς της εικόνας σε εξωτερική οθόνη συσκευών smart-phones, iPod, iPhone κλπ. Να διαθέτει ειδικό σύστημα προθέρμανσης των φακών στη θερμοκρασία του σώματος για να μη θαμπώνουν κατά τη διασωλήνωση (anti-fog system). Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη για βρέφη, παιδιά και ενήλικες ,κατάλληλα για οδήγηση ενδοτραχειακών σωλήνων εσωτερικής διαμέτρου από 2.5 έως 8.5mm ,καθώς και σε μέγεθος κατάλληλο για ενδοβρογχικούς σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου 28-41Ch. Να είναι μιας χρήσης για αποφυγή επιμολύνσεων.
143 | ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΟΠΤΙΚΟ Μ.Χ. Νο: 6.00F - 7.5F | Να είναι αυτόνομο πλήρες φορητό οπτικό λαρυγγοσκόπιο ,για καθοδηγούμενη διασωλήνωση στην περίπτωση δύσκολου αεραγωγού με ενσωματωμένα μπαταρία και κανάλι οδήγησης ενδοτραχειακού σωλήνα για άμεση τοποθέτηση ακόμη και χωρίς να απαιτείται στυλεός. Να προσφέρει άμεση όραση της λαρυγγικής περιοχής και του γλωττιδικού ανοίγματος μέσω της προσοφθάλμιας οπής. Επιπλέον να δύναται να δεχθεί κάμερα για ασύρματη μεταφοράς της εικόνας σε εξωτερική οθόνη συσκευών smart-phones, iPod, iPhone κλπ.Να διαθέτει ειδικό σύστημα προθέρμανσης των φακών στη θερμοκρασία του σώματος για να μη θαμπώνουν κατά τη διασωλήνωση (anti-fog system). Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη για βρέφη, παιδιά και ενήλικες ,κατάλληλα για οδήγηση ενδοτραχειακών σωλήνων εσωτερικής διαμέτρου από 2.5 έως 8.5mm ,καθώς και σε μέγεθος κατάλληλο για ενδοβρογχικούς σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου 28-41Ch. Να είναι μιας χρήσης για αποφυγή επιμολύνσεων.
144 | ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΟΠΤΙΚΟ Μ.Χ. Νο: 7.00F - 8.5F | Να είναι αυτόνομο πλήρες φορητό οπτικό λαρυγγοσκόπιο ,για καθοδηγούμενη διασωλήνωση στην περίπτωση δύσκολου αεραγωγού με ενσωματωμένα μπαταρία και κανάλι οδήγησης ενδοτραχειακού σωλήνα για άμεση τοποθέτηση ακόμη και χωρίς να απαιτείται στυλεός. Να προσφέρει άμεση όραση της λαρυγγικής περιοχής και του γλωττιδικού ανοίγματος μέσω της προσοφθάλμιας οπής. Επιπλέον να δύναται να δεχθεί κάμερα για ασύρματη μεταφοράς της εικόνας σε εξωτερική οθόνη συσκευών smart-phones, iPod, iPhone κλπ. Να διαθέτει ειδικό σύστημα προθέρμανσης των φακών στη θερμοκρασία του σώματος για να μη θαμπώνουν κατά τη διασωλήνωση (anti-fog system). Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη για βρέφη, παιδιά και ενήλικες ,κατάλληλα για οδήγηση ενδοτραχειακών σωλήνων εσωτερικής διαμέτρου από 2.5 έως 8.5mm ,καθώς και σε μέγεθος κατάλληλο για ενδοβρογχικούς σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου 28-41Ch. Να είναι μιας χρήσης για αποφυγή επιμολύνσεων.
145 | ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ. ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΝΟ. 0 | Μάσκες μία χρήσεως για τη χορήγηση αναισθησίας. Να είναι ελεύθερες από Latex και να φέρουν βαλβίδα για αυξομείωση του όγκου του αέρα για καλύτερη εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενούς. Να είναι διαθέσιμες σε μεγεθος Νο 0 |  | οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις .
146 | ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ. ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΝΟ. 00 | Μάσκες μία χρήσεως για τη χορήγηση αναισθησίας. Να είναι ελεύθερες από Latex και να φέρουν βαλβίδα για αυξομείωση του όγκου του αέρα για καλύτερη εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενούς. Να είναι διαθέσιμες σε μεγεθος Νο 00 |  | οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις .
147 | ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ. ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΝΟ. 1 | Μάσκες μία χρήσεως για τη χορήγηση αναισθησίας. Να είναι ελεύθερες από Latex και να φέρουν βαλβίδα για αυξομείωση του όγκου του αέρα για καλύτερη εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενούς. Να είναι διαθέσιμες σε μεγεθος Νο 1 |  | οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις .
148 | ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ. ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΝΟ. 2 | Μάσκες μία χρήσεως για τη χορήγηση αναισθησίας. Να είναι ελεύθερες από Latex και να φέρουν βαλβίδα για αυξομείωση του όγκου του αέρα για καλύτερη εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενούς. Να είναι διαθέσιμες σε μεγεθος Νο 2 |  | οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις .
149 | ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ. ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΝΟ. 3 | Μάσκες μία χρήσεως για τη χορήγηση αναισθησίας. Να είναι ελεύθερες από Latex και να φέρουν βαλβίδα για αυξομείωση του όγκου του αέρα για καλύτερη εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενούς. Να είναι διαθέσιμες σε μεγεθος Νο 3 |  | οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις .
150 | ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ. ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΝΟ. 4 | Μάσκες μία χρήσεως για τη χορήγηση αναισθησίας. Να είναι ελεύθερες από Latex και να φέρουν βαλβίδα για αυξομείωση του όγκου του αέρα για καλύτερη εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενούς. Να είναι διαθέσιμες σε μεγεθος Νο4 |  | οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις .
151 | ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ. ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΝΟ. 5 | Μάσκες μία χρήσεως για τη χορήγηση αναισθησίας. Να είναι ελεύθερες από Latex και να φέρουν βαλβίδα για αυξομείωση του όγκου του αέρα για καλύτερη εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενούς. Να είναι διαθέσιμες σε μεγεθή Νο 5 |  | οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους είναι επαρκείς και δεν γίνονται τροποποιήσεις .
152 | ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ. ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΝΟ. 6 | Μάσκες μία χρήσεως για τη χορήγηση αναισθησίας. Να είναι ελεύθερες από Latex και να φέρουν βαλβίδα για αυξομείωση του όγκου του αέρα για καλύτερη εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενούς. Να είναι διαθέσιμες σε μεγεθή Νο 6
153 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Μ.Χ. ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ NO. 2.0F | Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως η οποία να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απόυσίας Latex επί της συσκευασίας. Να φέρει σωλήνα και cuff από PVC No2.0
154 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Μ.Χ. ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ NO. 2.5F | Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως η οποία να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απόυσίας Latex επί της συσκευασίας. Να φέρει σωλήνα και cuff από PVC No2.5
155 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Μ.Χ. ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ NO. 3.0F | Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως η οποία να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απόυσίας Latex επί της συσκευασίας. Να φέρει σωλήνα και cuff από PVC No3.0
156 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Μ.Χ. ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ NO. 1.0F | Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως η οποία να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απόυσίας Latex επί της συσκευασίας. Να φέρει σωλήνα και cuff από PVC No1.0
157 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Μ.Χ. ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ NO. 1.5F | Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως η οποία να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απόυσίας Latex επί της συσκευασίας. Να φέρει σωλήνα και cuff από PVC No1.5
158 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Μ.Χ. ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ NO. 4.0F | Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως η οποία να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απόυσίας Latex επί της συσκευασίας. Να φέρει σωλήνα και cuff από PVC No4.0
159 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Μ.Χ. ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ NO. 5.0F | Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως η οποία να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απόυσίας Latex επί της συσκευασίας. Να φέρει σωλήνα και cuff από PVC No5.0
160 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Μ.Χ. ΤΥΠΟΥ SOFTSEAL NO. 1.0F | Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως η οποία να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απόυσίας Latex επί της συσκευασίας. Να φέρει σωλήνα και cuff από PVC καθώς επίσης και επιγλωττιδικές μπάρες για αποφυγή κατάσπασης της επιγλωττίδας No1.0
161 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Μ.Χ. ΤΥΠΟΥ SOFTSEAL NO. 1.5F | Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως η οποία να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απόυσίας Latex επί της συσκευασίας. Να φέρει σωλήνα και cuff από PVC καθώς επίσης και επιγλωττιδικές μπάρες για αποφυγή κατάσπασης της επιγλωττίδας No1.5 | Α/Α 161ως 166 Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως η οποία να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απόυσίας Latex επί της συσκευασίας. Να φέρει σωλήνα και cuff από PVC , ο σωλήνας πλήρωσης του cuff να είναι ανεξάρτητος του αεραγωγού επίσης να έχει επιγλωττιδικές μπάρες για αποφυγή κατάσπασης της επιγλωττίδας No1.5
162 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Μ.Χ. ΤΥΠΟΥ SOFTSEAL NO. 2.0F | Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως η οποία να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απόυσίας Latex επί της συσκευασίας. Να φέρει σωλήνα και cuff από PVC καθώς επίσης και επιγλωττιδικές μπάρες για αποφυγή κατάσπασης της επιγλωττίδας No 2.0 | Α/Α 161ως 166 Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως η οποία να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απόυσίας Latex επί της συσκευασίας. Να φέρει σωλήνα και cuff από PVC , ο σωλήνας πλήρωσης του cuff να είναι ανεξάρτητος του αεραγωγού επίσης να έχει επιγλωττιδικές μπάρες για αποφυγή κατάσπασης της επιγλωττίδας No 2
163 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Μ.Χ. ΤΥΠΟΥ SOFTSEAL NO. 2.5F | Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως η οποία να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απόυσίας Latex επί της συσκευασίας. Να φέρει σωλήνα και cuff από PVC καθώς επίσης και επιγλωττιδικές μπάρες για αποφυγή κατάσπασης της επιγλωττίδας No2.5 | Α/Α 161ως 166 Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως η οποία να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απόυσίας Latex επί της συσκευασίας. Να φέρει σωλήνα και cuff από PVC , ο σωλήνας πλήρωσης του cuff να είναι ανεξάρτητος του αεραγωγού επίσης να έχει επιγλωττιδικές μπάρες για αποφυγή κατάσπασης της επιγλωττίδας No 2.5
164 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Μ.Χ. ΤΥΠΟΥ SOFTSEAL NO. 3.0F | Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως η οποία να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απόυσίας Latex επί της συσκευασίας. Να φέρει σωλήνα και cuff από PVC καθώς επίσης και επιγλωττιδικές μπάρες για αποφυγή κατάσπασης της επιγλωττίδας No 3.0 | Α/Α 161ως 166 Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως η οποία να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απόυσίας Latex επί της συσκευασίας. Να φέρει σωλήνα και cuff από PVC , ο σωλήνας πλήρωσης του cuff να είναι ανεξάρτητος του αεραγωγού επίσης να έχει επιγλωττιδικές μπάρες για αποφυγή κατάσπασης της επιγλωττίδας No 3
165 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Μ.Χ. ΤΥΠΟΥ SOFTSEAL NO. 4.0F | Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως η οποία να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απόυσίας Latex επί της συσκευασίας. Να φέρει σωλήνα και cuff από PVC καθώς επίσης και επιγλωττιδικές μπάρες για αποφυγή κατάσπασης της επιγλωττίδας No4.0 | Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως η οποία να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απόυσίας Latex επί της συσκευασίας. Να φέρει σωλήνα και cuff από PVC , ο σωλήνας πλήρωσης του cuff να είναι ανεξάρτητος του αεραγωγού επίσης να έχει επιγλωττιδικές μπάρες για αποφυγή κατάσπασης της επιγλωττίδας No 4
166 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Μ.Χ. ΤΥΠΟΥ SOFTSEAL NO. 5.0F | Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως η οποία να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απόυσίας Latex επί της συσκευασίας. Να φέρει σωλήνα και cuff από PVC καθώς επίσης και επιγλωττιδικές μπάρες για αποφυγή κατάσπασης της επιγλωττίδας No 5.0 | Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως η οποία να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απόυσίας Latex επί της συσκευασίας. Να φέρει σωλήνα και cuff από PVC , ο σωλήνας πλήρωσης του cuff να είναι ανεξάρτητος του αεραγωγού επίσης να έχει επιγλωττιδικές μπάρες για αποφυγή κατάσπασης της επιγλωττίδας No 5
167 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ SUPREME No. 1.0F | Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως, με την απαιτούμενη γωνίωση για ευκολότερη τοποθέτηση με Cuff διπλής φραγής με δυνατότητα να περάσει Levin για εκκένωσση στομάχου και δυνατότητα αερισμού με θετική πίεση μέχρι 37 cm H2O. Να έχει ενσωματωμένο Bite Block, σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητος του αεραγωγού και σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση . Να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Σε μεγέθη 1 εως 5.
168 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ SUPREME No. 1.5F | Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως, με την απαιτούμενη γωνίωση για ευκολότερη τοποθέτηση με Cuff διπλής φραγής με δυνατότητα να περάσει Levin για εκκένωσση στομάχου και δυνατότητα αερισμού με θετική πίεση μέχρι 37 cm H2O. Να έχει ενσωματωμένο Bite Block, σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητος του αεραγωγού και σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση . Να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Σε μεγέθη 1 εως 5.
169 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ SUPREME No. 2.0F | Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως, με την απαιτούμενη γωνίωση για ευκολότερη τοποθέτηση με Cuff διπλής φραγής με δυνατότητα να περάσει Levin για εκκένωσση στομάχου και δυνατότητα αερισμού με θετική πίεση μέχρι 37 cm H2O. Να έχει ενσωματωμένο Bite Block, σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητος του αεραγωγού και σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση . Να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Σε μεγέθη 1 εως 5.
170 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ SUPREME No. 3.0F | Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως, με την απαιτούμενη γωνίωση για ευκολότερη τοποθέτηση με Cuff διπλής φραγής με δυνατότητα να περάσει Levin για εκκένωσση στομάχου και δυνατότητα αερισμού με θετική πίεση μέχρι 37 cm H2O. Να έχει ενσωματωμένο Bite Block, σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητος του αεραγωγού και σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση . Να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Σε μεγέθη 1 εως 5.
171 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ SUPREME No. 4.0F | Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως, με την απαιτούμενη γωνίωση για ευκολότερη τοποθέτηση με Cuff διπλής φραγής με δυνατότητα να περάσει Levin για εκκένωσση στομάχου και δυνατότητα αερισμού με θετική πίεση μέχρι 37 cm H2O. Να έχει ενσωματωμένο Bite Block, σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητος του αεραγωγού και σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση . Να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Σε μεγέθη 1 εως 5.
172 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ SUPREME No. 5.0F | Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως, με την απαιτούμενη γωνίωση για ευκολότερη τοποθέτηση με Cuff διπλής φραγής με δυνατότητα να περάσει Levin για εκκένωσση στομάχου και δυνατότητα αερισμού με θετική πίεση μέχρι 37 cm H2O. Να έχει ενσωματωμένο Bite Block, σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητος του αεραγωγού και σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση . Να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Σε μεγέθη 1 εως 5.
173 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ PROSEAL NO. 2.5F | Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως, με την απαιτούμενη γωνίωση για ευκολότερη τοποθέτηση με Cuff διπλής φραγής με δυνατότητα να περάσει Levin για εκκένωσση στομάχου και δυνατότητα αερισμού με θετική πίεση μέχρι 37 cm H2O. Να έχει ενσωματωμένο Bite Block, σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητος του αεραγωγού και σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση . Να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Σε μεγέθη 1 εως 5.
174 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ NO. 1.0F | Λαρυγγική μάσκα πολλαπλών χρήσεων, με cuff, από σιλικόνη, να φέρουν ακτινοσκιερή ένδειξη καθ' όλο το μήκος τους, να διαθέτουν ατραυματικό άκρο, να είναι διαβαθμισμένες, διαφανείς, να διαθέτουν προσυνδεδεμένα μη αποσπώμενα συνδετικά 15mm, αποστειρωμένες free latex, No1
175 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ NO. 1.5F | Λαρυγγική μάσκα πολλαπλών χρήσεων, με cuff, από σιλικόνη, να φέρουν ακτινοσκιερή ένδειξη καθ' όλο το μήκος τους, να διαθέτουν ατραυματικό άκρο, να είναι διαβαθμισμένες, διαφανείς, να διαθέτουν προσυνδεδεμένα μη αποσπώμενα συνδετικά 15mm, αποστειρωμένες free latex,, No1,5
176 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ NO. 2.0F | Λαρυγγική μάσκα πολλαπλών χρήσεων, με cuff, από σιλικόνη, να φέρουν ακτινοσκιερή ένδειξη καθ' όλο το μήκος τους, να διαθέτουν ατραυματικό άκρο, να είναι διαβαθμισμένες, διαφανείς, να διαθέτουν προσυνδεδεμένα μη αποσπώμενα συνδετικά 15mm, αποστειρωμένες free latex,, No2
177 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ NO. 2.5F | Λαρυγγική μάσκα πολλαπλών χρήσεων, με cuff, από σιλικόνη, να φέρουν ακτινοσκιερή ένδειξη καθ' όλο το μήκος τους, να διαθέτουν ατραυματικό άκρο, να είναι διαβαθμισμένες, διαφανείς, να διαθέτουν προσυνδεδεμένα μη αποσπώμενα συνδετικά 15mm, αποστειρωμένες free latex, No2,5
178 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ NO. 3.0F | Λαρυγγική μάσκα πολλαπλών χρήσεων, με cuff, από σιλικόνη, να φέρουν ακτινοσκιερή ένδειξη καθ' όλο το μήκος τους, να διαθέτουν ατραυματικό άκρο, να είναι διαβαθμισμένες, διαφανείς, να διαθέτουν προσυνδεδεμένα μη αποσπώμενα συνδετικά 15mm, αποστειρωμένες free latex, No3
179 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ NO. 4.0F | Λαρυγγική μάσκα πολλαπλών χρήσεων, με cuff, από σιλικόνη, να φέρουν ακτινοσκιερή ένδειξη καθ' όλο το μήκος τους, να διαθέτουν ατραυματικό άκρο, να είναι διαβαθμισμένες, διαφανείς, να διαθέτουν προσυνδεδεμένα μη αποσπώμενα συνδετικά 15mm, αποστειρωμένες free latex, No4
180 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ NO. 5.0F | Λαρυγγική μάσκα πολλαπλών χρήσεων, με cuff, από σιλικόνη, να φέρουν ακτινοσκιερή ένδειξη καθ' όλο το μήκος τους, να διαθέτουν ατραυματικό άκρο, να είναι διαβαθμισμένες, διαφανείς, να διαθέτουν προσυνδεδεμένα μη αποσπώμενα συνδετικά 15mm, αποστειρωμένες free latex,, No5
181 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ FASTRACH NO. 3.0F | Λαρυγγική μάσκα εως σαράντα χρήσεις, με μεταλική λαβή για εισαγωγή από ουδέτερη θέση η οποία να έχει τη δυνατότητα να περάσει ενδοτραχειακός σωλήνας σπιράλ και δυνατότητα αφαίρεσης της λαρυγγικής μάσκας με σκοπό να συνεχιστεί το χειρουργείο με τον ειδικό ενδοτραχειακό σωλήνα. Να φέρει Cuff από ιατρικό PVC το οποίο φέρει ανασπώμενο τριγωνικό έλασμα το οποίο λειτουργεί ως ανυψωτήρας της επιγλωττίδας. Να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex.Να φέρει στη συσκευασία έντυπο αποστείρωσης Nα φέρει στη συσκευασία έντυπο αποστείρωσης Σε μεγέθη Νο3
182 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ FASTRACH NO. 4.0F | Λαρυγγική μάσκα εως σαράντα χρήσεις, με μεταλική λαβή για εισαγωγή από ουδέτερη θέση η οποία να έχει τη δυνατότητα να περάσει ενδοτραχειακός σωλήνας σπιράλ και δυνατότητα αφαίρεσης της λαρυγγικής μάσκας με σκοπό να συνεχιστεί το χειρουργείο με τον ειδικό ενδοτραχειακό σωλήνα. Να φέρει Cuff από ιατρικό PVC το οποίο φέρει ανασπώμενο τριγωνικό έλασμα το οποίο λειτουργεί ως ανυψωτήρας της επιγλωττίδας. Να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex.Να φέρει στη συσκευασία έντυπο αποστείρωσης Σε μεγέθη 4
183 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ FASTRACH NO. 5.0F | Λαρυγγική μάσκα εως σαράντα χρήσεις, με μεταλική λαβή για εισαγωγή από ουδέτερη θέση η οποία να έχει τη δυνατότητα να περάσει ενδοτραχειακός σωλήνας σπιράλ και δυνατότητα αφαίρεσης της λαρυγγικής μάσκας με σκοπό να συνεχιστεί το χειρουργείο με τον ειδικό ενδοτραχειακό σωλήνα. Να φέρει Cuff από ιατρικό PVC το οποίο φέρει ανασπώμενο τριγωνικό έλασμα το οποίο λειτουργεί ως ανυψωτήρας της επιγλωττίδας. Να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex.Να φέρει στη συσκευασία έντυπο αποστείρωσης Σε μεγέθη 5
184 | ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΒΥPAP ΟΛΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ (TOTAL FACE MASK) ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ | Να έχουν βαλβίδα ασφαλείας και δίοδο-θύρα για παροχή οξυγόνου. Να έχουν δίοδο πίεσης (μονή δίοδο για μέτρηση της πίεσης) . Να έχουν περιστρεφόμενη γωνία 360 μοιρών ώστε να παρέχει ευελιξία στη τοποθέτηση του σωλήνα και ελευθερία κινήσεων . Να έχουν ενσωματωμένα ανοίγματα εξαερισμού-βαλβίδα εκπνοής ώστε να ελαχιστοποιούν το θόρυβο και να μεγιστοποιούν την απομάκρυνση του co2. Να έχουν κλιπ ιμάντων κεφαλής ταχείας απελευθέρωσης και ιμάντες κεφαλής για εύκολη και ταχεία εφαρμογή, σε μεγέθη small, medium ,large .
185 | ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΒΥPAP ΟΛΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ (TOTAL FACE MASK) ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ | Να είναι χωρίς βαλβίδα ασφαλείας. Να έχουν δίοδο πίεσης (μονή δίοδο για μέτρηση της πίεσης).Να έχουν περιστρεφόμενη γωνία 360 μοιρών ώστε να παρέχει ευελιξία στη τοποθέτηση του σωλήνα και ελευθερία κινήσεων . Να έχουν κλιπ ιμάντων Κεφαλάς ταχείας απελευθέρωσης και ιμάντες Κεφαλάς για εύκολη και ταχεία εφαρμογή. σε μεγεθη small, medium ,large .
186 | ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΒΥPAP ΡΙΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΡΑ | Να είναι συμβατό με τους υγραντήρες fisher @ paykel και να αποδεικνύεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο .να αποτελείται από θερμαινόμενο κύκλωμα να έχει βαλβίδα ασφάλειας πίεσης με μέγιστο όριο 17cm h2v & 8l/min.δυνατότητα ελέγχου ποσότητας ο2 με συσκευή μέτρησης οξυγόνου. Να έχει αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο νερού με δυο φλοτέρ για τη μέγιστη ασφάλεια του νεογνού. να έχει δοχείο για ρύθμιση της πίεσης του c pap από 3-10cm h2o. Να έχει εύκαμπτο ρινικό σωλήνα για καλύτερη στήριξη, 11 μεγεθη ρινικών prongs και 4 μεγέθη μασκών από σιλικόνη (latex free) για την καλύτερη εφαρμογή στα νεογνά. Να έχουν 4 μεγέθη σκουφιών για περίμετρο κεφαλής από 17-36 εκ.
187 | ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΒΥPAP ΡΙΝΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ (FULL FACE MASK) ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ | Να έχουν βαλβίδα ασφαλείας και δίοδο-θύρα για παροχή οξυγόνου. Να έχουν δίοδο πίεσης (μονή δίοδο για μέτρηση της πίεσης) . Να έχουν περιστρεφόμενη γωνία 360 μοιρών ώστε να παρέχει ευελιξία στη τοποθέτηση του σωλήνα και ελευθερία κινήσεων . Να έχουν ενσωματωμένα ανοίγματα εξαερισμού-βαλβίδα εκπνοής ώστε να ελαχιστοποιούν το θόρυβο και να μεγιστοποιούν την απομάκρυνση του co2. Να έχουν κλιπ ιμάντων κεφαλής ταχείας απελευθέρωσης και ιμάντες κεφαλής για εύκολη και ταχεία εφαρμογή, σε μεγέθη small, medium ,large .
188 | ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΒΥPAP ΡΙΝΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ (FULL FACE MASK) ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ | Να είναι χωρίς βαλβίδα ασφαλείας. Να έχουν δίοδο πίεσης (μονή δίοδο για μέτρηση της πίεσης).Να έχουν περιστρεφόμενη γωνία 360 μοιρών ώστε να παρέχει ευελιξία στη τοποθέτηση του σωλήνα και ελευθερία κινήσεων . Να έχουν κλιπ ιμάντων Κεφαλάς ταχείας απελευθέρωσης και ιμάντες Κεφαλάς για εύκολη και ταχεία εφαρμογή. σε μεγεθη small, medium ,large .
189 | ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ- CUFF | Χρησιμοποιείται για να φουσκώνει και να παρακολουθεί την πίεση των αεροθαλάμων των ενδοτραχειακών σωλήνων
190 | ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ AEROGEN ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ | Μονάδα νεφελοποίησης βάρους ≤14gr, χωρητικότητας φαρμάκου 6ml, κατάλληλη για χρήση σε έναν ασθενή, με επικυρωμένη αντοχή 28 ημερών χρήσης με 4 περιόδους νεφελοποίησης ανά ημέρα (112 περίοδοι νεφελοποίησης).Να είναι κατάλληλη για χρήση σε ενήλικες. Να είναι συμβατή με τις συσκευές νεφελοποίησης Aeroneb της ΜΕΘ . Να διαθέτει γεννήτρια αερολύματος ηλεκτρονικής μικροαντλίας παλλόμενου πετάσματος. Η μέση διάμετρος παραγόμενων σωματιδίων αερολύματος να είναι 1-5μm Mass Median Aerodymanic Diameter (MMAD) επιτυγχάνοντας εναπόθεση φαρμάκου στον πνεύμονα περίπου 35%. Να περιλαμβάνει συνδετικό για χρήση σε μη διασωληνωμένους ασθενείς με αποσπώμενο επιστόμιο με βαλβίδα ελέγχου της ροής αέρα, δυνατότητα σύνδεσης μάσκας οξυγονοθεραπείας και σωλήνα σύνδεσης με ροόμετρο οξυγόνου.
191 | ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ AERONEB ΓΙΑ ΟΛΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣΚΑ | Μονάδα νεφελοποίησης για τα μηχανήματα Aeroneb η οποία να είναι κατάλληλη για χρήση με ολοπροσωπικές μάσκες και να συνοδεύεται από ειδικό συνδετικό, με το οποίο να συνδέεται η μονάδα νεφελοποίησης στη μάσκα. Να διατίθενται συνδετικά για χρήση με συσκευές BIPAP με ενσωματωμένη βαλβίδα εκπνοής και για χρήση με αναπνευστήρες ΜΕΘ χωρίς βαλβίδα εκπνοής.
192 | ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ (WHISPER) | Πλήρες σετ Νεφελοποίησης (T-PIECE, NEBULIZER -νεφελοποιητή με βιδωτό καπάκι και δυνατότητα νεφελοποίησης 90 μοιρών , συνδετικό σωλήνα 180cm, συνδετικό Τ με έξοδο 22ΜΜ). Σετ κατάλληλο για χρήση στο σύστημα του αναπευστικού κυκλώματος.αποστειρωμένο μ.χ.
193 | ΜΟΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 180CM | Να είναι κρικοειδή (σπυράλ) με λεία εσωτερική επιφάνεια . Να είναι αποστειρωμένα , latex free ατομικά συσκευασμένα. Κατασκευασμένα από pvc. Να είναι διαφανή . Μήκος περίπου 180cm Να είναι σύμφωνα με το iso και τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. Να διαθέτουν σήμανση CE.
194 | ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ | Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό κράμα αλουμινίου που επιτρέπει την προσαρμογή σε οποιδήποτε επιθυμητό σχήμα. Να είναι επενδεδυμένοι από ειδικό συνθετικό πλαστικό που επιτρέπει την εισαγωγή και αφαίρεση. Να είναι εύκαμπτοι με ειδικό ατραυματικό άκρο.Να διατίθεται σε ανάλογα μεγέθη και να ταιριάζουν στους ενδοτραχειακούς σωλήνες απο 2-5mm. Να είναι αποστειρωμένοι μιάς χρήσεως.
195 | ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΟ.10Fr | Οδηγός/κηρίο αλλαγής ενδοτραχειακού σωλήνα από ενισχυμένο πλαστικό μη ερεθιστικό,ευκαμπτοι, ατραυματικοί μεγάλου μήκους πολλαπλών χρήσεων με κεκαμένο ακρο ,να υπάρχει βαθμονόμηση ανα εκατοστό,να είναι αποστειρωμένοι. Μεγεθος 10Fr μήκους 90CM
196 | ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΟ.12Fr | Οδηγός/κηρίο αλλαγής ενδοτραχειακού σωλήνα από ενισχυμένο πλαστικό μη ερεθιστικό,ευκαμπτοι, ατραυματικοί μεγάλου μήκους πολλαπλών χρήσεων με κεκαμένο ακρο ,να υπάρχει βαθμονόμηση ανα εκατοστό,να είναι αποστειρωμένοι. Μεγεθος 12Fr μήκους 90CM
197 | ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΟ.14Fr | Οδηγός/κηρίο αλλαγής ενδοτραχειακού σωλήνα από ενισχυμένο πλαστικό μη ερεθιστικό,ευκαμπτοι, ατραυματικοί μεγάλου μήκους πολλαπλών χρήσεων με κεκαμένο ακρο ,να υπάρχει βαθμονόμηση ανα εκατοστό,να είναι αποστειρωμένοι. Μεγεθος 14Fr μήκους 90CM
198 | ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΟ.16Fr | Οδηγός/κηρίο αλλαγής ενδοτραχειακού σωλήνα από ενισχυμένο πλαστικό μη ερεθιστικό,ευκαμπτοι, ατραυματικοί μεγάλου μήκους πολλαπλών χρήσεων με κεκαμένο ακρο ,να υπάρχει βαθμονόμηση ανα εκατοστό,να είναι αποστειρωμένοι. Μεγεθος 16Fr μήκους 90CM
199 | ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΟ.18Fr | Οδηγός/κηρίο αλλαγής ενδοτραχειακού σωλήνα από ενισχυμένο πλαστικό μη ερεθιστικό,ευκαμπτοι, ατραυματικοί μεγάλου μήκους πολλαπλών χρήσεων με κεκαμένο ακρο ,να υπάρχει βαθμονόμηση ανα εκατοστό,να είναι αποστειρωμένοι. Μεγεθος 18Fr μήκους 90CM
200 | ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ME ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΟ.10Fr | Κατασκευασμένοι με τρόπο ώστε να διευκολύνουν την ενδοτραχειακή διασωλήνωση, ειδικά όταν η λαρυγγοσκόπηση δεν επιτρέπει την πλήρη όραση της γλωττίδας του ασθενούς Να είναι κατασκευασμένοι από εξαιρετικής ποιότητας υλικός και να έχουν ειδικό ατραυματικό άκρο με κάμψη που επιτρέπει τη διασωλήνωση του ασθενή ακόμα και όταν η γλωττίδα είναι εντελώς αόρατη. Το υλικό κατασκευής να έχει «μνήμη» και να επιτρέπει την προσωρινή αλλαγή του σχήματος του οδηγού ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς Στην επιφάνεια του οδηγού να υπάρχει ειδική βαθμονόμηση ανά εκατοστό που να επιτρέπει στον κλινικό γιατρό να γνωρίζει την ακριβή θέση του οδηγού στον αεραγωγό του ασθενούς Το κοίλο εσωτερικό του οδηγού να επιτρέπει τη δυνατότητα αερισμού του ασθενούς. Δύο ειδικά συνδετικά που να μπορούν να συνδεθούν και να αποσυνδεθούν στο οδηγό με μια απλή κίνηση. Το ένα να είναι τύπου Luer lock και να επιτρέπει την σύνδεση με σωληνάκι απλής παροχής οξυγόνου και το δεύτερο να είναι συνδετικό τύπου 15mm και να επιτρέπει τη σύνδεση με το αναισθησιολογικό μηχάνημα ή τον αναπνευστήρα Αποστειρωμένοι, μιας χρήσης Σε ατομική συσκευασία Νο 10F μήκους 65cm | Κατασκευασμένοι με τρόπο ώστε να διευκολύνουν την ενδοτραχειακή διασωλήνωση, ειδικά όταν η λαρυγγοσκόπηση δεν επιτρέπει την πλήρη όραση της γλωττίδας του ασθενούς Να είναι κατασκευασμένοι από εξαιρετικής ποιότητας υλικός και να έχουν ειδικό ατραυματικό άκρο με κάμψη που επιτρέπει τη διασωλήνωση του ασθενή ακόμα και όταν η γλωττίδα είναι εντελώς αόρατη. Το υλικό κατασκευής να έχει «μνήμη» και να επιτρέπει την προσωρινή αλλαγή του σχήματος του οδηγού ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς Στην επιφάνεια του οδηγού να υπάρχει ειδική βαθμονόμηση ανά εκατοστό που να επιτρέπει στον κλινικό γιατρό να γνωρίζει την ακριβή θέση του οδηγού στον αεραγωγό του ασθενούς Το κοίλο εσωτερικό του οδηγού να επιτρέπει τη δυνατότητα αερισμού του ασθενούς. Δύο ειδικά συνδετικά που να μπορούν να συνδεθούν και να αποσυνδεθούν στο οδηγό με μια απλή κίνηση. Το ένα να είναι τύπου Luer lock και να επιτρέπει την σύνδεση με σωληνάκι απλής παροχής οξυγόνου και το δεύτερο να είναι συνδετικό τύπου 15mm και να επιτρέπει τη σύνδεση με το αναισθησιολογικό μηχάνημα ή τον αναπνευστήρα Αποστειρωμένοι, μιας χρήσης Σε ατομική συσκευασία Νο 10F μήκους περίπου 65cm.
201 | ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ME ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΟ.12Fr | Κατασκευασμένοι με τρόπο ώστε να διευκολύνουν την ενδοτραχειακή διασωλήνωση, ειδικά όταν η λαρυγγοσκόπηση δεν επιτρέπει την πλήρη όραση της γλωττίδας του ασθενούς Να είναι κατασκευασμένοι από εξαιρετικής ποιότητας υλικός και να έχουν ειδικό ατραυματικό άκρο με κάμψη που επιτρέπει τη διασωλήνωση του ασθενή ακόμα και όταν η γλωττίδα είναι εντελώς αόρατη. Το υλικό κατασκευής να έχει «μνήμη» και να επιτρέπει την προσωρινή αλλαγή του σχήματος του οδηγού ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς Στην επιφάνεια του οδηγού να υπάρχει ειδική βαθμονόμηση ανά εκατοστό που να επιτρέπει στον κλινικό γιατρό να γνωρίζει την ακριβή θέση του οδηγού στον αεραγωγό του ασθενούς Το κοίλο εσωτερικό του οδηγού να επιτρέπει τη δυνατότητα αερισμού του ασθενούς. Δύο ειδικά συνδετικά που να μπορούν να συνδεθούν και να αποσυνδεθούν στο οδηγό με μια απλή κίνηση. Το ένα να είναι τύπου Luer lock και να επιτρέπει την σύνδεση με σωληνάκι απλής παροχής οξυγόνου και το δεύτερο να είναι συνδετικό τύπου 15mm και να επιτρέπει τη σύνδεση με το αναισθησιολογικό μηχάνημα ή τον αναπνευστήρα Αποστειρωμένοι, μιας χρήσης Σε ατομική συσκευασία Νο 12F μήκους 65cm | Κατασκευασμένοι με τρόπο ώστε να διευκολύνουν την ενδοτραχειακή διασωλήνωση, ειδικά όταν η λαρυγγοσκόπηση δεν επιτρέπει την πλήρη όραση της γλωττίδας του ασθενούς Να είναι κατασκευασμένοι από εξαιρετικής ποιότητας υλικός και να έχουν ειδικό ατραυματικό άκρο με κάμψη που επιτρέπει τη διασωλήνωση του ασθενή ακόμα και όταν η γλωττίδα είναι εντελώς αόρατη. Το υλικό κατασκευής να έχει «μνήμη» και να επιτρέπει την προσωρινή αλλαγή του σχήματος του οδηγού ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς Στην επιφάνεια του οδηγού να υπάρχει ειδική βαθμονόμηση ανά εκατοστό που να επιτρέπει στον κλινικό γιατρό να γνωρίζει την ακριβή θέση του οδηγού στον αεραγωγό του ασθενούς Το κοίλο εσωτερικό του οδηγού να επιτρέπει τη δυνατότητα αερισμού του ασθενούς. Δύο ειδικά συνδετικά που να μπορούν να συνδεθούν και να αποσυνδεθούν στο οδηγό με μια απλή κίνηση. Το ένα να είναι τύπου Luer lock και να επιτρέπει την σύνδεση με σωληνάκι απλής παροχής οξυγόνου και το δεύτερο να είναι συνδετικό τύπου 15mm και να επιτρέπει τη σύνδεση με το αναισθησιολογικό μηχάνημα ή τον αναπνευστήρα Αποστειρωμένοι, μιας χρήσης Σε ατομική συσκευασία Νο 12F μήκους περίπου 65cm
202 | ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ME ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΟ.14Fr | Κατασκευασμένοι με τρόπο ώστε να διευκολύνουν την ενδοτραχειακή διασωλήνωση, ειδικά όταν η λαρυγγοσκόπηση δεν επιτρέπει την πλήρη όραση της γλωττίδας του ασθενούς Να είναι κατασκευασμένοι από εξαιρετικής ποιότητας υλικός και να έχουν ειδικό ατραυματικό άκρο με κάμψη που επιτρέπει τη διασωλήνωση του ασθενή ακόμα και όταν η γλωττίδα είναι εντελώς αόρατη. Το υλικό κατασκευής να έχει «μνήμη» και να επιτρέπει την προσωρινή αλλαγή του σχήματος του οδηγού ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς Στην επιφάνεια του οδηγού να υπάρχει ειδική βαθμονόμηση ανά εκατοστό που να επιτρέπει στον κλινικό γιατρό να γνωρίζει την ακριβή θέση του οδηγού στον αεραγωγό του ασθενούς Το κοίλο εσωτερικό του οδηγού να επιτρέπει τη δυνατότητα αερισμού του ασθενούς. Δύο ειδικά συνδετικά που να μπορούν να συνδεθούν και να αποσυνδεθούν στο οδηγό με μια απλή κίνηση. Το ένα να είναι τύπου Luer lock και να επιτρέπει την σύνδεση με σωληνάκι απλής παροχής οξυγόνου και το δεύτερο να είναι συνδετικό τύπου 15mm και να επιτρέπει τη σύνδεση με το αναισθησιολογικό μηχάνημα ή τον αναπνευστήρα Αποστειρωμένοι, μιας χρήσης Σε ατομική συσκευασία Νο 14F μήκους 65cm | Κατασκευασμένοι με τρόπο ώστε να διευκολύνουν την ενδοτραχειακή διασωλήνωση, ειδικά όταν η λαρυγγοσκόπηση δεν επιτρέπει την πλήρη όραση της γλωττίδας του ασθενούς Να είναι κατασκευασμένοι από εξαιρετικής ποιότητας υλικός και να έχουν ειδικό ατραυματικό άκρο με κάμψη που επιτρέπει τη διασωλήνωση του ασθενή ακόμα και όταν η γλωττίδα είναι εντελώς αόρατη. Το υλικό κατασκευής να έχει «μνήμη» και να επιτρέπει την προσωρινή αλλαγή του σχήματος του οδηγού ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς Στην επιφάνεια του οδηγού να υπάρχει ειδική βαθμονόμηση ανά εκατοστό που να επιτρέπει στον κλινικό γιατρό να γνωρίζει την ακριβή θέση του οδηγού στον αεραγωγό του ασθενούς Το κοίλο εσωτερικό του οδηγού να επιτρέπει τη δυνατότητα αερισμού του ασθενούς. Δύο ειδικά συνδετικά που να μπορούν να συνδεθούν και να αποσυνδεθούν στο οδηγό με μια απλή κίνηση. Το ένα να είναι τύπου Luer lock και να επιτρέπει την σύνδεση με σωληνάκι απλής παροχής οξυγόνου και το δεύτερο να είναι συνδετικό τύπου 15mm και να επιτρέπει τη σύνδεση με το αναισθησιολογικό μηχάνημα ή τον αναπνευστήρα Αποστειρωμένοι, μιας χρήσης Σε ατομική συσκευασία Νο 14F μήκους περίπου 65cm
203 | ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ME ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΟ.16Fr | Κατασκευασμένοι με τρόπο ώστε να διευκολύνουν την ενδοτραχειακή διασωλήνωση, ειδικά όταν η λαρυγγοσκόπηση δεν επιτρέπει την πλήρη όραση της γλωττίδας του ασθενούς Να είναι κατασκευασμένοι από εξαιρετικής ποιότητας υλικός και να έχουν ειδικό ατραυματικό άκρο με κάμψη που επιτρέπει τη διασωλήνωση του ασθενή ακόμα και όταν η γλωττίδα είναι εντελώς αόρατη. Το υλικό κατασκευής να έχει «μνήμη» και να επιτρέπει την προσωρινή αλλαγή του σχήματος του οδηγού ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς Στην επιφάνεια του οδηγού να υπάρχει ειδική βαθμονόμηση ανά εκατοστό που να επιτρέπει στον κλινικό γιατρό να γνωρίζει την ακριβή θέση του οδηγού στον αεραγωγό του ασθενούς Το κοίλο εσωτερικό του οδηγού να επιτρέπει τη δυνατότητα αερισμού του ασθενούς. Δύο ειδικά συνδετικά που να μπορούν να συνδεθούν και να αποσυνδεθούν στο οδηγό με μια απλή κίνηση. Το ένα να είναι τύπου Luer lock και να επιτρέπει την σύνδεση με σωληνάκι απλής παροχής οξυγόνου και το δεύτερο να είναι συνδετικό τύπου 15mm και να επιτρέπει τη σύνδεση με το αναισθησιολογικό μηχάνημα ή τον αναπνευστήρα Αποστειρωμένοι, μιας χρήσης Σε ατομική συσκευασία Νο 16F μήκους 65cm | Κατασκευασμένοι με τρόπο ώστε να διευκολύνουν την ενδοτραχειακή διασωλήνωση, ειδικά όταν η λαρυγγοσκόπηση δεν επιτρέπει την πλήρη όραση της γλωττίδας του ασθενούς Να είναι κατασκευασμένοι από εξαιρετικής ποιότητας υλικός και να έχουν ειδικό ατραυματικό άκρο με κάμψη που επιτρέπει τη διασωλήνωση του ασθενή ακόμα και όταν η γλωττίδα είναι εντελώς αόρατη. Το υλικό κατασκευής να έχει «μνήμη» και να επιτρέπει την προσωρινή αλλαγή του σχήματος του οδηγού ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς Στην επιφάνεια του οδηγού να υπάρχει ειδική βαθμονόμηση ανά εκατοστό που να επιτρέπει στον κλινικό γιατρό να γνωρίζει την ακριβή θέση του οδηγού στον αεραγωγό του ασθενούς Το κοίλο εσωτερικό του οδηγού να επιτρέπει τη δυνατότητα αερισμού του ασθενούς. Δύο ειδικά συνδετικά που να μπορούν να συνδεθούν και να αποσυνδεθούν στο οδηγό με μια απλή κίνηση. Το ένα να είναι τύπου Luer lock και να επιτρέπει την σύνδεση με σωληνάκι απλής παροχής οξυγόνου και το δεύτερο να είναι συνδετικό τύπου 15mm και να επιτρέπει τη σύνδεση με το αναισθησιολογικό μηχάνημα ή τον αναπνευστήρα Αποστειρωμένοι, μιας χρήσης Σε ατομική συσκευασία Νο 16F μήκους περίπου 65cm
204 | ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ME ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΟ.18Fr | Κατασκευασμένοι με τρόπο ώστε να διευκολύνουν την ενδοτραχειακή διασωλήνωση, ειδικά όταν η λαρυγγοσκόπηση δεν επιτρέπει την πλήρη όραση της γλωττίδας του ασθενούς Να είναι κατασκευασμένοι από εξαιρετικής ποιότητας υλικός και να έχουν ειδικό ατραυματικό άκρο με κάμψη που επιτρέπει τη διασωλήνωση του ασθενή ακόμα και όταν η γλωττίδα είναι εντελώς αόρατη. Το υλικό κατασκευής να έχει «μνήμη» και να επιτρέπει την προσωρινή αλλαγή του σχήματος του οδηγού ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς Στην επιφάνεια του οδηγού να υπάρχει ειδική βαθμονόμηση ανά εκατοστό που να επιτρέπει στον κλινικό γιατρό να γνωρίζει την ακριβή θέση του οδηγού στον αεραγωγό του ασθενούς Το κοίλο εσωτερικό του οδηγού να επιτρέπει τη δυνατότητα αερισμού του ασθενούς. Δύο ειδικά συνδετικά που να μπορούν να συνδεθούν και να αποσυνδεθούν στο οδηγό με μια απλή κίνηση. Το ένα να είναι τύπου Luer lock και να επιτρέπει την σύνδεση με σωληνάκι απλής παροχής οξυγόνου και το δεύτερο να είναι συνδετικό τύπου 15mm και να επιτρέπει τη σύνδεση με το αναισθησιολογικό μηχάνημα ή τον αναπνευστήρα Αποστειρωμένοι, μιας χρήσης Σε ατομική συσκευασία Νο 18F μήκους 65cm | Κατασκευασμένοι με τρόπο ώστε να διευκολύνουν την ενδοτραχειακή διασωλήνωση, ειδικά όταν η λαρυγγοσκόπηση δεν επιτρέπει την πλήρη όραση της γλωττίδας του ασθενούς Να είναι κατασκευασμένοι από εξαιρετικής ποιότητας υλικός και να έχουν ειδικό ατραυματικό άκρο με κάμψη που επιτρέπει τη διασωλήνωση του ασθενή ακόμα και όταν η γλωττίδα είναι εντελώς αόρατη. Το υλικό κατασκευής να έχει «μνήμη» και να επιτρέπει την προσωρινή αλλαγή του σχήματος του οδηγού ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς Στην επιφάνεια του οδηγού να υπάρχει ειδική βαθμονόμηση ανά εκατοστό που να επιτρέπει στον κλινικό γιατρό να γνωρίζει την ακριβή θέση του οδηγού στον αεραγωγό του ασθενούς Το κοίλο εσωτερικό του οδηγού να επιτρέπει τη δυνατότητα αερισμού του ασθενούς. Δύο ειδικά συνδετικά που να μπορούν να συνδεθούν και να αποσυνδεθούν στο οδηγό με μια απλή κίνηση. Το ένα να είναι τύπου Luer lock και να επιτρέπει την σύνδεση με σωληνάκι απλής παροχής οξυγόνου και το δεύτερο να είναι συνδετικό τύπου 15mm και να επιτρέπει τη σύνδεση με το αναισθησιολογικό μηχάνημα ή τον αναπνευστήρα Αποστειρωμένοι, μιας χρήσης Σε ατομική συσκευασία Νο 18F μήκους περίπου 65cm
205 | ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ FASTRACH | Οδηγός εισαγωγής τραχειοσωλήνα μέσω λαρυγγικής μάσκας τύπου Fastrach μιας χρήσης, αποστειρωμένος
206 | ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 12FG | Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης, Να συνδέονται με όλα τα μόνιτορ ν, κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC με επικάλυψη για να μην σπάει ο σένσορας,latex free,
207 | ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 14FG | Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης, Να συνδέονται με όλα τα μόνιτορ ν, κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC με επικάλυψη για να μην σπάει ο σένσορας,latex free,
208 | ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 16FG | Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης, Να συνδέονται με όλα τα μόνιτορ ν, κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC με επικάλυψη για να μην σπάει ο σένσορας,latex free,
209 | ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 18FG | Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης, Να συνδέονται με όλα τα μόνιτορ ν, κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC με επικάλυψη για να μην σπάει ο σένσορας,latex free,
210 | ΟΛΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | Για χρήση με αναπνευστήρες της ΜΕΘ παίδων (σύνδεση με κύκλωμα ασθενούς διπλού κλάδου) μεγέθους small κατάλληλη για χρήση σε παιδιά ηλικίας άνω των 7 ετών και σωματικού βάρους άνω των 20 κιλών
211 | ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ AIRTRACK | Οπτική ίνα AIRTRACK 50 χρήσεων
212 | ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ | Περισκελίδες μηρού με σενσορα για την ανίχνευση του ατομικού χρόνου αγγειακής επαναπληρωσης. Τριών αεροθαλάμων που ασκούν περιμετρική, διαβαθμισμένη και σταδιακή συμπίεση για 11 sec επιτυγχάνοντας τιμές 45 mmhg στην περιοχή του αστραγάλου, 40 mmhg στην περιοχή της γαστροκνημιας και 30 mmhg στην μηριαία περιοχή. Να διατίθενται σε μεγέθη small ,medium ,large , xlarge
213 | ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 6.0MM (24CH) | Οι Ρινικοί Αεραγωγοί πρέπει : α) Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό μαλακό PVC, για να ανταποκρίνεται στην ανατομία της ρινοφαρυγγικής περιοχής. β) Το υλικό να μην κάμπτεται (kinging), για να εξασφαλίζει πλήρη αεραγωγό. γ) Να εχει κυκλικό σκληρό πτερύγιο για πιο ασφαλή στήριξη έτσι ώστε μην μπορεί να αναρροφηθεί από τον ασθενή. δ) Να έχουν κατασκευαστεί με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα στα άκρα τους, που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή δηλ. να είναι μαλακά καιστρογγυλεμένα. ε) Να είναι μίας χρήσεως, αποφεύγοντας τον κίνδυνο της μόλυνσης. στ) Να είναι μεγάλου μήκους για να εξασφαλίζεται ο σωστός αερισμός.LATEX FREE Νο6.0
214 | ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 6.5MM (26CH) | Οι Ρινικοί Αεραγωγοί πρέπει : α) Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό μαλακό PVC, για να ανταποκρίνεται στην ανατομία της ρινοφαρυγγικής περιοχής. β) Το υλικό να μην κάμπτεται (kinging), για να εξασφαλίζει πλήρη αεραγωγό. γ) Να εχει κυκλικό σκληρό πτερύγιο για πιο ασφαλή στήριξη έτσι ώστε μην μπορεί να αναρροφηθεί από τον ασθενή. δ) Να έχουν κατασκευαστεί με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα στα άκρα τους, που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή δηλ. να είναι μαλακά καιστρογγυλεμένα. ε) Να είναι μίας χρήσεως, αποφεύγοντας τον κίνδυνο της μόλυνσης. στ) Να είναι μεγάλου μήκους για να εξασφαλίζεται ο σωστός αερισμός.LATEX FREE Νο6.0
215 | ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 7.0MM (28CH) | Οι Ρινικοί Αεραγωγοί πρέπει : α) Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό μαλακό PVC, για να ανταποκρίνεται στην ανατομία της ρινοφαρυγγικής περιοχής. β) Το υλικό να μην κάμπτεται (kinging), για να εξασφαλίζει πλήρη αεραγωγό. γ) Να εχει κυκλικό σκληρό πτερύγιο για πιο ασφαλή στήριξη έτσι ώστε μην μπορεί να αναρροφηθεί από τον ασθενή. δ) Να έχουν κατασκευαστεί με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα στα άκρα τους, που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή δηλ. να είναι μαλακά καιστρογγυλεμένα. ε) Να είναι μίας χρήσεως, αποφεύγοντας τον κίνδυνο της μόλυνσης. στ) Να είναι μεγάλου μήκους για να εξασφαλίζεται ο σωστός αερισμός.LATEX FREE Νο7.0
216 | ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 7.5MM (30CH) | Οι Ρινικοί Αεραγωγοί πρέπει : α) Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό μαλακό PVC, για να ανταποκρίνεται στην ανατομία της ρινοφαρυγγικής περιοχής. β) Το υλικό να μην κάμπτεται (kinging), για να εξασφαλίζει πλήρη αεραγωγό. γ) Να εχει κυκλικό σκληρό πτερύγιο για πιο ασφαλή στήριξη έτσι ώστε μην μπορεί να αναρροφηθεί από τον ασθενή. δ) Να έχουν κατασκευαστεί με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα στα άκρα τους, που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή δηλ. να είναι μαλακά καιστρογγυλεμένα. ε) Να είναι μίας χρήσεως, αποφεύγοντας τον κίνδυνο της μόλυνσης. στ) Να είναι μεγάλου μήκους για να εξασφαλίζεται ο σωστός αερισμός.LATEX FREE Νο6.0
217 | ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 8.0MM (32CH) | Οι Ρινικοί Αεραγωγοί πρέπει : α) Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό μαλακό PVC, για να ανταποκρίνεται στην ανατομία της ρινοφαρυγγικής περιοχής. β) Το υλικό να μην κάμπτεται (kinging), για να εξασφαλίζει πλήρη αεραγωγό. γ) Να εχει κυκλικό σκληρό πτερύγιο για πιο ασφαλή στήριξη έτσι ώστε μην μπορεί να αναρροφηθεί από τον ασθενή. δ) Να έχουν κατασκευαστεί με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα στα άκρα τους, που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή δηλ. να είναι μαλακά καιστρογγυλεμένα. ε) Να είναι μίας χρήσεως, αποφεύγοντας τον κίνδυνο της μόλυνσης. στ) Να είναι μεγάλου μήκους για να εξασφαλίζεται ο σωστός αερισμός.LATEX FREE Νο8.0
218 | ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 9.0MM (36CH) | Οι Ρινικοί Αεραγωγοί πρέπει : α) Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό μαλακό PVC, για να ανταποκρίνεται στην ανατομία της ρινοφαρυγγικής περιοχής. β) Το υλικό να μην κάμπτεται (kinging), για να εξασφαλίζει πλήρη αεραγωγό. γ) Να εχει κυκλικό σκληρό πτερύγιο για πιο ασφαλή στήριξη έτσι ώστε μην μπορεί να αναρροφηθεί από τον ασθενή. δ) Να έχουν κατασκευαστεί με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα στα άκρα τους, που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή δηλ. να είναι μαλακά καιστρογγυλεμένα. ε) Να είναι μίας χρήσεως, αποφεύγοντας τον κίνδυνο της μόλυνσης. στ) Να είναι μεγάλου μήκους για να εξασφαλίζεται ο σωστός αερισμός.LATEX FREE Νο9.0
219 | ΣΕΤ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΡΙΚΟΘΥΡΟΕΙΔΟΤΟΜΗΣ NO 4 | Το σετ να φέρει διαστολέα κατά προτίμηση μονό ,σωλήνα τραχειοτομίας από υλικό υψηλής ποιότητας μη-τοξικό με Cuff Χαμηλής πίεσης – Μεγάλου όγκου. Ο σωλήνας έχει ενσωματωμένο σωληνάκι αναρρόφησης για τις εκκρίσεις άνωθεν του cuff. Τα σέτ που διαθέτουν εσωτερικές κάνουλες, θα αξιολογηθούν θετικά ειδικό οδηγό για να εξασφαλίζει την ασφαλή και γρήγορη εισαγωγή του τραχειοστομίου στην τραχεία με την μέθοδο Seldinger,βελόνα με ενσωματωμένο οδηγό, ειδικό διαστολέα για την διάνοιξη των ιστών,οδηγό σύρμα Seldinger, με καταλλήλο μήκος εξωτερική διαμέτρος ( Ο.D. ) του σωλήνα τραχειοτομίας ναι ειναι 11,5 mm σύν – πλην 0,5 mm.
220 | ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ GRIGGS | Το σετ πρέπει: 1. Να φέρει τη μοναδική λαβίδα διαστολής Griggs, σχεδιασμένη για διαστολή σε ένα μόνο βήμα. 2. Να φέρει σωλήνα τραχειοστομίας με κωνικό cuff χαμηλής πίεσης - μεγάλου όγκου, από διάφανο θερμοευαίσθητο, μη-τοξικό (latexfree) PVC, υψηλής ποιότητας, με κλίση 105˚ για καλή εφαρμογή στην τραχεία και μόνιμη υποδοχή 15mm παροχής οξυγόνου. 3. Να φέρει ειδικό διαστολέα για την διάνοιξη των ιστών 4. Να φέρει ειδικό ατραυματικό οδηγό, με οπή στο άκρο του για την πραγματοποίηση της μεθόδου Seldinger, για να εξασφαλίζει την γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση. 5. Να φέρει βελόνα 14G, με ενσωματωμένο οδηγό 6. Να φέρει σύριγγα 10ml, ειδική για ανίχνευση του χώρου της τραχείας 7. Να φέρει χειρουργικό νυστέρι για την τομή 8. Να φέρει οδηγό σύρμα 50cm 9. Να φέρει υποαλλεργικήφακαρόλα για συγκράτηση του σωλήνα τραχειοστομίας 10. Να διατίθεται σε Να. 7-8-9
221 | ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ GIAGLIA ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙΔΑ | Set διαδερμικής τραχειοστομίας, βασισμένο στη τεχνική Ciaglia, με διαστολή ενός σταδίου και ατραυματικό άμεσο εισαγωγέα του τραχειοσωλήνα.Ο τραχειοσωλήνας είναι ήδη τοποθετημένος πάνω στον εισαγωγέα, ο οποίος διαθέτει δακτύλιο πωματισμού για καλύτερη τοποθέτηση και αποφυγή τραυματισμών. Το βασικό σετ περιέχει μαχαιρίδιο με λαβή, σύριγγα 5 ml, βελόνα G14 με καθετήρα Teflon, συρμάτινο οδηγό Seldginger, μικρό διαστολέα 14FR/CH, οδηγό καθετήρα, διαστολέα με υδρόφιλο κάλυμμα και επιθέματα γάζας. Το σετ του τραχειοσωλήνα, που περιέχεται, ξεχωριστά συσκευασμένο, περιλαμβάνει τραχειοσωλήνα τύπου twist, με ατραυματικό εισαγωγέα, δύο εσωτερικούς σωλήνες, με συνδετικό15 χιλ, στειλεό εισαγωγής, ζελέ λίπανσης και κορδέλα στήριξης τραχειοσωλήνα.
222 | ΣΕΤ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ -ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΝΕΥΡΩΝ ΠΛΗΡΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ | Να αποτελείται από:• Στυλεό Νευροδιέγερσης.• Ειδικό Ενδοτραχειακό Σωλήνα με ενσωματωμένα ηλεκτρόδια παρακολούθησης κάτω λαρυγγικών νεύρων. • Ειδικό Ηλεκτρόδιο παρακολούθησης των άνω λαρυγγικών νεύρων.Τεχνικές Προδιαγραφές: Στυλεός μονοπολικής ηλεκτρικής Νευροδιέγερσης κινητικών νεύρων κεφαλής και τραχήλου. Να χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και παρακολούθηση της πορείας κινητικών νεύρων στο χειρουργικό πεδίο.Να αποτελείται από μία λαβή και ένα ηλεκτρόδιο μονωμένο του οποίου το άκρο να έχει διάμετρο 0,5 χιλ.Ο στυλεός να είναι μονωμένος έως το άκρο επαφής με το χειρουργικό πεδίο .Να παρέχεται σε αποστειρωμένη συσκευασία .Να είναι μιας χρήσης.• Ειδικός ενδοτραχειακός σωλήνας Να είναι εύκαμπτος ενισχυμένος ενδοτραχειακός σωλήνας με cuff που φουσκώνει. Να είναι κατασκευασμένος από σιλικόνη, ώστε τόσο ο σωλήνας όσο και το cuff να προσαρμόζονται στο σχήμα της τραχείας O τραχειοσωλήνας να είναι εφοδιασμένος με ενσωματωμένα ηλεκτρόδια στο κυρίως σώμα του , τα οποία είναι εκτεθειμένα μόνο σε μικρή απόσταση και περίπου 30mm, πάνω από του cuff. Τα ηλεκτρόδια να είναι σχεδιασμένα για να κάνουν επαφή με τις φωνητικές χορδές του ασθενή ώστε να διευκολύνουν την ηλεκτρομυογραφική (ΗΜΓ) παρακολούθηση των φωνητικών χορδών όταν είναι συνδεδεμένα με συσκευή ΗΜΓ παρακολούθησης.Επίσης να διαθέτει αν ζητηθεί ειδικό ηλεκτρόδιο/clip συνεχούς παρακολούθησης του πνευμονογαστρικού (vagus) νεύρου.Να διατίθεται στις εξής διαστάσεις : εσωτερική διάμετρος 6.0, 7.0, 8.0 Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία.Να είναι μιας χρήσης. • Δικάναλο Ηλεκτρόδιο για την παρακολούθηση των άνω λαρυγγικών νεύρων Τα ηλεκτρόδια να έχουν μήκος 12mm και να είναι σε σταθερή απόσταση 2.5mm περίπου. Τα ηλεκτρόδια να τοποθετούνται στον κρικοθυροειδή μυ για διεγχειρητική παρακολούθηση του άνω λαρυγγικού νεύρου Να παρέχονται σε αποστειρωμένη συσκευασία.Να είναι μιας χρήσης. Να υπάρχει η δυνατότητα και έντυπης καταγραφής των δεδομένων. Απαραίτητη η παρουσία τεχνικού .
223 | ΣΕΤ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΩΤΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | Να αποτελείται από:• Στυλεό Νευροδιέγερσης. • Ειδικά Ηλεκτρόδια παρακολούθησης του προσωπικού νεύρου και των κλάδων του. Τεχνικές Προδιαγραφές:• Στυλεός μονοπολικής ηλεκτρικής Νευροδιέγερσης κινητικών νεύρων κεφαλής και τραχήλου. Να χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό, ερεθισμό και παρακολούθηση της πορείας εγκεφαλικών κινητικών νεύρων στο χειρουργικό πεδίο. Να αποτελείται από μία χειρολαβή και ένα ηλεκτρόδιο μονωμένο του οποίου το άκρο να έχει διάμετρο 0,5 χιλ, ώστε να είναι δυνατόν ο εντοπισμός τόσο του στελέχους του νεύρου, αλλά και των μικρότερων σε διάμετρο περιφερικών και αναστομωτικών κλάδων αυτού. Ο στυλεός να είναι μονωμένος έως το άκρο επαφής με το χειρουργικό πεδίο . Να παρέχεται σε αποστειρωμένη συσκευασία .Να είναι μιας χρήσης.• Σετ Ηλεκτροδίων για την παρακολούθηση του προσωπικού νεύρου. Τα ηλεκτρόδια να έχουν μήκος 12mm και να είναι σε σταθερή απόσταση 2.5mm περίπου. Τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται υποδορίως στον ασθενή για διεγχειρητική παρακολούθηση των κινητικών νεύρων κεφαλής και τραχήλου σε επεμβάσεις όπως ακουστικά νευρινώματα, παρωτιδεκτομές, κοχλιακές εμφυτεύσεις, κλπ Το σετ να αποτελείται από δυο (2) δικάναλα και δυο (2) μονοκάναλα ηλεκτρόδια.Να παρέχονται σε αποστειρωμένη συσκευασία. Να είναι μιας χρήσης. Να είναι απόλυτα συμβατά με το ήδη υπάρχων μηχάνημα NIM PULSE 2,0 που υπάρχει στο Νοσοκομείο. Απαραίτητη η παρουσία τεχνικού .
224 | ΣΕΤ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΩΤΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | Να αποτελείται από:• Στυλεό Νευροδιέγερσης. • Ειδικά Ηλεκτρόδια παρακολούθησης του προσωπικού νεύρου και των κλάδων του. Τεχνικές Προδιαγραφές:• Στυλεός μονοπολικής ηλεκτρικής Νευροδιέγερσης κινητικών νεύρων κεφαλής και τραχήλου. Να χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό, ερεθισμό και παρακολούθηση της πορείας του προσωπικού νεύρου στο χειρουργικό πεδίο. Να αποτελείται από μία χειρολαβή και ένα ηλεκτρόδιο μονωμένο του οποίου το άκρο να έχει διάμετρο 0,5 χιλ, ώστε να είναι δυνατόν ο εντοπισμός τόσο του στελέχους του νεύρου, αλλά και των μικρότερων σε διάμετρο περιφερικών και αναστομωτικών κλάδων αυτού. Ο στυλεός να είναι μονωμένος έως το άκρο επαφής με το χειρουργικό πεδίο . Να παρέχεται σε αποστειρωμένη συσκευασία .Να είναι πολλαπλών χρήσεων και να δέχεται το λιγότερο 200 αποστειρώσεις .KAI ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΑΠΟ 0.05MA (MINIMUM STIMULATION CURRENT) ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΑΝΑ 0.01 MA. •Σετ Ηλεκτροδίων για την παρακολούθηση του προσωπικού νεύρου. Τα ηλεκτρόδια να έχουν μήκος 12mm και να είναι σε σταθερή απόσταση 2.5mm περίπου.Τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται υποδορίως στον ασθενή για διεγχειρητική παρακολούθηση των κινητικών νεύρων κεφαλής και τραχήλου σε επεμβάσεις όπως ακουστικά νευρινώματα, παρωτιδεκτομές, κοχλιακές εμφυτεύσεις, κλπ Το σετ να αποτελείται από δυο (2) δικάναλα και δυο (2) μονοκάναλα ηλεκτρόδια.Να παρέχονται σε αποστειρωμένη συσκευασία. Απαραίτητη η παρουσία τεχνικού .
225 | ΣΕΤ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ | Να αποτελείται από Ηλεκτρόδια παρακολούθησης του ΠΑΛΊΝΔΡΟΜΟΥ ΛΑΡΥΓΓΙΚΟΎ ΝΕΎΡΟΥ (Αυτοκόλλητα σε διάφορα μεγέθη 6-9) . Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της βέλτιστης καταγραφής ανα μυική ομάδα με ταυτόχρονη απομόνωση της από τις υπόλοιπες για καλύτερη αναγνωσιμότητα , όπως και απευθείας εξαγωγή των δεδομένων μετά το τέλος του χειρουργείου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Να προσαρμόζεται στο μηχάνημα διπολικός στυλεός διέγερσης MICROFORK για ανίχνευση του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου (επέμβαση θυρεοειδούς). Απαραίτητη η παρουσία τεχνικού .
226 | ΣΕΤ ΔΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ-ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΝΕΥΡΩΝ ΠΛΗΡΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΘΥΡΟΕΙΔΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Νο από 6 έως 8.5 (ανά μισό) | ΣΕΤ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΥΡΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ: ΑΠΌ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΩ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΥΛΕΟ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ CUFF, ΑΠΌ ΣΙΛΙΚΟΝΗ, FREE LATEX, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 30 mm ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ CUFF. ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΧΟΡΔΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΟΡΔΩΝ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΜΓ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΗΔΗ ΜΟΝΙΤΟΡ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ NIM PULSE 2.0 ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΣΤΥΛΕΟΣ: ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗς ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ: ΑΠΟ ΜΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ, ΚΑΙ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΟ ΑΚΡΟ ΕΧΕΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 0,5 mm , ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ . ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ.
227 | ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ | Στηρικτικό ενδοτραχειακών σωλήνων, μήκος 70cm. Σταθεροποιεί τους στοματικά εισαγόμενους ενδοτραχειακούς σωλήνες χωρίς κολλητική ταινία. Ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους τους ενδοτραχειακούς σωλήνες. Κατασκευασμένο από velfoam για ελάττωση του ερεθισμού του δέρματος. Για εύκολη και γρήγορη προσαρμογή με ένα Velcro στη μία άκρη και στην άλλη σχισμή περίπου 5cm. Σε καθαρή συσκευασία, για μία μόνο χρήση.
228 | ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ | Στηρίγματα σωλήνων τραχειοστομίας από απαλό αφρώδες υποαλλεργικό υλικό με υφασμάτινη επένδυση, μεγάλου πάχους, μήκους 46 cm (με δυνατότητα μεταβλητού μήκους ). Με ταινίες στήριξης Velcro στα δύο άκρα, latex free, να μην ξεφτίζουν
229 | ΣΤΥΛΕΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ LARGE | Α) Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό κράμα αλουμινίου που επιτρέπει την προσαρμογή σε οποιοδήποτε επιθυμητό σχήμα. Β) Να είναι επενδεδυμένοι από ειδικό συνθετικό πλαστικό, που επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή και αφαίρεση. Γ) Να είναι εύκαμπτοι, με ειδικό ατραυματικό άκρο Δ) Να διατίθεται σε Να Large Ε) Να είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσεως
230 | ΣΤΥΛΕΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ MEDIUM | Α) Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό κράμα αλουμινίου που επιτρέπει την προσαρμογή σε οποιοδήποτε επιθυμητό σχήμα. Β) Να είναι επενδεδυμένοι από ειδικό συνθετικό πλαστικό, που επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή και αφαίρεση. Γ) Να είναι εύκαμπτοι, με ειδικό ατραυματικό άκρο Δ) Να διατίθεται σε Να. Medium Ε) Να είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσεως
231 | ΣΤΥΛΕΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ SMALL | Α) Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό κράμα αλουμινίου που επιτρέπει την προσαρμογή σε οποιοδήποτε επιθυμητό σχήμα. Β) Να είναι επενδεδυμένοι από ειδικό συνθετικό πλαστικό, που επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή και αφαίρεση. Γ) Να είναι εύκαμπτοι, με ειδικό ατραυματικό άκρο Δ) Να διατίθεται σε Να. small Ε) Να είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσεως
232 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΕΥΘΕΑ 10 MM | Συνδετικά αναρροφήσεων, υψηλής ποιότητας. Κατασκευασμένα από πλαστικό νοσοκομειακού τύπου. Διαφανή. Με προοδευτικές εγκοπές για ασφαλή προσαρμογή. Αποστειρωμένο μιας χρήσης. 10ΜΜ
233 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΕΥΘΕΑ 7 MM | Συνδετικά αναρροφήσεων, υψηλής ποιότητας. Κατασκευασμένα από πλαστικό νοσοκομειακού τύπου. Διαφανή. Με προοδευτικές εγκοπές για ασφαλή προσαρμογή. Αποστειρωμένο μιας χρήσης. 7ΜΜ
234 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ PVC ΜΕ ΥΠΟΔ. ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ | Συνδετική γωνία από pvc με προέκταση σπιράλ αναπνευστήρα (να διατίθεται σε αποσπώμενα και μη αποσπώμενα μεταξύ τους). Με λεία εσωτερική επιφάνεια και κρικοειδή εξωτερικά. Η γωνία να φέρει υποδοχή με καπάκι για σύνδεση με σωληνάκι καπνογραφίας. Να έχει μήκος 10-15cm. Η σύνδεση στην πλευρά του φίλτρου να είναι 22F και στην πλευρά του ασθενούς να είναι 22M/15F. Να είναι αποστειρωμένο, μιας χρήσης, σε ατομική συσκευασία.
235 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ "T" (T-PIECE) | Συνδετικό πλαστικό «Τ» μιας χρήσης, κατασκευασμένο από PVC, αποστειρωμένο. Τα δύο άκρα (το ένα για παροχή οξυγόνου και το άλλο για εκπνοή), αριστερά και δεξιά, του σχήματος Τ να είναι 22Μ και το τρίτο άκρο (κάθετο στα άλλα δύο άκρα-αυτό που εφαρμόζει στον άρρωστο) να είναι 22Μ/15F
236 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ "Y" | Συνδετικά , από υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας από πολυπροπυλαίνιο. Είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένα, ελεύθερα από latex
237 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ LUER LOCK | Συνδετικά πλαστικά, από υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας πλαστικό υλικό Είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένα, ελεύθερα από latex
238 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΥΘΥ 22F 15M ΜΕ ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑ 10CM | Προεκτάσεις κυκλωμάτων αναισθησίας και αναπνευστήρων, με συνδετικά. Να διατίθενται με λείας εσωτερικής επιφάνειας, το οποίο αποτρέπει τη συγκέντρωση σταγονιδίων και μειώνει τις αντιστάσεις ροής του αναπνευστικού κυκλώματος. Είναι μιας χρήσεως, συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία και ελεύθερα από λάτεξ.
239 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΥΘΥ 22F 15M ΜΕ ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑ 15CM | Προεκτάσεις κυκλωμάτων αναισθησίας και αναπνευστήρων, με συνδετικά. Να διατίθενται με λείας εσωτερικής επιφάνειας, το οποίο αποτρέπει τη συγκέντρωση σταγονιδίων και μειώνει τις αντιστάσεις ροής του αναπνευστικού κυκλώματος. Είναι μιας χρήσεως, συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία και ελεύθερα από λάτεξ.
240 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 15CM ΜΕ ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ | Προεκτάσεις κυκλωμάτων αναισθησίας και αναπνευστήρων, με ή χωρίς συνδετικά. Δύνανται να διαθέτουν συνδετικό διπλής περιστροφής, και πώμα αναρρόφησης ή βρογχοσκοπησης. προεκτεινόμενα, από μαλακό υλικό που επιτρέπει τη γωνίωση με λεία εσωτερική επιφάνειας, το οποίο αποτρέπει τη συγκέντρωση σταγονιδίων και μειώνει τις αντιστάσεις ροής του αναπνευστικού κυκλώματος. Είναι μιας χρήσεως, συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία και ελεύθερα από λάτεξ.
241 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 15CM ΜΕ ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΙΝΟΠΤΙΚΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ | Προεκτάσεις κυκλωμάτων αναισθησίας και αναπνευστήρων, με ή χωρίς συνδετικά. Δύνανται να διαθέτουν συνδετικό διπλής περιστροφής, και πώμα αναρρόφησης ή βρογχοσκοπησης. προεκτεινόμενα, από μαλακό υλικό που επιτρέπει τη γωνίωση με λεία εσωτερική επιφάνειας, το οποίο αποτρέπει τη συγκέντρωση σταγονιδίων και μειώνει τις αντιστάσεις ροής του αναπνευστικού κυκλώματος. Είναι μιας χρήσεως, συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία και ελεύθερα από λάτεξ.
242 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 15CM ΜΕ ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ LUER LOCK | Προεκτάσεις κυκλωμάτων αναισθησίας και αναπνευστήρων, με ή χωρίς συνδετικά. Δύνανται να διαθέτουν συνδετικό διπλής περιστροφής, και πώμα αναρρόφησης ή βρογχοσκοπησης. προεκτεινόμενα, από μαλακό υλικό που επιτρέπει τη γωνίωση με λεία εσωτερική επιφάνειας, το οποίο αποτρέπει τη συγκέντρωση σταγονιδίων και μειώνει τις αντιστάσεις ροής του αναπνευστικού κυκλώματος. Είναι μιας χρήσεως, συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία και ελεύθερα από λάτεξ.
243 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΤΥΠΟΥ AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ LATEX FREE | Στιβαρή κατασκευή με διπλά τοιχώματα από σιλικόνη, 100% latex free. Ελάχιστο σωματικό βάρος 15 κιλά (3 ετών) Βαλβίδα μονής κατεύθυνσης για αξιόπιστη λειτουργία Μέγιστος όγκος παρεχόμενου αέρα: 1300 ml Βάρος του ασκού μαζί με τη βαλβίδα ασθενή, χωρίς ρεζερβουάρ Ο2 και μάσκα: 415g. Σύνδεσμος ασθενή: 22/15 mm (ISO) Αυτόματο σύστημα περιορισμού πίεσης: Η ελαστικότητα του εξωτερικού τοιχώματος, περιορίζει την πίεση του αέρα περίπου στα 7kPa (70 cmH2O), όταν πιέζουμε τον ασκό κανονικά με το ένα χέρι. Όγκος αέρα στο ρεζερβουάρ Ο2: 1500 ml Εξ’ ολοκλήρου κλιβανιζόμενος ασκός (συμπεριλαμβανομένου του κλειστού ρεζερβουάρ Ο2) στους 134º C. Ενσωματωμένη λαβή για άνεση και ασφάλεια στον χειρισμό του ασκού και αμετάβλητη συμπίεση. Θερμοκρασία χρήσης του ασκού: από –18º C έως 50º C. Θερμοκρασία αποθήκευσης: από -40º C έως 70º C.
244 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΤΥΠΟΥ AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μ.Χ. LATEX FREE | Στιβαρή κατασκευή με τοιχώματα από σιλικόνη, 100% latex free. Ελάχιστο σωματικό βάρος 15 κιλά (3 ετών) Βαλβίδα μονής κατεύθυνσης για αξιόπιστη λειτουργία Μέγιστος όγκος παρεχόμενου αέρα: 1300 ml Βάρος του ασκού μαζί με τη βαλβίδα ασθενή, χωρίς ρεζερβουάρ Ο2 και μάσκα: 415g. Σύνδεσμος ασθενή: 22/15 mm (ISO) Αυτόματο σύστημα περιορισμού πίεσης Όγκος αέρα στο ρεζερβουάρ Ο2: 1500 ml Εξ’ ολοκλήρου κλιβανιζόμενος ασκός (συμπεριλαμβανομένου του κλειστού ρεζερβουάρ Ο2) στους 134º C. Ενσωματωμένη λαβή για άνεση και ασφάλεια στον χειρισμό του ασκού και αμετάβλητη συμπίεση.
245 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΤΥΠΟΥ AMBU ΝΕΟΓΝΩΝ LATEX FREE | Να είναι εργονομική και ελαφριά από υλικό Pvc free latex. Να έχει αντιολισθική επιφάνεια για σταθερό κράτημα. Ο συνολικός όγκος να είναι από 220-300ml με βαλβίδα περιορισμού πίεσης 40CM Η2Ο και νεκρό σημείο μικρότερο από 6ml. Να περιλαμβάνει αποσπώμενο ρεζερβουάρ και 2 μάσκες ανάνηψης νεογνικές σε νούμερα 0 και 1 .
246 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΤΥΠΟΥ AMBU ΠΑΙΔΩΝ LATEX FREE | Στιβαρή κατασκευή με τοιχώματα από σιλικόνη, 100% latex free. Ελάχιστο σωματικό βάρος 15 κιλά (3 ετών) Βαλβίδα μονής κατεύθυνσης για αξιόπιστη λειτουργία Μέγιστος όγκος παρεχόμενου αέρα: 1300 ml Βάρος του ασκού μαζί με τη βαλβίδα ασθενή, χωρίς ρεζερβουάρ Ο2 και μάσκα: 415g. Σύνδεσμος ασθενή: 22/15 mm (ISO) Αυτόματο σύστημα περιορισμού πίεσης Όγκος αέρα στο ρεζερβουάρ Ο2: 1500 ml Εξ’ ολοκλήρου κλιβανιζόμενος ασκός (συμπεριλαμβανομένου του κλειστού ρεζερβουάρ Ο2) στους 134º C. Ενσωματωμένη λαβή για άνεση και ασφάλεια στον χειρισμό του ασκού και αμετάβλητη συμπίεση.
247 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Μ.Χ. ΜΕ ΑΚΡΑ LUER LOCK | Σωλήνας καπνογραφίας μ.χ από PVCμε άκρα αρσενικό –αρσενικό διαμέτρου 1.2mm
248 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ UNCUFF 3.0MM | Σωλήνες τραχειοστομίας, εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς cuff Να είναι σχετικά σκληροί, κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC νοσοκομειακού τύπου, που να εξασφαλίζει επαρκή ευλυγισία του σωλήνα και απόλυτη εφαρμογή στην τραχεία, μαλακώνοντας στους 37οC. Να προσφέρονται από σιλικοναρισμένο PVC(εσωτερική επικάλυψη σιλικόνης). Να είναι ατραυματικοί, με στρογγυλεμένο άκρο και λεία θερμοσυγκόλληση του cuff στο σωλήνα. Με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους. Να αναγράφεται το Νο του σωλήνα πάνω στον οδηγό πλήρωσης και στη φλάντζα του σωλήνα. Να έχει πλήρη διαγράμμιση του μήκους ανά εκατοστό (αφορά τους σωλήνες με ρυθμιζόμενη φλάντζα). Να φέρει συνδετικό 15mm (σύμφωνα με το ISO 5356-1). Να έχει ειδικό πλαστικοποιημένο οδηγό (obturator) για εύκολη εισαγωγή, με ατραυματικό άκρο. Να φέρει περιλαίμιο – στήριγμα του τραχειοσωλήνα. Με μαλακή, ευλύγιστη και απαλή φλάντζα, διαφανή, εύκαμπτα & ανατομικά πτερύγια συγκράτησης. Να είναι ελεύθερο latex & DOP free. Να είναι μίας χρήσης, αποστειρωμένο ανά τεμάχιο.
249 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ UNCUFF 4.0ΜΜ | Σωλήνες τραχειοστομίας, εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς cuff • Να είναι σχετικά σκληροί, κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC νοσοκομειακού τύπου, που να εξασφαλίζει επαρκή ευλυγισία του σωλήνα και απόλυτη εφαρμογή στην τραχεία, μαλακώνοντας στους 37οC. • Να προσφέρονται από σιλικοναρισμένο PVC(εσωτερική επικάλυψη σιλικόνης). • Να είναι ατραυματικοί, με στρογγυλεμένο άκρο και λεία θερμοσυγκόλληση του cuff στο σωλήνα. • Με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους. • Να αναγράφεται το Νο του σωλήνα πάνω στον οδηγό πλήρωσης και στη φλάντζα του σωλήνα. • Να έχει πλήρη διαγράμμιση του μήκους ανά εκατοστό (αφορά τους σωλήνες με ρυθμιζόμενη φλάντζα). • Να φέρει συνδετικό 15mm (σύμφωνα με το ISO 5356-1). • Να έχει ειδικό πλαστικοποιημένο οδηγό (obturator) για εύκολη εισαγωγή, με ατραυματικό άκρο. • Να φέρει περιλαίμιο – στήριγμα του τραχειοσωλήνα. • Με μαλακή, ευλύγιστη και απαλή φλάντζα, διαφανή, εύκαμπτα & ανατομικά πτερύγια συγκράτησης. • Να είναι ελεύθερο latex & DOP free. • Να είναι μίας χρήσης, αποστειρωμένο ανά τεμάχιο.
250 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ UNCUFF 3.5MM | Σωλήνες τραχειοστομίας, εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς cuff Να είναι σχετικά σκληροί, κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC νοσοκομειακού τύπου, που να εξασφαλίζει επαρκή ευλυγισία του σωλήνα και απόλυτη εφαρμογή στην τραχεία, μαλακώνοντας στους 37οC. Να προσφέρονται από σιλικοναρισμένο PVC(εσωτερική επικάλυψη σιλικόνης). Να είναι ατραυματικοί, με στρογγυλεμένο άκρο και λεία θερμοσυγκόλληση του cuff στο σωλήνα. Με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους.Να αναγράφεται το Νο του σωλήνα πάνω στον οδηγό πλήρωσης και στη φλάντζα του σωλήνα. Να έχει πλήρη διαγράμμιση του μήκους ανά εκατοστό (αφορά τους σωλήνες με ρυθμιζόμενη φλάντζα). Να φέρει συνδετικό 15mm (σύμφωνα με το ISO 5356-1). Να έχει ειδικό πλαστικοποιημένο οδηγό (obturator) για εύκολη εισαγωγή, με ατραυματικό άκρο. Να φέρει περιλαίμιο – στήριγμα του τραχειοσωλήνα. Με μαλακή, ευλύγιστη και απαλή Φλάντζα, διαφανή, εύκαμπτα & ανατομικά πτερύγια συγκράτησης. Να είναι ελεύθερο latex & DOP free. Να είναι μίας χρήσης, αποστειρωμένο ανά τεμάχιο.
251 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF 3.0MM | Σωλήνες τραχειοστομίας, εξαιρετικής ποιότητας, με cuff Να είναι σχετικά σκληροί, κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC νοσοκομειακού τύπου, που να εξασφαλίζει επαρκή ευλυγισία του σωλήνα και απόλυτη εφαρμογή στην τραχεία, μαλακώνοντας στους 37οC. Αεροθάλαμος –cuff– υψηλού όγκου/ χαμηλής πίεσης (hi – lo cuff), με λεπτά τοιχώματα, μεγάλης αντοχής, εσωτερικά οξυάντοχος, εξαιρετικά ευαίσθητος, που να διασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή, ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης και να εξαλείφει το κίνδυνο τραυματισμού, τις νεκρώσεις των ιστών και τις εξελκώσεις της τραχείας, ακολουθώντας αποτελεσματικά τις αλλαγές των πιέσεων στη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το cuff να εφάπτεται πλήρως στο σωλήνα όταν είναι ξεφούσκωτο & είναι απόλυτα συμμετρικό όταν φουσκώνει. Να προσφέρονται από σιλικοναρισμένο PVC(εσωτερική επικάλυψη σιλικόνης). Να είναι ατραυματικοί, με στρογγυλεμένο άκρο και λεία θερμοσυγκόλληση του cuff στο σωλήνα. Με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους. Με πιλότο πλήρωσης του cuff εξαιρετικής ευαισθησίας που να προσφέρει απόλυτο έλεγχο της πλήρωσης του cuff. Ο δε σωληνίσκος του πιλότου να είναι θερμοσυγκολλητικά ενσωματωμένος στο σωλήνα. Να αναγράφεται το Νο του σωλήνα πάνω στον οδηγό πλήρωσης και στη φλάντζα του σωλήνα. Να έχει πλήρη διαγράμμιση του μήκους ανά εκατοστό (αφορά τους σωλήνες με ρυθμιζόμενη φλάντζα). Να φέρει συνδετικό 15mm (σύμφωνα με το ISO 5356-1). Να έχει ειδικό πλαστικοποιημένο οδηγό (obturator) για εύκολη εισαγωγή, με ατραυματικό άκρο. Να φέρει περιλαίμιο – στήριγμα του τραχειοσωλήνα. Με μαλακή, ευλύγιστη και απαλή φλάντζα, διαφανή, εύκαμπτα & ανατομικά πτερύγια συγκράτησης. Να είναι ελεύθερο latex & DOP free. Να είναι μίας χρήσης, αποστειρωμένο ανά τεμάχιο.
252 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF 3.5MM | Σωλήνες τραχειοστομίας, εξαιρετικής ποιότητας, με cuff Να είναι σχετικά σκληροί, κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC νοσοκομειακού τύπου, που να εξασφαλίζει επαρκή ευλυγισία του σωλήνα και απόλυτη εφαρμογή στην τραχεία, μαλακώνοντας στους 37οC. Αεροθάλαμος –cuff– υψηλού όγκου/ χαμηλής πίεσης (hi – lo cuff), με λεπτά τοιχώματα, μεγάλης αντοχής, εσωτερικά οξυάντοχος, εξαιρετικά ευαίσθητος, που να διασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή, ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης και να εξαλείφει το κίνδυνο τραυματισμού, τις νεκρώσεις των ιστών και τις εξελκώσεις της τραχείας, ακολουθώντας αποτελεσματικά τις αλλαγές των πιέσεων στη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το cuff να εφάπτεται πλήρως στο σωλήνα όταν είναι ξεφούσκωτο & είναι απόλυτα συμμετρικό όταν φουσκώνει. Να προσφέρονται από σιλικοναρισμένο PVC(εσωτερική επικάλυψη σιλικόνης). Να είναι ατραυματικοί, με στρογγυλεμένο άκρο και λεία θερμοσυγκόλληση του cuff στο σωλήνα. Με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους. Με πιλότο πλήρωσης του cuff εξαιρετικής ευαισθησίας που να προσφέρει απόλυτο έλεγχο της πλήρωσης του cuff. Ο δε σωληνίσκος του πιλότου να είναι θερμοσυγκολλητικά ενσωματωμένος στο σωλήνα. Να αναγράφεται το Νο του σωλήνα πάνω στον οδηγό πλήρωσης και στη φλάντζα του σωλήνα. Να έχει πλήρη διαγράμμιση του μήκους ανά εκατοστό (αφορά τους σωλήνες με ρυθμιζόμενη φλάντζα). Να φέρει συνδετικό 15mm (σύμφωνα με το ISO 5356-1). Να έχει ειδικό πλαστικοποιημένο οδηγό (obturator) για εύκολη εισαγωγή, με ατραυματικό άκρο. Να φέρει περιλαίμιο – στήριγμα του τραχειοσωλήνα. Με μαλακή, ευλύγιστη και απαλή φλάντζα, διαφανή, εύκαμπτα & ανατομικά πτερύγια συγκράτησης. Να είναι ελεύθερο latex & DOP free. Να είναι μίας χρήσης, αποστειρωμένο ανά τεμάχιο.
253 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF 4.0MM | Σωλήνες τραχειοστομίας, εξαιρετικής ποιότητας, με cuff Να είναι σχετικά σκληροί, κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC νοσοκομειακού τύπου, που να εξασφαλίζει επαρκή ευλυγισία του σωλήνα και απόλυτη εφαρμογή στην τραχεία, μαλακώνοντας στους 37οC. Αεροθάλαμος –cuff– υψηλού όγκου/ χαμηλής πίεσης (hi – lo cuff), με λεπτά τοιχώματα, μεγάλης αντοχής, εσωτερικά οξυάντοχος, εξαιρετικά ευαίσθητος, που να διασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή, ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης και να εξαλείφει το κίνδυνο τραυματισμού, τις νεκρώσεις των ιστών και τις εξελκώσεις της τραχείας, ακολουθώντας αποτελεσματικά τις αλλαγές των πιέσεων στη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το cuff να εφάπτεται πλήρως στο σωλήνα όταν είναι ξεφούσκωτο & είναι απόλυτα συμμετρικό όταν φουσκώνει. Να προσφέρονται από σιλικοναρισμένο PVC(εσωτερική επικάλυψη σιλικόνης). Να είναι ατραυματικοί, με στρογγυλεμένο άκρο και λεία θερμοσυγκόλληση του cuff στο σωλήνα. Με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους. Με πιλότο πλήρωσης του cuff εξαιρετικής ευαισθησίας που να προσφέρει απόλυτο έλεγχο της πλήρωσης του cuff. Ο δε σωληνίσκος του πιλότου να είναι θερμοσυγκολλητικά ενσωματωμένος στο σωλήνα. Να αναγράφεται το Νο του σωλήνα πάνω στον οδηγό πλήρωσης και στη φλάντζα του σωλήνα. Να έχει πλήρη διαγράμμιση του μήκους ανά εκατοστό (αφορά τους σωλήνες με ρυθμιζόμενη φλάντζα). Να φέρει συνδετικό 15mm (σύμφωνα με το ISO 5356-1). Να έχει ειδικό πλαστικοποιημένο οδηγό (obturator) για εύκολη εισαγωγή, με ατραυματικό άκρο. Να φέρει περιλαίμιο – στήριγμα του τραχειοσωλήνα. Με μαλακή, ευλύγιστη και απαλή φλάντζα, διαφανή, εύκαμπτα & ανατομικά πτερύγια συγκράτησης.Να είναι ελεύθερο latex & DOP free. Να είναι μίας χρήσης, αποστειρωμένο ανά τεμάχιο.
254 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF 4.5MM | Σωλήνες τραχειοστομίας, εξαιρετικής ποιότητας, με cuff Να είναι σχετικά σκληροί, κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC νοσοκομειακού τύπου, που να εξασφαλίζει επαρκή ευλυγισία του σωλήνα και απόλυτη εφαρμογή στην τραχεία, μαλακώνοντας στους 37οC. Αεροθάλαμος –cuff– υψηλού όγκου/ χαμηλής πίεσης (hi – lo cuff), με λεπτά τοιχώματα, μεγάλης αντοχής, εσωτερικά οξυάντοχος, εξαιρετικά ευαίσθητος, που να διασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή, ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης και να εξαλείφει το κίνδυνο τραυματισμού, τις νεκρώσεις των ιστών και τις εξελκώσεις της τραχείας, ακολουθώντας αποτελεσματικά τις αλλαγές των πιέσεων στη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το cuff να εφάπτεται πλήρως στο σωλήνα όταν είναι ξεφούσκωτο & είναι απόλυτα συμμετρικό όταν φουσκώνει.Να προσφέρονται από σιλικοναρισμένο PVC(εσωτερική επικάλυψη σιλικόνης). Να είναι ατραυματικοί, με στρογγυλεμένο άκρο και λεία θερμοσυγκόλληση του cuff στο σωλήνα. Με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους. Με πιλότο πλήρωσης του cuff εξαιρετικής ευαισθησίας που να προσφέρει απόλυτο έλεγχο της πλήρωσης του cuff. Ο δε σωληνίσκος του πιλότου να είναι θερμοσυγκολλητικά ενσωματωμένος στο σωλήνα. Να αναγράφεται το Νο του σωλήνα πάνω στον οδηγό πλήρωσης και στη φλάντζα του σωλήνα. Να έχει πλήρη διαγράμμιση του μήκους ανά εκατοστό (αφορά τους σωλήνες με ρυθμιζόμενη φλάντζα). Να φέρει συνδετικό 15mm (σύμφωνα με το ISO 5356-1). Να έχει ειδικό πλαστικοποιημένο οδηγό (obturator) για εύκολη εισαγωγή, με ατραυματικό άκρο. Να φέρει περιλαίμιο – στήριγμα του τραχειοσωλήνα. Με μαλακή, ευλύγιστη και απαλή φλάντζα, διαφανή, εύκαμπτα & ανατομικά πτερύγια συγκράτησης. Να είναι ελεύθερο latex & DOP free. Να είναι μίας χρήσης, αποστειρωμένο ανά τεμάχιο.
255 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF 5.0MM | Σωλήνες τραχειοστομίας, εξαιρετικής ποιότητας, με cuff Να είναι σχετικά σκληροί, κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC νοσοκομειακού τύπου, που να ξασφαλίζει επαρκή ευλυγισία του σωλήνα και απόλυτη εφαρμογή στην τραχεία, μαλακώνοντας στους 37οC. Αεροθάλαμος –cuff– υψηλού όγκου/ χαμηλής πίεσης (hi – lo cuff), με λεπτά τοιχώματα, μεγάλης αντοχής, εσωτερικά οξυάντοχος, εξαιρετικά ευαίσθητος, που να διασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή, ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης και να εξαλείφει το κίνδυνο τραυματισμού, τις νεκρώσεις των ιστών και τις εξελκώσεις της τραχείας, ακολουθώντας αποτελεσματικά τις αλλαγές των πιέσεων στη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το cuff να εφάπτεται πλήρως στο σωλήνα όταν είναι ξεφούσκωτο & είναι απόλυτα συμμετρικό όταν φουσκώνει. Να προσφέρονται από σιλικοναρισμένο PVC(εσωτερική επικάλυψη σιλικόνης). Να είναι ατραυματικοί, με στρογγυλεμένο άκρο και λεία θερμοσυγκόλληση του cuff στο σωλήνα. Με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους. Με πιλότο πλήρωσης του cuff εξαιρετικής ευαισθησίας που να προσφέρει απόλυτο έλεγχο της πλήρωσης του cuff. Ο δε σωληνίσκος του πιλότου να είναι θερμοσυγκολλητικά ενσωματωμένος στο σωλήνα. Να αναγράφεται το Νο του σωλήνα πάνω στον οδηγό πλήρωσης και στη φλάντζα του σωλήνα. Να έχει πλήρη διαγράμμιση του μήκους ανά εκατοστό (αφορά τους σωλήνες με ρυθμιζόμενη φλάντζα). Να φέρει συνδετικό 15mm (σύμφωνα με το ISO 5356-1). Να έχει ειδικό πλαστικοποιημένο οδηγό (obturator) για εύκολη εισαγωγή, με ατραυματικό άκρο. Να φέρει περιλαίμιο – στήριγμα του τραχειοσωλήνα. Με μαλακή, ευλύγιστη και απαλή φλάντζα, διαφανή, εύκαμπτα & ανατομικά πτερύγια συγκράτησης. Να είναι ελεύθερο latex & DOP free. Να είναι μίας χρήσης, αποστειρωμένο ανά τεμάχιο.
256 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF 5.5MM | Σωλήνες τραχειοστομίας, εξαιρετικής ποιότητας, με cuff Να είναι σχετικά σκληροί, κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC νοσοκομειακού τύπου, που να εξασφαλίζει επαρκή ευλυγισία του σωλήνα και απόλυτη εφαρμογή στην τραχεία, μαλακώνοντας στους 37οC. Αεροθάλαμος –cuff– υψηλού όγκου/ χαμηλής πίεσης (hi – lo cuff), με λεπτά τοιχώματα, μεγάλης αντοχής, εσωτερικά οξυάντοχος, εξαιρετικά ευαίσθητος, που να διασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή, ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης και να εξαλείφει το κίνδυνο τραυματισμού, τις νεκρώσεις των ιστών και τις εξελκώσεις της τραχείας, ακολουθώντας αποτελεσματικά τις αλλαγές των πιέσεων στη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το cuff να εφάπτεται πλήρως στο σωλήνα όταν είναι ξεφούσκωτο & είναι απόλυτα συμμετρικό όταν φουσκώνει. Να προσφέρονται από σιλικοναρισμένο PVC(εσωτερική επικάλυψη σιλικόνης).Να είναι ατραυματικοί, με στρογγυλεμένο άκρο και λεία θερμοσυγκόλληση του cuff στο σωλήνα.Με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους. Με πιλότο πλήρωσης του cuff εξαιρετικής ευαισθησίας που να προσφέρει απόλυτο έλεγχο της πλήρωσης του cuff. Ο δε σωληνίσκος του πιλότου να είναι θερμοσυγκολλητικά ενσωματωμένος στο σωλήνα. Να αναγράφεται το Νο του σωλήνα πάνω στον οδηγό πλήρωσης και στη φλάντζα του σωλήνα.Να έχει πλήρη διαγράμμιση του μήκους ανά εκατοστό (αφορά τους σωλήνες με ρυθμιζόμενη φλάντζα). Να φέρει συνδετικό 15mm (σύμφωνα με το ISO 5356-1). Να έχει ειδικό πλαστικοποιημένο οδηγό (obturator) για εύκολη εισαγωγή, με ατραυματικό άκρο. Να φέρει περιλαίμιο – στήριγμα του τραχειοσωλήνα.Με μαλακή, ευλύγιστη και απαλή φλάντζα, διαφανή, εύκαμπτα & ανατομικά πτερύγια συγκράτησης.Να είναι ελεύθερο latex. Να είναι μίας χρήσης, αποστειρωμένο ανά τεμάχιο.
257 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF 6.0MM | Σωλήνες τραχειοστομίας, εξαιρετικής ποιότητας, με cuff Να είναι σχετικά σκληροί, κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC νοσοκομειακού τύπου, που να εξασφαλίζει επαρκή ευλυγισία του σωλήνα και απόλυτη εφαρμογή στην τραχεία, μαλακώνοντας στους 37οC. Αεροθάλαμος –cuff– υψηλού όγκου/ χαμηλής πίεσης (hi – lo cuff), με λεπτά τοιχώματα, μεγάλης αντοχής, εσωτερικά οξυάντοχος, εξαιρετικά ευαίσθητος, που να διασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή, ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης και να εξαλείφει το κίνδυνο τραυματισμού, τις νεκρώσεις των ιστών και τις εξελκώσεις της τραχείας, ακολουθώντας αποτελεσματικά τις αλλαγές των πιέσεων στη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το cuff να εφάπτεται πλήρως στο σωλήνα όταν είναι ξεφούσωτο & είναι απόλυτα συμμετρικό όταν φουσκώνει. Να προσφέρονται από σιλικοναρισμένο PVC(εσωτερική επικάλυψη σιλικόνης). Να είναι ατραυματικοί, με στρογγυλεμένο άκρο και λεία θερμοσυγκόλληση του cuff στο σωλήνα. Με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους. Με πιλότο πλήρωσης του cuff εξαιρετικής ευαισθησίας που να προσφέρει απόλυτο έλεγχο της πλήρωσης του cuff. Ο δε σωληνίσκος του πιλότου να είναι θερμοσυγκολλητικά ενσωματωμένος στο σωλήνα. Να αναγράφεται το Νο του σωλήνα πάνω στον οδηγό πλήρωσης και στη φλάντζα του σωλήνα. Να έχει πλήρη διαγράμμιση του μήκους ανά εκατοστό (αφορά τους σωλήνες με ρυθμιζόμενη φλάντζα). Να φέρει συνδετικό 15mm (σύμφωνα με το ISO 5356-1). Να έχει ειδικό πλαστικοποιημένο οδηγό (obturator) για εύκολη εισαγωγή, με ατραυματικό άκρο. Να φέρει περιλαίμιο – στήριγμα του τραχειοσωλήνα. Με μαλακή, ευλύγιστη και απαλή φλάντζα, διαφανή, εύκαμπτα & ανατομικά πτερύγια συγκράτησης. Να είναι ελεύθερο latex & DOP free. Να είναι μίας χρήσης, αποστειρωμένο ανά τεμάχιο.
258 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF 6.5MM | Σωλήνες τραχειοστομίας, εξαιρετικής ποιότητας, με cuff • Να είναι σχετικά σκληροί, κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC νοσοκομειακού τύπου, που να εξασφαλίζει επαρκή ευλυγισία του σωλήνα και απόλυτη εφαρμογή στην τραχεία, μαλακώνοντας στους 37οC. • Αεροθάλαμος –cuff– υψηλού όγκου/ χαμηλής πίεσης (hi – lo cuff), με λεπτά τοιχώματα, μεγάλης αντοχής, εσωτερικά οξυάντοχος, εξαιρετικά ευαίσθητος, που να διασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή, ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης και να εξαλείφει το κίνδυνο τραυματισμού, τις νεκρώσεις των ιστών και τις εξελκώσεις της τραχείας, ακολουθώντας αποτελεσματικά τις αλλαγές των πιέσεων στη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το cuff να εφάπτεται πλήρως στο σωλήνα όταν είναι ξεφούσκωτο & είναι απόλυτα συμμετρικό όταν φουσκώνει. • Να προσφέρονται από σιλικοναρισμένο PVC(εσωτερική επικάλυψη σιλικόνης). • Να είναι ατραυματικοί, με στρογγυλεμένο άκρο και λεία θερμοσυγκόλληση του cuff στο σωλήνα. • Με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους. • Με πιλότο πλήρωσης του cuff εξαιρετικής ευαισθησίας που να προσφέρει απόλυτο έλεγχο της πλήρωσης του cuff. Ο δε σωληνίσκος του πιλότου να είναι θερμοσυγκολλητικά ενσωματωμένος στο σωλήνα. • Να αναγράφεται το Νο του σωλήνα πάνω στον οδηγό πλήρωσης και στη φλάντζα του σωλήνα. • Να έχει πλήρη διαγράμμιση του μήκους ανά εκατοστό (αφορά τους σωλήνες με ρυθμιζόμενη φλάντζα). • Να φέρει συνδετικό 15mm (σύμφωνα με το ISO 5356-1). • Να έχει ειδικό πλαστικοποιημένο οδηγό (obturator) για εύκολη εισαγωγή, με ατραυματικό άκρο. • Να φέρει περιλαίμιο – στήριγμα του τραχειοσωλήνα. • Με μαλακή, ευλύγιστη και απαλή φλάντζα, διαφανή, εύκαμπτα & ανατομικά πτερύγια συγκράτησης. • Να είναι ελεύθερο latex & DOP free. • Να είναι μίας χρήσης, αποστειρωμένο ανά τεμάχιο.
259 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF 7.0MM | Σωλήνες τραχειοστομίας, εξαιρετικής ποιότητας, με cuff Να είναι σχετικά σκληροί, κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC νοσοκομειακού τύπου, που να εξασφαλίζει επαρκή ευλυγισία του σωλήνα και απόλυτη εφαρμογή στην τραχεία, μαλακώνοντας στους 37οC. Αεροθάλαμος –cuff– υψηλού όγκου/ χαμηλής πίεσης (hi – lo cuff), με λεπτά τοιχώματα, μεγάλης αντοχής, εσωτερικά οξυάντοχος, εξαιρετικά ευαίσθητος, που να διασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή, ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης και να εξαλείφει το κίνδυνο τραυματισμού, τις νεκρώσεις των ιστών και τις εξελκώσεις της τραχείας, ακολουθώντας αποτελεσματικά τις αλλαγές των πιέσεων στη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το cuff να εφάπτεται πλήρως στο σωλήνα όταν είναι ξεφούσκωτο & είναι απόλυτα συμμετρικό όταν φουσκώνει. Να προσφέρονται από σιλικοναρισμένο PVC(εσωτερική επικάλυψη σιλικόνης). Να είναι ατραυματικοί, με στρογγυλεμένο άκρο και λεία θερμοσυγκόλληση του cuff στο σωλήνα. Με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους. Με πιλότο πλήρωσης του cuff εξαιρετικής ευαισθησίας που να προσφέρει απόλυτο έλεγχο της πλήρωσης του cuff. Ο δε σωληνίσκος του πιλότου να είναι θερμοσυγκολλητικά ενσωματωμένος στο σωλήνα. Να αναγράφεται το Νο του σωλήνα πάνω στον οδηγό πλήρωσης και στη φλάντζα του σωλήνα. Να έχει πλήρη διαγράμμιση του μήκους ανά εκατοστό (αφορά τους σωλήνες με ρυθμιζόμενη φλάντζα) . Να φέρει συνδετικό 15mm (σύμφωνα με το ISO 5356-1). Να έχει ειδικό πλαστικοποιημένο οδηγό (obturator) για εύκολη εισαγωγή, με ατραυματικό άκρο. Να φέρει περιλαίμιο – στήριγμα του τραχειοσωλήνα. Με μαλακή, ευλύγιστη και απαλή φλάντζα, διαφανή, εύκαμπτα & ανατομικά πτερύγια συγκράτησης. Να είναι ελεύθερο latex & DOP free. Να είναι μίας χρήσης, αποστειρωμένο ανά τεμάχιο.
260 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF 7.5MM | Σωλήνες τραχειοστομίας, εξαιρετικής ποιότητας, με cuff Να είναι σχετικά σκληροί, κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC νοσοκομειακού τύπου, που να εξασφαλίζει επαρκή ευλυγισία του σωλήνα και απόλυτη εφαρμογή στην τραχεία, μαλακώνοντας στους 37οC. Αεροθάλαμος –cuff– υψηλού όγκου/ χαμηλής πίεσης (hi – lo cuff), με λεπτά τοιχώματα, μεγάλης αντοχής, εσωτερικά οξυάντοχος, εξαιρετικά ευαίσθητος, που να διασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή, ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης και να εξαλείφει το κίνδυνο τραυματισμού, τις νεκρώσεις των ιστών και τις εξελκώσεις της τραχείας, ακολουθώντας αποτελεσματικά τις αλλαγές των πιέσεων στη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το cuff να εφάπτεται πλήρως στο σωλήνα όταν είναι ξεφούσκωτο & είναι απόλυτα συμμετρικό όταν φουσκώνει. Να προσφέρονται από σιλικοναρισμένο PVC(εσωτερική επικάλυψη σιλικόνης). Να είναι ατραυματικοί, με στρογγυλεμένο άκρο και λεία θερμοσυγκόλληση του cuff στο σωλήνα. Με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους. Με πιλότο πλήρωσης του cuff εξαιρετικής ευαισθησίας που να προσφέρει απόλυτο έλεγχο της πλήρωσης του cuff. Ο δε σωληνίσκος του πιλότου να είναι θερμοσυγκολλητικά ενσωματωμένος στο σωλήνα. Να αναγράφεται το Νο του σωλήνα πάνω στον οδηγό πλήρωσης και στη φλάντζα του σωλήνα. Να έχει πλήρη διαγράμμιση του μήκους ανά εκατοστό (αφορά τους σωλήνες με ρυθμιζόμενη φλάντζα). Να φέρει συνδετικό 15mm (σύμφωνα με το ISO 5356-1). Να έχει ειδικό πλαστικοποιημένο οδηγό (obturator) για εύκολη εισαγωγή, με ατραυματικό άκρο. Να φέρει περιλαίμιο – στήριγμα του τραχειοσωλήνα. Με μαλακή, ευλύγιστη και απαλή φλάντζα, διαφανή, εύκαμπτα & ανατομικά πτερύγια συγκράτησης. Να είναι ελεύθερο latex & DOP free. Να είναι μίας χρήσης, αποστειρωμένο ανά τεμάχιο.
261 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF 8.0MM | Σωλήνες τραχειοστομίας, εξαιρετικής ποιότητας, με cuff Να είναι σχετικά σκληροί, κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC νοσοκομειακού τύπου, που να εξασφαλίζει επαρκή ευλυγισία του σωλήνα και απόλυτη εφαρμογή στην τραχεία, μαλακώνοντας στους 37οC. Αεροθάλαμος –cuff– υψηλού όγκου/ χαμηλής πίεσης (hi – lo cuff), με λεπτά τοιχώματα, μεγάλης αντοχής, εσωτερικά οξυάντοχος, εξαιρετικά ευαίσθητος, που να διασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή, ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης και να εξαλείφει το κίνδυνο τραυματισμού, τις νεκρώσεις των ιστών και τις εξελκώσεις της τραχείας, ακολουθώντας αποτελεσματικά τις αλλαγές των πιέσεων στη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το cuff να εφάπτεται πλήρως στο σωλήνα όταν είναι ξεφούσκωτο & είναι απόλυτα συμμετρικό όταν φουσκώνει. Να προσφέρονται από σιλικοναρισμένο PVC(εσωτερική επικάλυψη σιλικόνης). Να είναι ατραυματικοί, με στρογγυλεμένο άκρο και λεία θερμοσυγκόλληση του cuff στο σωλήνα. Με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους. Με πιλότο πλήρωσης του cuff εξαιρετικής ευαισθησίας που να προσφέρει απόλυτο έλεγχο της πλήρωσης του cuff. Ο δε σωληνίσκος του πιλότου να είναι θερμοσυγκολλητικά ενσωματωμένος στο σωλήνα. Να αναγράφεται το Νο του σωλήνα πάνω στον οδηγό πλήρωσης και στη φλάντζα του σωλήνα. Να έχει πλήρη διαγράμμιση του μήκους ανά εκατοστό (αφορά τους σωλήνες με ρυθμιζόμενη φλάντζα). Να φέρει συνδετικό 15mm (σύμφωνα με το ISO 5356-1). Να έχει ειδικό πλαστικοποιημένο οδηγό (obturator) για εύκολη εισαγωγή, με ατραυματικό άκρο. Να φέρει περιλαίμιο – στήριγμα του τραχειοσωλήνα. Με μαλακή, ευλύγιστη και απαλή φλάντζα, διαφανή, εύκαμπτα & ανατομικά πτερύγια συγκράτησης. Να είναι ελεύθερο latex & DOP free. Να είναι μίας χρήσης, αποστειρωμένο ανά τεμάχιο.
262 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF 8.5MM | Σωλήνες τραχειοστομίας, εξαιρετικής ποιότητας, με cuff Να είναι σχετικά σκληροί, κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC νοσοκομειακού τύπου, που να εξασφαλίζει επαρκή ευλυγισία του σωλήνα και απόλυτη εφαρμογή στην τραχεία, μαλακώνοντας στους 37οC. Αεροθάλαμος –cuff– υψηλού όγκου/ χαμηλής πίεσης (hi – lo cuff), με λεπτά τοιχώματα, μεγάλης αντοχής, εσωτερικά οξυάντοχος, εξαιρετικά ευαίσθητος, που να διασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή, ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης και να εξαλείφει το κίνδυνο τραυματισμού, τις νεκρώσεις των ιστών και τις εξελκώσεις της τραχείας, ακολουθώντας αποτελεσματικά τις αλλαγές των πιέσεων στη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το cuff να εφάπτεται πλήρως στο σωλήνα όταν είναι ξεφούσκωτο & είναι απόλυτα συμμετρικό όταν φουσκώνει. Να προσφέρονται από σιλικοναρισμένο PVC(εσωτερική επικάλυψη σιλικόνης). Να είναι ατραυματικοί, με στρογγυλεμένο άκρο και λεία θερμοσυγκόλληση του cuff στο σωλήνα. Με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους. Με πιλότο πλήρωσης του cuff εξαιρετικής ευαισθησίας που να προσφέρει απόλυτο έλεγχο της πλήρωσης του cuff. Ο δε σωληνίσκος του πιλότου να είναι θερμοσυγκολλητικά ενσωματωμένος στο σωλήνα. Να αναγράφεται το Νο του σωλήνα πάνω στον οδηγό πλήρωσης και στη φλάντζα του σωλήνα. Να έχει πλήρη διαγράμμιση του μήκους ανά εκατοστό (αφορά τους σωλήνες με ρυθμιζόμενη φλάντζα). Να φέρει συνδετικό 15mm (σύμφωνα με το ISO 5356-1). Να έχει ειδικό πλαστικοποιημένο οδηγό (obturator) για εύκολη εισαγωγή, με ατραυματικό άκρο. Να φέρει περιλαίμιο – στήριγμα του τραχειοσωλήνα. Με μαλακή, ευλύγιστη και απαλή φλάντζα, διαφανή, εύκαμπτα & ανατομικά πτερύγια συγκράτησης. Να είναι ελεύθερο latex & DOP free. Να είναι μίας χρήσης, αποστειρωμένο ανά τεμάχιο.
263 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF 9.0MM | Σωλήνες τραχειοστομίας, εξαιρετικής ποιότητας, με cuff Να είναι σχετικά σκληροί, κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC νοσοκομειακού τύπου, που να εξασφαλίζει επαρκή ευλυγισία του σωλήνα και απόλυτη εφαρμογή στην τραχεία, μαλακώνοντας στους 37οC. Αεροθάλαμος –cuff– υψηλού όγκου/ χαμηλής πίεσης (hi – lo cuff), με λεπτά τοιχώματα, μεγάλης αντοχής, εσωτερικά οξυάντοχος, εξαιρετικά ευαίσθητος, που να διασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή, ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης και να εξαλείφει το κίνδυνο τραυματισμού, τις νεκρώσεις των ιστών και τις εξελκώσεις της τραχείας, ακολουθώντας αποτελεσματικά τις αλλαγές των πιέσεων στη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το cuff να εφάπτεται πλήρως στο σωλήνα όταν είναι ξεφούσκωτο & είναι απόλυτα συμμετρικό όταν φουσκώνει. Να προσφέρονται από σιλικοναρισμένο PVC(εσωτερική επικάλυψη σιλικόνης). Να είναι ατραυματικοί, με στρογγυλεμένο άκρο και λεία θερμοσυγκόλληση του cuff στο σωλήνα. Με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους. Με πιλότο πλήρωσης του cuff εξαιρετικής ευαισθησίας που να προσφέρει απόλυτο έλεγχο της πλήρωσης του cuff. Ο δε σωληνίσκος του πιλότου να είναι θερμοσυγκολλητικά ενσωματωμένος στο σωλήνα. Να αναγράφεται το Νο του σωλήνα πάνω στον οδηγό πλήρωσης και στη φλάντζα του σωλήνα.Να έχει πλήρη διαγράμμιση του μήκους ανά εκατοστό (αφορά τους σωλήνες με ρυθμιζόμενη φλάντζα). Να φέρει συνδετικό 15mm (σύμφωνα με το ISO 5356-1). Να έχει ειδικό πλαστικοποιημένο οδηγό (obturator) για εύκολη εισαγωγή, με ατραυματικό άκρο. Να φέρει περιλαίμιο – στήριγμα του τραχειοσωλήνα. Με μαλακή, ευλύγιστη και απαλή φλάντζα, διαφανή, εύκαμπτα & ανατομικά πτερύγια συγκράτησης. Να είναι ελεύθερο latex & DOP free. Να είναι μίας χρήσης, αποστειρωμένο ανά τεμάχιο.
264 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΝΟ 7 | Ειδικά σχεδιασμένοι για να μην προκαλούν τραύμα στον ευαίσθητο βλενογόνο της τραχείας. Εύκολοι στη χρήση ακόμη και κάτω από δύσκολες ανατομικές καταστάσεις Είναι κατασκευασμένοι από εύκαμπτο θερμοευαίσθητο υλικό και έχουν ανατομικό σχήμα. Ο αεροθάλαμος εξασφαλίζει αποτελεσματική φραγή της τραχείας με σημαντικά μικρότερο κίνδυνο μικρο-εισρόφησης σε σχέση με τους κοινούς αεροθαλάμους. Ο αεροθάλαμος είναι κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη, φέρει πολύ λεπτά τοιχώματα (μέσου πάχους 12μ) και έχει ιδιαίτερο σχήμα μειούμενης διαμέτρου. Πρόσθετος αυλός Evac, ενσωματωμένος στο τοίχωμα του σωλήνα, επιτρέπει την αναρρόφηση του υπογλωττιδικού χώρου. O αυλός ενσωματώνεται στο τοίχωμα του σωλήνα και καταλήγει σε ραχιαίο άνοιγμα κοντά στον αεροθάλαμο. Μπορεί να συνδεθεί με συσκευή αναρρόφησης ή με σύριγγα για την αποστράγγιση του υπογλωττιδικού χώρου. Με οδηγό τοποθέτησης και φακαρόλα συγκράτησης . Με μαλακά πτερύγια συγκρατήσεως. Latex free Ειδικός για να μην προκαλεί τραύμα, ακτινοσκιερός από εξευγενισμένο p.v.c. Για έναν ασθενή και μιας χρήσης Αποστειρωμένο με αιθυλενοξείδιο για 5 χρόνια
265 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΝΟ 7.5 | Ειδικά σχεδιασμένοι για να μην προκαλούν τραύμα στον ευαίσθητο βλενογόνο της τραχείας. Εύκολοι στη χρήση ακόμη και κάτω από δύσκολες ανατομικές καταστάσεις Είναι κατασκευασμένοι από εύκαμπτο θερμοευαίσθητο υλικό και έχουν ανατομικό σχήμα. Ο αεροθάλαμος εξασφαλίζει αποτελεσματική φραγή της τραχείας με σημαντικά μικρότερο κίνδυνο μικρο-εισρόφησης σε σχέση με τους κοινούς αεροθαλάμους. Ο αεροθάλαμος είναι κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη, φέρει πολύ λεπτά τοιχώματα (μέσου πάχους 12μ) και έχει ιδιαίτερο σχήμα μειούμενης διαμέτρου. Πρόσθετος αυλός Evac, ενσωματωμένος στο τοίχωμα του σωλήνα, επιτρέπει την αναρρόφηση του υπογλωττιδικού χώρου. O αυλός ενσωματώνεται στο τοίχωμα του σωλήνα και καταλήγει σε ραχιαίο άνοιγμα κοντά στον αεροθάλαμο. Μπορεί να συνδεθεί με συσκευή αναρρόφησης ή με σύριγγα για την αποστράγγιση του υπογλωττιδικού χώρου. Με οδηγό τοποθέτησης και φακαρόλα συγκράτησης Με μαλακά πτερύγια συγκρατήσεως. Latex free Ειδικός για να μην προκαλεί τραύμα, ακτινοσκιερός από εξευγενισμένο p.v.c. Για έναν αθενή και μιας χρήσης . Αποστειρωμένο με αιθυλενοξείδιο για 5 χρόνια
266 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΝΟ 8 | Ειδικά σχεδιασμένοι για να μην προκαλούν τραύμα στον ευαίσθητο βλενογόνο της τραχείας. Εύκολοι στη χρήση ακόμη και κάτω από δύσκολες ανατομικές καταστάσεις Είναι κατασκευασμένοι από εύκαμπτο θερμοευαίσθητο υλικό και έχουν ανατομικό σχήμα. Ο αεροθάλαμος εξασφαλίζει αποτελεσματική φραγή της τραχείας με σημαντικά μικρότερο κίνδυνο μικρο-εισρόφησης σε σχέση με τους κοινούς αεροθαλάμους. Ο αεροθάλαμος είναι κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη, φέρει πολύ λεπτά τοιχώματα (μέσου πάχους 12μ) και έχει ιδιαίτερο σχήμα μειούμενης διαμέτρου. Πρόσθετος αυλός Evac, ενσωματωμένος στο τοίχωμα του σωλήνα, επιτρέπει την αναρρόφηση του υπογλωττιδικού χώρου. O αυλός ενσωματώνεται στο τοίχωμα του σωλήνα και καταλήγει σε ραχιαίο άνοιγμα κοντά στον αεροθάλαμο. Μπορεί να συνδεθεί με συσκευή αναρρόφησης ή με σύριγγα για την αποστράγγιση του υπογλωττιδικού χώρου. Με οδηγό τοποθέτησης και φακαρόλα συγκράτησης Με μαλακά πτερύγια συγκρατήσεως. Latex free Ειδικός για να μην προκαλεί τραύμα, ακτινοσκιερός από εξευγενισμένο p.v.c. Για έναν ασθενή και μιας χρήσης Αποστειρωμένο με αιθυλενοξείδιο για 5 χρόνια
267 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΝΟ 8.5 | Ειδικά σχεδιασμένοι για να μην προκαλούν τραύμα στον ευαίσθητο βλενογόνο της τραχείας. Εύκολοι στη χρήση ακόμη και κάτω από δύσκολες ανατομικές καταστάσεις Είναι κατασκευασμένοι από εύκαμπτο θερμοευαίσθητο υλικό και έχουν ανατομικό σχήμα. Ο αεροθάλαμος εξασφαλίζει αποτελεσματική φραγή της τραχείας με σημαντικά μικρότερο κίνδυνο μικρο-εισρόφησης σε σχέση με τους κοινούς αεροθαλάμους. Ο αεροθάλαμος είναι κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη, φέρει πολύ λεπτά τοιχώματα (μέσου πάχους 12μ) και έχει ιδιαίτερο σχήμα μειούμενης διαμέτρου. Πρόσθετος αυλός Evac, ενσωματωμένος στο τοίχωμα του σωλήνα, επιτρέπει την αναρρόφηση του υπογλωττιδικού χώρου. O αυλός ενσωματώνεται στο τοίχωμα του σωλήνα και καταλήγει σε ραχιαίο άνοιγμα κοντά στον αεροθάλαμο. Μπορεί να συνδεθεί με συσκευή αναρρόφησης ή με σύριγγα για την αποστράγγιση του υπογλωττιδικού χώρου. Με οδηγό τοποθέτησης και φακαρόλα συγκράτησης Με μαλακά πτερύγια συγκρατήσεως. Latex free Ειδικός για να μην προκαλεί τραύμα, ακτινοσκιερός από εξευγενισμένο p.v.c. Για έναν ασθενή και μιας χρήσης Αποστειρωμένο με αιθυλενοξείδιο για 5 χρόνια
268 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΝΟ 9 | Ειδικά σχεδιασμένοι για να μην προκαλούν τραύμα στον ευαίσθητο βλενογόνο της τραχείας. Εύκολοι στη χρήση ακόμη και κάτω από δύσκολες ανατομικές καταστάσεις Είναι κατασκευασμένοι από εύκαμπτο θερμοευαίσθητο υλικό και έχουν ανατομικό σχήμα. Ο αεροθάλαμος εξασφαλίζει αποτελεσματική φραγή της τραχείας με σημαντικά μικρότερο κίνδυνο μικρο-εισρόφησης σε σχέση με τους κοινούς αεροθαλάμους. Ο αεροθάλαμος είναι κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη, φέρει πολύ λεπτά τοιχώματα (μέσου πάχους 12μ) και έχει ιδιαίτερο σχήμα μειούμενης διαμέτρου. Πρόσθετος αυλός Evac, ενσωματωμένος στο τοίχωμα του σωλήνα, επιτρέπει την αναρρόφηση του υπογλωττιδικού χώρου. O αυλός ενσωματώνεται στο τοίχωμα του σωλήνα και καταλήγει σε ραχιαίο άνοιγμα κοντά στον αεροθάλαμο. Μπορεί να συνδεθεί με συσκευή αναρρόφησης ή με σύριγγα για την αποστράγγιση του υπογλωττιδικού χώρου. Με οδηγό τοποθέτησης και φακαρόλα συγκράτησης Με μαλακά πτερύγια συγκρατήσεως. Latex free Ειδικός για να μην προκαλεί τραύμα, ακτινοσκιερός από εξευγενισμένο p.v.c. Για έναν ασθενή και μιας χρήσης Αποστειρωμένο με αιθυλενοξείδιο για 5 χρόνια
269 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΓΛΩΤΤΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΑΝΑ ΜΙΣΟ!! (6-6.5-7-7.5-8-8.5-9) | Να είναι από θερμοευαίσθητο PVC μη-τοξικό (latex free) υψηλής ποιότητας με δυνατότητα επιλογής διάφανου ή σιλικοναρισμένου PVC. O σωλήνας στους 37 βαθμούς να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς. Ο σωλήνας να έχει κλίση 105˚ για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία. Να έχει μόνιμη υποδοχή 15mm, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να λαμβάνει οξυγόνο. Το Cuff να είναι χαμηλής πίεσης - μεγάλου όγκου, για τον περιορισμό του τραυματισμού της τραχείας, ενώ όταν ξεφουσκώνει πρέπει να εφαρμόζει στον σωλήνα ώστε να διευκολύνει την εισαγωγή και την αφαίρεσή του. Το CUFF να είναι κατασκευασμένο από υλικό που του επιτρέπει να εμφανίζει ευαισθησία ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το CUFF να έχει τοποθετηθεί θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα ώστε όταν το φουσκώνουμε να έχει συμμετρική διάσταση και να διατηρεί τον σωλήνα, μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της. Επίσης, πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε κατά την εισπνοή και την εκπνοή να ασκείται πίεση σε διαφορετικά σημεία της τραχείας. Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με αναγραφή του νούμερου του σωλήνα και την διάμετρο έκπτυσης του cuff για ευκρινή έλεγχο και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. Να φέρει ειδικό οδηγό, που «κλειδώνει», εντός του σωλήνα τραχειοστομίας, για να εξασφαλίζει την ασφαλή και γρήγορη εισαγωγή στην τραχεία. Το δε άκρο του οδηγού είναι στρογγυλεμένο και λεπταίνει σταδιακά για να είναι ατραυματικό, με ειδική οπή στο άκρο του για την πραγματοποίηση της μεθόδου Seldinger. Να παρέχει την δυνατότητα αναρρόφησης των εκκρίσεων και βλέννας που συσσωρεύονται πάνω από το cuff.
270 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 10.0MM | Α) Να είναι από θερμοευαίσθητο PVC μη-τοξικό (latex free) υψηλής ποιότητας B) O σωλήνας στους 37 βαθμούς να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς. Γ) Ο σωλήνας να έχει κλίση 105˚ για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία. Δ) Να έχει μόνιμη υποδοχή 15mm, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να λαμβάνει οξυγόνο. Ε) Το Cuff να είναι χαμηλής πίεσης - μεγάλου όγκου Ζ) Το CUFF να είναι κατασκευασμένο από υλικό που του επιτρέπει να εμφανίζει ευαισθησία Η) Το CUFF να έχει τοποθετηθεί θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα Επίσης, πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε κατά την εισπνοή και την εκπνοή να ασκείται πίεση σε διαφορετικά σημεία της τραχείας. Θ) Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με αναγραφή του νούμερου του σωλήνα και την διάμετρο έκπτυσης του cuff για ευκρινή έλεγχο και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. Ι) Να φέρει ειδικό οδηγό για εύκολη εισαγωγή και με ειδική οπή στο άκρο του για την γρήγορη και εύκολη εισαγωγή του με την μέθοδο Seldinger. Κ) Na έχει πέντε ομοιόμορφες οπές για δυνατότητα ομιλίας (fenestrated), που να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αποφράξεων και να παρέχουν σωστό αερισμό του λάρυγγα. Λ) Να έχει δύο επαναχρησιμοποιούμενες εσωτερικές κάνουλες Μ) Η εσωτερική κάνουλα να εφαρμόζει με «κλικ» στην θέση της. Επίσης, να επιτρέπει την μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30 μέρες). Ν) Η Fenestrated κάνουλα να είναι με χρωματική σήμανση για εύκολη αναγνώριση στην χρήση και να διαθέτει οπές που εφαρμόζουν στον σωλήνα τραχειοστομίας και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αποφράξεων. Ξ) Να παρέχεται ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού με ίνες από nylon και μαλακές άκρες. Ο) Να φέρει υποαλλεργική φακαρόλα με velcro πολλαπλών χρήσεων, για όλα τα μεγέθη.
271 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 4.0MM | Α) Να είναι από θερμοευαίσθητο PVC μη-τοξικό (latex free) υψηλής ποιότητας B) O σωλήνας στους 37 βαθμούς να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς. Γ) Ο σωλήνας να έχει κλίση 105˚ για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία. Δ) Να έχει μόνιμη υποδοχή 15mm, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να λαμβάνει οξυγόνο. Ε) Το Cuff να είναι χαμηλής πίεσης - μεγάλου όγκου Ζ) Το CUFF να είναι κατασκευασμένο από υλικό που του επιτρέπει να εμφανίζει ευαισθησία Η) Το CUFF να έχει τοποθετηθεί θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα Επίσης, πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε κατά την εισπνοή και την εκπνοή να ασκείται πίεση σε διαφορετικά σημεία της τραχείας. Θ) Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με αναγραφή του νούμερου του σωλήνα και την διάμετρο έκπτυσης του cuff για ευκρινή έλεγχο και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. Ι) Να φέρει ειδικό οδηγό για εύκολη εισαγωγή και με ειδική οπή στο άκρο του για την γρήγορη και εύκολη εισαγωγή του με την μέθοδο Seldinger. Κ) Na έχει πέντε ομοιόμορφες οπές για δυνατότητα ομιλίας (fenestrated), που να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αποφράξεων και να παρέχουν σωστό αερισμό του λάρυγγα. Λ) Να έχει δύο επαναχρησιμοποιούμενες εσωτερικές κάνουλες Μ) Η εσωτερική κάνουλα να εφαρμόζει με «κλικ» στην θέση της. Επίσης, να επιτρέπει την μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30 μέρες). Ν) Η Fenestrated κάνουλα να είναι με χρωματική σήμανση για εύκολη αναγνώριση στην χρήση και να διαθέτει οπές που εφαρμόζουν στον σωλήνα τραχειοστομίας και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αποφράξεων. Ξ) Να παρέχεται ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού με ίνες από nylon και μαλακές άκρες. Ο) Να φέρει υποαλλεργική φακαρόλα με velcro πολλαπλών χρήσεων, για όλα τα μεγέθη.
272 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 4.5MM | Α) Να είναι από θερμοευαίσθητο PVC μη-τοξικό (latex free) υψηλής ποιότητας B) O σωλήνας στους 37 βαθμούς να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς. Γ) Ο σωλήνας να έχει κλίση 105˚ για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία. Δ) Να έχει μόνιμη υποδοχή 15mm, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να λαμβάνει οξυγόνο. Ε) Το Cuff να είναι χαμηλής πίεσης - μεγάλου όγκου Ζ) Το CUFF να είναι κατασκευασμένο από υλικό που του επιτρέπει να εμφανίζει ευαισθησία Η) Το CUFF να έχει τοποθετηθεί θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα Επίσης, πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε κατά την εισπνοή και την εκπνοή να ασκείται πίεση σε διαφορετικά σημεία της τραχείας. Θ) Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με αναγραφή του νούμερου του σωλήνα και την διάμετρο έκπτυσης του cuff για ευκρινή έλεγχο και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. Ι) Να φέρει ειδικό οδηγό για εύκολη εισαγωγή και με ειδική οπή στο άκρο του για την γρήγορη και εύκολη εισαγωγή του με την μέθοδο Seldinger. Κ) Na έχει πέντε ομοιόμορφες οπές για δυνατότητα ομιλίας (fenestrated), που να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αποφράξεων και να παρέχουν σωστό αερισμό του λάρυγγα. Λ) Να έχει δύο επαναχρησιμοποιούμενες εσωτερικές κάνουλες Μ) Η εσωτερική κάνουλα να εφαρμόζει με «κλικ» στην θέση της. Επίσης, να επιτρέπει την μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30 μέρες). Ν) Η Fenestrated κάνουλα να είναι με χρωματική σήμανση για εύκολη αναγνώριση στην χρήση και να διαθέτει οπές που εφαρμόζουν στον σωλήνα τραχειοστομίας και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αποφράξεων. Ξ) Να παρέχεται ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού με ίνες από nylon και μαλακές άκρες. Ο) Να φέρει υποαλλεργική φακαρόλα με velcro πολλαπλών χρήσεων, για όλα τα μεγέθη.
273 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 5.0MM | Α) Να είναι από θερμοευαίσθητο PVC μη-τοξικό (latex free) υψηλής ποιότητας B) O σωλήνας στους 37 βαθμούς να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς. Γ) Ο σωλήνας να έχει κλίση 105˚ για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία. Δ) Να έχει μόνιμη υποδοχή 15mm, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να λαμβάνει οξυγόνο. Ε) Το Cuff να είναι χαμηλής πίεσης - μεγάλου όγκου Ζ) Το CUFF να είναι κατασκευασμένο από υλικό που του επιτρέπει να εμφανίζει ευαισθησία Η) Το CUFF να έχει τοποθετηθεί θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα Επίσης, πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε κατά την εισπνοή και την εκπνοή να ασκείται πίεση σε διαφορετικά σημεία της τραχείας. Θ) Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με αναγραφή του νούμερου του σωλήνα και την διάμετρο έκπτυσης του cuff για ευκρινή έλεγχο και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. Ι) Να φέρει ειδικό οδηγό για εύκολη εισαγωγή και με ειδική οπή στο άκρο του για την γρήγορη και εύκολη εισαγωγή του με την μέθοδο Seldinger. Κ) Na έχει πέντε ομοιόμορφες οπές για δυνατότητα ομιλίας (fenestrated), που να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αποφράξεων και να παρέχουν σωστό αερισμό του λάρυγγα. Λ) Να έχει δύο επαναχρησιμοποιούμενες εσωτερικές κάνουλες Μ) Η εσωτερική κάνουλα να εφαρμόζει με «κλικ» στην θέση της. Επίσης, να επιτρέπει την μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30 μέρες). Ν) Η Fenestrated κάνουλα να είναι με χρωματική σήμανση για εύκολη αναγνώριση στην χρήση και να διαθέτει οπές που εφαρμόζουν στον σωλήνα τραχειοστομίας και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αποφράξεων. Ξ) Να παρέχεται ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού με ίνες από nylon και μαλακές άκρες. Ο) Να φέρει υποαλλεργική φακαρόλα με velcro πολλαπλών χρήσεων, για όλα τα μεγέθη.
274 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 5.5MM | Α) Να είναι από θερμοευαίσθητο PVC μη-τοξικό (latex free) υψηλής ποιότητας B) O σωλήνας στους 37 βαθμούς να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς. Γ) Ο σωλήνας να έχει κλίση 105˚ για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία. Δ) Να έχει μόνιμη υποδοχή 15mm, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να λαμβάνει οξυγόνο. Ε) Το Cuff να είναι χαμηλής πίεσης - μεγάλου όγκου Ζ) Το CUFF να είναι κατασκευασμένο από υλικό που του επιτρέπει να εμφανίζει ευαισθησία Η) Το CUFF να έχει τοποθετηθεί θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα Επίσης, πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε κατά την εισπνοή και την εκπνοή να ασκείται πίεση σε διαφορετικά σημεία της τραχείας. Θ) Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με αναγραφή του νούμερου του σωλήνα και την διάμετρο έκπτυσης του cuff για ευκρινή έλεγχο και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. Ι) Να φέρει ειδικό οδηγό για εύκολη εισαγωγή και με ειδική οπή στο άκρο του για την γρήγορη και εύκολη εισαγωγή του με την μέθοδο Seldinger. Κ) Na έχει πέντε ομοιόμορφες οπές για δυνατότητα ομιλίας (fenestrated), που να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αποφράξεων και να παρέχουν σωστό αερισμό του λάρυγγα. Λ) Να έχει δύο επαναχρησιμοποιούμενες εσωτερικές κάνουλες Μ) Η εσωτερική κάνουλα να εφαρμόζει με «κλικ» στην θέση της. Επίσης, να επιτρέπει την μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30 μέρες). Ν) Η Fenestrated κάνουλα να είναι με χρωματική σήμανση για εύκολη αναγνώριση στην χρήση και να διαθέτει οπές που εφαρμόζουν στον σωλήνα τραχειοστομίας και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αποφράξεων. Ξ) Να παρέχεται ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού με ίνες από nylon και μαλακές άκρες. Ο) Να φέρει υποαλλεργική φακαρόλα με velcro πολλαπλών χρήσεων, για όλα τα μεγέθη.
275 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 6.0MM | Α) Να είναι από θερμοευαίσθητο PVC μη-τοξικό (latex free) υψηλής ποιότητας B) O σωλήνας στους 37 βαθμούς να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς. Γ) Ο σωλήνας να έχει κλίση 105˚ για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία. Δ) Να έχει μόνιμη υποδοχή 15mm, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να λαμβάνει οξυγόνο. Ε) Το Cuff να είναι χαμηλής πίεσης - μεγάλου όγκου Ζ) Το CUFF να είναι κατασκευασμένο από υλικό που του επιτρέπει να εμφανίζει ευαισθησία Η) Το CUFF να έχει τοποθετηθεί θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα Επίσης, πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε κατά την εισπνοή και την εκπνοή να ασκείται πίεση σε διαφορετικά σημεία της τραχείας. Θ) Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με αναγραφή του νούμερου του σωλήνα και την διάμετρο έκπτυσης του cuff για ευκρινή έλεγχο και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. Ι) Να φέρει ειδικό οδηγό για εύκολη εισαγωγή και με ειδική οπή στο άκρο του για την γρήγορη και εύκολη εισαγωγή του με την μέθοδο Seldinger. Κ) Na έχει πέντε ομοιόμορφες οπές για δυνατότητα ομιλίας (fenestrated), που να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αποφράξεων και να παρέχουν σωστό αερισμό του λάρυγγα. Λ) Να έχει δύο επαναχρησιμοποιούμενες εσωτερικές κάνουλες Μ) Η εσωτερική κάνουλα να εφαρμόζει με «κλικ» στην θέση της. Επίσης, να επιτρέπει την μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30 μέρες). Ν) Η Fenestrated κάνουλα να είναι με χρωματική σήμανση για εύκολη αναγνώριση στην χρήση και να διαθέτει οπές που εφαρμόζουν στον σωλήνα τραχειοστομίας και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αποφράξεων. Ξ) Να παρέχεται ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού με ίνες από nylon και μαλακές άκρες. Ο) Να φέρει υποαλλεργική φακαρόλα με velcro πολλαπλών χρήσεων, για όλα τα μεγέθη.
276 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 6.5MM | Α) Να είναι από θερμοευαίσθητο PVC μη-τοξικό (latex free) υψηλής ποιότητας B) O σωλήνας στους 37 βαθμούς να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς. Γ) Ο σωλήνας να έχει κλίση 105˚ για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία. Δ) Να έχει μόνιμη υποδοχή 15mm, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να λαμβάνει οξυγόνο. Ε) Το Cuff να είναι χαμηλής πίεσης - μεγάλου όγκου Ζ) Το CUFF να είναι κατασκευασμένο από υλικό που του επιτρέπει να εμφανίζει ευαισθησία Η) Το CUFF να έχει τοποθετηθεί θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα Επίσης, πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε κατά την εισπνοή και την εκπνοή να ασκείται πίεση σε διαφορετικά σημεία της τραχείας. Θ) Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με αναγραφή του νούμερου του σωλήνα και την διάμετρο έκπτυσης του cuff για ευκρινή έλεγχο και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. Ι) Να φέρει ειδικό οδηγό για εύκολη εισαγωγή και με ειδική οπή στο άκρο του για την γρήγορη και εύκολη εισαγωγή του με την μέθοδο Seldinger. Κ) Na έχει πέντε ομοιόμορφες οπές για δυνατότητα ομιλίας (fenestrated), που να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αποφράξεων και να παρέχουν σωστό αερισμό του λάρυγγα. Λ) Να έχει δύο επαναχρησιμοποιούμενες εσωτερικές κάνουλες Μ) Η εσωτερική κάνουλα να εφαρμόζει με «κλικ» στην θέση της. Επίσης, να επιτρέπει την μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30 μέρες). Ν) Η Fenestrated κάνουλα να είναι με χρωματική σήμανση για εύκολη αναγνώριση στην χρήση και να διαθέτει οπές που εφαρμόζουν στον σωλήνα τραχειοστομίας και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αποφράξεων. Ξ) Να παρέχεται ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού με ίνες από nylon και μαλακές άκρες. Ο) Να φέρει υποαλλεργική φακαρόλα με velcro πολλαπλών χρήσεων, για όλα τα μεγέθη.
277 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 7.0MM | Α) Να είναι από θερμοευαίσθητο PVC μη-τοξικό (latex free) υψηλής ποιότητας B) O σωλήνας στους 37 βαθμούς να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς. Γ) Ο σωλήνας να έχει κλίση 105˚ για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία. Δ) Να έχει μόνιμη υποδοχή 15mm, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να λαμβάνει οξυγόνο. Ε) Το Cuff να είναι χαμηλής πίεσης - μεγάλου όγκου Ζ) Το CUFF να είναι κατασκευασμένο από υλικό που του επιτρέπει να εμφανίζει ευαισθησία Η) Το CUFF να έχει τοποθετηθεί θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα Επίσης, πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε κατά την εισπνοή και την εκπνοή να ασκείται πίεση σε διαφορετικά σημεία της τραχείας. Θ) Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με αναγραφή του νούμερου του σωλήνα και την διάμετρο έκπτυσης του cuff για ευκρινή έλεγχο και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. Ι) Να φέρει ειδικό οδηγό για εύκολη εισαγωγή και με ειδική οπή στο άκρο του για την γρήγορη και εύκολη εισαγωγή του με την μέθοδο Seldinger. Κ) Na έχει πέντε ομοιόμορφες οπές για δυνατότητα ομιλίας (fenestrated), που να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αποφράξεων και να παρέχουν σωστό αερισμό του λάρυγγα. Λ) Να έχει δύο επαναχρησιμοποιούμενες εσωτερικές κάνουλες Μ) Η εσωτερική κάνουλα να εφαρμόζει με «κλικ» στην θέση της. Επίσης, να επιτρέπει την μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30 μέρες). Ν) Η Fenestrated κάνουλα να είναι με χρωματική σήμανση για εύκολη αναγνώριση στην χρήση και να διαθέτει οπές που εφαρμόζουν στον σωλήνα τραχειοστομίας και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αποφράξεων. Ξ) Να παρέχεται ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού με ίνες από nylon και μαλακές άκρες. Ο) Να φέρει υποαλλεργική φακαρόλα με velcro πολλαπλών χρήσεων, για όλα τα μεγέθη.
278 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 7.5MM | Α) Να είναι από θερμοευαίσθητο PVC μη-τοξικό (latex free) υψηλής ποιότητας B) O σωλήνας στους 37 βαθμούς να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς. Γ) Ο σωλήνας να έχει κλίση 105˚ για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία. Δ) Να έχει μόνιμη υποδοχή 15mm, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να λαμβάνει οξυγόνο. Ε) Το Cuff να είναι χαμηλής πίεσης - μεγάλου όγκου Ζ) Το CUFF να είναι κατασκευασμένο από υλικό που του επιτρέπει να εμφανίζει ευαισθησία Η) Το CUFF να έχει τοποθετηθεί θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα Επίσης, πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε κατά την εισπνοή και την εκπνοή να ασκείται πίεση σε διαφορετικά σημεία της τραχείας. Θ) Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με αναγραφή του νούμερου του σωλήνα και την διάμετρο έκπτυσης του cuff για ευκρινή έλεγχο και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. Ι) Να φέρει ειδικό οδηγό για εύκολη εισαγωγή και με ειδική οπή στο άκρο του για την γρήγορη και εύκολη εισαγωγή του με την μέθοδο Seldinger. Κ) Na έχει πέντε ομοιόμορφες οπές για δυνατότητα ομιλίας (fenestrated), που να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αποφράξεων και να παρέχουν σωστό αερισμό του λάρυγγα. Λ) Να έχει δύο επαναχρησιμοποιούμενες εσωτερικές κάνουλες Μ) Η εσωτερική κάνουλα να εφαρμόζει με «κλικ» στην θέση της. Επίσης, να επιτρέπει την μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30 μέρες). Ν) Η Fenestrated κάνουλα να είναι με χρωματική σήμανση για εύκολη αναγνώριση στην χρήση και να διαθέτει οπές που εφαρμόζουν στον σωλήνα τραχειοστομίας και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αποφράξεων. Ξ) Να παρέχεται ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού με ίνες από nylon και μαλακές άκρες. Ο) Να φέρει υποαλλεργική φακαρόλα με velcro πολλαπλών χρήσεων, για όλα τα μεγέθη.
279 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 8.0MM | Α) Να είναι από θερμοευαίσθητο PVC μη-τοξικό (latex free) υψηλής ποιότητας B) O σωλήνας στους 37 βαθμούς να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς. Γ) Ο σωλήνας να έχει κλίση 105˚ για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία. Δ) Να έχει μόνιμη υποδοχή 15mm, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να λαμβάνει οξυγόνο. Ε) Το Cuff να είναι χαμηλής πίεσης - μεγάλου όγκου Ζ) Το CUFF να είναι κατασκευασμένο από υλικό που του επιτρέπει να εμφανίζει ευαισθησία Η) Το CUFF να έχει τοποθετηθεί θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα Επίσης, πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε κατά την εισπνοή και την εκπνοή να ασκείται πίεση σε διαφορετικά σημεία της τραχείας. Θ) Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με αναγραφή του νούμερου του σωλήνα και την διάμετρο έκπτυσης του cuff για ευκρινή έλεγχο και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. Ι) Να φέρει ειδικό οδηγό για εύκολη εισαγωγή και με ειδική οπή στο άκρο του για την γρήγορη και εύκολη εισαγωγή του με την μέθοδο Seldinger. Κ) Na έχει πέντε ομοιόμορφες οπές για δυνατότητα ομιλίας (fenestrated), που να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αποφράξεων και να παρέχουν σωστό αερισμό του λάρυγγα. Λ) Να έχει δύο επαναχρησιμοποιούμενες εσωτερικές κάνουλες Μ) Η εσωτερική κάνουλα να εφαρμόζει με «κλικ» στην θέση της. Επίσης, να επιτρέπει την μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30 μέρες). Ν) Η Fenestrated κάνουλα να είναι με χρωματική σήμανση για εύκολη αναγνώριση στην χρήση και να διαθέτει οπές που εφαρμόζουν στον σωλήνα τραχειοστομίας και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αποφράξεων. Ξ) Να παρέχεται ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού με ίνες από nylon και μαλακές άκρες. Ο) Να φέρει υποαλλεργική φακαρόλα με velcro πολλαπλών χρήσεων, για όλα τα μεγέθη.
280 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 8.5MM | Α) Να είναι από θερμοευαίσθητο PVC μη-τοξικό (latex free) υψηλής ποιότητας B) O σωλήνας στους 37 βαθμούς να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς. Γ) Ο σωλήνας να έχει κλίση 105˚ για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία. Δ) Να έχει μόνιμη υποδοχή 15mm, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να λαμβάνει οξυγόνο. Ε) Το Cuff να είναι χαμηλής πίεσης - μεγάλου όγκου Ζ) Το CUFF να είναι κατασκευασμένο από υλικό που του επιτρέπει να εμφανίζει ευαισθησία Η) Το CUFF να έχει τοποθετηθεί θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα Επίσης, πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε κατά την εισπνοή και την εκπνοή να ασκείται πίεση σε διαφορετικά σημεία της τραχείας. Θ) Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με αναγραφή του νούμερου του σωλήνα και την διάμετρο έκπτυσης του cuff για ευκρινή έλεγχο και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. Ι) Να φέρει ειδικό οδηγό για εύκολη εισαγωγή και με ειδική οπή στο άκρο του για την γρήγορη και εύκολη εισαγωγή του με την μέθοδο Seldinger. Κ) Na έχει πέντε ομοιόμορφες οπές για δυνατότητα ομιλίας (fenestrated), που να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αποφράξεων και να παρέχουν σωστό αερισμό του λάρυγγα. Λ) Να έχει δύο επαναχρησιμοποιούμενες εσωτερικές κάνουλες Μ) Η εσωτερική κάνουλα να εφαρμόζει με «κλικ» στην θέση της. Επίσης, να επιτρέπει την μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30 μέρες). Ν) Η Fenestrated κάνουλα να είναι με χρωματική σήμανση για εύκολη αναγνώριση στην χρήση και να διαθέτει οπές που εφαρμόζουν στον σωλήνα τραχειοστομίας και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αποφράξεων. Ξ) Να παρέχεται ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού με ίνες από nylon και μαλακές άκρες. Ο) Να φέρει υποαλλεργική φακαρόλα με velcro πολλαπλών χρήσεων, για όλα τα μεγέθη.
281 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 9.0MM | Α) Να είναι από θερμοευαίσθητο PVC μη-τοξικό (latex free) υψηλής ποιότητας B) O σωλήνας στους 37 βαθμούς να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς. Γ) Ο σωλήνας να έχει κλίση 105˚ για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία. Δ) Να έχει μόνιμη υποδοχή 15mm, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να λαμβάνει οξυγόνο. Ε) Το Cuff να είναι χαμηλής πίεσης - μεγάλου όγκου Ζ) Το CUFF να είναι κατασκευασμένο από υλικό που του επιτρέπει να εμφανίζει ευαισθησία Η) Το CUFF να έχει τοποθετηθεί θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα Επίσης, πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε κατά την εισπνοή και την εκπνοή να ασκείται πίεση σε διαφορετικά σημεία της τραχείας. Θ) Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με αναγραφή του νούμερου του σωλήνα και την διάμετρο έκπτυσης του cuff για ευκρινή έλεγχο και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. Ι) Να φέρει ειδικό οδηγό για εύκολη εισαγωγή και με ειδική οπή στο άκρο του για την γρήγορη και εύκολη εισαγωγή του με την μέθοδο Seldinger. Κ) Na έχει πέντε ομοιόμορφες οπές για δυνατότητα ομιλίας (fenestrated), που να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αποφράξεων και να παρέχουν σωστό αερισμό του λάρυγγα. Λ) Να έχει δύο επαναχρησιμοποιούμενες εσωτερικές κάνουλες Μ) Η εσωτερική κάνουλα να εφαρμόζει με «κλικ» στην θέση της. Επίσης, να επιτρέπει την μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30 μέρες). Ν) Η Fenestrated κάνουλα να είναι με χρωματική σήμανση για εύκολη αναγνώριση στην χρήση και να διαθέτει οπές που εφαρμόζουν στον σωλήνα τραχειοστομίας και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αποφράξεων. Ξ) Να παρέχεται ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού με ίνες από nylon και μαλακές άκρες. Ο) Να φέρει υποαλλεργική φακαρόλα με velcro πολλαπλών χρήσεων, για όλα τα μεγέθη.
282 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 9.5MM | Α) Να είναι από θερμοευαίσθητο PVC μη-τοξικό (latex free) υψηλής ποιότητας B) O σωλήνας στους 37 βαθμούς να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς. Γ) Ο σωλήνας να έχει κλίση 105˚ για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία. Δ) Να έχει μόνιμη υποδοχή 15mm, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να λαμβάνει οξυγόνο. Ε) Το Cuff να είναι χαμηλής πίεσης - μεγάλου όγκου Ζ) Το CUFF να είναι κατασκευασμένο από υλικό που του επιτρέπει να εμφανίζει ευαισθησία Η) Το CUFF να έχει τοποθετηθεί θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα Επίσης, πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε κατά την εισπνοή και την εκπνοή να ασκείται πίεση σε διαφορετικά σημεία της τραχείας. Θ) Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με αναγραφή του νούμερου του σωλήνα και την διάμετρο έκπτυσης του cuff για ευκρινή έλεγχο και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. Ι) Να φέρει ειδικό οδηγό για εύκολη εισαγωγή και με ειδική οπή στο άκρο του για την γρήγορη και εύκολη εισαγωγή του με την μέθοδο Seldinger. Κ) Na έχει πέντε ομοιόμορφες οπές για δυνατότητα ομιλίας (fenestrated), που να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αποφράξεων και να παρέχουν σωστό αερισμό του λάρυγγα. Λ) Να έχει δύο επαναχρησιμοποιούμενες εσωτερικές κάνουλες Μ) Η εσωτερική κάνουλα να εφαρμόζει με «κλικ» στην θέση της. Επίσης, να επιτρέπει την μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30 μέρες). Ν) Η Fenestrated κάνουλα να είναι με χρωματική σήμανση για εύκολη αναγνώριση στην χρήση και να διαθέτει οπές που εφαρμόζουν στον σωλήνα τραχειοστομίας και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αποφράξεων. Ξ) Να παρέχεται ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού με ίνες από nylon και μαλακές άκρες. Ο) Να φέρει υποαλλεργική φακαρόλα με velcro πολλαπλών χρήσεων, για όλα τα μεγέθη.
283 | ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ CUFF | Ο τραχειοσωλήνας να είναι από μαλακό πολυμερές πλαστικό (πολυουρεθάνη), με πολύ λεπτό τοίχωμα. Οι διαστάσεις τους είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα. Με κορδέλα στήριξης από ειδικό υλικό, για την αποφυγή ερεθισμών και ελκών, χωρίς latex. Οι εξωτερικές διάμετροι κυμαίνονται από 7,2-13,8 χιλ , οι εσωτερικές διάμετροι από 4-10 χιλ και το μήκος τους από 56-80 χιλ. Ο τραχειοσωλήνας διπλού αυλού με cuff, αποστειρωμένος με δύο εσωτερικούς σωλήνες, που κουμπώνουν, περίπου ίδιας διαμέτρου με τον τραχειοσωλήνα, εξωτερική πλάκα κινούμενη σε τέσσερις κατευθύνσεις, εξωτερικό συνδετικό 15 χιλ, κορδέλα στήριξης