ΜΕΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ 1ΗΣ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ 2Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ  ΜΕ ΘΕΡΜΟ ΑΕΡΑ

ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ. (ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ Κ ΑΝΩ ΚΟΡΜΟΥ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ.

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗ ΝΟΡΜΟΘΕΡΜΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ.

ΟΙ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΕΣ Κ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ.
Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ.

ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΤΡΥΠΗΜΑΤΑ Η ΣΚΙΣΙΜΑΤΑ
Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (NON WOVEN)

NA ΔIAΘETEI ΠPOHΓMENH KAΠITONE KATAΣKEYH ΓIA THN AΠOΦYΓH AIΩPHΣHΣ THΣ KOYBEPTAΣ ΠANΩ AΠO TO ΣΩMA TOY AΣΘENOYΣ .
ΤΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΒΕΡΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ.
Η ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΦΙΛΤΡΟ HEPA ΑΠΟΔΟΣΗΣ 99,97% ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΟΓΚΟΥ 0,3ΜM ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΕΠΙΠΕΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (BOOST) ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ Η ΝΟΡΜΟΘΕΡΜΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΑΜΕΣΑ.
ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 1500 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΑ 8 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.