ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ - ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  - Να διαθέτει σύστημα ρυθμιζόμενης απόστασης εργασίας από 200 έως 400χιλ. με αποτέλεσμα να μην απαιτείται η αλλαγή πρόσθιων αποχρωματικών αντικειμενικών φακών.

  - Να διαθέτει σύστημα μαγνητικών φρένων. Μέσω δύο μαγνητικών φρένων να επιτυγχάνεται η τοποθέτηση της κεφαλής του μικροσκοπίου στην επιθυμητή θέση με υψηλή ακρίβεια, με την χρήση μόνο του ενός χεριού.

  - Να διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη μεγέθυνση (zoom) 1:6.

  - Να διαθέτει πηγή  φωτισμού  LED με διάρκεια ζωής 50.000 ώρες περίπου.

  - Να διαθέτει ευθεία ελαστικά ευρυγώνια προσοφθάλμια τμήματα διεθνών προδιαγραφών, 12.5x με προσαρμοζόμενες διόπτρες.

  - Να διαθέτει χειροκίνητη ρυθμιζόμενη μικροεστίαση.

  - Να διαθέτει ανακλινόμενη κεφαλή από 0ο έως 210ο.

  - Να διαθέτει αρθρωτό βραχίονα παντογραφικού τύπου δυο τμημάτων με δυνατότητα ελεύθερης σταθεροποίησης κεφαλής.

  - Να διαθέτει εργονομική λαβή με κίνηση 360ο.

  - Να διαθέτει τροχήλατη  βάση 4 τροχών με φρένα.

  - Να διαθέτει πράσινο φίλτρο.

  - Να διαθέτει κίνηση της κεφαλής καθ’ ύψος από το δάπεδο, 1195±350mm περίπου.

  - Να διαθέτει τέσσερα κομβία ελέγχου στην κεφαλή για τον έλεγχο και την ρύθμιση της εστίασης (focus) και της μεγέθυνσης (zoom).

  - Να διαθέτει και ποδοδιακόπτη για τον έλεγχο και την ρύθμιση της εστίασης (focus) και της μεγέθυνσης (zoom).

  - Να διαθέτει σύστημα διόφθαλμου συμπαρατηρητή.

  - Να διαθέτει ψηφιακή HD κάμερα για δυνατότητα απεικόνισης της εικόνας του μικροσκοπίου σε μόνιτορ.

  - Να διαθέτει mόνιτορ TFT LCD 22’’ περίπου και βάση στήριξης αυτού επί του μικροσκοπίου.

  - Να περιλαμβάνει ψηφιακή κάμερα υπερυψηλής ανάλυσης 4Κ με λειτουργία χρωματικής αντίθεσης της εικόνας και διαφοροποίησης των ιστικών δομών, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  - Να διαθέτει ανάλυση 4K.

  - Να διαθέτει ψηφιακές εξόδους DVI-D και 3G-SDI ώστε να συνεργαστεί με άλλες συσκευές.

  - Να διαθέτει λειτουργίες διαφοροποίησης των ιστών στην εικόνα μέσω της χρωματικής αντίθεσης και αναγνώρισης και διάκρισης των πιο λεπτών δομών του ιστού. Πιο συγκεκριμένα να διαθέτει: λειτουργία ώστε οι πιο φωτεινές όσο και οι πιο σκοτεινές περιοχές να απεικονίζονται ομοιόμορφα, λειτουργία ώστε οι  λεπτομέρειες να ενισχύονται και η αντίθεση των χρωμάτων να εντείνεται, λειτουργία ώστε να πραγματοποιείται χρωματική διαφοροποίηση των διαφορετικών ιστικών δομών.

  - Να διαθέτει MENU στην οθόνη για ρύθμιση των λειτουργιών της κάμερας.

  - H κεφαλή της κάμερας να είναι αδιάβροχη και να δύναται να αποστειρωθεί με όλες τις μεθόδους όπως κλίβανος ατμού, πλάσματος κλπ.

  - Η κεφαλή της κάμερας να διαθέτει δύο προγραμματιζόμενα κομβία για λειτουργίες όπως λήψη φωτογραφιών, καταγραφή, εκτύπωση, λειτουργία φίλτρου κλπ.

  - Η κεφαλή της κάμερας να διαθέτει δυνατότητα εστίασης F:22mm και καλώδιο 3m περίπου.

  - Η κονσόλα να είναι βάρους 3,5 κιλά περίπου.

  - H κεφαλή της κάμερας να είναι βάρους 500g περίπου συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου.

  - Στην κάμερα να δύνανται επίσης να συνδεθούνε: 3D κεφαλή κάμερας, 3D άκαμπτα ενδοσκόπια, εύκαμπτο βιντεοενδοσκόπιο, άκαμπτα βιντεοενδοσκόπια

  - Η κάμερα υπερυψηλής ανάλυσης 4Κ να δύναται να χρησιμοποιηθεί και μεμονωμένα σαν συμβατική ενδοσκοπική κάμερα.

  - Να διαθέτει δύο Beam splitter, ένα διπλό για τη σύνδεση του συστήματος του διοφθάλμιου συμπαρατηρητή και την σύνδεση της ψηφιακής HD κάμερας και ένα μονό με αντάπτορα ενδοσκοπίου για την σύνδεση της κεφαλής της υπερυψηλής ανάλυσης 4Κ κάμερας.

  - Να διαθέτει αντάπτορα για χρήση laser.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

2.1.  Τα είδη θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδείξει το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας ασθενών, χειριστών, περιβάλλοντος. Ο Προμηθευτής θα υποβάλλει με την προσφορά του, τυχόν προαπαιτούμενες υποδομές (παροχές, συνδέσεις κ.λπ.) ή άλλες υποχρεώσεις του Νοσοκομείου, προκειμένου να υλοποιηθεί η παράδοση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.

2.2.  Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) χρόνια τουλάχιστον και πλήρη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον, με αποδεδειγμένη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

2.3.  Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, δωρεάν, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει  εντός 24 ωρών το αργότερο από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του.

2.4.   Να δοθούν πλήρη στοιχεία για την οργάνωση του service του Προμηθευτή, ο οποίος πρέπει να έχει επαρκή εμπειρία στο συγκεκριμένο είδος, καθώς και πελατολόγιο του προσφερόμενου είδους.

2.5.   Να δοθούν βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, από τις οποίες να φαίνεται ότι ο προμηθευτής είναι εξουσιοδοτημένος ως προς την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης και ότι επαρκής αριθμός στελεχών του Προμηθευτή έχουν εκπαιδευτεί από τον οίκο κατασκευής του προϊόντος.

2.6.  Να επισυναφθούν τα πιστοποιητικά CΕ του είδους και  ISO του οίκου καθώς και Βεβαίωση πιστοποιημένου φορέα περί συμμόρφωσης του προμηθευτή με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για την ορθή πρακτική διανομής και εξυπηρέτησης (service) ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348,ΦΕΚ 32Α/16-01-04).

2.7.  Να συνοδεύεται η τεχνική προσφορά με οδηγίες χρήσης και συντήρησης του προϊόντος στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5).

2.8.  Να παρέχεται κατά την παράδοση του προϊόντος δωρεάν εκπαίδευση των χειριστών στη θεωρία, το χειρισμό και τη λειτουργία, αλλά και των τεχνικών στην επισκευή και συντήρηση και τα μέτρα ασφάλειας των χρηστών και του μηχανήματος (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5).

2.9.  Να παραδοθούν, με την παράδοση του είδους, τα πρωτότυπα εγχειρίδια χειρισμού και service, με τα κυκλωματικά διαγράμματα, τις οδηγίες επισκευής και συντήρησης και τους κωδικούς των ανταλλακτικών.

2.10. Να περιγραφεί το αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων που προβλέπεται από τον κατασκευαστή, να διευκρινιστούν σαφώς οι χρόνοι και το είδος των συντηρήσεων που πρέπει να κάνει ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και ενδεχομένως ο χρήστης και να αναφερθούν αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα ή άλλα υλικά των συντηρήσεων, με τους κωδικούς, τις τιμές και το χρόνο ζωής τους.

2.11. Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τους δυο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

| ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές | Συντελεστής βαρύτητας 25% |
| Ποιότητα - αξιοπιστία - απόδοση | Συντελεστής βαρύτητας 25% |
| Λειτουργικά χαρακτηριστικά | Συντελεστής βαρύτητας 20% |
| ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |  |
| Τεχνική Υποστήριξη, service | Συντελεστής βαρύτητας 15% |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας | Συντελεστής βαρύτητας 15% |