## Φύλλο1
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΙ | ΕΙΔΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΤΑ
1 | 52130 | CRYOBOXES ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ EPPEDORF 2 ΜΙ 96 ΘΕΣΕΩΝ | Τα κουτιά αποθήκευσης μικροσωληναρίων,να είναι έως 2ml των 100 θέσεων άθραυστα από ειδικό πλαστικό που να αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες με ενσωματωμένο καπάκι και αριθμημένη βάση.
2 | 51982 | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΘΕΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ TEFLON | Ειδικές αντικειμενοφόρες πλάκες διαστάσεων 76X26 MM,ΠΑΧΟΥΣ 1mm, θετικά φορτισμένες με άκρα επικαλυμμένα με τεφλόν, κατάλληλες για τις διαδικασίες ανοσοϊστοχημείας, ανοσοκυτταροχημείας και in situ υβριδισμού σε αυτοματοποιημένα συστήματα με λεπτή επίστρωση της περιοχής σήμανσης που αποτρέπει από το να κολλήσουν μεταξύ τους ή να γδαρθούν. Να έχουν κατασκευή από γυαλί ασβέστη ανθρακικού νατρίου υδρολυτικής κατηγορίας 3 Να έχουν Διαστάσεις περίπου. 76 x 26 mm, πάχους περίπου. 1 χιλιοστό Να είναι κατάλληλες για τη σήμανση με εκτυπωτές inkjet και laser και ανεξίτηλους μαρκαδόρους Να είναι Έτοιμες για χρήση, αποστειρωμένες Να Έχουν εγκριθεί για in vitro διαγνωστικές εφαρμογές (IVD) σύμφωνα με την οδηγία IVD 98/79/ΕΚ, με σήμανση CE Να αναφέρεται ημερομηνία λήξης και ο αριθμός της παρτίδας για την ολοκληρωμένη πληροφόρηση και ιχνηλασιμότητα
3 | 22100 | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ SUPER FROST | Αντικειμενοφόρες πλάκες τροχισμένες 45° τύπου SuperFrostR, με κομμένες γωνίες για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τον χειρισμό, και άκρο λευκού χρώματος για την ανεξίτηλη αναγραφή των στοιχείων του δείγματος. Σταθερών διαστάσεων 25x75x1,0 mm. Συσκ. ανά 50 σε θήκη από χαρτόνι
4 | 22101 | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ SUPER FROST PLUS ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ | Αντικειμενοφόρες πλάκες AdheSiVE CE/IVD, θετικά φορτισμένες, τροχισμένες 90° με το ένα άκρο λευκού χρώματος για την αναγραφή των στοιχείων του δείγματος. Σταθερών διαστάσεων 25x75x1,0 mm κατάλληλες για τις διαδικασίες ανοσοιστοχημείας και in site υβριδισμού σε αυτοματοποιημένα συστήματα Να διαχωρίζονται εύκολα η μία με την άλλη χωρίς να κολλούν μεταξύ τους.
5 | 18266 | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ThinPrep ΓΙΑ ΠΑΠ ΤΕΣΤ | Αντικειμενοφόρες πλάκες επίστρωσης κυττάρων για δείγματα κολποτραχηλικών εξετάσεων με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης με χρήση φίλτρου, συμβατές με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων ThinPrep 2000 . Ο προσφέρων υποχρεούται να καταθέσει βεβαίωση συμβατότητας των αναλωσίμων με το μηχάνημα του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου (ThinPrep) τόσο από την κατασκευάστρια εταιρία των αναλωσίμων όσο και από την κατασκευάστρια εταιρία του μηχανήματος . Η συμβατότητα του είδους με τη συσκευή να πιστοποιείται εγγράφως Το προσφερθέν είδος να διαθέτει EC declaration of conformity according to in vitro diagnostics medical devices directive 98/79/EC Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2003 και ISO13485:2012.
6 | 39499 | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ThinPrep | Αντικειμενοφόρες πλάκες για επίστρωση κυττάρων για δείγματα γενικής κυτταρολογίας με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης με τη χρήση φίλτρου, συμβατές με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων ThinPrep 2000 Ο προσφέρων υποχρεούται να καταθέσει βεβαίωση συμβατότητας των αναλωσίμων με το μηχάνημα του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου (ThinPrep) τόσο από την κατασκευάστρια εταιρία των αναλωσίμων όσο και από την κατασκευάστρια εταιρία του μηχανήματος . Η συμβατότητα του είδους με τη συσκευή να πιστοποιείται εγγράφως Το προσφερθέν είδος να διαθέτει EC declaration of conformity according to in vitro diagnostics medical devices directive 98/79/EC Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2003 και ISO13485:2012.
7 | 22099 | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΕΣΜΥΡΙΣΜΑ | Να είναι διαστάσεων 26 Χ 76 Χ 1.0mm, διπλοτροχισμένες υψηλής καθαρότητας με εσμύρισμα στο ένα άκρο και από τις δύο πλευρές , να έχουν κοίλα άκρα για αποφυγή τραυματισμών.
8 | 22097 | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΕΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΑΚΡΟ - ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 76,2X25,4 MM,ΠΑΧΟΥΣ 1-1,2MM, ΔΙΠΛΟΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΣΜΥΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ Η ΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΆΛΛΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΟΛΛΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.
9 | 174443 | ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΕ 14 ΣΥΡΤΑΡΙΑ) | Σύστημα αρχειοθέτησης που να συνδυάζει μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης στο μικρότερο δυνατό χώρο. -Να αποτελείται από 14 συρτάρια που μετακινούνται σε ανθεκτικούς μεταλλικούς οδηγούς. - Το κάθε συρτάρι να διαθέτει ενσωματωμένο μεταλλικό έλασμα (χερούλι), εξασφαλίζοντας μακρόχρονη αντοχή και διευκολύνοντας το άνοιγμα και το κλείσιμο του συρταριού από το χρήστη, καθώς και διευρυμένη οπή για τον κατάλληλο αερισμό των δειγμάτων.
10 | 174441 | ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΕ 14 ΣΥΡΤΑΡΙΑ) | - Σύστημα αρχειοθέτησης που να συνδυάζει μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης στο μικρότερο δυνατό χώρο. -Να αποτελείται από 14 συρτάρια που μετακινούνται σε ανθεκτικούς μεταλλικούς οδηγούς. - Το κάθε συρτάρι να διαθέτει προεξέχον ενσωματωμένο μεταλλικό έλασμα (χερούλι), εξασφαλίζοντας μακρόχρονη αντοχή και διευκολύνοντας το άνοιγμα και το κλείσιμο του συρταριού από το χρήστη, καθώς και διευρυμένη οπή για τον κατάλληλο αερισμό των δειγμάτων.
11 | 52086 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ PCR, ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ REAL-TIME PCR | Η αυτοκόλλητη ταινία να είναι διαφανής - sealing tape κατάλληλη για πλάκες PCR, και συμβατή με Real-Time PCR, μη-αποστειρωμένη, να αντέχει σε εύρος θερμοκρασιών -70 έως +100οC.
12 | 21108 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ -ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ Μ.Χ. ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ 21GX 1 1/4 | Βελόνες αιμοληψίας-διατρήσεως σωληναρίων κενού, με ενσωματωμένο πάνω στη βελόνα , μη αποσπώμενο προστατευτικό κάλυμμα για λόγους ασφαλείας, 21G 1 1/4", σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.Η ασφάλιση της βελόνας να γίνεται με το ένα χέρι, ταυτοχρόνως με την έξοδο από την φλέβα, με εύκολο τρόπο, εμφανή και μη αναστρέψιμα. | Βελόνες αιμοληψίας-διατρήσεως σωληναρίων κενού, με ενσωματωμένο πάνω στη βελόνα , μη αποσπώμενο προστατευτικό κάλυμμα για λόγους ασφαλείας, 21G 1 1/4". Να συνοδεύεται απο υποδοχέα σωληναρίων σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.Η ασφάλιση της βελόνας να γίνεται με το ένα χέρι, ταυτοχρόνως με την έξοδο από την φλέβα, με εύκολο τρόπο, εμφανή και μη αναστρέψιμα.
13 | 39485 | ΔΟΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΨΙΑΣ 1LT | Πλαστικό δοχείο ιστολογικών παρασκευασμάτων Να έχει πιεστό πώμα Να κλείνει ερμητικά Να είναι κατασκευασμένο από polypropylene Να έχει εγκοπή ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα του πώματος από τον χρήστη Να αποστειρώνεται στους 120ο C Να αντέχει στη φορμόλη Να φέρει CE MARK Χωρητικότητας 1000 ml
14 | 39486 | ΔΟΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΨΙΑΣ 2000CC | Πλαστικό δοχείο ιστολογικών παρασκευασμάτων Να έχει πιεστό πώμα Να κλείνει ερμητικά Να είναι κατασκευασμένο από polypropylene Να έχει εγκοπή ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα του πώματος από τον χρήστη Να αποστειρώνεται στους 120ο C Να αντέχει στη φορμόλη Να φέρει CE MARK Χωρητικότητας 2000 ml
15 | 39487 | ΔΟΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΨΙΑΣ 5000CC | Πλαστικό δοχείο ιστολογικών παρασκευασμάτων Να έχει πιεστό πώμα Να κλείνει ερμητικά Να είναι κατασκευασμένο από polypropylene Να έχει εγκοπή ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα του πώματος από τον χρήστη Να αποστειρώνεται στους 120ο C Να αντέχει στη φορμόλη Να φέρει CE MARK Χωρητικότητας 5000 ml
16 | 39484 | ΔΟΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΨΙΑΣ 500ML | Πλαστικό δοχείο ιστολογικών παρασκευασμάτων Να έχει πιεστό πώμα Να κλείνει ερμητικά Να είναι κατασκευασμένο από polypropylene Να έχει εγκοπή ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα του πώματος από τον χρήστη Να αποστειρώνεται στους 120ο C Να αντέχει στη φορμόλη Να φέρει CE MARK Χωρητικότητας 500 ml
17 | 39477 | ΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΧΑΡ | Να είναι χάρτινεςγια φύλαξης πλακιδίων με σκέπασμα, 2 θέσεων, από ανθεκτικό στα υγρά χαρτόνι,
18 | 39479 | ΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΧΑΡ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ | Να είναι χάρτινες οι θήκες φύλαξης πλακιδίων των 20 θέσεων, με καπάκι και ειδικό περιθώριο καταγραφής στοιχείων.
19 | 156449 | ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΕΓΚΛΕΙΣΗΣ ΙΣΤΟΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΜΕΓΕΘΟΣ 37 Χ 24 Χ 9ΜΜ
20 | 22163 | ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 24X24 | Να έχουν διαστάσεις: 24x24mm. Να είναι κατασκευασμένες από αρίστης ποιότητας γυαλί. Να μην διαθέτουν χαρακιές. Να μην δημιουργούν φυσαλίδες. Να είναι ομοιόμορφα λείες προσφέροντας υψηλής ποιότητας οπτικό αποτέλεσμα. Να φέρουν CE mark.
21 | 22145 | ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 24X50 | Να έχουν διαστάσεις 24x50 mm, πάχους μέχρι 1mm. Να είναι ειδικές για το μηχάνημα αυτόματης επικάλυψης Παθολογοανατομικού και Κυτταρολογικού Εργαστηρίου Να είναι ψεκασμένες με ειδικό διαχωριστικό παράγοντα. Να είναι κατασκευασμένες από αρίστης ποιότητας γυαλί. Να μην διαθέτουν χαρακιές. Να μην δημιουργούν φυσαλίδες. Να είναι ομοιόμορφα λείες προσφέροντας υψηλής ποιότητας οπτικό αποτέλεσμα. Να φέρουν CE Mark.
22 | 22156 | ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 24X60 | Να έχουν διαστάσεις: 24x60mm. Να είναι κατασκευασμένες από αρίστης ποιότητας γυαλί. Να μην διαθέτουν χαρακιές. Να μην δημιουργούν φυσαλίδες. Να είναι ομοιόμορφα λείες προσφέροντας υψηλής ποιότητας οπτικό αποτέλεσμα. Να φέρουν CE mark.
23 | 51985 | ΚΑΣΣΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΛΕΙΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΥΠΟΥ LP ΚΟΥΤΙ 3000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | Πλαστικές κασέτες μιας χρήσης για την έγκλειση ιστολογικών παρασκευασμάτων Να είναι κατασκευασμένες από υψηλής αντοχής πολυμερές πολυοξυμεθυλενίου (POM, Acetal Polymer). Το άνοιγμα της κασέτας μετά το πέρας της επεξεργασίας να γίνεται από το πίσω μέρος ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος να σβηστούν τα στοιχεία του περιστατικού. Ο χώρος αναγραφής των στοιχείων να είναι υπό γωνία 30ο ώστε να εξασφαλίζεται ο μεγαλύτερος δυνατός χώρος για την αναγραφή των στοιχείων του περιστατικού. Οι οπές να έχουν το κατάλληλο άνοιγμα έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η ανταλλαγή των υγρών μεταξύ του ιστοτεμαχίου και του περιβάλλοντα χώρου. Με το ασφαλές κλείσιμο να επιτυγχάνεται η απόλυτη προστασία των ιστοτεμαχίων κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους. Να διατίθενται σε έξι (6) χρώματα : άσπρο, ροζ, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, μπλε.
24 | 22165 | ΚΑΨΑΚΙΑ (ΚΑΣΣΕΤΤΕΣ) ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ | Πλαστικές κασέτες βιοψίας μιας χρήσης για την έγκλειση ιστολογικών παρασκευασμάτων Να είναι κατασκευασμένες από υψηλής αντοχής πολυμερές πολυοξυμεθυλενίου (POM, Acetal Polymer). Ο χώρος αναγραφής των στοιχείων να είναι υπό γωνία 30ο , να έχει σκλοηρή επιφάνεια γραφής για να γράφονται εύκολα οι κωδικοί. Να έχει καπάκι που να κλείνει χωρίς να πρέπει προηγουμένως να διαχωριστή απο τη βάση. Να διαθέτουν μικρές οπές για την έγκλειση πολύ μικρών ιστοτεμαχίων (βιοψία - biopsy). Με το ασφαλές κλείσιμο να επιτυγχάνεται η απόλυτη προστασία των ιστοτεμαχίων κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους. Να διατίθενται σε έξι (6) χρώματα : άσπρο, ροζ, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, μπλε.
25 | 51993 | ΚΡΙΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ 10μl | Kρικοφόροι στυλεοί, 10μl, πλαστικοί, χρώματος μπλέ, για εμβολιασμό βακτηριακών αποικιών αποστειρωμένο
26 | 22188 | ΚΥΒΕΤΤΕΣ B-HB ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΝΟΜΕΤΡΙΑΣ | • Η προτεινόμενη μεθοδολογία να είναι απλή και εύκολη στην χρήση. Το απαιτούμενο αντιδραστήριο να είναι σε στερεά μορφή και να περιέχεται σε ειδικό πρακτικό φορέα (κυβέττα) η οποία να παίζει τον ρόλο πιπέτας αναρρόφησης, δοχείου αντίδρασης και μέτρησης της αιμοσφαιρίνης. • Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να εκτελείται με την μεθοδολογία αναφοράς του αζιδίου της μεθαιμοσφαιρίνης ( παρακολούθησης της χημικής αντίδρασης που λαμβάνει χώρα μέσα στο φωτόμετρο - μέτρηση του τελικού σημείου της αντίδρασης). • Η απαιτούμενη ποσότητα δείγματος να μην υπερβαίνει τα 10 μl αίματος. • Η προσφερόμενη μεθοδολογία θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα τρία εναλλακτικά είδη βιολογικού δείγματος : αρτηρικό, φλεβικό, τριχοειδικό αίμα. • Το απαιτούμενο εύρος μετρήσεων είναι 0 – 25 gr/dl αιμοσφαιρίνης. • Η τυπική απόκλιση των μετρήσεων να είναι μικρότερη του 2% (CV<2%) σε σχέση με την Διεθνή μεθοδολογία αναφοράς για την αιμοσφαιρίνη ((ICSH). • Να είναι διαθέσιμα αντιδραστήρια ποιοτικού ελέγχου της μεθοδολογίας. • Ο χρόνος έκδοσης του αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 60 sec. | • Η προτεινόμενη μεθοδολογία να είναι απλή και εύκολη στην χρήση. Το απαιτούμενο αντιδραστήριο να είναι σε στερεά μορφή και να περιέχεται σε ειδικό πρακτικό φορέα (κυβέττα) η οποία να παίζει τον ρόλο πιπέτας αναρρόφησης, δοχείου αντίδρασης και μέτρησης της αιμοσφαιρίνης. • Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να εκτελείται με την μεθοδολογία αναφοράς του αζιδίου της μεθαιμοσφαιρίνης ( παρακολούθησης της χημικής αντίδρασης που λαμβάνει χώρα μέσα στο φωτόμετρο - μέτρηση του τελικού σημείου της αντίδρασης). • Η απαιτούμενη ποσότητα δείγματος να μην υπερβαίνει τα 10 μl αίματος. • Η προσφερόμενη μεθοδολογία θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα τρία εναλλακτικά είδη βιολογικού δείγματος : αρτηρικό, φλεβικό, τριχοειδικό αίμα. • Το απαιτούμενο εύρος μετρήσεων είναι 0 – 25 gr/dl αιμοσφαιρίνης. • Η τυπική απόκλιση των μετρήσεων να είναι μικρότερη του 2% (CV<2%) σε σχέση με την Διεθνή μεθοδολογία αναφοράς για την αιμοσφαιρίνη ((ICSH). • Να είναι διαθέσιμα αντιδραστήρια ποιοτικού ελέγχου της μεθοδολογίας. • Ο χρόνος έκδοσης του αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 60 sec. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ • Το προσφερόμενο αιμοσφαιρινόμετρο θα πρέπει να είναι μικρού μεγέθους, φορητό (βάρος μικρότερο του 1 kg). • Να λειτουργεί με ρεύμα και μπαταρίες (αυτονομία λειτουργίας τουλάχιστον 90 ωρών) • Να χρησιμοποιεί μηχανισμό φωτομέτρησης με δύο μήκη κύματος για την αντιμετώπιση της θολερότητας των δειγμάτων. • Να διαθέτει μνήμη αποτελεσμάτων (ν’ αναφερθεί η χωρητικότητη της μνήμης ώστε ν’ αξιολογηθεί). • Να δέχεται το ID του δείγματος και να μπορεί να συνδεθεί μα Bar Code scanner και εκτυπωτή • Να μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικό υπολογιστή και το σύστημα LIS του εργαστηρίου. • Να εκτελεί αυτοέλεγχο ανά τακτά χρονικά διαστήματα. • Να φέρει σήμανση CE και να κατατεθεί βιβλιογραφία.
27 |  | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ. | Να μετρά την αιμοσφαιρίνη του αίματος χωρίς τρύπημα του δακτύλου προκειμένου να μην υπάρχει καθόλου πόνος, να εξαλείφεται πλήρως ο κίνδυνος μόλυνσης, καθώς και η διασπορά βιολογικού υλικού. Να εφαρμόζει άριστα σε κάθε είδους δάκτυλο ανεξάρτητα από το πάχος αυτού. Το εύρος μέτρησης της αιμοσφαιρίνης να είναι 6-18 g/dl με απόκλιση +/- 1,2 g/dl, ενώ στο εύρος μέτρησης 10-16 g/dl η απόκλιση να μην υπερβαίνει το 1 g/dl . Η μέτρηση να επιτυγχάνεται με αισθητήρα ροής αίματος, σε μήκη κύματος 600-940 nm και να βασίζεται στη μέθοδο occlusion spectroscopy. Να διαθέτει πιστοποίηση IEC/EN 60601-1-2, Class B και να είναι συμμορφούμενος με τις οδηγίες CSA601.1, UL2601-1, IEC/EN 60601-4, MDD 93/42/EEC και 2007/47/EC. Να επιτελεί 5.000 αξιόπιστες μετρήσεις σε θερμοκρασίες 0-40 οC. Να διαθέτει μνήμη των 100 τελευταίων αποτελεσμάτων. Το σύστημα να μην έχει βιολογικά απόβλητα. H αξιοπιστία του να αποδεικνύεται με μελέτες σε Ελληνικά Τμήματα Αιμοδοσία
28 | 22189 | ΚΥΒΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΧ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟΥ | ΚΥΒΕΤΕΣ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟΥ ΝΕΟΓΝΩΝ 51 ΚΥΒΕΤΩΝ REICHERT UNISTAT
29 | 39510 | ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ S35 ΜΠΛΕ | Να έχουν μήκος τουλάχιστον 80 mm και πλάτος 8 mm Να διαθέτει γωνία κοπής 35ο. Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. Να διαθέτει επικάλυψη από το ειδικό κράμα λευκόχρυσου και επικάλυψη από resin. Να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής έτσι ώστε το κόστος για τη κοπή των δειγμάτων να μειώνεται σημαντικά. Για την ασφάλεια του χρήστη: α) Να φέρει στρογγυλοποιημένες άκρες στην πλευρά κοπής. β) Να φέρει κατάλληλη εγκοπή στην πίσω πλευρά της λεπίδας για την εύκολη αναγνώρισή της. Να φέρει CE Mark για IVDD. | Να έχουν μήκος τουλάχιστον 80 mm και πλάτος 8 mm Να διαθέτει γωνία κοπής 35ο. Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. Να διαθέτει επικάλυψη από το ειδικό κράμα λευκόχρυσου και επικάλυψη από resin. Να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής έτσι ώστε το κόστος για τη κοπή των δειγμάτων να μειώνεται σημαντικά. Για την ασφάλεια του χρήστη: α) Να φέρει στρογγυλοποιημένες άκρες στην πλευρά κοπής. Να φέρει CE Mark για IVDD. | Δεν γίνονται δεκτές οι παρατηρήσεις της Εταιρείας SAFEBLOOD BIOANALYTICA AE στους παραγράφους 2,3,4 διότι οι ζητούμενες προδιαγραφές προσδίδουν μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικότητα της λεπίδας ώστε να κόβονται περισσότερες και καλύτερης ποιότητας τομείς. Η παρατήρηση της παραγράφου 7 γίνεται αποδεκτή και απαλείφετε ο όρος "Να φέρει κατάλληλη εγκοπή στην πίσω πλευρά της λεπίδας " παρόλο που η εγκοπή είναι σημαντικό να υπάρχει στη λεπίδα για την ασφάλεια του παρασκευαστή λόγω του ότι είναι δυνατή η αναγνώριση της λεπίδας . Δεν γίνεται αποδεκτή η επιπλέον προδιαγραφή "Να είναι κατάλληλες για μαλακούς και σκληρούς ιστούς καθώς και για βιοψίες κρυοστάτη και μικροβιοψίες" λόγω του ότι οι λεπίδες ανάλογα με το χρώμα τους προσδιορίζουν τη χρήση τους όσον αφορά τους ιστούς σκληρούς ή μαλακούς (οι μπλέ λεπίδες είναι για μαλακούς και οι πράσινες είναι για σκληρούς ιστούς).
30 | 39512 | ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ Ν 35 ΠΡΑΣΙΝΕΣ | Να έχουν μήκος τουλάχιστον 80 mm και πλάτος 8 mm Να διαθέτει γωνία κοπής 35ο. Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. Να διαθέτει επικάλυψη από το ειδικό κράμα λευκόχρυσου και επικάλυψη από resin. Να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής έτσι ώστε το κόστος για τη κοπή των δειγμάτων να μειώνεται σημαντικά. Για την ασφάλεια του χρήστη: α) Να φέρει στρογγυλοποιημένες άκρες στην πλευρά κοπής. β) Να φέρει κατάλληλη εγκοπή στην πίσω πλευρά της λεπίδας για την εύκολη αναγνώρισή της. Να φέρει CE Mark για IVDD. | Να έχουν μήκος τουλάχιστον 80 mm και πλάτος 8 mm Να διαθέτει γωνία κοπής 35ο. Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. Να διαθέτει επικάλυψη από το ειδικό κράμα λευκόχρυσου και επικάλυψη από resin. Να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής έτσι ώστε το κόστος για τη κοπή των δειγμάτων να μειώνεται σημαντικά. Για την ασφάλεια του χρήστη: α) Να φέρει στρογγυλοποιημένες άκρες στην πλευρά κοπής. Να φέρει CE Mark για IVDD. | Δεν γίνονται δεκτές οι παρατηρήσεις της Εταιρείας SAFEBLOOD BIOANALYTICA AE στους παραγράφους 2,3,4 διότι οι ζητούμενες προδιαγραφές προσδίδουν μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικότητα της λεπίδας ώστε να κόβονται περισσότερες και καλύτερης ποιότητας τομείς. Η παρατήρηση της παραγράφου 7 γίνεται αποδεκτή και απαλείφετε ο όρος "Να φέρει κατάλληλη εγκοπή στην πίσω πλευρά της λεπίδας " παρόλο που η εγκοπή είναι σημαντικό να υπάρχει στη λεπίδα για την ασφάλεια του παρασκευαστή λόγω του ότι είναι δυνατή η αναγνώριση της λεπίδας . Δεν γίνεται αποδεκτή η επιπλέον προδιαγραφή "Να είναι κατάλληλες για μαλακούς και σκληρούς ιστούς καθώς και για βιοψίες κρυοστάτη και μικροβιοψίες" λόγω του ότι οι λεπίδες ανάλογα με το χρώμα τους προσδιορίζουν τη χρήση τους όσον αφορά τους ιστούς σκληρούς ή μαλακούς (οι μπλέ λεπίδες είναι για μαλακούς και οι πράσινες είναι για σκληρούς ιστούς).
31 |  | ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | AYTOPSY BLADES ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ: Μαχαίρι αυτοψίας, τύπος AYTOPSY BLADES.Να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Να είναι πολύ αιχμηρό για κόψιμο παρασκευασμάτων. Να έχει μήκος 100 και 170mm
32 | 39532 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ | Να είναι αποστειρωμένα μιας χρήσης, να είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά , που να εξασφαλίζουν αξιοπιστία, ασφάλεια και ευκολία χρήσης. Να έχουν ενσωματωμένο καλώδιο. Να μπορούν να ελέγχονται χειροκίνητα ή ποδοκίνητα και τα ηλεκτρόδια να είναι αποσπώμενα.
33 | 21369 | ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΟΙ | ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΜΕ ΗΠΑΡΙΝΗ (ΚΟΚΚΙΝΟΙ) ΜΗΚΟΥΣ 75 MM
34 | 21370 | ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΜΗ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΟΙ | ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΗΠΑΡΙΝΗ (ΜΠΛΕ) ΜΗΚΟΥΣ 75 MM
35 | 51885 | ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΣΤΕΙΡΑ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 0,5 ML | Τα Μικροσωληνάριο να είναι στείρα των 0,5 ml ειδικά για PCR με πολύ λεπτά τοιχώματα και σε διάφορα χρώματα.
36 | 22215 | ΠΑΡΑΦΙΛΜ 5cm x 15cm | Παραφίλμ σε ρολό διαστάσεων από 15 m x 5 cm
37 | 25472 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤ.LEUR ADAPTOR 21G X 3/4 ΤΥΠΟΥ VACUTAINER | Πεταλούδες αιμοληψίας- διατρήσεως σωληνάριων κενού, με ενσωματωμένο μηχανισμό εγκόλπωσης της βελόνας από την φλέβα και ταυτόχρονη ασφάλισή της μη αναστρέψιμα. Μίας χρήσης, αποστειρωμένη. Ο μηχανισμός να ενεργοποιείται με το ένα χέρι, με τρόπο προφανή, γρήγορο και αποδοτικό, 21GΧ3/4 | Πεταλούδες αιμοληψίας- διατρήσεως σωληνάριων κενού, με ενσωματωμένο μηχανισμό εγκόλπωσης της βελόνας από την φλέβα και ταυτόχρονη ασφάλισή της μη αναστρέψιμα. Μίας χρήσης, αποστειρωμένη. Ο μηχανισμός να ενεργοποιείται με το ένα χέρι, με τρόπο προφανή, γρήγορο και αποδοτικό, 21GΧ3/4 Nα συνοδεύεται απο υποδοχέα σωληναρίων σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.
38 | 25473 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤ.LEUR ADAPTOR 23G X 3/4 ΤΥΠΟΥ VACUTAINER | Πεταλούδες αιμοληψίας- διατρήσεως σωληνάριων κενού, με ενσωματωμένο μηχανισμό εγκόλπωσης της βελόνας από την φλέβα και ταυτόχρονη ασφάλισή της μη αναστρέψιμα. Μίας χρήσης, αποστειρωμένη. Ο μηχανισμός να ενεργοποιείται με το ένα χέρι, με τρόπο προφανή, γρήγορο και αποδοτικό, 23GΧ3/4 | Πεταλούδες αιμοληψίας- διατρήσεως σωληνάριων κενού, με ενσωματωμένο μηχανισμό εγκόλπωσης της βελόνας από την φλέβα και ταυτόχρονη ασφάλισή της μη αναστρέψιμα. Μίας χρήσης, αποστειρωμένη. Ο μηχανισμός να ενεργοποιείται με το ένα χέρι, με τρόπο προφανή, γρήγορο και αποδοτικό, 23GΧ3/4. Nα συνοδεύεται απο υποδοχέα σωληναρίων σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.
39 | 239372 | ΠΙΠΕΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 10μl | Να έχουν εργονομικό σχεδιασμό και να απαιτείται από το χρήστη όσο το δυνατό λιγότερη δύναμη κατά τη διαδικασία του πιπεταρίσματος. Να είναι κατασκευασμένες από πλαστικό ελαφρύ και ανθεκτικό στα χημικά υλικά. Να έχουν τη δυνατότητα απόρριψη του ρύγχους . Να μπορούν να επιδέχονται εκτός από τα δικά τους ρύγχη και άλλα καλής ποιότητας άλλων κατασκευαστών και κατά προτίμηση δύο μεγεθών (κοντά και μακριά). Το πιστόνι και τα διάφορα μέρη τους να μπορούν να λυθούν εύκολα έτσι ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους. Να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 8655 καθώς και πιστοποίηση σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Να έχουν όσο το δυνατό μικρότερο συστηματικό και τυχαίο σφάλμα έτσι που να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και επαναληψιμότητα τους.Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει εξουσιοδοτημένο servis . Να συνοδεύεται απο ένα κουτί στατώ με τα αντίστοιχα προτεινόμενα απο την Εταιρεία ρύγχη καθώς και απο τη βάση στήριξής τους. Να συνοδεύονται απο πενταετή εγγύηση.
40 |  | ΠΙΠΕΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 20μl | Να έχουν εργονομικό σχεδιασμό και να απαιτείται από το χρήστη όσο το δυνατό λιγότερη δύναμη κατά τη διαδικασία του πιπεταρίσματος. Να είναι κατασκευασμένες από πλαστικό ελαφρύ και ανθεκτικό στα χημικά υλικά. Να έχουν τη δυνατότητα απόρριψη του ρύγχους . Να μπορούν να επιδέχονται εκτός από τα δικά τους ρύγχη και άλλα καλής ποιότητας άλλων κατασκευαστών και κατά προτίμηση δύο μεγεθών (κοντά και μακριά). Το πιστόνι και τα διάφορα μέρη τους να μπορούν να λυθούν εύκολα έτσι ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους. Να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 8655 καθώς και πιστοποίηση σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Να έχουν όσο το δυνατό μικρότερο συστηματικό και τυχαίο σφάλμα έτσι που να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και επαναληψιμότητα τους.Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει εξουσιοδοτημένο servis . Να συνοδεύεται απο ένα κουτί στατώ με τα αντίστοιχα προτεινόμενα απο την Εταιρεία ρύγχη καθώς και απο τη βάση στήριξής τους. Να συνοδεύονται απο πενταετή εγγύηση.
41 |  | ΠΙΠΕΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 5μl | Να έχουν εργονομικό σχεδιασμό και να απαιτείται από το χρήστη όσο το δυνατό λιγότερη δύναμη κατά τη διαδικασία του πιπεταρίσματος. Να είναι κατασκευασμένες από πλαστικό ελαφρύ και ανθεκτικό στα χημικά υλικά. Να έχουν τη δυνατότητα απόρριψη του ρύγχους . Να μπορούν να επιδέχονται εκτός από τα δικά τους ρύγχη και άλλα καλής ποιότητας άλλων κατασκευαστών και κατά προτίμηση δύο μεγεθών (κοντά και μακριά). Το πιστόνι και τα διάφορα μέρη τους να μπορούν να λυθούν εύκολα έτσι ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους. Να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 8655 καθώς και πιστοποίηση σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Να έχουν όσο το δυνατό μικρότερο συστηματικό και τυχαίο σφάλμα έτσι που να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και επαναληψιμότητα τους.Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει εξουσιοδοτημένο servis . Να συνοδεύεται απο ένα κουτί στατώ με τα αντίστοιχα προτεινόμενα απο την Εταιρεία ρύγχη καθώς και απο τη βάση στήριξής τους. Να συνοδεύονται απο πενταετή εγγύηση.
42 | 50987 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 230 M | Πιπέττες Pasteur να είναι υάλινες και να έχουν μήκος περίπου 230mm.
43 | 21397 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΓΥΑΛΙΝΕΣ 1.5 ML | Οι ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR ΓΥΑΛΙΝΕΣ 1.5 ML ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
44 | 21394 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 1ML | Πιπέττες μεταφοράς υγρών (πιπέττες Pasteur), πλαστικές, με διαβάθμιση στο 1ml με ενσωματωμένο πουάρ.
45 | 21396 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 3 ML | Πιπέττες μεταφοράς υγρών (πιπέττες Pasteur), πλαστικές, με διαβάθμιση στο 3ml με ενσωματωμένο πουάρ.
46 | 72922 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΜΕ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑ ΜΙΑ ΤΩΝ 10ML ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ | Πιπέττες 10ml, να είναι διπλά βαθμονομημένες ανά 0,1ml, για εύκολη χρήση τόσο στο γέμισμα όσο και στο άδειασμα. Να έχουν αρνητική διαβάθμιση για αύξηση του οφέλιμου όγκου. Να είναι ελεύθερες πυρετογόνων, κατάλληλες για κυτταροκαλλιέργειες, με βαμβάκι στο επιστόμιο, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία.
47 |  | ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 0,2-20 μL | Να έχουν εργονομικό σχεδιασμό και να απαιτείται από το χρήστη όσο το δυνατό λιγότερη δύναμη κατά τη διαδικασία του πιπεταρίσματος. Να είναι κατασκευασμένες από πλαστικό ελαφρύ και ανθεκτικό στα χημικά υλικά. Να έχουν τη δυνατότητα απόρριψη του ρύγχους . Να μπορούν να επιδέχονται εκτός από τα δικά τους ρύγχη και άλλα καλής ποιότητας άλλων κατασκευαστών και κατά προτίμηση δύο μεγεθών (κοντά και μακριά). Το πιστόνι και τα διάφορα μέρη τους να μπορούν να λυθούν εύκολα έτσι ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους. Να διαθέτει σύστημα πραγματικού κλειδώματος μετά την αλλαγή του όγκου για λόγους ασφαλείας.Να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 8655 καθώς και πιστοποίηση σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Να έχουν όσο το δυνατό μικρότερο συστηματικό και τυχαίο σφάλμα έτσι που να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και επαναληψιμότητα τους.Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει εξουσιοδοτημένο servis . Να συνοδεύεται απο ένα κουτί στατώ με τα αντίστοιχα προτεινόμενα απο την Εταιρεία ρύγχη καθώς και απο τη βάση στήριξής τους. Να συνοδεύονται απο πενταετή εγγύηση.
48 |  | ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 100-1000 μL | Να έχουν εργονομικό σχεδιασμό και να απαιτείται από το χρήστη όσο το δυνατό λιγότερη δύναμη κατά τη διαδικασία του πιπεταρίσματος. Να είναι κατασκευασμένες από πλαστικό ελαφρύ και ανθεκτικό στα χημικά υλικά. Να έχουν τη δυνατότητα απόρριψη του ρύγχους . Να μπορούν να επιδέχονται εκτός από τα δικά τους ρύγχη και άλλα καλής ποιότητας άλλων κατασκευαστών και κατά προτίμηση δύο μεγεθών (κοντά και μακριά). Το πιστόνι και τα διάφορα μέρη τους να μπορούν να λυθούν εύκολα έτσι ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους. Να διαθέτει σύστημα πραγματικού κλειδώματος μετά την αλλαγή του όγκου για λόγους ασφαλείας.Να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 8655 καθώς και πιστοποίηση σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Να έχουν όσο το δυνατό μικρότερο συστηματικό και τυχαίο σφάλμα έτσι που να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και επαναληψιμότητα τους.Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει εξουσιοδοτημένο servis . Να συνοδεύεται απο ένα κουτί στατώ με τα αντίστοιχα προτεινόμενα απο την Εταιρεία ρύγχη καθώς και απο τη βάση στήριξής τους. Να συνοδεύονται απο πενταετή εγγύηση.
49 | 21422 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 10-100 μL | Να έχουν εργονομικό σχεδιασμό και να απαιτείται από το χρήστη όσο το δυνατό λιγότερη δύναμη κατά τη διαδικασία του πιπεταρίσματος. Να είναι κατασκευασμένες από πλαστικό ελαφρύ και ανθεκτικό στα χημικά υλικά. Να έχουν τη δυνατότητα απόρριψη του ρύγχους . Να μπορούν να επιδέχονται εκτός από τα δικά τους ρύγχη και άλλα καλής ποιότητας άλλων κατασκευαστών και κατά προτίμηση δύο μεγεθών (κοντά και μακριά). Το πιστόνι και τα διάφορα μέρη τους να μπορούν να λυθούν εύκολα έτσι ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους. Να διαθέτει σύστημα πραγματικού κλειδώματος μετά την αλλαγή του όγκου για λόγους ασφαλείας.Να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 8655 καθώς και πιστοποίηση σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Να έχουν όσο το δυνατό μικρότερο συστηματικό και τυχαίο σφάλμα έτσι που να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και επαναληψιμότητα τους.Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει εξουσιοδοτημένο servis . Να συνοδεύεται απο ένα κουτί στατώ με τα αντίστοιχα προτεινόμενα απο την Εταιρεία ρύγχη καθώς και απο τη βάση στήριξής τους. Να συνοδεύονται απο πενταετή εγγύηση.
50 | 239375 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 1-10μL | Να έχουν εργονομικό σχεδιασμό και να απαιτείται από το χρήστη όσο το δυνατό λιγότερη δύναμη κατά τη διαδικασία του πιπεταρίσματος. Να είναι κατασκευασμένες από πλαστικό ελαφρύ και ανθεκτικό στα χημικά υλικά. Να έχουν τη δυνατότητα απόρριψη του ρύγχους . Να μπορούν να επιδέχονται εκτός από τα δικά τους ρύγχη και άλλα καλής ποιότητας άλλων κατασκευαστών και κατά προτίμηση δύο μεγεθών (κοντά και μακριά). Το πιστόνι και τα διάφορα μέρη τους να μπορούν να λυθούν εύκολα έτσι ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους. Να διαθέτει σύστημα πραγματικού κλειδώματος μετά την αλλαγή του όγκου για λόγους ασφαλείας.Να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 8655 καθώς και πιστοποίηση σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Να έχουν όσο το δυνατό μικρότερο συστηματικό και τυχαίο σφάλμα έτσι που να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και επαναληψιμότητα τους.Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει εξουσιοδοτημένο servis . Να συνοδεύεται απο ένα κουτί στατώ με τα αντίστοιχα προτεινόμενα απο την Εταιρεία ρύγχη καθώς και απο τη βάση στήριξής τους. Να συνοδεύονται απο πενταετή εγγύηση.
51 | 61928 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 20-200ML | Να έχουν εργονομικό σχεδιασμό και να απαιτείται από το χρήστη όσο το δυνατό λιγότερη δύναμη κατά τη διαδικασία του πιπεταρίσματος. Να είναι κατασκευασμένες από πλαστικό ελαφρύ και ανθεκτικό στα χημικά υλικά. Να έχουν τη δυνατότητα απόρριψη του ρύγχους . Να μπορούν να επιδέχονται εκτός από τα δικά τους ρύγχη και άλλα καλής ποιότητας άλλων κατασκευαστών και κατά προτίμηση δύο μεγεθών (κοντά και μακριά). Το πιστόνι και τα διάφορα μέρη τους να μπορούν να λυθούν εύκολα έτσι ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους. Να διαθέτει σύστημα πραγματικού κλειδώματος μετά την αλλαγή του όγκου για λόγους ασφαλείας.Να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 8655 καθώς και πιστοποίηση σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Να έχουν όσο το δυνατό μικρότερο συστηματικό και τυχαίο σφάλμα έτσι που να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και επαναληψιμότητα τους.Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει εξουσιοδοτημένο servis . Να συνοδεύεται απο ένα κουτί στατώ με τα αντίστοιχα προτεινόμενα απο την Εταιρεία ρύγχη καθώς και απο τη βάση στήριξής τους. Να συνοδεύονται απο πενταετή εγγύηση.
52 | 21420 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 5-50 μL | Να έχουν εργονομικό σχεδιασμό και να απαιτείται από το χρήστη όσο το δυνατό λιγότερη δύναμη κατά τη διαδικασία του πιπεταρίσματος. Να είναι κατασκευασμένες από πλαστικό ελαφρύ και ανθεκτικό στα χημικά υλικά. Να έχουν τη δυνατότητα απόρριψη του ρύγχους . Να μπορούν να επιδέχονται εκτός από τα δικά τους ρύγχη και άλλα καλής ποιότητας άλλων κατασκευαστών και κατά προτίμηση δύο μεγεθών (κοντά και μακριά). Το πιστόνι και τα διάφορα μέρη τους να μπορούν να λυθούν εύκολα έτσι ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους. Να διαθέτει σύστημα πραγματικού κλειδώματος μετά την αλλαγή του όγκου για λόγους ασφαλείας.Να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 8655 καθώς και πιστοποίηση σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Να έχουν όσο το δυνατό μικρότερο συστηματικό και τυχαίο σφάλμα έτσι που να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και επαναληψιμότητα τους.Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει εξουσιοδοτημένο servis . Να συνοδεύεται απο ένα κουτί στατώ με τα αντίστοιχα προτεινόμενα απο την Εταιρεία ρύγχη καθώς και απο τη βάση στήριξής τους. Να συνοδεύονται απο πενταετή εγγύηση.
53 | 51893 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ MX 5ML | Πιπέττες μεταφοράς υγρών , πλαστικές με διαβάθμιση έως 3ml, αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία, , με ενσωματωμένο πουάρ.
54 | 21426 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. 10 ML | Πιπέττες μεταφοράς υγρών , πλαστικές με διαβάθμιση έως10ml, αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία, , με ενσωματωμένο πουάρ.
55 | 21389 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. 2 ML | Πιπέττες μεταφοράς υγρών , πλαστικές με διαβάθμιση έως 2ml αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία, , με ενσωματωμένο πουάρ.
56 | 67394 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. 5 ML | Πιπέττες μεταφοράς υγρών , πλαστικές με διαβάθμιση έως 5ml, αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία, , με ενσωματωμένο πουάρ.
57 | 51889 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΧ ΜΕ ADAPTOR 10ML | Ορολογικές πιπέττες 10ml, διπλά βαθμονομημένες ανά 0,1ml, για εύκολη χρήση τόσο στο γέμισμα όσο και στο άδειασμα. Αρνητική διαβάθμιση για αύξηση του οφέλιμου όγκου. Ελεύθερες πυρετογόνων, κατάλληλες για κυτταροκαλλιέργειες, με βαμβάκι στο επιστόμιο, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία.
58 | 51888 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΧ ΜΕ ADAPTOR 5ML | Ορολογικές πιπέττες 5ml, διπλά βαθμονομημένες ανά 0,1ml, για εύκολη χρήση τόσο στο γέμισμα όσο και στο άδειασμα. Αρνητική διαβάθμιση για αύξηση του οφέλιμου όγκου. Ελεύθερες πυρετογόνων, κατάλληλες για κυτταροκαλλιέργειες, με βαμβάκι στο επιστόμιο, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία
59 | 52000 | ΠΛΑΚΕΣ NEUBAUER | Οι Πλάκες να είναι κατάλληλες για μέτρηση ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων που συνοδεύονται από δύο (2) καλυπτρίδες, σε συσκευασία τεμαχίου.
60 | 39493 | ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ | 1) Πλαστικά φύλλα κατάλληλα για συγκολλητινοαντιδράσεις (τυποποίηση ομάδων αίματος με υγρά αντιδραστήρια) στις ακόλουθες διαστάσεις :5 σειρές x 10 βυθίσματα
61 | 176196 | ΠΛΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ 96 ΘΕΣΕΩΝ | Μικροπλάκες 96 θέσεων χωρίς καπάκι με επίπεδη βάση από υψηλής ποιότητας πολυστυρένιο, με αλβαβητική ένδειξη.
62 | 51977 | ΠΛΑΚΕΣ ΣΤΕΙΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΥΘΜΕΝΑ 12 ΟΠΩΝ | Οι Πλάκες καλλιεργειών να έχουν 12 οπές , επίπεδο πυθμένα, με καπάκι, αποστειρωμένες με γ΄ ακτινοβολία ανά τεμάχιο.
63 | 51978 | ΠΛΑΚΕΣ ΣΤΕΙΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΥΘΜΕΝΑ 24 ΟΠΩΝ | Οι Πλάκες καλλιεργειών να έχουν 24 οπές , επίπεδο πυθμένα, και καπάκι, αποστειρωμένες με γ΄ ακτινοβολία ανά τεμάχιο.
64 | 51976 | ΠΛΑΚΕΣ ΣΤΕΙΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΥΘΜΕΝΑ 6 ΟΠΩΝ | Οι Πλάκες καλλιεργειών να είναι 6 οπών , επίπεδου πυθμένα, με καπάκι, αποστειρωμένες με γ΄ ακτινοβολία ανά τεμάχιο.
65 | 22214 | ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ
66 | 141743 | ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΤΩΝ 10 ML ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑ ΜΙΑ | Ορολογικές πιπέττες 10ml, διπλά βαθμονομημένες ανά 0, 1ml, για εύκολη χρήση τόσο στο γέμισμα όσο και στο άδειασμα. Αρνητική διαβάθμιση για αύξηση του οφέλιμου όγκου. Ελεύθερες πυρετογόνων, κατάλληλες για κυτταροκαλλιέργειες, με βαμβάκι στο επιστόμιο, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία.
67 | 21371 | ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA | ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA 5 ML
68 | 51914 | ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ Ρ100 | Τα ρύγχη να είναι αποστειρωμένα με φίλτρο κατάλληλα για τις αυτόματες πιπέτες μεταβλητού όγκου έως 100μL του Νοσοκομείου σε στατώ των 96 θέσεων
69 | 51915 | ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ Ρ200 | Τα ρύγχη να είναι αποστειρωμένα με φίλτρο κατάλληλα για τις αυτόματες πιπέτες μεταβλητού όγκου έως 200μL του Νοσοκομείου σε στατώ των 96 θέσεων
70 | 52091 | ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 0,1- 2 ΜΙ | Τα ρύγχη να είναι αποστειρωμένα με φίλτρο κατάλληλα για τις αυτόματες πιπέτες μεταβλητού όγκου 0,1- 2 ΜΙ του Νοσοκομείου σε στατώ των 96 θέσεων
71 |  | ΡΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 100-1000 ΜL | Ρύγχη πιπεττών 100-1000μl, κατάλληλα για όλους τους τύπους πιπεττών
72 | 21427 | ΡΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1-20 ΜL | Ρύγχη πιπεττών 1-20μl,πλαστικά κατάλληλα για όλους τους τύπους πιπεττών
73 | 21429 | ΡΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 200-1000 ΜL | Ρύγχη πιπεττών 200-1000μl, πλαστικά κατάλληλα για όλους τους τύπους πιπεττών
74 | 21428 | ΡΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 20-200 ΜL | Ρύγχη πιπεττών 20-200μl, πλαστικά κατάλληλα για όλους τους τύπους πιπεττών
75 | 51902 | ΡΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 20-200 μΙ | Ρύγχη πιπεττών 200μl, σε StackPack (5 στατώ x 96 θέσεις) πλαστικά με διαβάθμιση στα 10, 50 και 100μl, κατάλληλα για όλους τους τύπους πιπεττών.
76 | 21905 | ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΕΣ ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΣΕΤ | Ρύγχη πιπεττών 5-200 ΜL πλαστικά, κατάλληλα για όλους τους τύπους πιπεττών.
77 | 72916 | ΡΥΓΧΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ RNAS DNAS- FREE ΣΕ ΣΤΑΤΩ (RACKS) TOY 200μl | Ρύγχη πιπεττών με φίλτρο 200μl, σε στατώ , με διαβαθμίσεις Sterile, DNA-free, DNase-/RNase-free, PCR Inhibitor-free, ATP-free, non-pyrogenic / endotoxin-free, αποστειρωμένα, κατάλληλα για όλους τους τύπους πιπεττών.
78 | 72918 | ΡΥΓΧΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ RNAS DNAS- FREE ΣΕ ΣΤΑΤΩ (RACKS) TOY 20μl | Ρύγχη πιπεττών με φίλτρο 20μl, σε στατώ , με διαβαθμίσεις, Sterile, DNA-free, DNase-/RNase-free, PCR Inhibitor-free, ATP-free, non-pyrogenic / endotoxin-free, αποστειρωμένα, κατάλληλα για όλους τους τύπους πιπεττών.
79 | 72913 | ΡΥΓΧΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ RNAS DNAS- FREE ΣΕ ΣΤΑΤΩ (RACKS) ΤΟΥ 1000μl | Ρύγχη πιπεττών με φίλτρο 1000μl, σε στατώ , με διαβαθμίσεις Sterile, DNA-free, DNase-/RNase-free, PCR Inhibitor-free, ATP-free, non-pyrogenic / endotoxin-free, αποστειρωμένα, , κατάλληλα για τους τύπους πιπεττών.
80 | 72914 | ΡΥΓΧΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ RNAS DNAS- FREE ΣΕ ΣΤΑΤΩ (RACKS) ΤΟΥ 100μl | Ρύγχη πιπεττών με φίλτρο 100μl, σε στατώ , με διαβαθμίσεις Sterile, DNA-free, DNase-/RNase-free, PCR Inhibitor-free, ATP-free, non-pyrogenic / endotoxin-free, αποστειρωμένα, κατάλληλα για όλους τους τύπους πιπεττών.
81 | 72915 | ΡΥΓΧΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ RNAS DNAS- FREE ΣΕ ΣΤΑΤΩ (RACKS) ΤΟΥ 10μl | Ρύγχη πιπεττών με φίλτρο 10μl, σε στατώ, με διαβάθμιση, Sterile, DNA-free, DNase-/RNase-free, PCR Inhibitor-free, ATP-free, non-pyrogenic / endotoxin-free), αποστειρωμένα, κατάλληλα για τους παρακάτω τύπους πιπεττών
82 | 51917 | ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΠΙΣΤΟΝΙ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ CP10 | ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΠΙΣΤΟΝΙ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ CP10
83 | 39522 | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΥΠΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ PACT | Να εφαρμόζουν στο μηχάνημα Pacto o Safe και να έχουν γίνει test στη σακούλα ώστε να αποδεικνύεται η ανθεκτικότητα της για αποφυγή διασποράς κυτταροστατικών, να είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο και να είναι σε μορφή σωλήνα -ρολό.
84 | 41400 | ΣΕΤ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 5 ΗΜΕΡΩΝ ΣΥΝ.ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ(ΜΕΧΡΙ 500 ML)ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΣΕΤ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 5 ΗΜΕΡΩΝ ΣΥΝ.ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (ΜΕΧΡΙ 500ML)ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ. Το προσφερόμενο σετ 994CF-E του Αμερικάνικου οίκου HAEMONETICS αποτελεί κλειστό σετ μονής βελόνας για την αυτόματη συλλογή συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων 7 ημερών και συλλογή πλάσματος με ενσωματωμένο φίλτρο λευκαφαίρεσης Pall LRFXL- H<1x10^6. Το κάθε σετ περιλαμβάνει : " Μπωλ φυγοκέντρισης, 225ml " Βελόνη φλεβοκέντησης 16G " Ασκός λήψης δείγματος ολικού αίματος των 50ml " 2 ασκοί συλλογής και αποθήκευσης αιμοπεταλίων 7 ημερών, των 1000ml, με σύστημα λήψης δείγματος " 1 ασκός μεταφοράς αιμοπεταλίων, των 600ml " 1 ασκός συλλογής πλάσματος " Φίλτρο λευκαφαίρεσης WBC<1 X 10E6 " Γραμμή αντιπηκτικού με αντιβακτηριακό φίλτρο " Γραμμή συμπλήρωσης φυσιολογικού ορού, με αντιβακτηριακό φίλτρο " Αποστειρωμένη με μέθοδο EtO " Ασκός αντιπηκτικού ACD-A των 500ml | Σετ αιμοπεταλιαφαίρεσης για χρήση στον συνοδό εξοπλισμό με τις παρακάτω προδιαγραφές (δείτε προδιαγραφές συνοδού εξοπλισμού παρακάτω), μονής φλεβοκέντησης με μονό αυλό, έτσι ώστε επιλεκτικά κι αναλόγως των αναγκών του χρήστη, να μπορούν να εφαρμοστούν στο ίδιο μηχάνημα τα αντίστοιχα πρωτόκολλα σε δότες ή ασθενείς. • Να περιλαμβάνεται η βελόνα προσπέλασης, η οποία να μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς την χρήση μηχανικής συγκόλλησης. • Να διαθέτουν δορυφορικούς ασκούς δειγματοληψίας, τόσο στην γραμμή συλλογής του αίματος προς επεξεργασία, όσο και στον τελικό ασκό του συλλεγόμενου προϊόντος. Πλήρες σετ για την συλλογή διπλής δόσης (δύο ασκών) συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων 5 ημερών και δυνατότητα συλλογής πλάσματος, με ενσωματωμένο φίλτρο με σταθερή λευκαφαίρεση της τάξης <1x106. Πλήρες σετ για την θεραπευτική συλλογή πλάσματος από ασθενή και αντικατάσταση του με αλβουμίνη, FFP ή διάλυμα ηλεκτρολυτών. Η διαδικασία αντικατάστασης να είναι αυτόματη ή κατ’ επιλογή του χειριστή. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΦΑΙΡΕΣΗΣ / ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ) • Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης. • Να έχει αθόρυβη λειτουργία, ιδανική για το περιβάλλον δότου / ασθενούς . • Να λειτουργεί στα 220V/50Hz και να εφαρμόζεται η αρχή της φυγοκέντρησης για την επίτευξη του διαχωρισμού των έμμορφων στοιχείων του αίματος. • Να συλλέγει αυτόματα, με δυνατότητα επέμβασης στον αυτοματισμό, αιμοπετάλια με σταθερή λευκαφαίρεση της τάξης <1x106 (απαράβατος όρος), σύμφωνα με το ελάχιστο επίπεδο λευκαφαίρεσης, που απαιτεί ο Ευρωπαϊκός οδηγός (EDQM18th Edition). • Να κατατεθούν σχετικές μελέτες προς επιβεβαίωση της τάξης λευκαφαίρεσης και της μέγιστης βιωσιμότητας των αιμοπεταλίων. • Να εφαρμόζει θεραπευτικά πρωτόκολλα: - θεραπευτικής πλασμαφαίρεσης - συλλογή stem cells. Κάθε επιπλέον δυνατότητα θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα, έτσι ώστε να καλύπτονται οι εκάστοτε ανάγκες των δυνατοτήτων του δότη. • Ο τελικός εξωσωματικός όγκος του αίματος του όγκου του δότη καθώς και η διακύμανση του κατά την διάρκεια της συνεδρίας, να είναι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό οδηγό, για την προετοιμασία, χρήση και ποιότητα των παραγώγων αίματος (EDQM18th Edition). • Να επιτυγχάνεται ο καλύτερος δυνατός χρόνος της συνεδρίας, έτσι ώστε να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις της ποιότητας των παραγώγων και της ασφάλειας του δότη. • Να λειτουργεί αποδεδειγμένα επιτυχώς με μονή φλεβοκέντηση, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρείται ο δότης/ασθενής και να διευκολύνεται ο γιατρός (π.χ. σε περίπτωση που δεν έχει ο δότης/ασθενής καλές φλέβες να υπάρχουν περισσότερες επιλογές). • Να λειτουργεί με αυτοματοποιημένες ταχύτητες λήψης και επιστροφής, οι οποίες να προσαρμόζονται στις μοναδικές δυνατότητες ροών του κάθε δότη. • Να προσφέρει απαραιτήτως την δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων του δότη, όπως αιματοκρίτη, ύψος, φύλο, επεξεργάσιμο όγκο, για τον υπολογισμό εξ αρχής του yield των αιμοπεταλίων. • Να διαθέτει οθόνη που να δίνει ανά πάσα στιγμή πληροφορίες σχετικά με την συλλογή των κυττάρων, τις ταχύτητες και την ένδειξη για την πίεση επιστροφής στον δότη . • Να προσκομισθούν ανεξάρτητες μελέτες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά που να τεκμηριώνουν την ποιότητα του ζητούμενου τελικού παραγώγου όσο αφορά τον όγκο, τον αριθμό των ερυθροκυττάρων που περιέχονται σε αυτό, τον αριθμό των υπολειπόμενων λευκοκυττάρων και την περιεκτικότητα σε αιμοπετάλια.
85 | 18441 | ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤ. ΝΕΟΓΝΩΝ | Αυτόματοι Σκαρφιστήρες για λήψη αίματος - ανώδυνου τρυπήματος με αποστειρωμένη βελόνη, μιας χρήσεως, έτοιμοι προς χρήση, με μηχανισμό απόκρυψης της βελόνας μετά τη χρήση, με προστατευτικό κάλυμμα ασφαλείας, με αυτόματο μηχανισμό ενεργοποίησης και ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας για αποφυγή κατά λάθος ενεργοποίησης. Τριπλού ακονίσματος και με επικάλυψη σιλικόνης. Το βάθος διάτρησης είναι ελεγχόμενο. Τύπος βελόνας : 28 G βάθος διάτρησης : 1, 6 mm.
86 | 40156 | ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | Αυτόματοι Σκαρφιστήρες για λήψη αίματος - ανώδυνου τρυπήματος με αποστειρωμένη βελόνη, μιας χρήσεως, έτοιμοι προς χρήση, με μηχανισμό απόκρυψης της βελόνας μετά τη χρήση, με προστατευτικό κάλυμμα ασφαλείας, με αυτόματο μηχανισμό ενεργοποίησης και ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας για αποφυγή κατά λάθος ενεργοποίησης. Τριπλού ακονίσματος και με επικάλυψη σιλικόνης. Το βάθος διάτρησης είναι ελεγχόμενο. Τύπος βελόνας : 21-28 G βάθος διάτρησης :1,6- 1, 8 mm.
87 | 39745 | ΣΤΑΤΩ ΓΙΑ ΣΩΛ.ΧΑΡΤΙΝΑ 100 ΘΕΣ. | Κουτιά αποθήκευσης μικροσωληναρίων 1.5 & 2ml, διαστάσεων 135 x 135 x 45mm από χαρτόνι,100 θέσεων (10 x 10).
88 | 28228 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΩΤΩΝ 15Χ9MM ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ | ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΩΤΩΝ 15Χ9ΜΜ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
89 | 22224 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΜΕ ΥΛΙΚΟ STUART | Οι στυλεοί να είναι βαμβακοφόροι με πλαστικό στέλεχος μέσα σε σωληνάριο σε ατομική συσκευασία , με υλικό μεταφοράς STUART, αποστειρωμένοι .
90 | 51990 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ | Βαμβακοφόροι στυλεοί ξύλινοι μη αποστειρωμένοι.
91 | 22225 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ | Βαμβακοφόρος ξύλινος στυλεός, αποστειρωμένοι σε συσκευασία ένας-ένας
92 | 18267 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ 15 ΕΚ. ΑΠΛΟΙ | ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΗΚΟΣ 15 ΕΚ ΑΠΛΟΙ.
93 | 51941 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΥΓΡΩΝ 0.2 ΜM PORE SIZE 500 ML | Συστήματα φιλτραρίσματος και αποστείρωσης υγρών με μεμβράνη φιλτραρίσματος από PES Υψηλής απόδοσης και χαμηλής δέσμευσης πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων. Να είναι αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία.
94 | 174445 | ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΒΙΟΨΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΨΑΚΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ | Να είναι διαστάσεων 2,5Χ3cm και πάχους 2mm, και να τοποθετούνται εντός των πλαστικών κασεττών για την ασφαλή επεξεργασία των μικροβιοψιών. Να φέρουν CE mark.
95 | 218101 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑΣ) 8 ML | Σωληναρια 8 ml, 100x13 mm Aπό PS (διαφανή) με στρογγυλή βάση.
96 | 20964 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ EPPENDORF 0.5 ΜΙ | Μικροσωληνάρια 0. 5ml. Μικροσωληνάρια αποστειρωμένα, με ενσωματωμένο πώμα, με κωνική βάση, κατάλληλα για βαθειά κατάψυξη.
97 | 39798 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 15ML ΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ FALCON | Να είναι Κ ω ν ι κ ά, διαστάσεων 15 ml, 120x17mm, βαθμονομημένα,με χώρο για αναγραφή στοιχείων και βιδωτό πώμα το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στην συσκευσία, από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) και να είναι ανθεκτικά σε φυγοκέντριση.
98 | 21367 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ PCR ΣΕΙΡΑ 8 0,2 | Σωληνάρια πλαστικά 200μl (0, 2ml) με διαυγές πώμα κατάλληλο γιαPCR σε αλυσίδες των 8 τεμαχίων.
99 | 17514 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΠΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ 6 ML | Τα σωληνάρια να είναι απο διαυγές υλικό ,αποστειρωμένα μίας χρήσεως, διαστάσεων : 13Χ100mm ανθεκτικής κατασκευής συνολικού όγκου 7ml και να μην περιέχουν αντιπηκτικό, να περιέχουν επιταχυντή πήξεως ψεκασμένο στα τοιχώματα, να έχουν αρνητική πίεση για αναρρόφηση συγκεκριμένης ποσότητας αίματος 6ml, να φέρουν πώμα ασφαλείας και ετικέτα με ένδειξη CE, εργοστασίου κατασκευής, περιεχομένου, αποστειρώσεως, όγκου που αναρροφούν, Lot παραγωγής, ημερομηνίας λήξεως, και χώρο σημειώσεων των στοιχείων του ασθενούς.
100 | 176198 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ -ΑΘΡΑΥΣΤΑ-, ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΞΗΡΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA-K3, ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 13Χ100 6ML | Τα σωληνάρια να είναι απο διαυγές υλικό ,αποστειρωμένα μίας χρήσεως, διαστάσεων : 13Χ100mm - , ανθεκτικής κατασκευής που να περιέχουν ως αντιπηκτικό : 10,8mg ξηρό EDTA K3 ψεκασμένο στα τοιχώματα (Κατάλληλο για μοριακό έλεγχο του αίματος). Να έχουν αρνητική πίεση για αναρρόφηση συγκεκριμένης ποσότητας αίματος 6ml. Ν φέρουν πώμα ασφαλείας, ετικέτα με ένδειξη CE, εργοστασίου κατασκευής, περιεχομένου, αποστειρώσεως, όγκου που αναρροφούν, Lot παραγωγής, ημερομηνίας λήξεως, και χώρο σημειώσεων των στοιχείων του ασθενούς. | Τα σωληνάρια να είναι απο διαυγές υλικό ,αποστειρωμένα μίας χρήσεως, διαστάσεων : 13Χ100mm - , ανθεκτικής κατασκευής που να περιέχουν ως αντιπηκτικό : 10,8mg ξηρό EDTA K3 ή Κ2 ψεκασμένο στα τοιχώματα (Κατάλληλο για μοριακό έλεγχο του αίματος). Να έχουν αρνητική πίεση για αναρρόφηση συγκεκριμένης ποσότητας αίματος 6ml. Να αναγράφετε η συγκέντρωση του αντιπηκτικού. Να φέρουν πώμα ασφαλείας, ετικέτα με ένδειξη CE, εργοστασίου κατασκευής, περιεχομένου, αποστειρώσεως, όγκου που αναρροφούν, Lot παραγωγής, ημερομηνίας λήξεως, χώρο σημειώσεων των στοιχείων του ασθενούς.
101 |  | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA-K3, ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ (ΝΕΟΓΝΙΚΑ) 0,5 ML | Φιαλίδια γενική αίματος 13X75 MM - 0,5 ML, με EDTA K2 ή K3 κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με σφαιρικό πάτω , με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης η ημερομηνία λήξης και η συγκέντρωση του αντιπηκτικού. Με βιδωτό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. | Φιαλίδια γενική αίματος 13X75 MM - 0,5 ML, με EDTA K2 ή K3 κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με σφαιρικό πάτω , με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης η ημερομηνία λήξης και η συγκέντρωση του αντιπηκτικού. Να φέρουν σκαφάκι συλλογής αίματος για τριχοειδική λήψη. Με βιδωτό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm.
102 | 20662 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA-K3, ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ) 1 ML | Φιαλίδια γενική αίματος 13X75 MM - 1 ML, με EDTA K2 ή K3 κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με σφαιρικό πάτω , με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης η ημερομηνία λήξης και η συγκέντρωση του αντιπηκτικού. Με βιδωτό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm.
103 | 20956 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΤΥΠΟΥ WASSERMAN ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑΣ) 15 ML | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΤΥΠΟΥ WASSERMAN 16X160MM ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑΣ) 15 ML
104 | 20955 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΤΥΠΟΥ WASSERMAN, ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑΣ) 10 ML | ΤΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΓΥΑΛΙΝΑ , ΤΥΠΟΥ WASSERMAN ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ, ΔΙΑΦΑΝΑ, ΚΑΘΑΡΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13Χ100 ΤΩΝ 10ML
105 | 20661 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΑΘΡΑΥΣΤΑ), ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΞΗΡΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA-K3, ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 ML | Φιαλίδια γενική αίματος 13X75 MM - 3 ML, με EDTA K2 ή K3 κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης η ημερομηνία λήξης και η συγκέντρωση του αντιπηκτικού. Με βιδωτό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. |  | Το βιδωτό πώμα στη γενική αίματος παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια στο προσωπικό.
106 | 20664 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ SODIUM CITRATE 3,2% (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΑΘΡΑΥΣΤΑ) ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ (ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ), ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ML | Φιαλίδια χρόνου προθρομβίνης, αποστειρωμένα, συνθετικά, διπλού τοιχώματος, ολικής πληρώσεως ή από γυαλί , με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2% - 0,109M, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, ή μέθοδος αποστείρωσης, η συγκέντρωση του αντιπηκτικού, και η ημερομηνία λήξης διαστάσεων 13X75mm, 2 ML με βιδωτό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. | Φιαλίδια χρόνου προθρομβίνης, αποστειρωμένα, συνθετικά, διπλού τοιχώματος, ολικής πληρώσεως ή από γυαλί , με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2% - 0,109M, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, ή μέθοδος αποστείρωσης, η συγκέντρωση του αντιπηκτικού, και η ημερομηνία λήξης διαστάσεων 13X75mm, 2 ML , ΜΕ πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm.
107 | 20663 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ SODIUM CITRATE 3,2% (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΑΘΡΑΥΣΤΑ) ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ (ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ), ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3,5 ML | Φιαλίδια χρόνου προθρομβίνης, αποστειρωμένα, συνθετικά, διπλού τοιχώματος, ολικής πληρώσεως ή από γυαλί , με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2% - 0,109M, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, ή μέθοδος αποστείρωσης, η συγκέντρωση του αντιπηκτικού, και η ημερομηνία λήξης διαστάσεων 13X75mm, 3 -3,5 ML με βιδωτό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. | Φιαλίδια χρόνου προθρομβίνης, αποστειρωμένα, συνθετικά, διπλού τοιχώματος, ολικής πληρώσεως ή από γυαλί , με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2% - 0,109M, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, ή μέθοδος αποστείρωσης, η συγκέντρωση του αντιπηκτικού, και η ημερομηνία λήξης διαστάσεων 13X75mm, 3 -3,5 ML με πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm.
108 | 20666 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ SODIUM FLUORIDE/POTASSIUM OXALATE, ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ML | ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13X75MM, ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2CM. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ML ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ SODIUM FLUORIDE 5MG, POTASSIUM OXALATE 4MG | ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13X75MM, ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2CM. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ML ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ SODIUM FLUORIDE 5MG, POTASSIUM OXALATE 4MG
109 | 52137 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥΑΠΟΣΤ.ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΘΡΑΥΣΤΑ 5ML ΜΕ CELLΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΗΣ | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ 5ML ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΗΣ ΚΑΙ GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ, ΑΘΡΑΥΣΤΑ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2 CM. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ , ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 16Χ100MM .ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΕΝΔΕΙΞΗ "ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ", ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ 5ML ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΗΣ ΚΑΙ GEL ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ, ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ, ΑΘΡΑΥΣΤΑ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2 CM. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ , ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13Χ100MM .ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΕΝΔΕΙΞΗ "ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ", ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
110 | 67371 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΡΥΟΚΑΤΑΨΥΞΗΣ PCR RNASE DNASE FREE ΣΤΕΙΡΑ 2 ΜΙ | Μικρoσωληνάρια 2. 0ml PCR DNA-free, DNase-/RNase-free, PCR Inhibitor-free). Μικροσωληνάρια με βιδωτό πώμα , χώρο αναγραφής στοιχείων και με επίπεδη βάση.
111 | 39753 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΥΤ/ΑΣ FALCON 15ML | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΩΝ 5ML ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ
112 | 39752 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΥΤ/ΑΣ FALCON 50 ML | Φυγοκεντρικά , κ ω ν ι κ ά, δοκιμαστικά σωληνάρια 50 ml, 114x29mm, βαθμονομημένα,με χώρο για αναγραφή στοιχείων με πώμα ασφαλείας που να συμπεριλαμβάνεται στην συσκευσία,από διαυγές υλικό ανθεκτικά αποστειρωμένα.
113 | 39488 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 15ML | Κ ω ν ι κ ά, δοκιμαστικά σωληνάρια πλαστικά Φυγοκεντρικά 15 ml, 120x17mm, βαθμονομημένα,με χώρο για αναγραφή στοιχείων και βιδωτό πώμα που να συμπεριλαμβάνεται στην συσκευσία.
114 | 20688 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ RIA 5 ML | Σωληναρια 5ml, 75x13mm διαφανή με στρογγυλή βάση χωρίς πώμα .
115 | 84737 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ EPPENDORF ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ DNAS-RNAS FREE ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΡΟΥ RNA ΓΙΑ PCR ΤΩΝ 0.2ML | Σωλληνάρια των 0,2ml DNA, Rnase, free, να είναι αποστειρωμένα, ειδικά για PCR με πολύ λεπτά τοιχώματα από υψηλής ποιότητας υλικό βε βιδωτό πώμα.
116 | 51866 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΚΑΙ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΣΤΕΙΡΑ 15ML | Τα Σωληνάρια να είναι στείρα των 15 ΜΙ πλαστικά με κωνικό πυθμένα και με βιδωτό πώμα αποστειρωμένα.
117 | 51867 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΚΑΙ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΣΤΕΙΡΑ 50 ΜΙ | Τα Σωληνάρια να είναι στείρα των 50 ΜΙ πλαστικά με κωνικό πυθμένα και με βιδωτό πώμα αποστειρωμένα.
118 | 20945 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ, ΔΙΑΦΑΝΗ 10 ML | Τα σωληνάρια να είναι των 15ml ,πλαστικά διαφανή με κωνικό πυθμένα και χωρίς πώμα.
119 | 20684 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΚΑΙ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ 15 ML | Τα σωληνάρια να είναι των 15ml ,κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο , με κωνικό πυθμένα και βιδωτό πώμα.
120 | 51876 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΟΛΥ- ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗΣ ΠΩΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 50ΜΙ | Τα σωληνάρια να είναι των 50ml ,κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο για υψηλές στροφές φυγοκέντρησης , κωνικά αποστειρωμένα, με βιδωτό πώμα.
121 | 51875 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΟΛΥ- ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Γ ΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗΣ ΠΩΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 15ΜΙ | Τα σωληνάρια να είναι των 15ml ,κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο για υψηλές στροφές φυγοκέντρησης , κωνικά αποστειρωμένα, με βιδωτό πώμα.
122 | 120765 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 100μL ΓΙΑ ΦΛΕΒΙΚΑ ΑΕΡΙΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΦΚΛΕΒΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΜΕ ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑ 100μl ΗΠΑΡΙΝΗΣΜΕΝΑ 70 ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ML.
123 | 20966 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ EPPENDORF 1,5 ML | Μικροσωληνάρια 1. 5ml. Μικροσωληνάρια αποστειρωμένα, με ενσωματωμένο πώμα, με κωνική βάση, κατάλληλα για βαθειά κατάψυξη.
124 | 20967 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ EPPENDORF 2 ML | Μικροσωληνάρια 2ml. Μικροσωληνάρια αποστειρωμένα, με ενσωματωμένο πώμα, με κωνική βάση, κατάλληλα για βαθειά κατάψυξη.
125 | 20990 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ EPPENDORF RNASE DNASE FREE REAL TIME PCR 0.2 ml | Σωληνάρια πλαστικά 200μl (0, 2ml) DNA-free, DNase-/RNase-free, PCRInhibitor-free με διαυγές πώμα κατάλληλο για Real-TimePCR .
126 |  | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΥΑΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ | Διαστάσεων 13Χ75ΜΜ χωρίς αντιπικτικό ή υλικά διαχωρισμού ελεύθερα βαρέων μετάλων με πώμα ασφαλείας σιλικοναρισμένα ειδικά για Ε.Ν.Υ. .
127 | 136114 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ 15ML ΚΩΔ.352099 | Κ ω ν ι κ ά, δοκιμαστικά σωληνάρια Φυγοκεντρικά 15 ml, 120x17mm, διαβαθμισμένα, με χώρο για αναγραφή στοιχείων και βιδωτό πώμα που συμπεριλαμβάνεται στην συσκευσία, από διαυγές PS (πολυστυρένιο). Ανθεκτικά σε φυγοκέντριση 3. 000g, με δυνατότητα έως και 8. 000g.
128 | 190167 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΤΟΝΗΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑ | Κ ω ν ι κ ά, δοκιμαστικά σωληνάρια Φυγοκεντρικά 15 ml, 120x17mm, διαβαθμισμένα, με χώρο για αναγραφή στοιχείων και βιδωτό πώμα που συμπεριλαμβάνεται στην συσκευσία, από διαυγές PS (πολυστυρένιο). Ανθεκτικά σε φυγοκέντριση 3. 000g, με δυνατότητα έως και 8. 000g.
129 | 21063 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΑ ΟΥΡΑ | Ταινίες δείκτες για έλεγχο 10 βιοχημικών παραμέτρων ούρων με απλή εμβάπτιση.
130 | 21064 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ | 1. Να Χρειάζονται μικρή ποσότητα αίματος. 2. Η πλήρωση των ταινιών σε αίμα γίνεται αυτόματα με αναρρόφηση που στηρίζεται στο φαινόμενο του τριχοειδούς. 3. Ο μετρητής σακχάρου να έχει μέγιστη ακρίβεια των αποτελεσμάτων. 4. Ευκολία στη χρήση, όπως και η διαδικασία της μέτρησης να γίνεται αυτόματα . 5. Αποτελέσματα μέσα σε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και μνήμη 10 αποτελεσμάτων 6. Μεγάλη οθόνη με ευανάγνωστους χαρακτήρες. 7.Να παραχωρηθούν στο Νοσκομείο οι απαιτούμενες συσκευές. 8. Να πληρεί τις προυποθέσεις 15197/2013.
131 | 99425 | ΤΡΙΒΛΙΑ ΠΕΤΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. 9CM ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ | ΤΡΙΒΛΙΑ ΠΕΤΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. 9CM ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΩΜΑ.
132 | 51926 | ΤΡΥΒΛΙΑ PETRI ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 120X120 MM | Τα Τρυβλία Πετρί να είναι ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. TEΤΡΑΓΩΝΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ διαστάσεων 120ΜΜΧ120ΜΜ.
133 |  | ΤΡΥΒΛΙΑ Πετρί ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 14cm | Τα Τρυβλία Πετρί να είναι στρογγυλά των 14 cm με ειδικό πώμα που να επιτρέπει την ανταλλαγή αερίων και να είναι αποστειρωμένα.
134 | 51925 | ΤΡΥΒΛΙΑ Πετρί ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 90mm | Τα Τριβλία Πετρί να είναι στρογγυλά των 9 cm με ειδικό πώμα που να επιτρέπει την ανταλλαγή αερίων και να είναι αποστειρωμένα.
135 | 18265 | ΦΙΑΛΙΔΙΟ 20 ML PreservCyt ΓΙΑ ΠΑΠ ΤΕΣΤ | Να είναι διάλυμα μεταφοράς, μονιμοποίησης και συντήρησης κυττάρων για Παπ τεστ με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης με τη χρήση φίλτρου σε συσκευασία φιαλιδίου 20 ml, συμβατό με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων ThinPrep 2000. Το διάλυμα να περιέχει 30% - 60% μεθανόλη. Ο προσφέρων να καταθέσει μαζί με την προσφορά του, βεβαίωση συμβατότητας του είδους με το μηχάνημα του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου (ThinPrep 2000) τόσο από την κατασκευάστρια εταιρία των αναλωσίμων όσο και από την κατασκευάστρια εταιρία του μηχανήματος. Το προσφερόμενο είδος να διαθέτει EC Declaration of conformity according to in vitro diagnostics medical devices directive 98/79/EC και ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2003 και ISO 13485:2012. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας των αναλωσίμων, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της, πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ στα Ελληνικά ή Αγγλικά: Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή, ο κωδικός της παρτίδας, η ημερομηνία, μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού, οι ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις. Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να είναι ενταγμένο στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του ΕΚΑΠΤΥ και ο προσφέρων να δηλώσει τον κωδικό τους στο Μητρώο Θα αξιολογηθεί θετικά εάν το είδος πληρεί τις απαιτήσεις του υψηλότερου επιπέδου των κανονιστικών ελέγχων (regulatory control) σύμφωνα με τους κανονισμούς του FDA.
136 | 39728 | ΦΙΑΛΙΔΙΟ 20 ML ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ PreservCyt | Να είναι διάλυμα μεταφοράς, μονιμοποίησης και συντήρησης κυττάρων για δείγματα γενικών κυτταρολογικών εξετάσεων με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης με τη χρήση φίλτρου σε συσκευασία φιαλιδίου 20 ml, συμβατό με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων ThinPrep 2000 Το διάλυμα να περιέχει 30% - 60% μεθανόλη. Ο προσφέρων να καταθέσει μαζί με την προσφορά του, βεβαίωση συμβατότητας του είδους με το μηχάνημα του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου (ThinPrep 2000) τόσο από την κατασκευάστρια εταιρία των αναλωσίμων όσο και από την κατασκευάστρια εταιρία του μηχανήματος. Το προσφερόμενο είδος να διαθέτει EC Declaration of conformity according to in vitro diagnostics medical devices directive 98/79/EC και ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2003 και ISO 13485:2012. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας των αναλωσίμων, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της, πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ στα Ελληνικά ή Αγγλικά: Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή, ο κωδικός της παρτίδας, η ημερομηνία, μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού, οι ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις. Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να είναι ενταγμένο στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του ΕΚΑΠΤΥ και ο προσφέρων να δηλώσει τον κωδικό τους στο Μητρώο Θα αξιολογηθεί θετικά εάν το είδος πληρεί τις απαιτήσεις του υψηλότερου επιπέδου των κανονιστικών ελέγχων (regulatory control) σύμφωνα με τους κανονισμούς του FDA.
137 | 39498 | ΦΙΛΤΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ Transcyt | Nα είναι πλαστικό, κυλινδρικό φίλτρο, διαμέτρου 2 εκατοστών για επίστρωση λεπτής στιβάδας σε δείγματα γενικής κυτταρολογίας με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης με χρήση φίλτρου, συμβατό με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων ThinPrep 2000. Ο προσφέρων να καταθέσει μαζί με την προσφορά του, βεβαίωση συμβατότητας του είδους με το μηχάνημα του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου (ThinPrep 2000) τόσο από την κατασκευάστρια εταιρία των αναλωσίμων όσο και από την κατασκευάστρια εταιρία του μηχανήματος. Το προσφερόμενο είδος να διαθέτει EC Declaration of conformity according to in vitro diagnostics medical devices directive 98/79/EC και ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2003 και ISO 13485:2012. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας των αναλωσίμων πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ στα Ελληνικά ή Αγγλικά: Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή, ο κωδικός της παρτίδας, η ημερομηνία, μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού. Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να είναι ενταγμένο στο Μητρώο ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του ΕΚΑΠΤΥ και ο προσφέρων να δηλώσει τον κωδικό τους στο Μητρώο Θα αξιολογηθεί θετικά εάν το είδος πληρεί τις απαιτήσεις του υψηλότερου επιπέδου των κανονιστικών ελέγχων (regulatory control) σύμφωνα με τους κανονισμούς του FDA.
138 | 21961 | ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΟΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ VIVAPORE 5 ML (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 30) | Φίλτρα ταχείας και εύκολης συμπύκνωσης ή απομάκρυνσης πρωτεινών δειγμάτων βιολογικών υγρών (π.χ. ορό, ΕΝΥ, ούρα) όγκων 1-5ml .
139 | 18264 | ΦΙΛΤΡΟ transcyt ΓΙΑ ΠΑΠ ΤΕΣΤ | Nα είναι πλαστικό, κυλινδρικό φίλτρο, διαμέτρου 2 εκατοστών για επίστρωση λεπτής στιβάδας σε δείγματα κολποτραχηλικών εξετάσεων με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης με χρήση φίλτρου, συμβατό με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων ThinPrep 2000. Ο προσφέρων να καταθέσει μαζί με την προσφορά του, βεβαίωση συμβατότητας του είδους με το μηχάνημα του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου (ThinPrep 2000) τόσο από την κατασκευάστρια εταιρία των αναλωσίμων,όσο και από την κατασκευάστρια εταιρία του μηχανήματος. Το προσφερόμενο είδος να διαθέτει EC Declaration of conformity according to in vitro diagnostics medical devices directive 98/79/EC και ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2003 και ISO 13485:2012. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας των αναλωσίμων πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ στα Ελληνικά ή Αγγλικά: Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή, ο κωδικός της παρτίδας, η ημερομηνία, μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού. Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να είναι ενταγμένο στο Μητρώο ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του ΕΚΑΠΤΥ και ο προσφέρων να δηλώσει τον κωδικό τους στο Μητρώο Θα αξιολογηθεί θετικά εάν το είδος πληρεί τις απαιτήσεις του υψηλότερου επιπέδου των κανονιστικών ελέγχων (regulatory control) σύμφωνα με τους κανονισμούς του FDA.
140 | 51970 | ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ 225cm2 | Οι φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας 225cm2, με κεκαμμένο λαιμό να έχουν φίλτρο στο καπάκι, να είναι αεριζόμενες και αποστειρωμένες .
141 | 51965 | ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ 25cm2 | Οι φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας 25cm2, με κεκαμμένο λαιμό να έχουν φίλτρο στο καπάκι, να είναι αεριζόμενες και αποστειρωμένες .
142 | 51967 | ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ 75 cm2 | Οι φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας να είναι 75 cm2, με κεκαμμένο λαιμό να έχουν φίλτρο στο καπάκι, να είναι αεριζόμενες και αποστειρωμένες.
143 | 241311 | ΧΡΩΣΕΙΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΕΞΙΤΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, | Να μη διαπερνά τους ιστούς Να μην ξεβάφουν στην επεξεργασία των ιστών. Να μην επηρεάζουν τη διάγνωση .Συσκευασία φιαλίδια τουλάχιστον των 240ml . Χρώματος μαύρο και πράσινο.
144 |  | Αντικειμενοφόρες Πλάκες SuperFrost Excell | Εξαιρετικής καθαρότητας γυαλιού με ενισχυμένη υδροφιλική επιφάνεια για την καλύτερη συγκόλληση και συγκράτηση των τομών ανεξαρτήτου μεγέθους, θετικά φορτισμένες διαστάσεων 25x75x1.00 mm, εγκεκριμένες για in vitro διαγνωστική χρήση με λευκή επιφάνεια ανεξίτηλης αναγραφής στοιχείων. Ειδικά σχεδιασμένες για ανοσοϊστοχημεία όπου η αποκάλυψη των αντιγονικών περιοχών πραγματοποιείται με τη μέθοδο βρασμού ή μικροκυμάτων σε υψηλό pH (EDTA)
145 |  | Αντικειμενοφόρες Πλάκες SuperFrost Plus GOLD | Διπλό ιονισμένες, ελεύθερες από DNases/Rnases θετικά φορτισμένες διαστάσεων 25x75x1.00 mm, εγκεκριμένες για in vitro διαγνωστική χρήση με λευκή επιφάνεια ανεξίτηλης αναγραφής στοιχείων. Ειδικά σχεδιασμένες για ανοσοϊστοχημεία όπου η αποκάλυψη των αντιγονικών περιοχών πραγματοποιείται με τη μέθοδο βρασμού ή μικροκυμάτων σε υψηλό pH (EDTA). Ειδικάσχεδιασμένες για βιοψίες εγκεφάλου, οστεομυλικής και μαστού.