ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ    18 – 22 ΛΙΤΡΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ  ΕΝΑ (1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.: 9.000€

Ο κλίβανος υγρής αποστείρωσης οριζόντιου τύπου να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας, κατάλληλος για να τοποθετηθεί επί πάγκου, ωφέλιμης χωρητικότητας 18 – 22 [lit] και να περιέχει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του.

Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220[V] - 50[Hz] χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις στην παροχή ρεύματος και η ηλεκτρική τροφοδοσία του να γίνεται από ρευματοδότη τύπου shuko, ισχύος μέχρι 2000[W].

Να είναι συμβατός όσον αφορά την λειτουργία του κατά EN 13060.

Να είναι αυτόκαυστος κλίβανος πλήρους τάξης Β (CLASS B) και να περιλαμβάνει κύκλους ελέγχου Vacuum test (δοκιμή κενού), BOWIE DICK & HELIX.

Να διαθέτει θάλαμο με κατασκευή jacket και ελάχιστο ωφέλιμο όγκο του θαλάμου αποστείρωσης τουλάχιστο 15[lit].

Να διαθέτει ξεχωριστή ισχυρή αντλία κενού.

Ο θάλαμος, η ατμογεννήτρια κ.λ.π. να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας.

Να διαθέτει ξεχωριστές ενσωματωμένες δεξαμενές για το καθαρό (αποσταγμένο) νερό και το χρησιμοποιημένο νερό. Η τροφοδοσία με νερό να γίνεται εύκολα από τον χειριστή με μελλοντική δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης με εξωτερικό σύστημα καθαρού νερού & αποχέτευσης.

Επί ποινή απόρριψης των προσφορών, να προσφερθούν προς επιλογή συστήματα, τα οποία να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε μια επιλογή συστήματος ώσμωσης.

Να έχει αυτονομία κύκλων με ένα γέμισμα αποσταγμένου νερού, στην ενσωματωμένη δεξαμενή για τουλάχιστο δέκα (10) κύκλους.

Να διαθέτει ταχυσυνδέσμους για γρήγορη πλήρωση του δοχείου καθαρού νερού και άδειασμα του δοχείου αποστράγγισης.

Να προβάλει μηνύματα ενημέρωσης για τα εξαρτήματα που χρειάζονται περιοδική αντικατάσταση για την εύκολη συντήρησή του. Το πρόγραμμα να παρακολουθεί οπωσδήποτε και να παρουσιάζει μήνυμα για το φίλτρο θαλάμου, για το αντιβακτηριακό φίλτρο, για το φίλτρο σκόνης, για το λάστιχο της πόρτας αλλά και για τις εργασίες καθαρισμού των δεξαμενών.

Να προβάλει μηνύματα service όταν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός κύκλων αποστείρωσης.

Να διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας, το οποίο να παρακολουθεί κάθε φάση του κύκλου αποστείρωσης και να ενημερώνει τον χρήστη για τυχόν αποτυχία, με ποικιλία αντιστοίχων μηνυμάτων συναγερμών.

Να έχει την δυνατότητα εισαγωγής τουλάχιστον δύο (2) χειρουργικών κασετών οριζόντια ή/και κάθετα είτε τουλάχιστον τεσσάρων (4) δίσκων κλιβανισμού.

Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα (4) προγράμματα αποστείρωσης, ανάλογα με το είδος του προς αποστείρωση υλικού. Επιπλέον αυτών να διαθέτει πρόγραμμα γρήγορης αποστείρωσης για μικρά φορτία, το οποίο να μην ξεπερνάει σε διάρκεια τα 12,5[min] μαζί με τον χρόνο στεγνώματος για τον βασικό κύκλο αποστείρωσης κλάσης Β.

Να εκτελεί κύκλο ταχείας αποστείρωσης (φάση αποστείρωσης 5,30[min]) στους 1340C (Β Flash κύκλος).

Να έχει την δυνατότητα προγραμματισμού έναρξης κύκλου σε μέρα και ώρα που επιθυμεί ο χειριστής.

Να έχει την δυνατότητα να μπει σε κατάσταση αναμονής ώστε να μην καταναλώνει ενέργεια όταν δεν χρειάζεται.

Να διαθέτει  οθόνη φιλική προς τον χρήστη, πίνακα ελέγχου με απεικόνιση των παραμέτρων πίεσης και θερμοκρασίας, του κύκλου αποστείρωσης και κατανοητό μενού χειρισμού.

Να διαθέτει ασφαλιστικό μηχανισμό διακοπής της λειτουργίας του σε περίπτωση υπερθέρμανσης, βαλβίδα εκτόνωσης σε περίπτωση υπερπίεσης και μηχανισμό ασφάλισης της θυρίδας του θαλάμου.

Να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης των παραμέτρων αποστείρωσης σε usb stick. Να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με εκτυπωτή μέσω σειριακής θύρας RS - 232.

Να παραδοθεί με τρείς (3) δίσκους αποστείρωσης εργαλείων με όλα τα αναγκαία εξαρτήματά του και διατάξεις του για την πλήρη εγκατάστασή του και την άριστη λειτουργία του.

Να δοθούν προς επιλογή επιπλέον είδη είτε εξαρτήματα του κλιβάνου που δεν περιλαμβάνονται στην βασική σύνθεσή του, όπως αποστακτήρας κ.α.

Στον αναφερόμενο κλίβανο η κάθε προσφέρουσα εταιρία οφείλει επί ποινή απορρίψεως, να αντιστοιχίσει όλες της ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές του (μία προς μία και με την σειρά της διακήρυξης), με παραπομπές σε συνημμένα επίσημα έντυπα εμπορικά ή φυλλάδια χρήσης του κατασκευαστή ή άλλα επίσημα έγγραφα.

Οι προσφερόμενες τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη που έχει καθορισθεί.

Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές, θα αποκλείονται και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις - κανονισμούς – απαιτήσεις – οδηγίες:

Ο αναφερόμενος κλίβανος υγρής αποστείρωσης να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας, να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις - οδηγίες, τους ισχύοντες κανονισμούς και να διαθέτει πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

Να είναι κατασκευασμένος ακολουθώντας τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. και οπωσδήποτε τα ακόλουθα: 93/42/EEC, PED 2014/68/EU, 2012/19/EU, 2014/68/EU, EN 61010-1, EN 61326, EN 61010-2-040, EN13060 και να μπορεί να βαθμονομηθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 17665-1.

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001:2015 και βεβαίωση συμμόρφωσης με την Υπ. Απόφαση 1348/04, που αφορά τη διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων).

Βεβαίωση από τον προμηθευτή 10ετούς κάλυψης σε συντήρηση – επισκευές και ανταλλακτικά.

Βεβαίωση εγγύησης από την κατασκευάστρια εταιρεία για την καλή και ασφαλή λειτουργία του κλιβάνου για τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής θα συνταχθεί στο Κέντρο Υγείας από ορισθείσα επιτροπή παραλαβής του μηχανήματος.

Βεβαίωση από τον προμηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης με την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - αποκατάστασης βλαβών του προσφερόμενου εξοπλισμού και να είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος για την διανομή και τεχνική υποστήριξη του προσφερόμενου εξοπλισμού.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου & άμεσα (το πολύ εντός 12ώρου παρουσία στην Μονάδα Υγείας), από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του από την Τ.Υ., ή τους υπευθύνους του Κέντρου Υγείας. Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή, στο Κέντρο Υγείας. Ο προμηθευτής οφείλει να λάβει γνώση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, με χρόνο παράδοσης το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο προμηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους χρήστες για την λειτουργία του και τους τεχνικούς για τις επισκευές του και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα και Service manual στα Αγγλικά.

Να περιγραφεί το αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων που προβλέπεται από τον κατασκευαστή, να διευκρινιστούν σαφώς οι χρόνοι και το είδος των συντηρήσεων που πρέπει να κάνει ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και ενδεχομένως ο χρήστης και να αναφερθούν αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα ή άλλα υλικά των συντηρήσεων, με τους κωδικούς, τις τιμές και το χρόνο ζωής τους.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1) Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές. Ποιότητα - αξιοπιστία - απόδοση.

Λειτουργικά χαρακτηριστικά.                        Συντελεστής βαρύτητας 60%

2) Εγγύηση καλής λειτουργίας.                         Συντελεστής βαρύτητας 10%

3) Τεχνική Υποστήριξη, service, πελατολόγιο. Συντελεστής βαρύτητας 30%