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	ΟΜΑΔΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3
	ΑΝΟΣΟΑΝΑΛΥΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ELISA  (181805) TEM 1

	1
	98252
	ENA SCREEN ΕΞΙ ΑΝΤΙΓΌΝΩΝ (SS-A, SS-B, RNP, SM-RNP, Jo, Scl-70)

	2
	28932
	ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ  IgG ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΝΤΙ Β2-ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ -I (Β2-GPI)

	3
	28931
	ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ  IgM ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΝΤΙ Β2-ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ -I  (Β2-GPI)

	4
	28922
	ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ 

	5
	98645
	ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ CCP ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ

	6
	28923
	ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ 

	7
	98654
	ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ Human-tTg - IgA (Ιστικής Τρανσγλουταμινάσης)

	8
	98655
	ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ Human-tTg - IgG (Ιστικής Τρανσγλουταμινάσης)

	9
	98667
	ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΥΕΛΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ (MPO)

	10
	98670
	ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΩΤΕΙΝΑΣΗΣ- 3 (PR 3)

	11
	98671
	ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ds DNA

	12
	98673
	ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Jo1

	13
	98676
	ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ RNP

	14
	98677
	ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Scl 70

	15
	98679
	ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Sm

	16
	98680
	ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ SS-A(Ro)

	17
	98681
	ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ SS-B (La)

	18
	98675
	ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ Μ2

	19
	258152
	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ,  ΡΥΓΧΟΙ για τον αναλυτή 181805 ELISA

	20
	258153
	ΑΝΑΛΩΣΗΜΑ , ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΡΟΑΡΑΙΩΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ  για τον αναλυτή 181805  ELISA

	21
	258154
	ΑΝΑΛΩΣΗΜΑ, ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ CALIBRATORS, CONTROLS  για τον αναλυτή 181805 ELISA

	22
	258155
	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ,ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  για τον αναλυτή 181805 ELISA


1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΣΟΑΝΑΛΥΤΟΥ

Ο προσφερόμενος αναλυτής πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές που θα τεκμηριώνονται με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα του οίκου κατασκευής του.

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με πιστοποίηση κατά ISO και να φέρει σήμανση   CE.   
2. Να  είναι  του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με τα προσφερόμενα αντιδραστήρια.

3.Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα όπου θα ολοκληρώνονται τα προγραμματισμένα πρωτόκολλα χωρίς καμία παρέμβαση του χρήστη εκτός του αρχικού προγραμματισμού.

4. Να είναι ανοιχτού τύπου έτσι ώστε να μπορεί το εργαστήριο να προγραμματίσει οποιοδήποτε πρωτόκολλο άλλης εξέτασης ELISA.

5. Να είναι συνεχούς φόρτωσης αντιδραστηρίων ,δειγμάτων,  πλακών και αναλωσίμων.

6. Να δέχεται  πάνω από 6 πλάκες εφ άπαξ και να επιτρέπει τον ταυτόχρονο προγραμματισμό όλων των ζητηθέντων εξετάσεων στο ίδιο Run, αλλά και να έχει την δυνατότητα προγραμματισμού στην ίδια πλάκα περισσοτέρων των έξι εξετάσεων.  
7. Να διαθέτει 3 τουλάχιστον επωαστικούς θερμαινόμενους θαλάμους,   με δυνατότητα ανάδευσης  αλλά και άλλους 2-3 επωαστικούς σε θερμοκρασία δωματίου.
8. Οι επωάσεις να γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή να διαθέτει πρόγραμμα που θα διασφαλίζει τον προκαθορισμένο χρόνο επώασης σύμφωνα με το πρωτόκολλο της κάθε εξέτασης και ανεξάρτητα με τον αριθμό των εκτελούμενων εξετάσεων στο τρέχον run. Nα τεκμηριωθεί βάση των προδιαγραφών του μηχανήματος. 

9. Να διαθέτει 6 φωτομετρικά φίλτρα με εύρος από 400-700nm. 
10. Να δέχεται 90 δείγματα ταυτόχρονα, και ποικιλία σωληναρίων.

11. Να διαθέτει όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις για  controls, calibrators, και βασικά  αντιδραστήρια και οπωσδήποτε να έχει θέσεις για  3 διαφορετικά  wash buffers. Να αναφερθεί ο αριθμός των θέσεων προκειμένου να εκτιμηθεί.   

    12. Να έχει σύστημα αναγνώρισης bar code δειγμάτων, αντιδραστηρίων. 
13. Να κρατά τις καμπύλες αναφοράς ανά παρτίδα αντιδραστηρίων έτσι ώστε να μην απαιτείται συνεχής βαθμονόμηση, αλλά και να δίνει την δυνατότητα ακύρωσης της σύμφωνα με την κρίση του χειριστή. 
14. Να χρησιμοποιεί πλάκες προαραίωσης και ρύγχη μιας χρήσης.

15. Να έχει την δυνατότητα διανομής ελάχιστου όγκου δείγματος 5μl. 

16. Να έχει την δυνατότητα ελέγχου της στάθμης δειγμάτων και αντιδραστηρίων αλλά και σύστημα ανίχνευσης πήγματος στο δείγμα. Σε περίπτωση δε ανεπάρκειας τους να δίνει  ηχητική ή γραπτή ειδοποίηση.

17. Να μπορεί να πραγματοποιεί αυτόματες αραιώσεις χωρίς την παρέμβαση του χρήστη. 
18. Το μηχάνημα να υποστηρίζεται από σταθεροποιητή τάσης, computer και εκτυπωτή.

19. Να διαθέτει περιβάλλον Windows και δυνατότητα επικοινωνίας με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης δεδομένων του εργαστηρίου, LIS. Παράλληλα να έχει την δυνατότητα στατιστικής ανάλυσης των μετρήσεων του.
20. Η εταιρεία υποχρεούται να  αναλάβει τα έξοδα σύνδεσης  του προσφερόμενου αναλυτή με το υπάρχον  πρόγραμμα διαχείρισης αποτελεσμάτων του εργαστηρίου. 

2.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

1.Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια σε kit ( Controls, Calibrators, σημασμένο αντι-αντίσωμα, Substrate, Buffers …..) για την εκτέλεση κάθε εξέτασης και να είναι στην πλειοψηφία τους έτοιμα προς χρήση.  

2. Η προσφορά να καλύπτει το 100% των ζητηθέντων εξετάσεων και όλες θα πρέπει να εκτελούνται στον ίδιο  ανοσοαναλυτή . 

3. Να διαθέτουν πλάκες με αποσπώμενα μικρoφρεάτια ( wells)

4.Τα αντιδραστήρια όλων των ζητηθέντων εξετάσεων πρέπει να  είναι της ίδιας προέλευσης ( οίκος παραγωγής) για να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα μεταξύ τους. 

5.Να έχουν ISO και CE σήμανση.
6.Τα αντιδραστήρια να τοποθετούνται απευθείας στον αναλυτή και να φέρουν  ετικέτες αναγνώρισης (bar-code ) 
7.Να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ομοιομορφία πρωτοκόλλων, ώστε να γίνονται πιο εύκολα οι συνδυασμοί εξετάσεων στο ίδιο Run. Nα χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν κοινά αντιδραστήρια (πλυστικά, αραιωτικά, anti- αντισώματα ) έτσι ώστε να οργανώνεται καλύτερα το Run, δηλαδή να γίνεται παράλληλη εκτέλεση πολλών διαφορετικών εξετάσεων ανεξαρτήτως παρτίδων αντιδραστηρίων και παραμέτρων ανάλυσης .
8. Η απόδοση των αποτελεσμάτων να γίνεται ποσοτικά και ημιποσοτικά και τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερους βαθμονομητές για λόγους οικονομίας.

 9. Στις εξετάσεις που γίνεται IgM τάξης προσδιορισμός να εμπεριέχεται στο kit διάλυμα κατάλληλο για την προσρόφηση του ρευματοειδούς παράγοντα, προκειμένου να αποφεύγονται οι ψευδώς θετικές συνδέσεις.

10. Τα χρησιμοποιούμενα υποστρώματα να είναι φυσικά αντιγόνα ή μίγματα φυσικών και ανασυνδυασμένων αντιγόνων για να επιτυγχάνεται η μέγιστη ειδικότητα και ευαισθησία. 
11. Να έχουν όσο το δυνατόν σύντομα πρωτόκολλα ανάλυσης

12.Ο οίκος παραγωγής τους  να έχει μεγάλη εμπειρία στο χώρο των αυτοαντισωμάτων.

12.Η εταιρεία πρέπει να καταθέτει πελατολόγιο που αφορά μόνο τις ζητούμενες εξετάσεις και όχι  άλλες που τυχόν εκτελεί το προσφερόμενο σύστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα σε επαρκείς συσκευασίες για την εκτέλεση του συνολικού αριθμού των ζητούμενων εξετάσεων.

Για τη διασφάλιση της ομοιομορφίας και τη διευκόλυνση της λειτουργίας του εργαστηρίου, οι ζητούμενες εξετάσεις και ο απαιτούμενος συνοδός εξοπλισμός θα κατακυρωθούν ως ενιαία ομάδα.
2. Η εταιρεία έχει την υποχρέωση  να αναλάβει το κόστος του ποιοτικού εξωτερικού ελέγχου.

	ΟΜΑΔΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 4
	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ (181810)

	1
	98533
	ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ DNA (ANTI-DNA)
	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ , Υπόστρωμα Crithidia Lucillae.  

	2
	98534
	ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΩΝ (ΑΜΑ, ASMA, APCA)
	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ . Υπόστρωμα στομάχι/ νεφρο ποντικού.  

	3
	98536
	ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ IGA ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΔΟΜΥΙΟΥ 
	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ. Υπόστρωμα οισοφάγου πιθήκου.  

	4
	98538
	ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΚΥΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ (ΜΕ ΑΙΘΑΝΟΛΗ)
	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ Υπόστρωμα ανθρωπινα κοκκιοκυτταρα  

	5
	174576
	ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΚΥΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ (ΜΕ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ)
	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ Υπόστρωμα ανθρωπινα κοκκιοκυτταρα  

	6
	174574
	ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΑΝΑ
	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ Υπόστρωμα κυτταρική σειρά ιδιαίτερα πλούσια σε μιτωτικά κυτταρα  

	7
	98653
	ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ F-ΑΚΤΙΝΗΣ
	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ Υπόστρωμα VSM47 κυττάρων.  


1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΝΑΛΥΤΟΥ  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ.

Ο προσφερόμενος αναλυτής πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές που θα τεκμηριώνονται με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα του οίκου κατασκευής του.

1.Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με πιστοποίηση κατά ISO και να φέρει σήμανση   CE.

2. Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος, ικανός να εκτελεί όλες τις φάσεις του ανοσοφθορισμού (αραίωση, διανομή των αραιωμένων   δειγμάτων στα πλακίδια, διανομή των αντιδραστηρίων ,επώαση, πλύσιμο ) ώστε τοπλακίδιο να είναι έτοιμο για ανάγνωση στο μικροσκόπιο φθορισμού.

3. Να διαθέτει σύστημα bar-code reader για την αναγνώριση των δειγμάτων.
 4.Να διαχειρίζεται τουλάχιστον 15 πλακίδια.
5. Να δέχεται τουλάχιστον 90 δείγματα και να έχει μεγάλο αριθμό θέσεων προαραίωσης ,θέσεις για controls και αντιδραστήρια έτσι ώστε να καλύπτει όλη την γκάμα των ζητηθέντων εξετάσεων με τις αραιώσεις τους και σε ένα κύκλο εργασίας.

6. Να έχει θέση για τουλάχιστον 3 διαφορετικά πλυστικά διαλύματα.

7. Να έχει την δυνατότητα ανίχνευσης πήγματος.

8. Να διαθέτει ένα αυτοπλενόμενο  ρύγχος για την διανομή των δειγμάτων και των αντιδραστηρίων και μια δεύτερη κεφαλή για το πλύσιμο των πλακιδίων.
9. Όλες οι παραπάνω εργασίες να προγραμματίζονται μέσω Η/Υ ο οποίος ελέγχει την συσκευή  και αποθηκεύει τα  προγράμματα.
10. Να παρέχει την δυνατότητα διαχείρισης όγκου διανομής 5-1000μL
   2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

 Το προσφερόμενο μικροσκόπιο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

1. Να φέρει κεφαλή διοφθάλμιας παρατήρησης με σταθερή γωνία κλίσης 30o, με πρόσθετη δυνατότητα σύνδεσης φωτογραφικής ψηφιακής κάμερας και με κατάλληλο λογισμικό παρατήρησης και φύλαξης εικόνων ανοσοφθορισμού

2. Να έχει ζεύγος προσοφθάλμιων φακών ευρέως οπτικού πεδίου 10x με δυνατότητα ρύθμισης της διακορικής απόστασης και της ανισομετρωπίας της όρασης

3. Να διαθέτει σταθερή βάση με αμφίπλευρα προσαρμοσμένους κοχλίες αδρής και μικρομετρικής κίνησης της τράπεζας, με βήματα ανά περιστροφή 45mm και 0.5mm αντίστοιχα

4. Η τράπεζα να φέρει σύστημα συγκράτησης του παρασκευάσματος, και να έχει τη δυνατότητα μετακίνησής του κατά τη διεύθυνση των αξόνων Χ-Ψ

5. Να φέρει κεφαλή με φορέα αντικειμενικών φακών τεσσάρων (4) θέσεων, και να συνοδεύεται από επίπεδους αχρωματικούς φακούς μεγέθυνσης 10x, 20x, 40x και ελαιοκαταδυτικό 100x
6. Να διαθέτει ως πηγή διέγερσης ανοσοφθορισμού λάμπα LED, με χρόνο ζωής πολλών ωρών λειτουργίας. Να ενημερώνεται ο χρήστης με ακουστική ειδοποίηση σε περίπτωση μειωμένης ισχύος της λάμπας

7. Να επιτρέπει την άμεση παρατήρηση πλακιδίων μετά το άναμμα της λάμπας, χωρίς την ανάγκη προθέρμανσης, καθώς και τη δυνατότητα άμεσης επανεκκίνησης της εργασίας μετά το σβήσιμό της, χωρίς περίοδο αποθέρμανσης

3.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
1. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια θα πρέπει να διατίθενται σε πλήρεις συσκευασίες (kits) που θα περιέχουν όλα τα απαραίτητα για την ανάλυση αντιδραστήρια (slides με ειδικό υπόστρωμα, αραιωτικά, conjugate, διαλύματα έκπλυσης, θετικούς και αρνητικούς μάρτυρες, υγρό στερέωσης, καλυπτρίδες)

2. Η μεθοδολογία να διασφαλίζει την απόλυτη ομοιομορφία στους χρόνους επώασης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δειγμάτων που θα αναλύονται σε κάθε κύκλο

3. Τα πρωτόκολλα των ζητούμενων εξετάσεων να είναι όσο το δυνατό συντομότερα

4. Όλα τα υποστρώματα του ανοσοφθορισμού να είναι προσδεδεμένα στον φορέα τους μέσω χημικών δεσμών, για τη διασφάλιση σταθερότητας και ομοιομορφίας κατά τη διάρκεια των εκπλύσεων. Να περιγραφεί αναλυτικά.

5.  Η προσφορά πρέπει να καλύπτει το 100% των ζητηθέντων
6. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να είναι της ιδίας κατασκευάστριας εταιρείας και να διαθέτουν CE mark γεγονός που θα τεκμηριώνεται με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα.

7. Η εταιρεία πρέπει να καταθέτει πελατολόγιο που αφορά μόνο τις ζητούμενες εξετάσεις και όχι  άλλες που τυχόν εκτελεί το προσφερόμενο σύστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
1.Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα σε επαρκείς συσκευασίες για την εκτέλεση του συνολικού αριθμού των ζητούμενων εξετάσεων.

2. Για τη διασφάλιση της ομοιομορφίας και τη διευκόλυνση της λειτουργίας του εργαστηρίου, οι ζητούμενες εξετάσεις και ο απαιτούμενος συνοδός εξοπλισμός θα κατακυρωθούν ως ενιαία ομάδα. 

3. Η εταιρεία έχει την υποχρέωση  να αναλάβει το κόστος του ποιοτικού εξωτερικού ελέγχου
	ΟΜΑΔΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 7
	ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ (185603)

	1
	98070
	CD10 FITC

	2
	258182
	CD10 APC A 700

	3
	258183
	CD10 PC5.5

	4
	98071
	CD 103 FITC

	5
	98075
	CD117 PE 

	6
	98078
	CD11b FITC 

	7
	98080
	CD11c PE

	8
	258184
	CD11c PC7

	9
	258185
	CD123 APC

	10
	98082
	CD138 PE

	11
	258186
	CD138 APC

	12
	98083
	CD13 PE

	13
	258533
	CD13 PC5.5

	14
	258534
	CD14 APC

	15
	98085
	CD14 PE

	16
	98086
	CD15 FITC

	17
	258187
	CD15 PB

	18
	98090
	CD16 PE 

	19
	233357
	CD16 ECD

	20
	231323
	CD19 ECD

	21
	98095
	CD19 PE

	22
	258188
	CD19 PC5.5

	23
	98094
	CD19 FITC/CD5-PE 

	24
	98096
	CD1a-PE 

	25
	98098
	CD2 FITC/CD19 PE 

	26
	258189
	CD200 PC7

	27
	CD200-APC-A-750
	CD200 APC A 750

	28
	98103
	CD20 PE 

	29
	98104
	CD21 PE

	30
	98105
	CD22 PE 

	31
	258191
	CD22 APC A 700

	32
	258192
	CD23 APC700 

	33
	98107
	CD23 FITC 

	34
	212229
	CD235a PE

	35
	258193
	CD24 APC

	36
	98109
	CD25 FITC

	37
	258195
	CD25 APC A 700

	38
	258196
	CD27 PC7

	39
	98134
	CD3 PE 

	40
	231324
	CD3 ECD

	41
	98117
	CD3 FITC 

	42
	258197
	CD3 APC

	43
	98121
	CD33 PE 

	44
	258198
	CD33 PC7

	45
	98124
	CD34 PE 

	46
	258199
	CD34 APC

	47
	258200
	CD34 APC700

	48
	258201
	CD39 PC5.5

	49
	231322
	CD34 ECD

	50
	98128
	CD38 FITC

	51
	258202
	CD38 PB

	52
	98130
	CD3 FITC/CD16+56 PE 

	53
	98132
	CD3 FITC/CD4 PE 

	54
	98133
	CD3 FITC/CD8 PE 

	55
	98118
	CD3 FITC/HLA-DR PE

	56
	25814
	CD30 PE 

	57
	98128
	CD36 FITS 

	58
	174653
	CD4 PE 

	59
	233358
	CD4 ECD

	60
	258203
	CD4 APC 750

	61
	98140
	CD41 PE 

	62
	212228
	CD43 FITC

	63
	98153
	CD45 Kome orange

	64
	98153
	CD45 PC5 

	65
	124869
	CD45RA FITC

	66
	98154
	CD45RO PE 

	67
	98157
	CD4 FITC/CD8 PE 

	68
	98160
	CD5 FITS

	69
	98173
	CD5 PE

	70
	258204
	CD5 PC7

	71
	98166
	CD56 PE 

	72
	231450
	CD56 ECD

	73
	98168
	CD57 FITC 

	74
	258447
	CD57 PB

	75
	98174
	CD61 FITC

	76
	258206
	CD64 APC-A750

	77
	98174
	CD64 FITS

	78
	258207
	CD7 ECD

	79
	258208
	CD7 PC7

	80
	98186
	CD71 FITC 

	81
	98187
	CD79a PE 

	82
	258209
	CD79b  APC

	83
	98188
	CD79b  PE

	84
	98190
	CD8 FITC 

	85
	98201
	CD8 PE 

	86
	258210
	CD8 PC7

	87
	258211
	CD81 FITC

	88
	98205
	CELL Rermeabilisation Kit ή INTRA PREP

	89
	174694
	FMC7 FITC

	90
	258212
	FMC7 PB

	91
	174696
	HLA-DR,DQ RD1 PE

	92
	174741
	HLA-DR FITC 

	93
	258214
	HLA-DR  PB

	94
	98304
	IgG1 FITC/IgG1 PE 

	95
	98325
	KIT ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

	96
	212226
	K CHAIN FITC/ L CHAIN PE/ CD19 ECD

	97
	2199552
	k CHAIN FITC

	98
	228582
	L CHAIN PE

	99
	258215
	IgM FITC 

	100
	258216
	IgD FITC

	101
	258217
	NKp80 PE

	102
	98350
	LYSING SOLUTION (NH4CL)

	103
	98264
	Πρότυπα σφαιρίδια για ποσοτική μέτρηση κυτταρων (FLOW COUNT)

	104
	98621
	TCR PAN g/d FITC (IMMU510)

	105
	174743
	TCR PAN a/b PE ( A39499)

	106
	98463
	TdT FITC (pool) (HT1+HT4+HT8+HT9)

	107
	98480
	VERSA LYSE

	108
	258219
	Μυελοπεροξειδάση (MPO) PE

	109
	241814
	FOXP3 PE

	110
	258448
	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ 185603


1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ

1. O προσφερόμενος κυτταρομετρητής θα πρέπει να είναι καινούργιος, προηγμένης τεχνολογίας και να αναφέρεται το έτος κατασκευής και κυκλοφορίας. Να κατατεθούν τα ανάλογα πιστοποιητικά από τα οποία θα αποδεικνύονται το παραπάνω χαρακτηριστικά του. 

2. Ο κυτταρομετρητής να έχει CE πιστοποίηση.

3. Να διαθέτει lasers στερεάς κατάστασης, των μπλε στα 488 nm, κόκκινο στα 638-633nm και βιολετί στα 405 nm. Να αναφερθεί η ισχύς των lasers.

4. Να μπορεί να αναλύει  μέχρι 10 φθορίζουσες ουσίες ταυτόχρονα. 

5. Τα lasers να είναι αερόψυκτα  και γενικότερα να διαθέτει μηχανισμό που να μπορεί να ρυθμίζει την εσωτερική θερμοκρασία του αναλυτή έτσι ώστε για να εξασφαλίζει  όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σταθερότητα στο οπτικό του σύστημα. 

6. Τα διαθέσιμα φίλτρα του να μπορούν να αλλαχθούν εύκολα από τον χρήστη.

7. Να έχει δυνατότητα  ανάλυσης τουλάχιστον 25.000 events (συμβάντα) / δευτερόλεπτο 

8. Να έχει την δυνατότητα ψηφιακής ανάλυσης του λογαριθμικού σήματος   μεγαλύτερη των 18bit και να μπορεί να συλλέξει έως και 5 διαφορετικά σήματα από κάθε ανιχνευτή. 

9. Να παρέχει την δυνατότητα ρύθμισης και αντιστάθμισης αυτόματα αλλά και χειροκίνητα για   οποιοδήποτε συνδυασμό φθοριζουσών ουσιών.

10. Να παρέχει  στο χρήστη  την  δυνατότητα ρύθμισης της αντιστάθμισης σε αποθηκευμένα ήδη  αρχεία μέσα από ειδικό λογισμικό ,σύμφωνα πάντα με την κρίση του.

11. Να μπορεί να ρυθμίζεται μέσα από το λογισμικό η γωνία συλλογής του της ευθύγραμμης σκέδασης ανάλογα με την εφαρμογή.

12. Να διαθέτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευαισθησία σήματος σε MESF για τις φθορίζουσες ουσίες FITC, PE, PC5, να αναφερθούν οι ελάχιστες τιμές προκειμένου να αξιολογηθούν.

13. Να διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη πολλαπλών θέσεων με  σύστημα αναγνώρισης, barcode για κάθε σωληνάριο και για κάθε δειγματολήπτη.

14. Να διαθέτει σύστημα ανάδευσης του κάθε δείγματος πριν την μέτρηση (vortex).

15. Να αναφερθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος  όγκος προκειμένου να εκτιμηθεί.  (Ο απαιτούμενος νεκρός όγκος να είναι <5μl)
16. Να μπορεί να διαχωρίσει σωματίδια διαμέτρου από 0,4-40μm
17. Να αναφερθεί ο βαθμός επιμόλυνσης προκειμένου να αξιολογηθεί.  

18. Να μπορoύν να απενεργοποιηθούν προσωρινά το ή τα  lasers του που δεν χρησιμοποιούνται σε μια εφαρμογή.  Ακόμη να μπορούν να απενεργοποιηθούν και όλα   όταν ο χρήστης χρειάζεται μόνο το λογισμικό σύστημα για την μελέτη και επεξεργασία των δεδομένων

19.  Να έχει την δυνατότητα οπωσδήποτε μέτρησης απόλυτου αριθμού κυττάρων με πρότυπα σφαιρίδια αλλά και με δεδομένα που έχουν προκύψει από τον αιματολογικό αναλυτή..

20. Να διαθέτει πρόγραμμα πλυσίματος κατά την έναρξη και κατά το τέλος των εργασιών καθώς και την ενδιάμεση λειτουργία, εφ όσον αυτό απαιτείται.  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Το λογισμικό σύστημα του κυτταρομετρητή να λειτουργεί σε περιβάλλον WINDOWS.

2. Να  έχει την δυνατότητα εντόπισης τεχνικών προβλημάτων μέσω ειδικού λογισμικού εξ αποστάσεως.

3. Να  δίνει στο χρήστη την δυνατότητα σύνθεσης προγραμμάτων εργασίας (panels) και μεμονωμένων συνδυασμών ,πρωτοκόλλων  σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας που αυτός ορίζει.

4. Να παρέχει ανά πάσα στιγμή την δυνατότητα ανάκλησης όλων των δεδομένων που αφορούν τα δείγματα,  δεδομένα  μετρήσεων, στοιχεία ασθενούς , χρόνος μέτρησης, χρήστης.
5. Να παρέχει την δυνατότητα  ενημέρωσης της καλής λειτουργίας των επιμέρους συστημάτων του κυτταρομετρητή , σύστημα υγρών,   laser, σύστημα πιέσεων. 
6. Να έχει την δυνατότητα αυτόματης αποθήκευσης των δεδομένων του ποιοτικού ελέγχου.   
7.  Να δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να διαμορφώνει το απαντητικό του ασθενούς σε μορφή PDF και Excel.  
8. Ο προσφερόμενος κυτταρομετρητής να συνοδεύεται από υπολογιστή σύγχρονης τεχνολογίας ικανό να στηρίζει το πρόγραμμα που απαιτεί ο κυτταρομετρητής, να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του. Επίσης η προσφορά να συνοδεύεται από εκτυπωτή και από UPS.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Η εταιρεία να έχει πολύχρονη εμπειρία στο τομέα της κυτταρομετρίας ροής και καταξίωση στην ελληνική και ξένη αγορά. Να αναφερθούν τα αντίστοιχα εργαστήρια ρουτίνας τη χώρας μας  στα οποία είναι εγκατεστημένος ο προσφερόμενος κυτταρομετρητής. 

2. Η εταιρεία να είναι στελεχωμένη από επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο, το οποίο θα παρέχει πλήρη υποστήριξη στο εργαστήριο. Να κατατεθούν τα ανάλογα πιστοποιητικά.

3. Η εγκατάσταση του κυτταρομετρητή θα γίνει με δαπάνη και πλήρη ευθύνη της ανάδοχης εταιρίας καθώς και η εκπαίδευση  των  χρηστών του. Το ίδιο ισχύει και για την σύνδεση του με το LIS του νοσοκομείου, στην περίπτωση που ο κυτταρομετρητής έχει αυτή την δυνατότητα .

4. Η εταιρία τεκμηριωμένα θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα πλήρως εκπαιδευμένο τεχνικό στην Κρήτη για την άμεση κάλυψη τυχόν βλαβών. 

5. Η εταιρία φέρει την πλήρη ευθύνη του service και του κόστους των ανταλλακτικών σε τυχόν βλάβη.

6. Η εταιρεία υποχρεούται να αναλάβει το κόστος του εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου.

7. Να  κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης για κάθε μία ξεχωριστά προδιαγραφή και να τεκμηριώνεται με σχετική παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια ή prospectus του κατασκευαστή.

            ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
1. Τα  προσφερόμενα μονοκλωνικά καθώς και τα λειτουργικά αντιδραστήρια να είναι της ίδιας κατασκευάστριας εταιρίας με τον κυτταρομετρητή. 

2. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια για τους κωδικούς του πίνακα 1 θα πρέπει να καλύπτουν όλα τις απαιτήσεις της οδηγίας 98/79/ΕΕ, CE MARK, διότι θεωρούνται καθοριστικοί δείκτες τόσο για την ταυτοποίηση των κυτταρικών σειρών όσο και τη σταδιοποίηση των λευχαιμιών. 

Πιν. 1

	98070
 CD10 FITC
	98075 CD117 PE
	258186 CD138 APC

	258182 CD10 APC A700
	98078 CD11b FITC

	 258533  CD13 PC5.5

	98071 CD 103 FITC

	98082 CD138 PE
	98085 CD14 PE

	258187 CD15 PB
	258188 CD19 PC5.5
	98134 CD3 PE

	98090 CD16 PE
	258189 CD200 PC7
	231324 CD3 ECD

	233357 CD16 ECD
	98103 CD20 PE
	258197 CD3 APC

	231323 CD19 ECD
	98107 CD23 FITC
	98121 CD33 PE

	98095 CD19 PE
	258195 CD25 APC A 700

	258198 CD33 PC7

	98124 CD34 PE
	98153 CD45 PC5
	258210 CD8 PC7

	258199 CD34 APC
	98160 CD5 FITC
	258212 FMC7 PB

	258200 CD34 APC700
	98173 CD5 PE
	258214 HLA-DR  PB

	231322 CD34 ECD 
	258204 CD5 PC7
	98325 ΚΙΤ για λύση ερυθρών και σταθεροποίηση κυττάρων

	258202 CD38 PB
	98166 CD56 PE
	212226 K CHAIN FITC/ L CHAIN PE/ CD19 ECD

	174653 CD4 PE
	98174 CD64 FITC
	98264 Πρότυπα Σφαιρίδια FLOW COUNT

	258203 CD4 APC 750
	258208 CD7 PC7
	98621 TCR PAN g/d FITC (IMMU510)

	98153 CD45 Krome orange 
	98201 CD8 PE
	174743 TCR PAN a/b PE ( A39499)

	98463 TdT FITC (pool) (HT1+HT4+HT8+HT9)
	258219 Μυελοπεροξειδάση (MPO) PE
	


3. Τα υπόλοιπα προσφερόμενα αντιδραστήρια είναι προτιμητέο  να καλύπτουν, όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερο αριθμό και αυτά τις απαιτήσεις της οδηγίας 98/79/ΕΕ, CE MARK (τουλάχιστον στο 60%). Στην περίπτωση όμως που κάποια από αυτά δεν διαθέτουν CE θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει  τουλάχιστον ASR  ή  RUO σήμανση. Θα εκτιμηθεί ο αριθμός αυτών που διαθέτουν CE. Να κατατεθούν τα ανάλογα έντυπα πιστοποίησης για κάθε ένα από τα ζητηθέντα αντιδραστήρια.

4.   Όλα τα λειτουργικά αντιδραστήρια του κυτταρομετρητή πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της οδηγίας 98/79/ΕΕ, CE MARK.
5. Όλα τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μηχάνημα ταχείας λύσης ερυθρών αιμοσφαιρίων και μονιμοποίησης των κυττάρων.

6.  Να έχουν κατάλληλη συγκέντρωση μονοκλωνικού αντισώματος ώστε να δουλεύονται στον κυτταρομετρητή  χωρίς περαιτέρω επεξεργασία (πλύσεις). 

7. Τα μονοκλωνικά αντισώματα να αναγράφουν ημερομηνία λήξης η οποία θα διαρκεί πάνω από ένα χρόνο. 

8. Να παραμένουν σταθερά για διάστημα  τουλάχιστον 3-6 μηνών μετά την πρώτη χρήση. Να δοθούν οι σχετικές βεβαιώσεις από τα εγχειρίδια χρήσης όπου θα φαίνεται ο χρόνος ζωής πριν τo άνοιγμα  τους και μετά το άνοιγμα τους.

9. Να έχουν κατάλληλη συγκέντρωση έτσι ώστε να μπορούν να συνδεθούν σε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό κυττάρων και μορίων.
10. Η προσφορά να καλύπτει πάνω από το 95% του συνόλου των ζητηθέντων μονοκλωνικών .
ΠΡΟΣΟΧΗ
Στην περίπτωση που  κάποια εταιρεία προσφέρει το ζητηθέν μονοκλωνικό αλλά όχι το ζητηθέν φθοριόχρωμα, αλλά κάποιο ισοδύναμό του τότε οφείλει να αναφέρει το φάσμα εκπομπής και απορρόφησής του, προκειμένου να εκτιμηθεί σε συνάρτηση με το φάσμα  των άλλων φθοριοχρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στα panels τα οποία  έχει διαμορφώσει το εργαστήριο.
Για τη διασφάλιση της ομοιομορφίας και τη διευκόλυνση της λειτουργίας του εργαστηρίου, οι ζητούμενες εξετάσεις και ο απαιτούμενος συνοδός εξοπλισμός θα κατακυρωθούν ως ενιαία ομάδα.

	ΟΜΑΔΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 9Α
	 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΜΟΝΕΣ ΟΜΑΔΑ 9Α      (184988)   TEM 1

	A/A
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΟΜΑΔΑ Α

	1
	174436
	25 OH VIT D

	2
	29041
	TOTAL T3

	3
	17275
	FREE T3

	4
	17276
	FREE T4

	5
	29048
	ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ( ΑΝΤΙ Tg)

	6
	29049
	ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ  (ΑΝΤΙ ΤΡΟ)

	7
	29064
	ΘΗΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ  (FSH)

	8
	98786
	ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ 3ης ΓΕΝΙΑΣ (TSH 3 rd generation)

	9
	29075
	ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ( CORT)

	10
	29083
	ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ  ( Ε2)

	11
	29086
	ΟΛΙΚΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ

	12
	29088
	ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ (PTH INTACT)

	13
	29101
	ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ (LH)

	14
	29090
	ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ

	15
	29092
	ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ

	16
	258227
	CALIBRATORS 25 ΟΗ VITAMIN D

	17
	258228
	CALIBRATORS FREE T3

	18
	258229
	CALIBRATORS TOTAL T3

	19
	258230
	CALIBRATORS FREE T4

	20
	258231
	CALIBRATORS TSH

	21
	258232
	CALIBRATORS ANTI -TG

	22
	258233
	CALIBRATORS ANTI-TPO

	23
	258234
	CALIBRATORS FSH

	24
	258235
	CALIBRATORS CORTISOL

	25
	258236
	CALIBRATORS ESTRADIOL

	26
	258237
	CALIBRATORS TESTOSTERONE

	27
	258238
	CALIBRATORS I-PTH

	28
	258239
	CALIBRATORS PROGESTERONE

	29
	258240
	CALIBRATORS PROLACTIN 

	30
	258241
	CALIBRATORS LH

	31
	258242
	CONTROLS 25 ΟΗ VITAMIN D

	32
	258243
	CONTROLS FREE T3

	33
	258244
	 CONTROLS TOTAL T3

	34
	258245
	CONTROLS FREE T4

	35
	258246
	CONTROLSTSH

	36
	258247
	CONTROLS ANTI -TG

	37
	258248
	CONTROLS ANTI-TPO

	38
	258249
	CONTROLS FSH

	39
	258250
	CONTROLS CORTISOL

	40
	258251
	CONTROLS ESTRADIOL

	41
	258252
	CONTROLS TESTOSTERONE

	42
	258253
	CONTROLS I-PTH

	43
	258254
	CONTROLS PROGESTERONE

	44
	258255
	CONTROLS PROLACTIN 

	45
	258256
	CONTROLS LH

	46
	258257
	MULTI CONTROL

	47
	258258
	ΣΥΝΟΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ 184988


Ο αναλυτής Χημειοφωταύγειας (Chemiluminesence)θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές:

1. Θα πρέπει να είναι καινούργιος, προηγμένης τεχνολογίας  και να αναφέρεται το έτος κατασκευής και κυκλοφορίας όπου και θα αποδεικνύεται το παραπάνω χαρακτηριστικά.  
2. Να είναι εύχρηστος, ευέλικτος συνεχούς και αμέσου προσπελάσεως ( σύστημα random access) για τα επείγοντα, πλήρως αυτοματοποιημένος με  αναγνώστη γραμμωτού κώδικα (Bar Code) και  να παρέχει την μέγιστη ασφάλεια στο προσωπικό με κλειστό κύκλωμα αποβλήτων. 

3. Η μεθοδολογία θα πρέπει να είναι χημειοφωταύγεια δύο σταδίων για τις περισσότερες εξετάσεις ( τουλάχιστο για το 80%)
4. Να  είναι συνεχούς φόρτωσης σε αντιδραστήρια δείγματα και αναλώσιμα, χωρίς διακοπή της λειτουργίας του.

5. Να έχει δυνατότητα επείγουσας ανάλυσης STAT  χωρίς διακοπή της λειτουργίας του, οποιαδήποτε ώρα για οποιαδήποτε εξέταση σε οποιοδήποτε δείγμα, ώστε  τα επείγοντα δείγματα να μπορούν  να φορτωθούν σε κάθε φάση λειτουργίας, και να μετρηθούν κατά απόλυτη προτεραιότητα.

6. Να είναι stand by ή Running όλο το 24ωρο
7. Να μπορεί να εκτελέσει  περισσότερες από 20  διαφορετικές εξετάσεις με εφάπαξ φόρτωση αντιδραστηρίων.
8. Να υπάρχει σύστημα ψύξης (<12ΟC) μέσα στον αναλυτή, ώστε να μην απαιτείται καθημερινά φόρτωση και αποθήκευση των αντιδραστηρίων εκείνων που έχουν μεγάλη κατανάλωση. 
9.  Να υπάρχει  δυνατότητα εντοπισμού δυσλειτουργιών και βλαβών, κατά προτίμηση οπτικοακουστικό σύστημα προειδοποίησης σε περίπτωση σφάλματος: 1.Ανεπάρκειας δείγματος, αντιδραστηρίων και αναλωσίμων. 2. Ύπαρξη φυσαλίδας στο δείγμα η στα, αντιδραστηρίων. 3. Οπωσδήποτε ύπαρξης πήγματος στον ορό. 4. Άλλο   λειτουργικό πρόβλημα. 

10. Να διαθέτει διαγνωστικά προγράμματα ελέγχου καλής λειτουργίας των επί μέρους μονάδων του αναλυτή (συρίγγων αναρρόφησης, θερμοστατικής μονάδας, φωτομετρικής μονάδας) 
11. Ο χρησιμοποιούμενος όγκος του δείγματος να είναι ο μικρότερος δυνατός (<200μl), να αναφερθεί ο νεκρός όγκος ανά εξέταση προκειμένου να αξιολογηθεί.

12. Κρίνονται προτιμητέες, δύο ξεχωριστές σύριγγες, μία για τα δείγματα και μία για τα αντιδραστήρια.
13.  Η ταχύτητα  ανάλυσης των δειγμάτων να είναι τουλάχιστον 200 εξετάσεις /ώρα. 
14. Η αρχική ή εφάπαξ φόρτωση να αφορά σε τουλάχιστον 100 δείγματα. 

15.  Να υπάρχει ειδικός αισθητήρας ανίχνευσης επαρκούς ποσότητας δείγματος ή αντιδραστηρίου κατά την έναρξη των λειτουργιών του αναλυτού.
16. Να δέχεται ταυτόχρονα στoυς ίδιους δειγματοληπτικούς φορείς (racks)  και όχι σε προκαθορισμένους όλους τους τύπους και τα μεγέθη σωληναρίων (Primary, Secondary tubes, micro sampling, sample cups), με κάθε τύπο δείγματος ορού, ούρων, calibrators, controls.

17. Να υπάρχει σύστημα αναγνώρισης - ανάγνωσης τόσο των δειγμάτων, όσο και των αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με γραμμικό κώδικα   (Bar-code).

18. Να έχει τον ελάχιστο δυνατό χρόνο έναρξης λειτουργίας, καθώς και λήψης του  πρώτου αποτελέσματος.(να αναφερθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε μια από τις ζητούμενες εξετάσεις) 
19. Να υπάρχει δυνατότητα αυτόματης αραίωσης, δηλαδή  προγραμματισμού για αυτόματη ή προεπιλεγμένη επανάληψη των  εκτός ορίων δειγμάτων.

20. Η σταθερότητα της καμπύλης να μην είναι μικρότερη των τεσσάρων εβδομάδων και να μην επηρεάζεται από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

21. Να υπάρχει δυνατότητα καθημερινού ποιοτικού ελέγχου QC, Quality Control,  των αποτελεσμάτων. 

22. Να έχει την δυνατότητα αποδοχής, απόρριψης ή παράκαμψης των καμπυλών σύμφωνα με την κρίση του χρήστη (π.χ. οριακή καμπύλη)

23. Να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία με εξωτερικό λογισμικό. Η σύνδεση του αναλυτή με το LIS του εργαστηρίου, θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη της εταιρίας.

24. Να διαθέτει σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή τελευταίας γενιάς και τεχνολογίας.

25. Να υπάρχει δυνατότητα πρόληψης και επίλυσης προβλημάτων μέσω modem. 
26. Να διαθέτει σύστημα λεπτομερούς καταγραφής του αναλυτικού έργου ανά εξέταση. Στατιστικά δεδομένα όσον  αφορά τον αριθμό των εξετασθέντων δειγμάτων ανά εξέταση, τις βαθμονομήσεις της, και τα επίπεδα ποιοτικού ελέγχου. 
27. Το λογισμικό του αναλυτή κατά το running θα πρέπει να δίνει πλήρη εικόνα της πορείας των εξετάσεων με ενδείξεις για τον υπολειπόμενο χρόνο της κάθε εξέτασης και πλήρη ιχνηλασιμότητα για κάθε αποτέλεσμα του αντιδραστηρίου και διαλυμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στον αναλυτή  καθώς και του χειριστή που την διεκπεραίωσε.
28. Να συνοδεύεται με όλα τα εγχειρίδια, εξαρτήματα και απαραίτητα παρελκόμενα (όπως UPS, εκτυπωτές, συστήματα νερού εφόσον απαιτείται κλπ.) για άμεση χρήση.

2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 9 Α
1. Η προσφορά πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για τις    

ζητούμενες εξετάσεις σε kit η σε επιμέρους συσκευασίες
2. Υποχρεωτικά όλα τα αντιδραστήρια, calibrators και control, να βρίσκονται σε υγρά μορφή και να μην χρειάζονται ανασύσταση. 

3. Όλα τα  αντιδραστήρια να φέρουν  σήμανση   CE  και ISO γεγονός που θα τεκμηριώνεται με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα για κάθε ένα ξεχωριστά.

4. Να χαρακτηρίζονται από σταθερότητα κατά τη διάρκεια χρήσης τους (από το άνοιγμα  έως τέλος χρήσης, εφόσον φυσικά τηρούνται πιστά από τον χρήστη οι προδιαγραφές συντήρησης τους).

5. Να έχουν μεγάλο εύρος μέτρησης ώστε να καλύπτουν  όσο το δυνατόν περισσότερο τις παθολογικές τιμές μειώνοντας έτσι την ανάγκη αραίωσης του δείγματος και επαναμέτρησης του (αύξηση κόστους μέτρησης). Να αναφερθούν σε πίνακα ανά εξέταση η ευαισθησία, η ειδικότητα και η γραμμικότητα.

6. Θα αξιολογηθεί η παρεμπόδιση των εξετάσεων από την παρουσία άλλων ουσιών στα δείγματα πχ αιμόλυση, λιπαιμία, βιοτίνη εφ όσον τεκμηριώνεται για κάθε μια από εξετάσεις. 

7. Τα  αντιδραστήρια να έχουν υποχρεωτικά διάρκεια ζωής >10 εβδομάδων μετά το άνοιγμα και  μεγαλύτερο των 6 μηνών συνολικά από την παραλαβή.  Επίσης τα αντιδραστήρια να έχουν σταθερότητα τουλάχιστον 20-30 συσωρευτικών ημερών παραμονής επί του αναλυτή. 
Επισημαίνεται  ότι οι προμηθευτές  υποχρεούνται να  προσφέρουν με βάση τον ζητούμενο αριθμό των εξετάσεων. Το εργαστήριο είναι αυτό που θα κρίνει, σύμφωνα με τις προδιαγραφές   συντήρησης αλλά και βάση της ημερήσια συχνότητας χρήσης τους ποια αντιδραστήρια θα πρέπει να παραμένουν επί του αναλυτή επί συνεχόμενης βάσης και ποια θα φυλάσσονται για λόγους ασφαλείας σε κοινή ψύξη, προκειμένου να διασφαλισθεί η σταθερότητα τους.  

Για τη διασφάλιση της ομοιομορφίας και τη διευκόλυνση της λειτουργίας του εργαστηρίου, οι ζητούμενες εξετάσεις και ο απαιτούμενος συνοδός εξοπλισμός θα κατακυρωθούν ως ενιαία ομάδα.

