ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

	
	ΓΕΝΙΚΑ

	
	Ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότημα πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας, ασφαλές, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τελευταίες διεθνείς προδιαγραφές και να περιέχει όλα τα συστήματα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του στα Κέντρα Υγείας.
Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει: 

	
	1. Γεννήτρια πολυκορφών, σύγχρονης τεχνολογίας, η οποία να αναφερθεί.
2. Μονάδα ακτινών Χ επιδαπέδιας στήριξης με ακτινολογική λυχνία.
3. Ακτινοδιαγνωστική τράπεζα με ψηφιακό ανιχνευτή.
4. Όρθιο bucky με ψηφιακό ανιχνευτή.
5. Σταθμός λήψης, αποθήκευσης, επεξεργασίας & εκτύπωσης ψηφιακών εικόνων ακτινογραφιών. 

	
	Γεννήτρια ακτινών Χ 

	
	Τύπος γεννήτριας
	Πολυκορφών, σύγχρονης τεχνολογίας, η οποία να αναφερθεί, ελεγχόμενη πλήρως από μικροεπεξεργαστές.

	
	Ισχύς σε ΚW
	Να είναι  ≥ 50[KW]

	
	Ανατομικά προγράμματα
	Να αναφερθούν προς αξιολόγηση.

	
	Αυτόματη ρύθμιση έκθεσης (AEC)
	Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων έκθεσης (AEC), η οποία να προεπιλέγεται ανάλογα με το πρωτόκολλο ακτινολογικών προβολών.

	
	Εύρος τιμών υψηλής τάσης, ΚVp
	Τουλάχιστο από  40-125[ΚVp].

	
	Τιμή  mA
	≥ 550[mA].

	
	Εύρος  mAs
	Τουλάχιστο από 0,1-500[mAs ]. Να αναφερθεί  προς αξιολόγηση.

	
	Να αναφερθεί ο ελάχιστος χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών λήψεων 
	ΝΑΙ  

	
	Αυτοδιάγνωση  βλαβών
	Να διαθέτει σύγχρονο σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών για το σύνολο του συστήματος.

	
	Σύστημα καταμέτρησης δόσης
	Να διαθέτει καταμέτρηση δόσης (DAP), για αποθήκευση και αποστολή των δεδομένων.

	
	Επιλογή παραμέτρων KV, mA, mAs 
	Να δύναται ο χρήστης ελεύθερα να επιλέξει τους παραμέτρους  KV, mA, mAs.

	
	Οθόνη αφής 
	Να διαθέτει οθόνη αφής για τον έλεγχο των παραμέτρων έκθεσης.  

	
	Μονάδα ακτινών Χ (επιδαπέδιας στήριξης) με ακτινολογική λυχνία 

	
	Επιδαπέδιος  βραχίονας στήριξης της Ακτινολογικής Λυχνίας 
	Διαμήκης, καθ’ ύψος κίνηση
	Να είναι μετακινούμενος σε ράγες με διαμήκη και καθ’ ύψος κίνηση για την επαρκέστερη δυνατή

κάλυψη της διαγνωστικής τράπεζας και του όρθιου BUCKY.

	
	Περιστροφή βραχίονα στήριξης
	Περιστροφή του βραχίονα στήριξης της ακτινολογικής  λυχνίας
	Να περιστρέφεται ο βραχίονας στήριξης της ακτινολογικής λυχνίας κατά ±90°.

	
	Περιστροφή  της λυχνίας.
	Περιστροφική  κίνηση
	Η λυχνία να περιστρέφεται κατά ±110°  τουλάχιστον με ειδικό γωνιόμετρο.

	
	Τύπος λυχνίας
	Περιστρεφόμενης ανόδου, διπλοεστιακή.  Να αναφερθεί ο τύπος της ακτινολογικής  λυχνίας.

	
	Μέγεθος εστιών σε mm
	[Μικρή εστία] ≤ 0.6 [mm] και [Μεγάλη εστία]  ≤ 1.2 [mm].

	
	Διαφράγματα βάθους με φωτεινή επικέντρωση
	ΝΑΙ  Να αναφερθούν. 

	
	Να διαθέτει φίλτρα
	ΝΑΙ  Να αναφερθούν.

	
	Θερμοχωρητικότητα ανόδου λυχνίας σε KHU
	Τουλάχιστον 300[KHU]. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση.

	
	Ρυθμός θερμοαπαγωγής λυχνίας, HU/min
	Ο ρυθμός θερμοαπαγωγής της λυχνίας να είναι  ≥15[ΚHU/min].Να αναφερθεί προς αξιολόγηση.

	
	Ενσωματωμένη  οθόνη
	Στη στήλη της ακτινολογικής  λυχνίας να ενσωματώνεται οθόνη για τον έλεγχο των παραμέτρων έκθεσης. 

	
	Ακτινοδιαγνωστική τράπεζα με ψηφιακό ανιχνευτή   

	
	Διαστάσεις επιφάνειας, cm
	Τουλάχιστον 80 Χ 210[cm]. Να αναφερθούν.

	
	Μέγιστο βάρος ασθενούς, kg
	≥  220[kg], (χωρίς περιορισμούς στις κινήσεις).

	
	Κινήσεις επιφάνειας
	Διαμήκης κίνηση, εγκάρσια κίνηση
	Να είναι πλέουσας επιφάνειας, να ανυψώνεται μηχανοκίνητα καθ’ ύψος και να κινείται με διαμήκη και εγκάρσια κίνηση.

	
	
	Αυτόματη ρύθμιση έκθεσης (AEC)
	Να διαθέτει αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων έκθεσης (AEC).

	
	
	Ποδοδιακόπτες ελέγχου
	Να διαθέτει ποδοδιακόπτες ελέγχου ή άλλο σύγχρονο σύστημα για την καθ’ ύψος μετακίνησή της και την κίνηση της πλέουσας επιφάνειας.

	
	Ανιχνευτής
	Ψηφιακός ανιχνευτής τεχνολογίας flat panel
	Ναι (Να αναφερθεί).

	
	
	Διάσταση
	≥ 35[cm] Χ 43[cm].

	
	
	DQE @ lp/mm
	≥ 70%

	
	
	Μέγεθος pixel
	≤ 150[μm].

	
	
	Ψηφιακή μήτρα και βάθος  λήψης
	Να διαθέτει ενεργή ψηφιακή μήτρα λήψης μεγαλύτερη των 2500Χ 2500 pixels  και αρχιτεκτονική βάθους τουλάχιστο 14[bits].

	
	
	Μετάδοση δεδομένων
	Να μεταδίδονται τα δεδομένα στον σταθμό επισκόπησης & επεξεργασίας δεδομένων μέσω ασύρματου δικτύου. Να διαθέτει σύστημα διασφάλισης προστασίας των δεδομένων κατά την ασύρματη μετάδοση.

	
	
	On line ποιοτικός έλεγχος
	Να διαθέτει On line ποιοτικό έλεγχο και βαθμονόμηση του ανιχνευτή. Να αναφερθεί αναλυτικά η διαδικασία.

	
	
	Προστασία του ανιχνευτή
	Να διαθέτει κατάλληλη μηχανική προστασία για μεγάλη αντοχή.

Να έχει προστασία από διείσδυση στερεών και υγρών στο εσωτερικό του κατηγορίας  ΙP 43.

	
	
	Αριθμός  λήψεων
	Να έχει την δυνατότητα πραγματοποίησης  30.000 λήψεων ανά έτος στην δεκαετία.  

	
	Ορθοστάτης με ψηφιακό ανιχνευτή (Όρθιο bucky)  

	
	Καθ’ ύψος κίνηση συγχρονισμένη
	Να διαθέτει bucky με καθ’ ύψος συγχρονισμένη κίνηση με την ακτινολογική λυχνία.

	
	Αυτόματη ρύθμιση έκθεσης (AEC) 
	Να διαθέτει αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων έκθεσης (AEC). 

	
	Συνεργασία με τροχήλατη τράπεζα
	ΝΑΙ

	
	Αντιδιαχυτικά  διαφράγματα
	ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι τύποι αντιδιαχυτικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ποιοι προσφέρονται στη βασική σύνθεση για εξετάσεις με εστιακή απόσταση από 110-180[cm]).

	
	Ανιχνευτής
	Ψηφιακός ανιχνευτής τεχνολογίας flat panel
	Ναι (Να αναφερθεί).

	
	
	Διάσταση
	≥ 43[cm] X 43[cm].

	
	
	DQE @ lp/mm
	≥ 70%

	
	
	MTF
	Nα διαθέτει MTF ≥90% να αναφερθούν τα lp/mm. 

	
	
	Μέγεθος pixel
	≤ 150[μm].

	
	
	Ψηφιακή μήτρα και βάθος  λήψης
	Να διαθέτει ενεργή ψηφιακή μήτρα λήψης μεγαλύτερη των 2500Χ 2500 pixels  και αρχιτεκτονική βάθους τουλάχιστο 14[bits].

	
	
	Μετάδοση δεδομένων
	Να μεταδίδονται τα δεδομένα στον σταθμό επισκόπησης & επεξεργασίας δεδομένων μέσω ασύρματου δικτύου. Να διαθέτει σύστημα διασφάλισης προστασίας των δεδομένων κατά την ασύρματη μετάδοση.

	
	
	On line ποιοτικός έλεγχος
	Να διαθέτει On line ποιοτικό έλεγχο και βαθμονόμηση του ανιχνευτή. Να αναφερθεί αναλυτικά η διαδικασία.

	
	
	Προστασία του ανιχνευτή
	Να διαθέτει κατάλληλη μηχανική προστασία για μεγάλη αντοχή.

Να έχει προστασία από διείσδυση στερεών και υγρών στο εσωτερικό του κατηγορίας  ΙP 43.

	
	
	Αριθμός  λήψεων
	Να έχει την δυνατότητα πραγματοποίησης  30.000 λήψεων ανά έτος στην δεκαετία.  

	
	Σταθμός λήψης, αποθήκευσης και επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων 

	
	Σύστημα απεικόνισης ψηφιακών ακτινογραφιών
	Να διαθέτει ένα κοινό σταθμό για τους δύο ανιχνευτές λήψης, επεξεργασίας , αποθήκευσης και εξαγωγής ψηφιακών εικόνων, με τελευταίας γενιάς επεξεργαστή και οθόνη αφής απεικόνισης των ακτινογραφιών, τουλάχιστον 19΄΄, υψηλής ανάλυσης για απεικόνιση των ψηφιακών εξετάσεων σε πλήρη ανάλυση.

	
	Υπολογιστικό σύστημα για επεξεργασία και αποθήκευση ψηφιακών ακτινογραφιών
	NAI. Ο υπολογιστής του σταθμού να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Να περιγραφεί λεπτομερώς.

	
	Λογισμικό επεξεργασίας και προεπισκόπησης της εικόνας 
	NAI.  Να περιγραφεί λεπτομερώς.

	
	Σκληρός δίσκος για αποθήκευση τουλάχιστο 500 ΜΒ
	ΝΑΙ.  Να αναφερθεί προς αξιολόγηση.

	
	Σύστημα εγγραφής ψηφιακών ακτινογραφιών σε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης
	ΝΑΙ 

	
	Δυνατότητα επικοινωνίας με εκτυπωτή film
	NAI

	
	Δυνατότητα επικοινωνίας με PACS/RIS
	NAI

	
	DICOM 3.0
	NAI (όλες οι υπηρεσίες).

	
	 Πρόσθετος εξοπλισμός  

	
	Να περιλαμβάνεται συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας ρεύματος (UPS), κατάλληλης ισχύος για την προστασία του σταθμού εργασίας του ακτινολογικού μηχανήματος, ώστε να αποφεύγονται οι βλάβες στα ηλεκτρονικά του κυκλώματα, που συνήθως προκύπτουν από τις συχνές διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος και τις συχνές διακυμάνσεις της τάσης τροφοδοσίας.
	ΝΑΙ

	
	Να διαθέτει στη βασική σύνθεση σύστημα ξηράς εκτύπωσης ιατρικών εικόνων πολλαπλών μεγεθών.

Περιοχή διαγνωστικής εκτύπωσης:

8 x 10 inch: 2376 x 3070 pixels

10 x 12 inch: 3070 x 3653 pixels

14 x 17 inch: 4358 x 5232 pixels

11 x 14 ή 10 x14 inch: 3348 x 4358 pixels
	ΝΑΙ

	
	 Εξαρτήματα χειρολαβών για την στήριξη και τοποθέτηση ασθενών.
	 ΝΑΙ.  Να αναφερθούν

	Να κατατεθεί, επί ποινή αποκλεισμού, αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ), έντυπα και λοιπά έγγραφα της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα.  

	Όλα τα προσφερόμενα να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα τελευταία Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. Να διατίθενται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ.117/2004 και το Π.Δ.15/2006.

	Να κατατεθούν τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις: Βεβαίωση από τον προμηθευτή για τουλάχιστο 10ετή κάλυψη σε συντήρηση και ανταλλακτικά.
Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων για τουλάχιστον τρία (3) έτη. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του.

	Βεβαίωση από τον προμηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης με την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - αποκατάστασης βλαβών του προσφερόμενου εξοπλισμού και να είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος για την διανομή και τεχνική υποστήριξη των προσφερόμενων συστημάτων.

	Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου & άμεσα (το πολύ εντός 24ώρου), από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του από την Τ.Υ., είτε τους υπευθύνους της Μονάδας Υγείας. 

	Ο προμηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους χρήστες για την λειτουργία των συστημάτων και τους τεχνικούς για τις επισκευές τους και να παραδώσει κατά την εγκατάσταση των συστημάτων φυλλάδια οδηγιών χρήσης – συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα και Service manual στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.

	Ο προμηθευτής υποχρεώνεται με δαπάνη του, να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του όλου συγκροτήματος και να το παραδώσει έτοιμο σε πλήρη και κανονική λειτουργία στο Κ.Υ. Να έχει πραγματοποιήσει όλες τις προαπαιτούμενες διαδικασίες (μελέτη επάρκειας θωράκισης, εγκατάσταση, εκπαιδεύσεις, έκθεση ασφαλούς λειτουργίας), με δικό του επιστημονικό - τεχνικό προσωπικό το οποίο να είναι εκπαιδευμένο, ειδικευμένο και ασφαλισμένο με δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους επιστημονικούς & τεχνικούς κανόνες, τους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τις οδηγίες των αρμοδίων του φορέα, στο χώρο που διαθέτει. 

Επίσης στη προμήθεια των νέων ψηφιακών ακτινολογικών συγκροτημάτων συμπεριλαμβάνεται η απεγκατάσταση, η μεταφορά και η αποθήκευση των παλαιών ακτινολογικών μηχανημάτων & εμφανιστηρίων σε χώρους των κτιρίων που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από την Υπηρεσία, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Τα συστήματα θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή στη Μ.Υ. Ο προμηθευτής οφείλει να λάβει γνώση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, με χρόνο παράδοσης το αργότερο εντός τριών (3) μηνών.

	Να περιγραφεί το αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων που προβλέπεται από τον κατασκευαστή, να διευκρινιστούν σαφώς οι χρόνοι και το είδος των συντηρήσεων που πρέπει να κάνει ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και ενδεχομένως ο χρήστης και να αναφερθούν αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα ή άλλα υλικά των συντηρήσεων, με τους κωδικούς, τις τιμές και το χρόνο ζωής τους. 

	Να δοθούν οικονομικές προσφορές για την συντήρηση του όλου συστήματος συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών πλην των αναλώσιμων, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης, που θα ισχύσει μετά τη λήξη της εγγύησης τους και για 10 συνολικά χρόνια.


                                  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1) Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές. Ποιότητα – αξιοπιστία - απόδοση. Λειτουργικά 
      χαρακτηριστικά.                                                                      Συντελεστής βαρύτητας  60%

2) Εγγύηση καλής λειτουργίας.                                                     Συντελεστής βαρύτητας  10%

3) Τεχνική Υποστήριξη, service, πελατολόγιο.                             Συντελεστής βαρύτητας  30%

                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

1) ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2) ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
3) ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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