

1. Κρεβάτια νοσηλείας συμπεριλαμβανομένων στρωμάτων
· Προδιαγραφές κλίνης
1. Η κλίνη να είναι καινούρια, σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση, κατασκευασμένη από υλικά ποιότητας και αντοχής. Το σύνολο της κατασκευής να είναι αξιόπιστο και ανθεκτικό.

2. Ηλεκτρική κίνηση κλίνης καθ’ ύψος. 

3. Ηλεκτρική ανύψωση πλάτης, ποδιών & γονάτων. 

4. Πτυσσόμενα πλαϊνά.
5. Μέγιστη ρυθμιζόμενη γωνία πλάτης (Back Board) : 700 

6. Μέγιστη ρυθμιζόμενη γωνία σκαλιέρας (calf board): 400 

7. Για σκαλιέρα σε γωνία 400 και μέγιστη γωνία ποδιών (foot board) η γωνία μεταξύ των δύο φθάνει τις 1300 
8. Το κρεβάτι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξέταση, διάγνωση, νοσηλεία & μεταφορά.

9.  Οι τροχοί να μπορούν να περιστραφούν προς όλες τις κατευθύνσεις και με φρένα..

10. Το ασφαλές φορτίο λειτουργίας της κλίνης να είναι τουλάχιστον 170 kg. 

11. Οι εξωτερικές διαστάσεις της κλίνης να είναι 220x100 cm περίπου.

12. Οι διαστάσεις της επιφάνειας κατάκλισης να είναι 200x90 cm περίπου.
13. Η κλίνη να φέρει στις τέσσερις γωνίες του μεταλλικού σκελετού προστατευτικούς προσκρουστήρες.

14. Στην κλίνη να υπάρχουν όλες οι υποδοχές για να μπορεί  να τοποθετηθεί αναρτήρας ασθενή, στατώ ορών, στήριγμα ουροσυλλέκτη. 

15. Η κλίνη να φέρει σήμανση CE. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις κατασκευαστή και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγγραφής και να συμμορφώνεται με τα εναρμονισμένα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Nα κατατεθούν αντίστοιχες βεβαιώσεις. 

16. Οι κατασκευάστριες εταιρείες των ειδών να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και 13845. Οι εταιρείες που δεν είναι οι ίδιες κατασκευάστριες των ειδών αλλά διακινητές αυτών, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών που απαιτούνται για τους ίδιους και για τις κατασκευάστριες εταιρείες που αντιπροσωπεύουν, πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/8Δ/ΓΠ1348/04 (ΦΕΚ 32Β/16-1-04) περί διακίνησης Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

17. Εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και τεχνικής υποστήριξης για δέκα (10) έτη. 

18. Δυνατότητα ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
· Προδιαγραφές στρωμάτων
1. Η κλίνη να συνοδεύεται από στρώμα από υλικό εύκαμπτο και μαλακό πάχους 12,5 cm περίπου, κατάλληλο και άνετο στη συνεχή Νοσοκομειακή χρήση.

2. Να είναι τοποθετημένο σε αδιάβροχη θήκη από βαμβακερό αντιστατικό υλικό.

3. Να είναι ελαφρύ και εύκαμπτο έτσι ώστε να ακολουθεί τις κινήσεις των τμημάτων της επιφάνειας κατάκλισης της κλίνης. 

4. Το προσφερόμενο στρώμα να φέρει κάλυμμα κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση μεγάλης αντοχής, αδιάβροχο, αντιμικροβιακό, αντιολισθητικό, βραδύκαυσο, ευκόλως πλενόμενο και απολυμαινόμενο. Να φέρει φερμουάρ κατά μήκος στο κέντρο του πάχους του για εύκολη προσθαφαίρεση. 

5. Το στρώμα να φέρει σήμανση CE. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις κατασκευαστή και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγγραφής στους αρμόδιους φορείς. Το στρώμα να προσφέρει 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας για το αφρώδες υλικό και 4ετή καλής λειτουργίας για το κάλυμμα. 

6. Οι κατασκευάστριες εταιρείες των ειδών να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και 13485. 

7. Οι εταιρείες που δεν είναι οι ίδιες κατασκευάστριες των ειδών αλλά διακινητές αυτών, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών που απαιτούνται να καταθέσουν για τους ίδιους και για τις κατασκευάστριες εταιρίες που αντιπροσωπεύουν, πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/8Δ/ΓΠ1348/04 (ΦΕΚ32Β/16-1-04) περί διακίνησης Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

2 Κομοδίνα νοσηλείας 
1. Το κομοδίνο να είναι κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση, σε ίδιο χρώμα με την κλίνη. 

2. Διαστάσεις κομοδίνου. Πρόσοψη 550 χιλ., Βάθος 400 χιλ., Υψος 880 χιλ. περίπου.

3.  Να είναι τροχήλατο, διπλής όψης με ενσωματωμένη τραπεζοτουαλέτα, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές του κρεβατιού. Να είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα DKP και να είναι ανθεκτικό στην συνεχή χρήση, στους καθαρισμούς και στις απολυμάνσεις.

4.  Να φέρει λείες επιφάνειες εύκολα καθοριζόμενες. Στην μια πλευρά του κομοδίνου να φέρει υποδοχή για την τοποθέτηση πετσετών. 

5.  Το καπάκι να είναι κατασκευασμένο από ABS πλαστικό με ανάλογη διαμόρφωση ώστε να δημιουργεί προεξοχή στις 4 πλευρές για συγκράτηση αντικειμένων, υγρών.

6.  Το συρτάρι να είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα DKP, να είναι διπλής όψης (εμπρός – πίσω). Η θήκη του συρταριού να είναι κατασκευασμένη από πλαστική ύλη και να αφαιρείται εύκολα για καθαρισμό και απολύμανση. 

7. Το ντουλάπι να είναι διπλής όψης (εμπρός–πίσω), και οι πόρτες του ντουλαπιού να είναι κατασκευασμένες από λαμαρίνα DKP, και να φέρουν στο εσωτερικό προσθαφαιρούμενο, κινητό ράφι.

8.   Η τραπεζοτουαλέτα να είναι κατασκευασμένη από καλουπωτό πλαστικό, το οποίο να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες, χρωματισμού επιλογής του Νοσοκομείου. Η τραπεζοτουαλέτα να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης του ύψους της, από 80 έως 115εκ. περίπου. Όταν η τραπεζοτουαλέτα δεν χρησιμοποιείται να αναδιπλώνεται στην μια πλάγια πλευρά του κομοδίνου και να μην εξέχει από τον μεταλλικό σκελετό προς αποφυγήν φθοράς. Ο μηχανισμός να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα. Η κίνηση του μηχανισμού ανύψωσης της τραπεζοτουαλέτας να γίνεται από δυο χειρολαβές που βρίσκονται και από τις δύο πλευρές του μηχανισμού. Οι χειρολαβές να διευκολύνουν τον ασθενή να φέρει κοντά του το κομοδίνο όταν θέλει να το χρησιμοποιήσει. 

9.   Να φέρει 4 τροχούς αθόρυβους, με ελαστικό πέλμα για την ομαλή μετακίνηση του κομοδίνου.

10. Το κομοδίνο να φέρει σήμανση CE. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις κατασκευαστή και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγγραφής στους αρμόδιους φορείς. 

11. Οι κατασκευάστριες εταιρείες των ειδών να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 & 13485.

12. Οι εταιρείες που δεν είναι οι ίδιες κατασκευάστριες των ειδών αλλά διακινητές αυτών, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών που απαιτούνται να καταθέσουν για τους ίδιους και για τις κατασκευάστριες εταιρείες που αντιπροσωπεύουν, πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/8Δ/ΓΠ1348/04 (ΦΕΚ32Β/16-1-04) περί διακίνησης Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

13. Εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και τεχνικής υποστήριξης για δέκα (10) έτη. 

14. Δυνατότητα ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.
3. ΚΛΙΝΗ ΤΟΚΕΤΟΥ - ΩΔΙΝΩΝ ΛΥΟΜΕΝΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ
Διαστάσεις 110 × 80cm - Ανάπτυγμα 190 × 80 × 80 cm
Διαιρείται σε 2 μέρη:

α) Το κυρίως (σταθερό) πλάτης - λεκάνης.

Ο μηχανισμός ανακλήσεως πλάτης είναι αυτοασφαλιζόμενος. 

Μπροστά έχει σφικτήρες για τοποθέτηση ποδοστηριγμάτων 

με αφρώδες υλικό,

β) Το κινητό μέρος της έδρας (πόδια).

Είναι πτυσσόμενο, με μηχανισμό GAS - SPRING ισχυρό και με 

απλούς χειρισμούς, με τη βοήθεια οδηγών, και σύστημα 

τροχών, ανεβοκατεβαίνει και ρυθμίζεται κατά βούληση με 

ακρίβεια και ταχύτητα.

Η ταπετσαρία είναι ποιότητας και αντοχής σε υγρά.

Βαφή ηλεκτροστατική στο σώμα και επιχρωμιωμένη ισχυρώς στους 

Μηχανισμούς
Το κρεβάτι αποτελείται απο τρία τμήματα , και το ύψος του μπορεί να ρυθμιστεί απο ηλεκτρονικό ενεργοποιητή ή απο ενεργοποιητή πίεσης λαδιού.

Η βάση του αποτελείται από διπλούς τροχούς με κάλυμα που προστατεύει τον ηλεκτρικό ενεργοποιητή και την μονάδα ελέγχου .

Έτσι επιτρέπει την οποιαδήποτε μετακίνηση της πλάτης καθώς και στις θέσεις TRENDELEBURG με το πάτημα ενός κουμπιού.

Το οπίσθιο σύστημα επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα κλίσεων ικναό να υποστηρίξει όλες τις στάσεις της μέλλουσας μητέρας κατα την περίοδο του τοκετού.

Εξοπλισμένο με μοχλό άμεσης απελευθέρωσης για επείγουσες περιπτώσεις .

Το κρεβάτι διαθέτει επίσης δυο ενοποιημένες μπάρες για την τοποθέτηση των μηρών της γυναίκας.

Η ταπετσαρία του είναι κατασκευασμένη από αφρό πολυουρεθάνης και εφαρμόζει σε οποιοδήποτε σωματότυπο έτσι ώστε να αποφεύγονται οι πιέσεις των μυών .Είναι καλυμμένο με δερματίνη ( εναλλακτικά μπορεί να καλυφθεί με αντιστατικό υλικό κατά παραγγελία ).

Τα μαξιλάρια του είναι εύκολα στο καθάρισμα και ανθεκτικά στα απολυμαντικά .

Η ταπετσαρία μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα απο το προσωπικό για να επιτευχθεί έτσι η πρόσβαση στις εσωτερικές επιφάνειες.
Τεχνικά χαρακτηριστικά :

· κλίση πλάτης : 0~62 μοίρες
· κλίση Trendeleburg - AntiTrendeleburg:  περίπου 15-16 μοίρες
· κλίση καθίσματος : 15-16 μοίρες
· Μεταβαλλόμενο ύψος κρεβατιού : 550 ~ 1000mm
· Μεταβαλλόμενο ύψος στηρικτικό ποδιών :0 ~240 mm
· Παροχή ρεύματος : 230V - 50Hz
· Τύπος Μόνωσης : I B
· Βαθμός Προστασίας : IP66
4. Κρεβάτι εξεταστηρίου 
Να έχει σκελετό μεταλλικής κατασκευής από επιχρωμιωμένο χαλύβδινο σωλήνα οβάλ διατομής. Να φέρει τέσσερα πόδια σταθερής στήριξης. Να φέρει τμηματικό στρώμα από ανθεκτικό, βραδύκαυστο υλικό, επικαλυμμένο με αδιάβροχο, βραδύκαυστο κάλυμμα από δερματίνη, υψηλής αντοχής στα

συνήθη απολυμαντικά υγρά που χρησιμοποιούνται στα Νοσοκομεία. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι δύο τμημάτων με ρυθμιζόμενο το τμήμα πλάτης. Η ανάκληση της πλάτης να γίνεται με ημιαυτόματο σύστημα σταθεροποίησης, ελεγχόμενο και από τις δύο πλευρές. Το κρεβάτι να είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό στήριξης χαρτοσέντονου. Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 180x60x ύψ 75cm. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα έτη. 

5. Πολυθρόνα θηλασμού 
Με ανάκληση και υποπόδιο. Η πλάτη της καρέκλας να είναι ρυθμιζόμενη τουλάχιστον 3-4 σημεία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το υποπόδιο.  
Άνετη θέση για τα πόδια η οποία έχει και αυτή λικνιζόμενη βάση και ακολουθεί ακριβώς τις κινήσεις της πολυθρόνας 
6. Κρεβάτια διανυκτέρευσης ιατρών (συμπεριλαμβανομένων  

    ισάριθμων στρωμάτων)
Κρεβάτι με πλάτος 1,00 μ. και μήκος 2,00 μ. με ρόδες στα δυο πόδια ώστε να μετακινείται εύκολα (για στρώσιμο και καθαριότητα) στο οποίο περιλαμβάνεται κατάλληλο στρώμα. Η βάση αποτελείται από λευκή ξυλεία (Σουηδική) πάχους min 20 χιλ. και max ύψους 20 εκατ. και με ενισχύσεις στις εσωτερικές γωνίες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ακαμψία της κατασκευής. Το κενό κάτω από το υπόστρωμα min 15 εκατ. Το άνω μέρος του υποστρώματος να καλύπτεται από μοριοσανίδα ή MDF πάχους min 15 χιλ. Το στρώμα απαιτείται να ταιριάζει στις διαστάσεις με το κρεβάτι, να διαθέτει λαβές για να σηκώνεται εύκολα. Απαιτείται επίσης να είναι καλής ποιότητας ορθοπεδικό, με ελάχιστα 103 ελατηρια/μ2 από ευρωπαϊκό χάλυβα, πάχους ελατηρίου min 2,3 χιλ.  Το στρώμα πρέπει να διαθέτει περισσότερες από μία στρώσεις κυρίως φυσικών υλικών όπως, βαμβάκι, κοκκοφοίνικας, λάτεξ κλπ. Η συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου μας.
7. Κομοδίνα για δωμάτια διανυκτέρευσης ιατρών
Το κομοδίνο πρέπει να περιλαμβάνει συρτάρι και ράφι (με δυνατότητα αυξομείωσης ύψους), και να είναι κατασκευασμένο από τα ίδια υλικά με το κρεβάτι (ξύλο λευκής ξυλείας σουηδικής, ίδιο χρώμα με το κρεβάτι ή με τα υπόλοιπα υλικά από ξύλο). Συναρμολόγηση – εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου μας. Διαστάσεις: Πλάτος 0,45 μ. (με απόκλιση + 5 εκατ.), Βάθος 0,40 μ. (με απόκλιση + 5 εκατ.), Ύψος 0,42 μ. (με απόκλιση + 5 εκατ.)
8. Γραφεία
Το γραφείο αποτελείται από τα εξής μέρη: 

· Επιφάνεια Εργασίας διαστάσεων 0,90x1,40 m: Κατασκευάζεται από MDF ή μοριοσανίδα υψηλής  πιέσεως 3 στρώσεων, πάχους 25 mm, επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμινικό σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς. Περιμετρικά, η επιφάνεια εργασίας έχει ταινία ABS, πάχους 3 mm στρογγυλεμένη σε όλες τις ακμές και γωνίες. 

· Από την κάτω όψη της επιφάνειας εργασίας, βρίσκονται ενσωματωμένες, φωλιές με σπείρωμα, για τη σύνδεση της επιφάνειας εργασίας με τα μεταλλικά πόδια του γραφείου. Καλύπτρα μεταλλικού ποδιού: Κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαμαρίνα, διαμορφωμένη καταλλήλως, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στον κορμό του μεταλλικού ποδιού. Η καλύπτρα του μεταλλικού ποδιού μπορεί  να αφαιρείται και να επανατοποθετείται πολύ εύκολα, χωρίς τη χρήση εργαλείων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εύκολη πρόσβαση στα καλώδια που είναι τοποθετημένα εντός του μεταλλικού ποδιού.

· Η βαφή όλων των ανωτέρω μεταλλικών μερών είναι ομοιογενής, μη τοξική, υψίστης μηχανικής  αντοχής εποξεικής ρητίνης 2 συστατικών, εφαρμοσμένη με τη μέθοδο ηλεκτροστατικού ψεκασμού και στέγνωμα σε φούρνο υψηλής θερμοκρασίας. 

· Το γραφείο θα διαθέτει συρταριέρα 3 τουλάχιστον συρταριών που θα έχει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά του γραφείου.

9. Καθίσματα τροχήλατα με μπράτσα (για τα γραφεία)
· Σκελετός: Βάση στήριξης πεντακτινωτή, με πέντε δίδυμους τροχούς από πολυαμίδιο. Φέρει καλύπτρες από συνθετικό υλικό. Χρωματίζεται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. 

· Μηχανισμοί: Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης ύψους έδρας με διαδρομή 150 mm, η οποία επιτυγχάνεται μέσω αμορτισέρ. 

· Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης κλίσεων πλάτης με δυνατότητα και ενδιάμεσων θέσεων ανάκλισης ανάλογα με το βάρος του  καθημένου. Ο μηχανισμός καλύπτεται με πτυχωτή καλύπτρα από συνθετική ύλη. 

· Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης ύψους πλάτης με διαδρομή σύμφωνη με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Η ρύθμιση κλίσεων και ύψους πλάτης επιτυγχάνεται μηχανικά με κοχλίες. 

· Πλάτη, κέλυφος: από υαλοενισχυμένη πολυεστερική ρητίνη, ή άλλο αντίστοιχης αντοχής υλικό. 

· Γέμισμα: Τα κελύφη τόσο της πλάτης όσο και της έδρας φέρουν γέμισμα από καλουπωτό λάστιχο μαλακής διογκωμένης πολυουθεράνης πάχους 50 mm το οποίο επενδύεται με δερματίνη ή κατάλληλο ύφασμα.

· Μπράτσα από ημίσκληρη πολυουρεθάνη ενισχυμένη με μεταλλικό σκελετό. Βιδώνονται στο κέλυφος της έδρας. 
10. ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Κάθισμα συνεργασίας χωρίς μπράτσα, αποτελούμενο από σκελετό έδρασης με τέσσερα πόδια, έδρα και πλάτη. Τα καθίσματα να είναι αμεταχείριστα, εργονομικού σχεδιασμού, ανθεκτικής κατασκευής, ιδιαίτερα επιμελημένου φινιρίσματος και τα επί μέρους στοιχεία αυτών να ανταποκρίνονται στα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Έδρα : 51 Χ 43 cm (πλάτος - βάθος) 

Πλάτη : 36 Χ 48 cm (ύψος - πλάτος)

Ύψος έδρας καθίσματος : 50 cm 

Συνολικός ύψος καθίσματος : 83 cm 

Εξωτερικό βάθος καθίσματος : 57 cm 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ( ΕΔΡΑΣ, ΠΛΑΤΗΣ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ ) 

Ο σκελετός να είναι από χαλυβδοσωλήνα διατομής Φ 24 χιλ ή 30 χ 15 οβάλ, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου (πούδρας) σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. 

Στα σημεία επαφής του σκελετού με το δάπεδο να υπάρχουν ελαστικά πέλματα ώστε να στηρίζεται σταθερά και να αποφεύγονται φθορές από την τριβή μετάλλου-δαπέδου. 

ΕΔΡΑ - ΠΛΑΤΗ 

Η πλάτη να είναι ανεξάρτητη από την έδρα και να είναι κατασκευασμένα από σκληρό εργονομικά διαμορφωμένο πλαστικό, και να στηρίζονται στο σκελετό έδρασης με ειδικά συνδετικά εξαρτήματα. 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το κάθισμα να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και τη συνολική εμφάνιση του. Το σύνολο της κατασκευής να μην φέρει αιχμηρά άκρα σε οποιαδήποτε σημείο του ικανά να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη ή τραυματισμό του.
11. ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ 
Ο σκελετός να αποτελείται από δύο πλευρικά "Π" που τα κατακόρυφα στοιχεία

(πόδια-µπράτσα) να είναι κατασκευασμένα από σωλήνα Φ=50 mm, πάχους 2 mm. 

Το οριζόντιο στοιχείο να είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασµα 460 Χ 8 mm, ηλεκτροσυγκολληµένο στα πόδια µε εσωτερικές κολλήσεις. Στο κάτω μέρος να τοποθετούνται τάπες για σταθερότητα και προστασία του δαπέδου. Τα μπράτσα να είναι ανατομικής μορφής και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εργονομίας. 

Ο σκελετός της έδρας-στηρίγματος πλάτης να είναι μεταλλικός και να κατασκευάζεται από σωλήνες Φ=25 mm, πάχους 2 mm. Πάνω στο σκελετό να εκχύνεται καλουπωτή πολυουρεθάνη πάχους 12-15 cm, που να ακολουθεί το περίγραμμα του σκελετού. Η έδρα-στήριγμα πλάτης να επενδύεται µε ύφασμα ή δερματίνη. 

Οι ενδεικτικές διαστάσεις θα είναι οι ακόλουθες: 

• Τριθέσιος καναπές: 200 Χ 70 Χ 70 cm
12. ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΑΛΟΝΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΑ 

Το τραπέζι να είναι συναρμολογούμενο, καλαίσθητο, λειτουργικό, ανθεκτικής κατασκευής για να καλύψει όλες τις ανάγκες της χρήσης. 

1. - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 95/55 cm ΜΗΚΟΣ χ 55 cm ΠΛΑΤΟΣ χ 45 cm ΥΨΟΣ 

2. - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΛΑΪΝΑ 

Να είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων (Ε-1), με διπλή κάλυψη μελαμίνης, συνολικού πάχους 25 χιλ, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. Στα εμφανή σόκορα να είναι τοποθετημένη επένδυση PVC 3 χιλ, ενώ στα αφανή να υπάρχει θερμοσυγκολλυμένη ταινία PVC 0,45 χιλ. 

Οι αντοχές όλων των επιφανειών σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή να είναι πολύ υψηλές. 

Οι συνδέσεις των επιφανειών να είναι με μεταλλικά φυράμια και καβίλιες που δένουν με μεταλλικούς πίρους βιδωμένους σε μεταλλικές φωλιές. 

Το τραπεζάκι να φέρει τραβέρσα στο κάτω μέρος, 15 εκ. από το έδαφος. Η απόχρωση και η υφή της μελαμίνης των διάφορων στοιχείων να είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας. Οι τελικές επιφάνειες να είναι αντιθαμβωτικές (ματ), να μην επιτρέπουν τη συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κλπ. και να μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. Τα χρώματα του PVC να είναι της ίδιας απόχρωσης με αυτά της μελαμίνης, ή διαφορετικά κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας. Το PVC να είναι οίκου REHAU Γερμανίας και να πληροί τις προδιαγραφές DIN 53462, DIN 53460, DIN 53455, DIN 53452, DIN 53454, DIN 53453, DIN 53456, DIN 53457, DIN 53482, DIN 53483, DIN53481 και DIN 8061. 

Στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (μοριοσανίδες, κόλλες κλπ.) κύριο χαρακτηριστικό να είναι η απουσία φορμαλδεΰδης (βλαπτικό στοιχείο για την υγειά). 

13. TΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Να έχει τα παρακάτω περίπου τεχνικά χαρακτηριστικά : 

Το τροχήλατο να είναι ειδικού, σχεδιασμού και προδιαγραφών, για την οργάνωση υλικών και εξοπλισμού κατάλληλου για τις ανάγκες της νοσηλείας. 

Να είναι κατασκευασμένο από ελεκτρογαλβανισμένο σκληρό μέταλλο πάχους περίπου 10/10 φινιρισμένο από ακριλική βαφή πολυουρεθάνης για να αντέχει στα κτυπήματα. 

Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 600 Χ 450 Χ 1050 mm (MxBxY) 

Στη βάση στις 4 γωνίες να φέρει προσκρουστήρες και 4 περιστρεφόμενες αντιστατικές ρόδες, διαμέτρου 125 mm περίπου, οι δύο εξ αυτών να φέρουν φρένο. 

Να φέρει κεντρικό σύστημα κλειδώματος. 

Ο όλος σχεδιασμός να είναι εργονομικός και να επιτρέπει την εύκολη οδήγησή του χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα κατά τη κίνηση του. 

Στη μια πλευρά του πλάτους να φέρει χειρολαβή για την εύκολη οδήγησή του και ανακλινόμενη επιφάνεια για χρήση γραφικής εργασίας. 

Να είναι ανθεκτικό στα απορρυπαντικά και απολυμαντικά υγρά για τον καθαρισμό και την απολύμανση όλων των επιφανειών του. 

Να διαθέτει : 

- Πέντε (5) συρτάρια τα οποία στο πρόσθιο τμήμα να φέρουν χειρολαβή για το άνοιγμα και κλείσιμο τους. Εξ αυτών τα 3 να έχουν ύψος 12 cm περίπου και τα δύο 15 cm περίπου. 

Όλα τα συρτάρια κατ’ επιλογή να φέρουν διαφανή εσωτερικά διαχωριστικά. 

Να μπορεί να δεχθεί : 

- Θέση και σύστημα για δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων (βελονών, λεπίδων κ.τ.λ). 

- Κάδο αχρήστων με καπάκι. 

- Στατώ ορρών μεταβλητού ύψους με δύο άγκιστρα. 

- Δοχείο καθετήρων. 

- Βάση για τοποθέτηση αναρρόφησης 

- Σύστημα συγκράτησης φιαλών 

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/03 (Διακίνηση και Τεχνική Υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8Δ/Γ.Π. ΟΙΚ./1348/04

14. Πλυντήριο σκωραμίδων
1. Να είναι καινούργιο, σύγχρονης τεχνολογίας και να πληροί τις διεθνείς και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.

2. Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα καλής ποιότητας, να επιτελεί χημική και θερμική απολύμανση και να διαθέτει γεννήτρια παραγωγής ζεστού νερού σε θερμοκρασία κατάλληλη για την θερμική απολύμανση.                                                                                                                          

3. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος απολύμανσης τα ουροδοχεία και οι σκωραμίδες να έχουν στεγνώσει ώστε να μην απαιτείται η χρήση στεγνωτηρίου. 

4. Να είναι επιδαπέδιο, και να διαθέτει CE ΜΑΡΚ και ISO του κατασκευαστικού οίκου.

5. Η λειτουργία του να είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενη, τα στάδια της λειτουργίας  να απεικονίζονται με φωτεινές ενδείξεις και η πόρτα του πλυντηρίου να μένει κλειστή μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του πλυντηρίου που έχει επιλεγεί.   

6. Η λειτουργία του να είναι χαμηλού θορύβου (κάτω από 60 dB).

7. Να δέχεται για πλύση και απολύμανση ουροδοχεία και σκωραμίδες τα οποία θα τοποθετούνται σε αυτό χωρίς να έχουν αδειάσει.

8. Να διαθέτει πάνελ στο οποίο να αναγράφονται οι μορφές δυσλειτουργίας του πλυντηρίου υπό μορφή κωδικού.

9. Να συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για πλήρη λειτουργία και να παραδοθεί εγκατεστημένο σε πλήρη λειτουργία στον χώρο που θα υποδείξει το Νοσοκομείο


10. Να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας με πλήρη κάλυψη βλαβών και ανταλλακτικών τουλάχιστον για δύο έτη. Τα τεχνικά εγχειρίδια του πλυντηρίου θα παραδοθούν μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.


15. Τροχήλατο καρότσι μεταφοράς σκοραμίδων 
Να έχει τα παρακάτω περίπου τεχνικά χαρακτηριστικά : 

1. Το τροχήλατο να είναι ειδικού, σχεδιασμού και προδιαγραφών, για την οργάνωση υλικών και εξοπλισμού. 

2. Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα καλής ποιότητας. να διαθέτει CE ΜΑRΚ και ISO του κατασκευαστικού οίκου.

3. Να δέχεται για πλύση και απολύμανση ουροδοχεία και σκωραμίδες τα οποία θα τοποθετούνται σε αυτό χωρίς να έχουν αδειάσει.

4. Στη βάση στις 4 γωνίες να φέρει προσκρουστήρες και 4 περιστρεφόμενες αντιστατικές ρόδες, διαμέτρου 125 mm περίπου, οι δύο εξ αυτών να φέρουν φρένο. 

5. Ο όλος σχεδιασμός να είναι εργονομικός και να επιτρέπει την εύκολη οδήγησή του χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα κατά τη κίνηση του. 

6. Στη μια πλευρά του πλάτους να φέρει χειρολαβή για την εύκολη οδήγησή του.

7. Να είναι ανθεκτικό στα απορρυπαντικά και απολυμαντικά υγρά για τον καθαρισμό και την απολύμανση όλων των επιφανειών του. 

8. Να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας με πλήρη κάλυψη βλαβών και ανταλλακτικών τουλάχιστον για δύο έτη.

9. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/03 (Διακίνηση και Τεχνική Υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8Δ/Γ.Π. ΟΙΚ./1348/04
16. Ντουλάπα φύλαξης σκοραμίδων
1. Να είναι ειδικού, σχεδιασμού και προδιαγραφών, για την οργάνωση υλικών και εξοπλισμού. 

2. Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα καλής ποιότητας. να διαθέτει CE ΜΑRΚ και ISO του κατασκευαστικού οίκου.

3. Να δέχεται προς φύλαξη ουροδοχεία και σκωραμίδες.

4. Να είναι από παντού κλειστή με δυνατότητα να κλειδώνει. 

5. Να διαθέτει τουλάχιστον 3 σειρές και μέγιστο ύψος περίπου 2 μέτρα 

6. Να είναι ανθεκτικό στα απορρυπαντικά και απολυμαντικά υγρά για τον καθαρισμό και την απολύμανση όλων των επιφανειών του. 

7. Να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας με πλήρη κάλυψη βλαβών και ανταλλακτικών τουλάχιστον για δύο έτη.

8. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/03 (Διακίνηση και Τεχνική Υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8Δ/Γ.Π. ΟΙΚ./1348/04

17. Τροχήλατο Ακάθαρτου Ιματισμού
Τροχήλατα καρότσια τα οποία πρέπει να είναι κλειστού τύπου με καπάκι. 

Ανοξείδωτο με σάκο από καραβόπανο 

Διάσταση: 0,50X0,50X0,90 m 

18. Τηλεφωνικές συσκευές
Αναλογική τερματική τηλεφωνική συσκευή (PSTN). Η προσφερόµενη τηλεφωνική συσκευή θα είναι για επιτραπέζια χρήση γραφείου, απόλυτα συµβατή και κατάλληλη για σύνδεση στα τηλεφωνικά κέντρα του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ώστε να αξιοποιούνται πλήρως τα χαρακτηριστικά των τηλ. κέντρων. Σύστηµα πολυσυχνικό DTMF ή παλµικό PULSE, ρυθµιζόµενο. Η συσκευή θα συνοδεύεται από τα απαιτούµενα καλώδια συνδέσεων και απαραιτήτως πρέπει να είναι γνωστής και αξιόπιστης εταιρίας, από τις πλέον εξελιγµένα τεχνολογικά, µε µεγάλη κυκλοφορία και άριστη φήµη στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Θα είναι χρώµατος µαύρου ή ανθρακί. Θα είναι απλή στο χειρισµό µε άριστη ηχητική ποιότητα πλήρως ηλεκτρονικά ρυθµιζόµενη και θα έχει τις εξής τουλάχιστον λειτουργίες: 

· Επανάκληση των τελευταίων αριθµών κλήσης (µε µνήµη των τελευταίων 5 κληθέντων αριθµών) 
· Πλήκτρο Flash. 
· Ενεργοποίηση-απενεργοποίηση του µικροφώνου. (mute) 

· Λίστα των 10 τουλάχιστον τελευταίων εισερχοµένων κλήσεων µε απαραίτητες πληροφορίες. 

· Τουλάχιστον 10 πλήκτρα απευθείας κλήσεων, µε τις αντίστοιχες θέσεις στην πρόσοψη του τηλεφώνου. 

· Οθόνη τουλάχιστον µίας γραµµής, µε τουλάχιστον 20 χαρακτήρες. 

· Ένδειξη αριθµού κλήσης καλούντος και δυνατότητα αποθήκευσής του στη λίστα κλήσεων. 
· Ρύθµιση έντασης ήχου ακουστικού. 
· Ρύθµιση έντασης-συχνότητας και µελωδίας. 

· Φραγή τηλεφώνου.-Ηλεκτρονικό κλείδωµα συσκευής. 
· Αναγνώριση κλήσης. 

· Δυνατότητα ανοιχτής συνοµιλίας. 

· Εµφάνιση διάρκειας κλήσης. 
· Αναµονή κλήσης. 
19. Συσκευές τηλεόρασης
Τηλεόραση μεγέθους οθόνης LCD-LED 26 ιντσών με ενσωματωμένο ψηφιακό δέκτη mpeg4.
20. Κουνάκι νεογνών
Το κουνάκι θα είναι κατασκευασμένο από άθραυστο πλαστικό λείο plexiglass, το οποίο είναι διαφανές και έχει οπές αερισμού. Εχει διαστάσεις 70x41cm περίπου. Φέρει θέση για τοποθέτηση καρτέλας. H βάση είναι κατασκευασμένη από σωλήνα Φ25. Είναι βαμμένη ή επιχρωμιωμένη ή ΙΝΟΧ. Φέρει τέσσερις τροχούς, οι δύο με φρένο. Έχει σχάρα για την τοποθέτηση διαφόρων αντικειμένων. Συνοδεύεται από στρώμα αδιάβροχο, αντιαλλεργικό, αντιμικροβιακό, αντιολισθητικό και απολυμαινόμενο. Θα έχει ανάκληση και λαβή ώθησης.
21. Ψυγεία φαρμάκων νάρκωσης
Να είναι χωρητικότητας περίπου 360 λίτρων 

Η ρύθμιση θερμοκρασίας να είναι από +2ο έως +8ο  C 

Να διαθέτει πόρτα διπλού τζαμιού 

Να διαθέτει συμπιεστή αθόρυβο, CFC –free. 

Να διαθέτει κλειδαριά για άνοιγμα – κλείσιμο. 
No frost τεχνολογία 

Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις 

Να διαθέτει καταγραφικό θερμοκρασίας. 

Να διαθέτει ηχητικά και οπτικά alarm και για θερμοκρασίες και για έλλειψη ρεύματος. 

Να είναι εξοπλισμένο με ράφια και διατήρησης ψύχους.

Να πληροί προδιαγραφές ΕΟΦ και ΙSO
22. Ψύκτης νερού
Ο ψύκτης θα αποτελείται από:

■
Εξωτερικό μεταλλικό περίβλημα από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα πάχους 1mm
■
Λεκάνη αποχέτευσης από ανοξείδωτο χάλυβα

■
Πίδακα ρυθμιζόμενης ροής

■
Κρουνό πλήρωσης φιαλών και ποτηριών

■
Ψυκτικό συγκρότημα ερμητικά κλειστού τύπου, παλινδρομικό, αυτολίπαντο,
που φέρει σύστημα θερμικής προστασίας και πυκνωτή εκκίνησης και λειτουργεί
σε τάση 208-220 + 10%, 50-60 περιόδων

■
Συμπυκνωτή βεβιασμένης κυκλοφορίας ενισχυμένο με διάταξη πυκνών φύλλων
αλουμινίου υψηλής απόδοσης εναλλαγής θερμότητας

· Ψυκτικό υγρό FREON R22

■
Θερμοστάτη ρυθμιζόμενο

■
Ψυκτικό στοιχείο ελικοειδούς κατασκευής εμβαπτισμένο σε ειδικό προς δοχείο
καλά μονωμένο

■   Σιφώνι τύπου Ρ ή μποτίλας ND32 επιχρωμιωμένο για σύνδεση με την αποχέτευση

· Πιέσεις δοκιμών: κατάθλιψη 235 PSI, αναρρόφηση 140 PSI.

· Εγκατάσταση ψύκτη με ρευματολήπτη σούκο, μαστού εισαγωγής ύδατος και μούφας αποχέτευσης.

· Ωριαία απόδοση: 150-200 ποτήρια ψυχρού νερού, θερμοκρασίας 10°C με θερμοκρασία περιβάλλοντος 32°C και εισερχόμενο νερό 27°C.
23. ΠΑΡΑΒΑΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 
Να είναι κατάλληλα για όλους τους χώρους εξέτασης, θεραπείας και φυσικοθεραπείας, έτσι ώστε να εξασφαλίζει, 

καλαίσθητα και διακριτικά χωρίσματα για πλήρη απομόνωση του ασθενούς. 
Nα αποτελείται από 3 (τρία) σπαστά φύλλα, τροχήλατα με διπλούς τροχούς. 

Να είναι φτιαγμένο από ελαφρύ ανθεκτικό πλαίσιο, ανοδιομένο αλουμίνιο και να έχουν εργονομικό σχεδιασμό. 

Τα φύλλα να έχουν τη δυνατότητα να αναδιπλώνονται κατά 360ο το καθένα ξεχωριστά σε πλήρη επαφή. 

Το ύφασμα του παραβάν να είναι πλήρως αδιάβροχο και ανθεκτικό στη χρήση, με αντιβακτηριδιακή δράση, βραδύκαυστο και δερματολογικά ελεγμένο, χωρίς να κολλάει στον ασθενή ή στον νοσηλευτή. 

Όλο το παραβάν, και τα τρία φύλλα μαζί, να είναι ελαφρύ ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά του με σύνολο βάρους περίπου 5 έως 6 κιλά. 

Όλα τα ανωτέρω να πιστοποιούνται με παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 

Τα/το ανωτέρω είδη/ος να διατίθενται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117/2004

24. Καλύμματα κρεβατιών
 Βαμβακερό με καπιτονάρισμα . Σιλικονούχο βάτα αντιαλλεργική. Διπλής όψης ύφασμα 100% βαμβάκι με τελείωμα.  Διαστάσεις: 160X240

25. Κουβέρτες 
· Κουβέρτες πικέ: από  100%  Βαμβάκι  άριστης  ποιότητας βάρους 350gr/m2. Διαστάσεις: 160X240

· Κουβέρτες μάλλινες: Σύνθεση: 80% μαλλί, 20% νάιλον Διαστ. 160x220cm 

Χρώμα: διάφορα προς επιλογή

26. Μαξιλάρια
Αντιαλλεργικό, εύκαμπτο, υγιεινό. Πλενόμενο    στους 40 βαθμούς στο πλυντήριο                 Εξωτερικό: 100% βαμβάκι 

Εσωτερικό: 100% ειδική βάτα με σιλικόνη και πολυεστέρα. 

Διαστάσεις: 50X70

27.  Μαξιλαροθήκη 
Από σεντονόπανο βαμβακοσατέν ριγέ με σύνθεση 100% Βαμβάκι Α' ποιότητας, γκαζέ με επεξεργασία λεύκανσης silking optical white, με τέλεια υφή, σατέν lux. Πολύ καλή συμπεριφορά σε πλύσιμο και σιδέρωμα. Διαστάσεις: 50 X70 εκ
28. Σεντόνι 
Λευκό  Βαμβακοσατέν Ριγέ από  100%  Βαμβάκι Α' ποιότητας, γκαζέ με επεξεργασία λεύκανσης silking optical white. Τεχνικά χαρακτηριστικά του υφάσματος, 40x40/133x97 135gr/m², σεντόνι με τέλεια υφή, σατέν lux. Πολύ καλή συμπεριφορά σε πλύσιμο και σιδέρωμα.  Διαστάσεις: 160X260 
29. Ηλεκτροκίνητη Εξεταστική κλίνη - boom 
1. Η ηλεκτροκίνητη εξεταστική τράπεζα να είναι καινούρια, αμεταχείριστη, συμπαγούς κατασκευής και σύγχρονης τεχνολογίας. 

2. Να είναι κατάλληλη για μαιευτική – γυναικολογική χρήση. 

3. Η σχεδίαση της κλίνης να διευκολύνει την αφαίρεση του στρώματος για το καθαρισμό 

4. το υλικό της ταπετσαρίας να είναι άκαυστο και να µην διαθέτει ραφές για την αποφυγή 

5. συγκέντρωσης μικροβίων και μετάδοσης λοιμώξεων. 

6. Να διαθέτει προς επιλογή προέκταση κάτω άκρων για αύξηση της εξεταστικής επιφάνειας. 

7. Να είναι ηλεκτροκίνητη και να διαθέτει ρύθμισης ύψους τουλάχιστον από 46cm έως ≤106cm 

8. Να μπορεί να εκτελέσει συνδυασµένες κινήσεις πλάτης και ύψους. 

9. Να διαθέτει χειροκίνητο µηχανισµό κίνησης της πλάτης 

10. Η εξεταστική τράπεζα να διαθέτει ικανότητα αντοχής βάρους 170kg τουλάχιστον.

11. Να έχει ποδοδιακόπτη για την εκτέλεση των ηλεκτροκίνητων κινήσεων. 

12. Να διαθέτει ζεύγος ποδοστηριγµάτων µε ρυθµιζόµενους σφικτήρες. 

13. Τα ποδοστηρίγµατα να διαθέτουν αφαιρούµενα καλύµµατα στο ίδιο χρώµα µε αυτό του στρώµατος 

14. 13. Να διαθέτει κλιβανιζόµενη λεκάνη υγρών µε µηχανισµό ABS για οµαλή λειτουργία. 

15. Να διαθέτει πλαϊνές χειρολαβές. 

16. Να διαθέτει θέση ρολού χάρτου 

17. Να δέχεται προσαρµοζόµενο µηχανισµό στήριξης για κολποσκόπιο 

18. Να διαθέτει προσαρµοζόµενη βάση στήριξης για φωτισµό 

19. Να τηρεί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. 

20. Να αναφερθούν τα προς επιλογήν εξαρτήματα για αξιολόγηση. 

30. ΣΤΑΤΩ ΟΡΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΤΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ
Ο κορμός του προσφερόμενου στατώ ορού είναι ρυθμιζόμενου ύψους από

162cm έως 252cm, μέσω ημιαυτόματου συστήματος σταθεροποίησης και είναι

κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Στην κορυφή διαθέτει τέσσερα (4) μεταλλικά άγκιστρα από ανοξείδωτο χάλυβα.

Φέρει τροχήλατη πεντακτινωτή βάση διαμέτρου 60 cm, με διπλούς τροχούς

διαμέτρου 50 mm, κατασκευασμένη από στιλβωμένο αλουμίνιο, εύκολα

καθαριζόμενη. 

Για το προσφερόμενο είδος η προμηθεύτρια εταιρεία παρέχει εγγύηση καλής

λειτουργίας για δύο (2) έτη από την ημερομηνία παράδοσης του σε κατάσταση

πλήρους λειτουργίας καθώς και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.

---------------------------------------------------------------------------------------------------



