ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότημα, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο νοσοκομειακή χρήση Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει: |  |  |  |
|  | - Γεννήτρια πολυκορφών, σύγχρονης τεχνολογίας, η οποία να αναφερθεί - Μονάδα ακτινών Χ με ακτινολογική λυχνία - Ακτινοδιαγνωστική τράπεζα με ψηφιακό ανιχνευτή - Όρθιο bucky με ψηφιακό ανιχνευτή - Σταθμό λήψης, αποθήκευσης και επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων |  |  |  |
|  | Γεννήτρια ακτινών Χ (25 %) |  |  |  |
| 5% | Τύπος γεννήτριας |  | Πολυκορφών, σύγχρονης τεχνολογίας, η οποία να αναφερθεί |  |
| 5% | Ισχύς, kW |  | ≥ 80 |  |
| 2% | Ανατομικά προγράμματα |  | Να αναφερθούν προς αξιολόγηση |  |
| 4% | Αυτόματη ρύθμιση έκθεσης (AEC) |  | NAI |  |
| 4% | Εύρος τιμών υψηλής τάσης, kVp |  | 50-150 kVp |  |
| 3% | Μέγιστη τιμή mA |  | 1000 mA |  |
| 1% | Εύρος mAs |  | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |
| 1% | Διαδοχικές λήψεις |  | Ναι |  |
|  | Μονάδα ακτινών Χ(Ανάρτηση οροφής) με ακτινολογική λυχνία (25%) |  |  |  |
| 4% | Ανάρτηση οροφής λυχνίας | Διαμήκης κίνηση |  | Ναι (Να αναφερθεί) |
|  |  | Εγκάρσια κίνηση |  | Ναι (Να αναφερθεί) |
|  |  | Καθ’ ύψος κίνηση |  | Ναι (Να αναφερθεί) |
|  |  | Συγχρονισμένη κίνηση με όρθιο bucky |  | Ναι (Να αναφερθεί) |
|  |  | Κλίση λυχνίας |  | Ναι (Να αναφερθεί) |
|  |  | Περιστροφή λυχνίας |  | Ναι (Να αναφερθεί) |
| 3% | Τύπος λυχνίας |  | Περιστρεφόμενης ανόδου, ταχύστροφη (αναφορα rpm) και διπλοεστιακή |  |
| 2% | Μέγεθος εστιών, mm |  | [Μικρή εστία] ≤ 0.6 mm, και [Μεγάλη εστία] ≤ 1.3 mm |  |
| 2% | Διαφράγματα βάθους με φωτεινή επικέντρωση |  | ΝΑΙ (αυτόματα) |  |
| 2% | Ισχύς μεγάλης εστίας, kW |  | Να καλύπτει την ισχύ της γεννήτριας |  |
| 3% | Θερμοχωρητικότητα ανόδου λυχνίας, kHU |  | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |
| 3% | Θερμοχωρητικότητα περιβλήματος λυχνίας, kHU |  | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |
| 3% | Ρυθμός θερμοαπαγωγής λυχνίας, HU/min |  | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |
| 3% | Ρυθμός θερμοαπαγωγής περιβλήματος, HU/min |  | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |
|  | Ακτινοδιαγνωστική τράπεζα (10%) |  |  |  |
| 2% | Διαστάσεις επιφάνειας, cm |  | Να αναφερθούν |  |
| 2% | Μέγιστο βάρος ασθενούς, kg |  | ≥ 220 kg, (χωρίς περιορισμούς στις κινήσεις) |  |
| 2% | Κινήσεις επιφάνειας | Διαμήκης κίνηση |  | Ναι (Να αναφερθεί) |
|  |  | Εγκάρσια κίνηση |  | Ναι (Να αναφερθεί) |
|  |  | Καθ’ ύψος κίνηση |  | Ναι (Να αναφερθεί) |
|  |  | Ποδοδιακόπτες ελέγχου |  | Ναι (Να αναφερθεί) |
| 4% | Ανιχνευτής | Τεχνολογία flat panel |  | Ναι (Να αναφερθεί) |
|  |  | Διάσταση |  | ≥ 40 cm x 40 cm |
|  |  | DQE @ lp/mm |  | ≥ 60% |
|  |  | Μέγεθος pixel |  | ≤ 150 μm |
|  |  | Ψηφιακή μήτρα και βάθος λήψης |  | Να αναφερθεί |
|  |  | On line ποιοτικός έλεγχος |  | Να αναφερθεί |
|  | ‘Oρθιο bucky (10%) |  |  |  |
| 2% | Καθ’ ύψος κίνηση συγχρονισμένη με ανάρτηση οροφής |  | ΝΑΙ |  |
| 1% | Κλίση |  | 900/150 |  |
| 1% | Συνεργασία με τροχήλατη τράπεζα |  | ΝΑΙ |  |
| 2% | Εξάρτημα τοποθέτησης ασθενούς για διαδοχικές λήψεις |  | ΝΑΙ (Να αναφερθεί) |  |
| 4% | Ανιχνευτής | Τεχνολογία flat panel |  | Ναι (Να αναφερθεί) |
|  |  | Διάσταση |  | ≥ 40 cm x 40 cm |
|  |  | DQE @ lp/mm |  | ≥ 60% |
|  |  | MTF |  | Nα αναφερθεί σε lp/mm Στο 10% της MTF |
|  |  | Μέγεθος pixel |  | ≤ 150 μm |
|  |  | Ψηφιακή μήτρα και βάθος λήψης |  | Να αναφερθεί |
|  |  | On line ποιοτικός έλεγχος |  | Να αναφερθεί |
|  | Σταθμός λήψης, αποθήκευσης και επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων (10%) |  |  |  |
| 1% | Monitor απεικόνισης ψηφιακών ακτινογραφιών |  |  | ΝΑΙ, υψηλής ευκρίνειας, ≥ 19” |
| 2% | Υπολογιστικό σύστημα για επεξεργασία και αποθήκευση ψηφιακών ακτινογραφιών |  |  | NAI, Να περιγραφεί λεπτομερώς |
| 2% | Λογισμικό επεξεργασίας και μετρήσεων και αυτόματη συνένωση εικόνων για επικείμενη κάλυψη |  |  | NAI, Να περιγραφεί λεπτομερώς |
| 1% | Σκληρός δίσκος για αποθήκευση εικόνων |  |  | ΝΑΙ, Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |
| 1% | Σύστημα εγγραφής ψηφιακών εικόνων σε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης |  |  | ΝΑΙ, (CD, DVD και USB) |
| 1% | Δυνατότητα επικοινωνίας με εκτυπωτή film |  |  | NAI |
| 1% | Δυνατότητα επικοινωνίας με PACS/RIS |  |  | NAI |
| 1% | DICOM 3.0 |  |  | NAI (όλες οι υπηρεσίες) |
|  | Παρελκόμενος εξοπλισμός (10%) |  |  |  |
| 4% | Να περιλαμβάνεται ενας σταθεροποιητής τάσης συμβατός με τις απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας του προσφερόμενου συστήματος για την προστασία του από μεταβολές της τάσης |  |  |  |
| 3% | Στη σύνθεση να περιλαμβάνεται σύστημα ξηράς εκτύπωσης, κατάλληλο για το προσφερόμενο σύστημα |  |  |  |
| 3% | Εξαρτήματα στήριξης και τοποθέτησης ασθενών, κτλ |  |  | ΝΑΙ, Να αναφερθούν |
| 90% | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ Β’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ |  |  |  |
| 2% | Ο προμηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους χρήστες για την λειτουργία των συστημάτων και τους τεχνικούς για τις επισκευές τους και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης στην Ελληνική και αγγλική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή και Service manual στα Αγγλικά. |  |  |  |
| 2% | Βεβαίωση από τον προμηθευτή τουλάχιστοv 10ετούς κάλυψης σε συντήρηση και ανταλλακτικά |  |  |  |
| 2% | Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. |  |  |  |
| 2% | Βεβαίωση από τον προμηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης με την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - αποκατάστασης βλαβών του προσφερόμενου εξοπλισμού και να είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος για την διανομή και τεχνική υποστήριξη των προσφερόμενων συσκευών |  |  |  |
| 2% | Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου & άμεσα (το πολύ εντός 24ώρου ), από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του από την Τ.Υ., ή τους υπευθύνους της Μονάδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. |  |  |  |
| 10% | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ |  |  |  |
| 100% | ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΚΑΙ Β ΄ ΟΜΑΔΑΣ |  |  |  |
|  | Τα συστήματα θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή στη Μ.Υ. του ΠΕΔΥ . Ο προμηθευτής οφείλει να λάβει γνώση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, με χρόνο παράδοσης το αργότερο εντός δύο (2) μηνών |  |  |  |
|  | Να περιγραφεί το αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων που προβλέπεται από τον κατασκευαστή, να διευκρινιστούν σαφώς οι χρόνοι και το είδος των συντηρήσεων που πρέπει να κάνει ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και ενδεχομένως ο χρήστης και να αναφερθούν αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα ή άλλα υλικά των συντηρήσεων, με τους κωδικούς, τις τιμές και το χρόνο ζωής τους. |  |  |  |
|  | Να δοθούν οικονομικές προσφορές για την συντήρηση του όλου συστήματος συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών πλην των αναλώσιμων, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης, που θα ισχύσει μετά τη λήξη της εγγύησης τους και για 10 επιπλέον χρόνια αν αυτή αποφασιστεί από την Μ.Υ. |  |  |  |

|  | Να συνταχθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης για τα ανωτέρω με παραπομπές σε φυλλάδια του κατασκευαστικού Οίκου. |
| --- | --- |
|  | Όλα τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE MARK, FDA και να διατίθενται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει ISO 9001 της υπουργικής απόφασης Ε3/833/99 (διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων). |
|  | Να υποβληθεί Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης με το οποίο να βεβαιώνεται ότι ο συμμετέχον στον διαγωνισμό προμηθευτής υπάγεται σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004(ΦΕΚ 82 Α) και Π.Δ. 15/2006(ΦΕΚ 12 Α) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/108. |

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

2. ΡΕΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ

3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΕ