ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ 996978666, ΔΥΟ Ηρακλείου

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ - ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύστημα υπερηχοτομογραφίας ακτινολογικής  χρήσης προηγμένης σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, μικρού όγκου και βάρους για εύκολη μετακίνηση στους χώρους του νοσοκομείου, το οποίο οπωσδήποτε να ενσωματώνει τις πλέον πρόσφατες κλινικές εφαρμογές και να αποτελεί το κορυφαίο σύστημα του κατασκευαστικού οίκου. Να αποτελείται από τα κάτωθι :

1.Βασική μονάδα όπως αναλυτικά προδιαγράφεται παρακάτω.

2.Ηχοβόλο κεφαλή Curved Array, μονού κρυστάλλου , ευρέως φάσματος θεμελιωδών συχνοτήτων απεικόνισης στο 2D από 1.0 MHZ έως 5.0 MHZ, κατάλληλη για  εξετάσεις άνω κάτω κοιλίας υψηλής ευκρίνειας  και εξετάσεις 2D imaging Shear Wave ελαστογραφίας για την μέτρηση της ίνωσης του ήπατος .  Να  είναι κατάλληλη για απεικόνιση αρμονικών συχνοτήτων που προέρχονται από παράγοντες αντίθεσης (Contrast Harmonic Imaging).  . Να δέχεται κιτ βιοψίας και να είναι κατάλληλη για εφαρμογές fusion σε εξετάσεις άνω κάτω κοιλίας.

3. Ηχοβόλο κεφαλή Linear  Array, , ευρέως φάσματος θεμελιωδών συχνοτήτων απεικόνισης στο 2D από 5.0 MHZ έως 15.0 MHZ, κατάλληλη για   εξετάσεις επιφανειακών οργάνων , αγγείων , άνω κάτω κοιλίας ενηλικων και παίδων. Να  είναι κατάλληλη για απεικόνιση αρμονικών συχνοτήτων και εξετάσεις 2D Imaging Shear Wave ελαστογραφίας επιφανειακών οργάνων.

4. Ηχοβόλο κεφαλή MicroConvex, , ευρέως φάσματος θεμελιωδών συχνοτήτων απεικόνισης στο 2D από 4.0 MHZ έως 10.0 MHZ, κατάλληλη για   εξετάσεις αγγείων και επιφανειακών οργάνων. Να  είναι κατάλληλη για εξετάσεις fusion σε εφαρμογές προστάτη.

5.Έγχρωμο laser printer εκτύπωσης σε χαρτί Α4.

6. Εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού οίκου στην  Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα

| ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ |  |
| --- | --- |
| Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (Digital beamformer) τουλάχιστον 5.000.000 καναλιών. | Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία προς αξιολόγηση |
| ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ |  |
| Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της ιατρικής | Ακτινολογία, Αγγειολογία, παιδιατρικές εφαρμογές |
| ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ |  |
| Ηχοβόλες κεφαλές ευρέος φάσματος συχνοτήτων με μεγαλο συνολικά εύρος | ΝΑΙ από 1MHZ έως 20MHZ |
| Να δέχεται τους πλέον σύγχρονους ηχοβολείς. Υποχρεωτικά να αναφερθούν οι διαθέσιμοι τύποι απεικόνισης , η τεχνολογία απεικόνισης καθώς και κάθε νέα τεχνική ή τεχνολογία προς αξιολόγηση. | ΝΑΙ ,να περιγραφεί η τεχνολογία προς αξιολόγηση |
| Ηχοβόλες κεφαλές Sector Phased Array | από 1 έως 12 MHz |
| Ηχοβόλες κεφαλές Linear Array | από 3 έως 20 MHz |
| Ηχοβόλες κεφαλές Convex Array | Από 1 έως 10 MHz |
| Pencil probe | 2 MHz |
| Linear Array ειδικού σχήματος Ι ή Τα ή Hockey Stick (διεγχειρητικός) | 7 έως 14 MHz |
| Άλλες ηχοβόλες κεφαλές | Να αναφερθούν και να προσφερθούν προς επιλογή τυχόν επιπλέον ηχοβόλες κεφαλές. Να περιγραφεί η τεχνολογία τους προς αξιολόγηση. |
| ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ |  |
| B-mode | ΝΑΙ |
| M-Mode , Anatomical M-Mode & Color M-Mode | ΝΑΙ |
| Παλμικό (PW) και υψηλά παλμικό (HPRF) φασματικό Doppler | ΝΑΙ |
| Συνεχές (CW) και κατευθυνόμενο φασματικό Doppler | ΝΑΙ |
| Εγχρωμο ιστικό Doppler (Tissue Velocity Doppler ) | NAI(Να προσφερθεί προς επιλογή) |
| Φασματικό ιστικό Doppler (/Tissue Doppler Imaging) | ΝΑΙ( Να προσφερθεί προς επιλογή) |
| Εγχρωμο ιστικό Doppler (Tissue Velocity Doppler ) M-mode για καρδιολογικές εφαρμογές | ΝΑΙ( Να προσφερθεί προς επιλογή) |
| Έγχρωμο CFM Doppler | ΝΑΙ |
| Έγχρωμο Doppler ισχύος ή ενέργειας PowerDoppler/Energy Doppler/Color Angio | ΝΑΙ |
| Κατευθυντικό Έγχρωμο Doppler ισχύος ή ενέργειας directional PowerDoppler/Energy Doppler/Color Angio | NAI (να περιγραφεί αναλυτικά) |
| Tissue Harmonic imaging | NAI, Απεικόνιση 2ης αρμονικής συχνότητας από τους ιστούς (THI) σε όλους τους τύπους ηχοβόλων απεικονιστικών κεφαλών που δέχεται το σύστημα |
| Τραπεζοειδής Απεικόνιση (Trapezoid scan ) | ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) |
| Triplex mode (ταυτόχρονη απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο εικόνας B-mode,παλμικού Doppler και εγχρώμου Doppler | ΝΑΙ |
| Πανοραμική απεικόνιση ( Panoramic view ) | ΝΑΙ (να προσφερθεί προς επιλογή) |
| Τρισδιάστατη απεικόνιση. Να λειτουργεί με τις δισδιάστατες κεφαλές | ΝΑΙ (να προσφερθεί προς επιλογή) |
| Δυνατότητα απεικόνισης δυο τομών σε πραγματικό χρόνο σε κλινικές εφαρμογές άνω κάτω κοιλίας . Να αναφερθούν οι ηχοβόλες κεφαλές με τις οποίες επιτυγχάνεται η εν λόγω δυνατότητα | Ναι , να περιγραφεί αναλυτικά |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| Συνθετική απεικονιστική τεχνική πραγματικού χρόνου με συλλογή πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης. Να λειτουργεί με όλες τις κεφαλές Linear, Convex, Microconvex που δέχεται το σύστημα και να ενεργοποιείται κατά βούληση με το πάτημα ενός πλήκτρου. | NAI (να περιγραφεί αναλυτικά) |
| Βελτιστοποίηση της εικόνας μέσω επεξεργασία σε επίπεδο pixel για μείωση του θορύβου speckle. Να λειτουργεί σε συνδυασμό με όλους τους απεικονιστικούς ηχοβολείς και να ενεργοποιείται κατά βούληση με το πάτημα ενός πλήκτρου. | ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) |
| Δυνατότητα ανάκλησης εξετάσεων από όλα τα απεικονιστικά συστήματα του νοσοκομείου όπως αξονικό τομογράφο,γάμμα κάμερα, μαγνητικό τομογράφο και απεικόνισης αυτών στην οθόνη του υπερηχογράφου για σύγκριση και ταυτοποίηση των παθολογικών ευρημάτων με την εικόνα του υπερηχογράφου κατά την διάρκεια πραγματικού χρόνου υπερηχογραφικής εξέτασης. Δυνατότητα Fusion & Navigation σε εφαρμογές προστάτη και ανω κάτω κοιλίας . | ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) |
| Αυτόματη βελτιστοποίηση γωνίας και τοποθέτησης του δείγματος όγκου σε εξετάσεις αγγείων (triplex) για ελαχιστοποίηση του χρόνου εξέτασης | ΝΑΙ (να προσφερθεί προς επιλογή) |
| Τεχνική 2D Shear Wave ελαστογραφίας σε πραγματικό χρόνο για τον διαχωρισμό μεταξύ ελαστικών και συμπαγών ιστών σε πολλαπλές κλινικές εφαρμογές επιφανειακών οργάνων ( μαστου, θυρεοειδούς κ.ά. ). Τεχνική 2D Imaging Shear Wave ελαστογραφίας για την μέτρηση της ίνωσης του ηπατος με χρωμάτικη απεικόνιση της σκληρότητας σε πραγματικό χρόνο. | ΝΑΙ , Να περιγραφούν αναλυτικά οι τεχνικές ελαστογραφίας που διατίθενται |
| Τεχνική αντίθεσης σκιαγραφικών μέσων με απεικόνιση αρμονικών συχνοτήτων που προέρχονται από παράγοντες αντίθεσης (Contrast Harmonic Imaging). Να διαθέτει εφαρμογές σε όργανα όπως ήπαρ, σπλήνα, νεφρά, προστάτης, γυναικολογικά εξαρτήματα, μαστό, θυρεοειδή, αγγεία . Να διαθέτει κατάλληλο πρόγραμμα απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο για τα διαφορετικά όργανα του σώματος. | ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά ) |
| Αυτόματη συνεχή βελτιστοποίηση του 2D (gain, TGC) σε πραγματικό χρόνο (real time)χωρίς το πάτημα πλήκτρου από το χειριστή «Αυτόματη συνεχή βελτιστοποίηση του 2D σε πραγματικό χρόνο (real time) χωρίς το πάτημα πλήκτρου από το χειριστή. ΝΑΙ (να περιγραφούν αναλυτικά οι παράμετροι βελτίωσης προς αξιολόγηση)» | ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) |
| Αυτόματη βελτιστοποίηση του φασματικού Doppler (baseline, scale) με το πάτημα ενός πλήκτρου | ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) |
| Μεγέθυνση κινούμενων και παγωμένων εικόνων (zoom) | ΝΑΙ ≥ x16 |
| Τεχνική μεγέθυνσης υψηλής ευκρίνειας | ΝΑΙ |
| Υψηλό δυναμικό εύρος (Dynamic range) | ≥290 db |
| Ρυθμός ανανέωσης της εικόνας (frame rate) | ≥2300 fps |
| Μέγιστο βάθος σάρωσης | ≥40 cm |
| Σημεία ή ζώνες εστίασης | ≥ 8 |
| Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση ηχοβόλων κεφαλών | ≥4 |
| ‘Έγχρωμη οθόνη LCD/TFT υψηλής ανάλυσης | ≥23’’ inch |
| Μικρού όγκου και βάρους για εύκολη μετακίνηση εντός του νοσοκομείου | ΝΑΙ, να αναφερθεί προς αξιολόγηση |
| Επίπεδο θορύβου και εκπομπής θερμότητας | ΝΑΙ, να αναφερθούν προς αξιολόγηση |
| Λειτουργία με την χρήση ενσωματωμένης μπαταρίας χωρίς την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες μεταφοράς του συστήματος και άμεσης επανεκκίνησης του | ΝΑΙ ,να περιγραφεί αναλυτικά |
| ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ |  |
| Κινηματογραφική μνήμη σειράς εικόνων 2D & CFM (cineloop) | ≥ 2000 εικόνες |
| Κινηματογραφική μνήμη σειράς εικόνων M-mode & Doppler | ΝΑΙ |
| Λογισμικό διαχείρισης εικόνων αλλά και loops | ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) |
| Ενσωματωμένα μέσα αποθήκευσης | HDD, DVD/CD-RW, USB |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | > 900 GB (τεχνολογίας SSD) |
| Δυνατότητα άμεσης αναπαραγωγής σε περιβάλλον Η/Υ | ΝΑΙ |
| ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ |  |
| Πακέτο Ακτινολογικών & παιδοακτινολογικών εφαρμογών | ΝΑΙ (Βασικό-Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| Πακέτο Αγγειολογικό εφαρμογών | ΝΑΙ (Βασικό-Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| Άλλα πακέτα εφαρμογών | ΝΑΙ (Να προσφερθούν προς επιλογή όλα τα διαθέσιμα πακέτα κλινικών εφαρμογών) |
| Δυνατότητα δημιουργίας νέων μετρήσεων και υπολογισμών από τον χειριστή | ΝΑΙ |
| Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers) | ≥8 |
| Αυτόματη πλανημέτρηση φάσματος Doppler σε πραγματικό χρόνο, με αυτόματο υπολογισμό αιμοδυναμικών παραμέτρων | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| Δημιουργία εξειδικευμένων τελικών αναφορών για όλα τα πακέτα μετρήσεων-υπολογισμών με ένθεση εικόνων | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |  |
| Λογισμικό μελέτης της πυκνότητας των ιστών με ταυτόχρονη δημιουργία γραφικών παραστάσεων Time/Intensity curves σε απεικονίσεις 2D, CFM και Doppler ισχύος με σκοπό τον χαρακτηρισμό του ιστού. Να ενσωματώνεται στη βασική μονάδα του υπερηχοτομογράφου. | ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή) |
| Λογισμικό αυτόματης ποσοτικοποίησης του μέσω έσω χειτώνα σε εξετάσεις αγγείων να ενσωματώνεται στη βασική μονάδα του υπερηχοτομογράφου. | ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή) |
| Άλλες εφαρμογές και σύγχρονες τεχνολογίες | ΝΑΙ (Να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι τυχόν διαθέσιμες εφαρμογές και σύγχρονες τεχνολογίες ) |
| ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |
| Σύστημα ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας με πρωτόκολλο DICOM 3.0. Να περιλαμβάνει υπηρεσίες Print, Store, Modality Worklist, Structured reporting, Performed Procedure Step | ΝΑΙ |
| Θύρα LAN για δικτύωση DICOM | ΝΑΙ |
| Θύρες USB, Display port και S-Video για σύνδεση εξωτερικών συσκευών | ΝΑΙ |
| Εξ αποστάσεως τεχνική και λειτουργική υποστήριξη του συστήματος μέσω διαδικτύου και γραμμής ADSL | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΨΙΑΣ |  |
| Έγχρωμος εκτυπωτής Laser (εκτύπωση Α4) για απευθείας σύνδεση ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |  |
| Ασπρόμαυρο καταγραφικό ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή ) |  |
| Έγχρωμο καταγραφικό ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή) |  |
| Kit βιοψίας ηχοβόλων κεφαλών ΝΑΙ (να προσφερθούν προς επιλογή όλα τα διαθέσιμα Kits βιοψίας ) |  |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ |  |
| Λειτουργία με τάση δικτύου | 220 V/50 Hz |
| On-line UPS | ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή) |

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

2.1.  Τα είδη θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδείξει το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας ασθενών, χειριστών, περιβάλλοντος. Ο Προμηθευτής θα υποβάλλει με την προσφορά του, τυχόν προαπαιτούμενες υποδομές (παροχές, συνδέσεις κ.λπ.) ή άλλες υποχρεώσεις του Νοσοκομείου, προκειμένου να υλοποιηθεί η παράδοση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.

2.2.  Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας δύο χρόνια τουλάχιστον και πλήρη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service για 10 χρόνια τουλάχιστον, με αποδεδειγμένη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

2.3.  Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, δωρεάν, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει  εντός 24 ωρών το αργότερο από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του.

2.4.   Να δοθούν πλήρη στοιχεία για την οργάνωση του service του Προμηθευτή, ο οποίος πρέπει να έχει επαρκή εμπειρία στο συγκεκριμένο είδος, καθώς και πελατολόγιο του προσφερόμενου είδους.

2.5.   Να δοθούν βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, από τις οποίες να φαίνεται ότι ο προμηθευτής είναι εξουσιοδοτημένος ως προς την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης και ότι επαρκής αριθμός στελεχών του Προμηθευτή έχουν εκπαιδευτεί από τον οίκο κατασκευής του προϊόντος.

2.6.  Να επισυναφθούν τα πιστοποιητικά CΕ του είδους και  ISO του οίκου καθώς και Βεβαίωση πιστοποιημένου φορέα περί συμμόρφωσης του προμηθευτή με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για την ορθή πρακτική διανομής και εξυπηρέτησης (service) ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348,ΦΕΚ 32Α/16-01-04).

2.7.  Να συνοδεύεται η τεχνική προσφορά με οδηγίες χρήσης και συντήρησης του προϊόντος.

2.8.  Να παρέχεται κατά την παράδοση του προϊόντος δωρεάν εκπαίδευση των χειριστών στη θεωρία, το χειρισμό και τη λειτουργία, αλλά και των τεχνικών στην επισκευή και συντήρηση και τα μέτρα ασφάλειας των χρηστών και του μηχανήματος (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5).

2.9.  Να παραδοθούν, με την παράδοση του είδους, τα πρωτότυπα εγχειρίδια χειρισμού και service, με τα κυκλωματικά διαγράμματα, τις οδηγίες επισκευής και συντήρησης και τους κωδικούς των ανταλλακτικών.

2.10. Να περιγραφεί το αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων που προβλέπεται από τον κατασκευαστή, να διευκρινιστούν σαφώς οι χρόνοι και το είδος των συντηρήσεων που πρέπει να κάνει ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και ενδεχομένως ο χρήστης και να αναφερθούν αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα ή άλλα υλικά των συντηρήσεων, με τους κωδικούς, τις τιμές και το χρόνο ζωής τους.

2.11. Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τους δυο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

| ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές | Συντελεστής βαρύτητας 25% |
| Ποιότητα - αξιοπιστία - απόδοση | Συντελεστής βαρύτητας 25% |
| Λειτουργικά χαρακτηριστικά | Συντελεστής βαρύτητας 20% |
| ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |  |
| Τεχνική Υποστήριξη, service | Συντελεστής βαρύτητας 15% |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας | Συντελεστής βαρύτητας 15% |